| Część Nr 20 | Sprawa Nr 23/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 42513000-5 | Załącznik Nr 2/20 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022. - Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia. - Pojemność komory 450-500 litrów. - Maksymalne wymiary zewnętrzne z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów: - szerokość: 690 mm - głębokość 750 mm - wysokość 2020 mm - Minimalne wymiary wewnętrzne: - szerokość: 570 mm - głębokość 540 mm - wysokość 1350 mm - Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +8°C. - Energooszczędny kompresor inwerterowy z automatycznie regulowaną prędkością pracy. - Ekologiczne węglowodorowe czynniki chłodnicze. - Wymuszona cyrkulacja powietrza. - System automatycznego odszraniania. - Obudowa ze stali lakierowanej . - Drzwi zewnętrzne pełne (nie witrynowe) uchylne, wyposażone w mechanizm samoczynnego domykania. - Zamek na klucz. - Półki szklane/metalowe pełne, z możliwością zmiany wysokości zamocowania. - Panel sterowania z kolorowym, obsługiwanym dotykowo wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali. - Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB. - Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy hasła użytkownika. - Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi. - Niezależny termostat zapobiegający zamarzaniu prób. - Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku przerwy w dopływie prądu. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania. - Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania. - Wnętrze oświetlane diodami LED. - Kompresor ulokowany poniżej komory chłodzenia. - Fabrycznie wykonany port kablowy umożliwiający wprowadzenie do komory dodatkowych zewnętrznych przyrządów pomiarowych. - Urządzenie wyposażone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczenie. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 1 |