Arkusz Informacji Technicznej

Dostawa  kardiomonitorów z centralą zbiorczą

Kardiomonitor  (8szt.)

Producent …………………………………. Model……………………………. Typ ………………………. Rok produkcji ……………….

| Lp. | Parametry techniczne | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Wartość oceniana/ punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Kardiomonitory - 8szt., rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowy | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane każde składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego. Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania między oferowanymi kardiomonitorami | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów | TAK |  |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. Klasa zabezpieczenia min. IP21 (PN-EN 60529 lub równoważne) | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Osłony zabezpieczające niewykorzystywane gniazda kardiomonitora | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Element/ moduł transportowy: zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny, wyświetlacz min. 6’’, system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta, wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32 wg. PN-EN 60529 lub równoważne), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m) potwierdzona w dokumentach producenta automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w kardiomonitorze, pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w kardiomonitorze | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz sieciowy 230V/50Hz ±10%. Dodatkowo zasilanie akumulatorowe w jednostce głównej pozwalające na czas pracy min. 3 godziny | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli, przekątna min. 19” Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne. Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika (min. 10 konfiguracji) bez udziału serwisu. Regulacja jasności ekranu, wbudowany czujnik oświetlenia | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego (bez pokrętła) i menu w języku polskim. Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 10 różnych profili | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wydruków funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce przy pracy w sieci. Szyfrowane połączenie uniemożliwiające przechwycenie danych | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Oferowane kardiomonitory połączone wzajemnie oraz z oferowaną centralą monitorującą w sieci LAN – możliwość podglądu na ekranie dowolnego kardiomonitora zapisów z dowolnego innego oferowanego kardiomonitora | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Wbudowane min. 4 porty USB, min. 1 port LAN do komunikacji z centralą monitorującą, min. 1 złącze Ethernet, min. 1 port RS232 oraz min. 1 gniazdo synchronizacji sygnału EKG oraz możliwość rozbudowy o wyjście sygnału na zewnętrzny monitor DVI lub HDMI | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Szyfrowanie zgromadzonych danych pacjenta w wewnętrznym systemie plików kardiomonitora | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu oraz na stałe. Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| MODUŁY POMIAROWE |
|  | EKG – w każdym oferowanym kardiomonitorze | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG . Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG. Pomiar HR w minimalnym zakresie 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. Tworzenie raportów z EKG 12 odprowadzeniowe. | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i ST we wszystkich odprowadzeniach | TAK |  |  |
|  | Rozszerzona analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 20 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór | TAK/PODAĆ | > 21 arytmii – 10 pkt 20-21 arytmii – 0 pkt |  |
|  | ODDECH – w każdym oferowanym kardiomonitorze | TAK |  |  |
|  | Pomiar impedancyjny liczby oddechów w minimalnym zakres pomiarowy oddechów 0-170 odd./min. z dokładnością +/- 1 w zakresie 0-120 oraz +/-2 w zakresie 121-170 odd./min | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | SpO2 – w każdym oferowanym kardiomonitorze | TAK |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w minimalnym zakresie 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Pomiar tętna (PR) w minimalnym zakresie 30-250 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Możliwość stosowania czujników różnych producentów - wielorazowego użytku, odpornych na uszkodzenia, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | NIBP – w każdym oferowanym kardiomonitorze | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w minimalnym zakresie 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w minimalnym zakresie od 1 minuty do 400 minut. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych w trybie auto | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości | TAK |  |  |
|  | TEMPERATURA – w każdym oferowanym kardiomonitorze | TAK |  |  |
|  | Pomiar w minimalnym zakresie 25-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Czujnik powierzchniowy | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP – w każdym oferowanym kardiomonitorze, min. 1 kanał | TAK |  |  |
|  | Pomiar w z minimalnym zakresie od -40 do +350 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie CPP I PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Przewód pomiarowy w wybranym konektorze | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania wraz z modułem transportowym modułu do pomiaru EtCo2 | TAK |  |  |
|  | Moduł do pomiaru EtCo2 w Microstream- 2 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Monitorowanie rzutu serca – 2 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie rzutu serca metodą termodylucji CO | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterowanie za pomocą pilota | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie EEG | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skalę wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta np. EWS | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Na wyposażeniu każdego oferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: wielorazowy przewód główny do wykonywania 12 -odprowadzeniowego EKG oraz odprowadzenia – 5+5 wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – min. 1szt.. zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (min. 2 różne rozmiary) - min. 1 kpl czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy – min. 1szt. czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy – min. 1szt. Uchwyt ścienny wraz z koszykiem na akcesoria Wykonanie połączenia LAN niezbędne do prawidłowego działania kardiomonitorów z centralą monitorującą Wysyłanie badań EKG poprzez DICOM z kardiomonitora lub urządzenia zewnętrznego do systemu szpitalnego Kamsoft / Medis | TAK/PODAĆ |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Dostawa oraz montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - w ramach oferty komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczane wraz z aparatem | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną integrację wszystkich dostarczonych urządzeń z oferowaną centralą monitorującą | TAK |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od spisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego | TAK/PODAĆ |  |  |

Centrala zbiorcza ( 1szt.)

Producent ……………………………… Model ……………………………. Typ …………………………… Rok produkcji  ……………..

| Lp. | Parametry techniczne | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Wartość oceniana/ punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Centrala monitorująca - 1szt., rok produkcji nie starszy niż 2022, fabrycznie nowa | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Prezentacja danych z 16 urządzeń - 8szt. oferowanych kardiomonitorów oraz możliwość podłączenia 8 kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego na oddziale- Philips IntelliVue MX700 z X2; 1 ekran’ min.32’ | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Centrala monitorująca złożona z jednostki głównej 1szt. oraz ewentualnie osobny komputer/ jednostka do gromadzenia raportów z badań | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Drukarka laserowa o formacie A4 1 szt. |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska monitorowania | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych za pomocą standardowej klawiatury komputerowej i myszy | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Równoczesny podgląd parametrów życiowych wszystkich pacjentów (wartości liczbowe i krzywe dynamiczne) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru typu prezentowanych danych (min. wartości liczbowe, krzywe dynamiczne, mapy ST, trendy horyzontalne) niezależnie dla każdego stanowiska, w zależności od aktualnych potrzeb | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość łatwego zmniejszania oraz zwiększania wielkości sektorów z automatyczną rekonfiguracją wyświetlanych danych wykorzystujących wielkość sektora | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznej minimalizacji sektorów, w których kardiomonitor jest w trybie stand-by | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Dla każdego stanowiska monitorowanego pamięć trendów funkcji życiowych, stanów alarmowych oraz krzywych dynamicznych z możliwością wstecznego przeglądania dowolnie wybranego fragmentu zapisu z ostatnich min. 120 godzin | TAK/PODAĆ | >160 godz. – 10pkt 120-160 godz. – 0pkt |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z poziomu centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z poziomu monitora centralnego | TAK |  |  |
|  | Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych – stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Różne formaty raportów z możliwością zaprogramowania własnych profili raportów z możliwością ich zapisu | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system telemetrii i bezprzewodowej komunikacji z monitorami pacjenta | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  | WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Dostawa oraz montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - w ramach oferty komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczane wraz z aparatem | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi oferowanego urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji, potwierdzone protokołem | TAK |  |  |
|  | Oferowana centrala monitorująca kompatybilna z wszystkimi oferowanymi kardiomonitorami. Wykonawca zapewni pełną integrację, podłączenie urządzeń – oferowanych 8szt. kardiomonitorów z oferowaną centralą monitorującą | TAK |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od spisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego | TAK/PODAĆ |  |  |