WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych oraz systemu do mikrometody manualnej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy”

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, Opis wymaganych parametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, pkt 1 Analizator – wymagania, poz 1 oraz pkt 2 Analizator – wymagany system pracy , poz .1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora, w którym niezbędne jest, aby operator po walidacji wyniku zlecił przesłanie go do komputera, a następnie wydrukował wynik.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymaga zaoferowania analizatora, w którym niezbędne jest, aby operator po walidacji wyniku zlecił przesłanie go do komputera, a następnie wydrukował wynik.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, Opis wymaganych parametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,  pkt 2 Analizator – wymagany system pracy , poz .5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści analizator wyposażony w czujnik detekcji uderzenia, który jest równoważnym rozwiązaniem, spełniającym funkcję wykrywania zakorkowanych próbówek (zasygnalizowany, poprzez komunikat na ekranie analizatora, sygnał dźwiękowy oraz świetlny), uniemożliwiający wykonanie dalszego badania bez interwencji operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuści analizator wyposażony w czujnik detekcji uderzenia, który jest równoważnym rozwiązaniem, spełniającym funkcję wykrywania zakorkowanych próbówek (zasygnalizowany, poprzez komunikat na ekranie analizatora, sygnał dźwiękowy oraz świetlny), uniemożliwiający wykonanie dalszego badania bez interwencji operatora.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, Opis wymaganych parametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, pkt 4 System zastępczy / backup, poz. 1 oraz Załącznik nr 7 do SWZ, Opis wymaganychparametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanych odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową żelową, pkt 6 Odczynniki - parametry jakościowe, poz. 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty niezbędne do wykonywania badań były jednakowe (tak samo konfekcjonowane, ten sam nr katalogowy) zarówno dla metody manualnej jak i automatycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wymaga aby wszystkie produkty niezbędne do wykonywania badań były jednakowe (tak samo konfekcjonowane, ten sam nr katalogowy) zarówno dla metody manualnej jak i automatycznej.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, Opis wymaganych parametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, pkt 7 Wymagania z zakresu gwarancji ,serwis , dopuszczenia do użytkowania, Warunki dodatkowe do oferowanego sprzętu, poz. 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności dla pipet wraz z końcówkami, dyspensera oraz preparatu do dekontaminacji analizatora, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania i w związku z tym nie posiadają znakowania CE.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga deklaracji zgodności dla pipet wraz z końcówkami, dyspensera oraz preparatu do dekontaminacji analizatora, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania i w związku z tym nie posiadają znakowania CE.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ, Opis wymaganychparametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanych odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową żelową, poz. 1, 2, 5

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby karty do oznaczeń grupy krwi osoby dorosłej, grupy krwi noworodka oraz potwierdzenia grupy krwi zawierały kolumnę przeznaczoną na kontrolę.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ, Opis wymaganychparametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanych odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową żelową, poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby karta do oznaczania grupy krwi noworodka 
z BTA zawierała kolumnę z surowicą poliwalentną AHG oraz kolumnę z surowicą monowalentą IgG.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 7 do SWZ, Opis wymaganychparametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanych odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową żelową, pkt 6 Odczynniki - parametry jakościowe, poz. 1 oraz Załącznik nr 5 Formularz asortymentowo – cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki w immunologii transfuzjologicznej i materiały eksploatacyjne

W związku z rozbieżnością zapisów uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym odbyło się przy użyciu  3-4 krwinek wzorcowych i mikrokart zawierających 6-8 kolumn.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym odbyło się przy użyciu  3 lub 4 krwinek wzorcowych i mikrokart zawierających odpowiednio  6 lub 8 kolumn.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 5 Formularz asortymentowo – cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki w immunologii transfuzjologicznej i materiały eksploatacyjne.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy materiały kontrolne i zużywalne oraz materiały eksploatacyjne nie zostały ujęte w tabeli,  Zamawiający wymaga aby były one dostarczane Zamawiającemu wg obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymogami określonymi w SWZ oraz zostały wliczone w cenę badań określonych w poz. 1- 6 tabeli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy materiały kontrolne i zużywalne oraz materiały eksploatacyjne nie zostały ujęte w tabeli,  Zamawiający wymaga aby były one dostarczane Zamawiającemu wg obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymogami określonymi w SWZ oraz zostały wliczone w cenę badań określonych w poz. 1- 6 tabeli

Pytanie 9

Dotyczy Załącznik nr 5 Formularz asortymentowo – cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki w immunologii transfuzjologicznej i materiały eksploatacyjne , poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zapewnienie zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem, realizowanej przez IHIT w Warszawie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 5 Formularz asortymentowo – cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki w immunologii transfuzjologicznej i materiały eksploatacyjne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby etykiety do drukarki kodów, były uwzględnione w cenie całkowitej zamówienia i zostały dostarczone na wezwanie Zamawiającego. Prosimy o określenie ilości etykiet.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety do drukarki kodów, były uwzględnione w cenie całkowitej zamówienia i zostały dostarczone na wezwanie Zamawiającego w ilosci 50 000 tys na okres 36 miesięcy.

Pytanie 11

Dotyczy SWZ XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 4. Zasady oceny ofert w kryterium Parametry techniczne P – waga 40%, tabela, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli proces polegający na przebiciu foli zabezpieczającej kolumnę i jednoczesnym zadozowaniu materiału badanego, za pomocą tej samej igły, w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli proces polegający na przebiciu foli zabezpieczającej kolumnę i jednoczesnym zadozowaniu materiału badanego, za pomocą tej samej igły, w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

Pytanie 12

Dotyczy SWZ XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 4. Zasady oceny ofert w kryterium Parametry techniczne P – waga 40%, tabela, poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów dla rozwiązania, w którym krwinki na pokładzie analizatora przechowywane są przez 5 dni, bez chłodzenia w analizatorze.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

Pytanie 13

Dotyczy SWZ Rozdział IX Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 1 ppkt 1)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia Kart charakterystyk jedynie dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga złożenia Kart charakterystyk jedynie dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 14

Dotyczy SWZ Rozdział IX Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 1 ppkt 2)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia jedynie dla tych produktów, dla których dokumenty dopuszczające do stosowania, są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza że wymaga złożenia oświadczenia jedynie dla tych produktów, dla których dokumenty dopuszczające do stosowania, są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 15

Dotyczy SWZ Rozdział XXV Załączniki do SWZ oraz Załącznik nr 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał omyłki i Załącznik nr 8 zgodnie z zapisem w Rozdziale XXV SWZ, powinien zawierać „Parametry techniczne oceniane”, nie „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dokonał omyłki i Załącznik nr 8 zgodnie z zapisem w Rozdziale XXV SWZ, powinien zawierać „Parametry techniczne oceniane”, nie „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy”. Zamawiający sprostował omyłkę.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, pkt 3.1

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający, wyrazi zgodę na podanie kwoty podatku VAT, zamiast stawki podatku VAT. Mając na uwadze, że stawka podatku VAT różni się w zależności od zaoferowanego produktu, co nie pozwoli na podanie jednej, konkretnej stawki w formularzu ofertowym. Stawka podatku VAT dla poszczególnych produktów zostanie wyszczególniona w Załączniku nr 5 Formularz asortymentowo – cenowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, pkt 5 ppkt 1)

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy korespondencyjnie lub elektronicznie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy, § 3 ust. 3 oraz Załącznik nr 7 do SWZ poz. 6 pkt 8-9

W związku z rozbieżnościami uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści aby dostawy odbywały się zgodnie z rocznym harmonogramem (13 dostaw w roku) natomiast zamówienia składane w trybie CITO  realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuści  dostawy odbywały się zgodnie z rocznym harmonogramem (13 dostaw w roku) natomiast zamówienia składane w trybie CITO  realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy, § 5

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktur w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.