Pyrzyce, dnia 24.06.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania nr 6/22 dostawa trzech aparatów USG – pakiet nr 1.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 253 ust. 1 pkt 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą PZP zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 w pakiecie nr 1:
Eeuromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szczęsna 2
60-587 Poznań

Uzasadnienie prawne
art. 226 ust. 1 pkt 5
Uzasadnienie faktyczne
Oferta w pakiecie nr 1 firmy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, jej treść jest niezgodna z następującymi warunkami zamówienia:

Lp	Lp tabeli parametry techniczne pakiet nr 1	Zamawiający oczekiwał	Wykonawca zaoferował
1	77	Głowica liniowa naczyniowa szerokopasmowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK – głowica liniowa naczyniowa, LA 2-9A
2	78	Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 11 MHz	TAK, 2-9 MHz Zakres częstotliwości pracy
3	79	Liczba elementów min. 1000	TAK – 192 elementy
5	82	Głowica liniowa do małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK – głowica liniowa do małych narządów, LA2-14A
6	84	Liczba elementów min 1000	TAK – 256 elementów
7	85	Szerokość pola skanowania min. 55 mm	TAK – 50 mm szerokość pola skanowania

Głowice liniowe zaoferowane przez Firmę Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu, zarówno głowica liniowa naczyniowa jak i głowica do małych narządów nie spełnia minimalnych wymogów zawartych w SWZ.
Jednocześnie informuję, że nawet gdyby oferta Wykonawcy Euromed Medical Solution Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu była zgodna z warunkami zawartymi w SWZ to przy jej ocenie uzyskałaby w pakiecie nr 1- pkt 90 co oznaczałoby, że nie jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż oferta Wykonawcy TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w pakiecie nr 1- 90,83 pkt.