## Łóżka intensywnej terapii
Znak sprawy: SZP.251.7.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Łóżka intensywnej terapii - 5 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) | TAK
2 | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK
3 | Długość łóżka max. 2300 mm | TAK
4 | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej | TAK
5 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK
6 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. | TAK
7 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK
8 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK
9 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK
10 | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 850 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK
11 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o | TAK
12 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK
13 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK
14 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | TAK
15 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK
16 | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. Możliwość przechyłów leża po 2 stopni w lewo i prawo. | TAK
17 | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). | TAK
18 | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. | TAK
19 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min.115 mm | TAK/NIE | 115 mm – 0 pkt > 115 mm – 10 pkt
20 | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm | TAK
21 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. | TAK
22 | Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. | TAK
23 | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. | TAK
24 | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | funkcja autokontur | TAK
e) | regulacja pozycji Trendelenburga | TAK
f) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | TAK
g) | regulacja przechyłów bocznych | TAK
h) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | TAK
i) | pozycja CPR | TAK
j) | pozycja antyszokowa | TAK
k) | pozycja do badań | TAK
l) | pozycja Fowlera | TAK
25 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
26 | Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
27 | Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
28 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). | TAK
29 | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. | TAK
30 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | TAK
31 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: | TAK
a) | pozycja CPR | TAK
b) | pozycja antyszokowa | TAK
c) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | TAK
32 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | TAK
33 | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | funkcja autokontur | TAK
34 | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. | TAK
35 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | autokontur, | TAK
e) | oraz tylko od strony personelu: | TAK
f) | regulacja pozycji Trendelenburga | TAK
g) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | TAK
36 | Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | TAK
37 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK
38 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK
39 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK
40 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
41 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK
42 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | TAK
43 | Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | TAK
44 | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone min. w dwóch narożach ramy podwozia łóżka | TAK/NIE | Dźwignie przy 2 kołach – 0 pkt Dźwignie przy 4 kołach – 10 pkt
45 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK
46 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
47 | Rama leża wyposażona w poziomicę | TAK
48 | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | TAK
49 | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | TAK
50 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK
51 | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża | TAK
52 | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
53 | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. | TAK
54 | Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK
55 | Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. | TAK
56 | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: | TAK
a) | - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, | TAK
b) | - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, | TAK
c) | - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, | TAK
d) | - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. | TAK
57 | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | TAK
58 | Dane techniczne systemu ważącego: | TAK
a) | działka odczytowa: 0,1 kg, | TAK
b) | dokładność pomiaru: 0,1 kg, | TAK
c) | maksymalne obciążenie: 250,0 kg, | TAK
d) | Klasa dokładności: III | TAK
59 | Funkcje sytemu ważącego: | TAK
a) | tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, | TAK
b) | wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, | TAK
c) | przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, | TAK
d) | funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, | TAK
e) | wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, | TAK
f) | wskaźnik stabilności pomiaru masy, | TAK
g) | wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, | TAK
h) | wskazanie przeciążenia wagi, | TAK
i) | zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK
60 | Udźwig łóżka min. 240 kg | TAK | 240 kg – 0 pkt. powyżej 241 kg – 10 pkt.
61 | Elementy wyposażenia łóżka: | TAK
a) | materac przeciwodleżynowy zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 1 szt. | TAK
b) | wieszak kroplówki, chromowany, wyposażony w 4 haczyki – 1 szt. | TAK
c) | tunel z tacą na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców – 1 szt. | TAK
d) | półka na pościel i panel centralny | TAK
62 | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK
63 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK
64 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
65 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK
Materac zmiennociśnieniowy
66 | Materac wraz z pompą, przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg | TAK
67 | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka | TAK
68 | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | TAK
69 | Wysokość 20 cm | TAK
70 | Komory materaca nylonowo – poliuretanowe | TAK
71 | Materac składający się z minimum 20 komór | TAK
72 | Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany poszczególnych sekcji | TAK
73 | Wbudowany spodni powietrzny statyczny materac bezpieczeństwa | TAK
74 | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | TAK
a) | Obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | TAK
b) | Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający | TAK
c) | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika. | TAK
75 | Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca. | TAK
76 | Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. | TAK
77 | Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | TAK
78 | W przypadku awarii zasilania materac podłączony do pompy pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | TAK
a) | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w: | TAK
b) | - funkcja blokady panelu | TAK
c) | - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji | TAK
79 | - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji | TAK
a) | - diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR | TAK
b) | - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu | TAK
c) | - diodowy wskaźnik kodu błędu | TAK
d) | - przycisk funkcji trybu zmiennociśnieniowego | TAK
e) | - przycisk funkcji trybu statycznego niskociśnieniowego | TAK
f) | - przyciski ustawienia masy ciała pacjenta z diodowym indykatorem wyboru | TAK
g) | - przycisk funkcji siedzenia | TAK
80 | Minimum 3 tryby pracy: | TAK
a) | - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy | TAK
b) | - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy | TAK
c) | - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | TAK
81 | Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin. | TAK
82 | Powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach | TAK
83 | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min | TAK
84 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201) | TAK
85 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | TAK
86 | Maksymalna waga pompy 1,7 kg | TAK
87 | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A | TAK
88 | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu | TAK
89 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | TAK
90 | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut | TAK
91 | Wbudowany w pompę filtr powietrza | TAK
92 | Pompa przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%. | TAK
Szafka przyłóżkowa
93 | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK
94 | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) | TAK
95 | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) | TAK
96 | Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm) | TAK
97 | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK
98 | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK
99 | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1000 mm (± 20 mm) | TAK
100 | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK
101 | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK
102 | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK
103 | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
104 | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK
105 | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK
106 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK
107 | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK
108 | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
109 | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK
110 | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK
111 | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
112 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK

## Wózki transportowe
Znak sprawy: SZP.251.7.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Wózki transportowe - 4 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | TAK
3 | Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta o konstrukcji na zasadzie pantografu. | TAK
4 | Platforma leża 2-segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK
5 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem). | TAK
6 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
7 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK
8 | Długość całkowita wózka 2170 mm ± 10 mm | TAK
9 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735 mm ± 10 mm | TAK
10 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790 mm ± 10 mm | TAK
11 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 610 mm | TAK
12 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
13 | Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta bez możliwości wprowadzenia kasety RTG z obu stron dłuższych boków wózka. | TAK
14 | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka | TAK
15 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK
16 | Składane rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK
17 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min. 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK
18 | Pojedyncze koła o średnicy min.190 mm, co najmniej jedno koło antystatyczne, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK
19 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 610 mm – 910 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK
20 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy. | TAK
21 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny. | TAK
22 | Barierki boczne metalowe lub chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK
23 | Barierki boczne metalowe lub chromowane, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) ) gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
24 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej 0°-85° | TAK
25 | Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK
26 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16° (± 3°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
27 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału | TAK
28 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK
29 | Uchwyty na worki urologiczne | TAK
30 | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
31 | Teleskopowy metalowy lub chromowany ,min.2 segmentowy , składany wszerz lub wzdłuż leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki, obciążenie stojaka kroplówki min.15kg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
32 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | TAK