WszSL.FZ.381. /51/21/ 615 / 2021                                                                                   Legnica 10.12.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

znak  sprawy: WSzSL/FZ-51/21

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na brzmienie wymagania z Lp. 12 Tabeli A. 1: „Dostawa odczynników wg, dostarczonego harmonogramu, transportem monitorowanym pod wzgl. temperatury 2-8 °C. Załącznik do oferty w postaci przykładowego wydruku monitoringu z ostatniego miesiąca przed złożeniem oferty” oraz ze względu na cykl produkcyjny oraz szczególne warunki transportu wymaganych produktów (m.in. transport kart w pozycji pionowej), Zamawiający dopuszcza aby dostawy całego asortymentu w odbywały się zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym przy umowie harmonogramem dostaw na dany rok, z jednoczesnym zapewnieniem dostaw pilnych, zgodnie z kryteriami oceny ofert?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż koryguje odpowiedź udzieloną w dniu 2.12.2021r. na Zapytanie nr 1. Zamawiający zmodyfikował zapisy projektu umowy; dostawy przedmiotu umowy będą zgodne z harmonogramem przedłożonym Zamawiającemu przez  Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.

Pytanie  2 (dotyczy zapytania 7 z dnia 2.12.2021r.)

Czy w zakresie wdrożenia systemu wspierającego obsługę i zarządzanie laboratorium serologicznym wraz  z migracją danych oraz integracją z systemem szpitalnym (Tabela E.2), Zamawiający dopuści oprogramowanie dla serologii i banku krwi obecnie użytkowane, tj. oprogramowanie Delphyn firmy Hemasoft o zakresie minimalnych wymagań jak w Tabeli G z poprzedniego postępowania Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ ORAZ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI” - znak sprawy WSzSL/DZ-72/18, tj.:

|  | TABELA G |
| --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu najmu w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) |
| A | B | C |
| 1 | Polskojęzyczne oprogramowanie dla banku krwi z dwoma zestawami komputerowymi wraz z biurkami i krzesłami oraz niszczarką dokumentów. |  |
| 2 | Podłączenie Pracowni Serologii Transfuzjologicznej do oprogramowania Banku Krwi – zintegrowany system informatyczny zarządzania pracownią i banku krwi. Dwustronna transmisja od zlecenia do wyniku badania pomiędzy wszystkimi oprogramowaniami pracującymi w sieci ( HIS- Oprogramowanie zarządzające pracownią oraz oprogramowanie zarządzające Bankiem Krwi oraz oprogramowaniem zarządzającym wynikami pacjentów z analizatora i wykonanymi manualnie). |  |
| 3 | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowanie komputera zarządzającego w języku polskim. |  |
| 4 | Rejestracja dokumentów Banku Krwi – wprowadzenie danych ISBT poprzez czytnik kodów o co najmniej nazwę składnika krwi, numer donacji, grupę krwi, termin ważności, jednostkę/ objętość. |  |
| 5 | Możliwość manualnej rejestracji wyników badań/ uwag o pacjencie / biorcy/ składników krwi. |  |
| 6 | Gospodarka komponentami krwi ( system ISBT ) - m. in. elektroniczna książka przychodów i rozchodów krwi z możliwością wydruku historii toczeń pacjentów, wyszukiwaniem składników krwi / pacjentów, sprawozdaniem co do ilości, rodzaju składników krwi wydanych na oddziały, zutylizowanych, wydaniem składników krwi z podziałem na płeć pacjenta oraz jego wiek. |  |
| 7 | Zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców. |  |
| 8 | Śledzenie historii każdego komponentu krwi. |  |
| 9 | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta. |  |
| 10 | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni ( ksiąg laboratoryjnych Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i banku krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami merytorycznymi RCKiK i potrzebami zamawiającego. |  |
| 11 | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk, np. zestawienia preparatów, zleceniodawców, oddziałów, badań |  |
| 12 | Zapewniający tworzenie kopii bezpieczeństwa |  |
| 13 | Możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego |  |
| 14 | Archiwizacja wyników wraz z opisami i uwagami |  |
| 15 | Możliwość wystawiania rachunków, zestawień badań d i komponentów krwi do rachunków/ zalecane fakturowanie |  |
| 16 | Możliwość sporządzania wydruków, które nie są generowane automatycznie z oprogramowania, np. zakwalifikowania do podania immunoglobuliny. |  |
| 17 | Zapewnienie ciągłości dokumentacji elektronicznej poprzez zabezpieczenie dotychczasowej bazy danych o pacjentach i wydanych składnikach krwi z możliwością odtworzenia danych i sporządzenia odpisów np. wyników badań / historii transfuzji |  |
| 18 | Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego |  |
| 19 | Po realizacji umowy zapewnienie zniszczenia danych znajdujących się w pamięciach najmowanych urządzeń sprzęcie z jednoczesnym zachowaniem bazy danych (z okresu realizacji umowy z możliwością pełnego nią dysponowania i odtwarzania (w tym odpisy wyników oraz historii transfuzji) oraz Książka Transfuzyjna. |  |

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer  zapytania).

Uwaga!

1.Odpowiedzi  udzielone  przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Zmiany SWZ związane z odpowiedzią na Pytanie 1 zostały wprowadzone czcionką koloru niebieskiego. Zamawiający publikuje zmodyfikowane dokumenty postępowania -  SWZ wraz z  Załącznikiem 2A.

Z poważaniem,