AE/ZP-27-69/20			                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 6.2

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych aparatów EKG 4 sztuki

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” oraz „parametry techniczne“ | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG 4 szt. rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja zapisu EKG zgodnie z normą EN:60601-2-25:2015 lub równoważną | TAK |  |
|  | Zapis ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zapamiętanych badań łącznie z analizą bez konieczności wydruku. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna lub klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana na ekranie. | TAK |  |
|  | Opis klawiszy funkcyjnych, klawiatury oraz komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz, akumulator bezobsługowy z wbudowaną w aparat ładowarką zapewniającą pracę aparatu przy całkowicie wyładowanym akumulatorze. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania minimum 100 badań na w pełni naładowanym akumulatorze lub możliwość ciągłej rejestracji EKG minimum 3h na w pełni naładowanym akumulatorze. | TAK |  |
|  | Pełna gotowość do wykonywania badań maksimum 30 sekund po włączeniu aparatu. | TAK |  |
|  | Szerokość papieru w zakresie od 110mm do 112 mm. | TAK |  |
|  | Liniowa głowica termiczna. | TAK |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu 10 i/lub 12,5 oraz 25mm/sek i 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz na kanał | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przetwornik A/C minimum 12 bit. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zapis 3, 6 i 12 kanałowy. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej, automatyczna eliminacja dryftu. | TAK |  |
|  | Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod. | TAK |  |
|  | Sygnał EKG z 12 odprowadzeń standardowych. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla każdego aparatu: kabel sieciowy, kabel pacjenta, pas piersiowy i elektrody wielorazowe pod pas dla dorosłych 6 szt., elektrody kończynowe wielorazowe 4 szt., łączniki do elektrod jednorazowych 10 szt., papier 3 rolki. | TAK |  |
|  | Funkcja transmisji danych za pomocą sieci lub kabla USB do komputera stacjonarnego w celu archiwizacji i wydruku na drukarce w formacie A4. Wkonawca dostarczy 1 dysk SATA 2,5” (wewnętrzny) oraz oprogramowanie pracujące pod systemem Windows 10 realizujące tą funkcję na komputerze I5 3-generacji (pamięć 8 GB, dysk systemowy Windows S 10 Pro) | TAK |  |
|  | Oferowane aparaty mają mieć możliwość przystosowania do bezpośredniej współpracy z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń; przewodowo LAN i bezprzewodowo Wi-Fi. | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na minimum 300 badań | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |
|  | Detekcja rozrusznika serca. | TAK |  |
|  | Ekran graficzny minimum 7 cali | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość wyświetlania minimum 6 kanałów EKG w czasie rzeczywistym. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wózek 4 szt. dostosowany do mocowania zaoferowanych aparatów EKG, szuflada lub półka lub koszyk na akcesoria, wysięgnik (ramię) pod kabel EKG, minimum 2 koła blokowane. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy techniczne wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzeń do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.