## Zadanie 1a
ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH W ILOŚCI POTRZEBNEJ DO WYKONANIA 40 500 OZNACZEŃ / 36 MIESIECY
Lp. | ASORTYMENT | producent nazwa asortymentu | nume katalogowy | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | VAT % | Cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = [7*8] | 10= [9*6]
I. | ODCZYNNIKI
1 | Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych dla 40 500 oznaczeń wraz z materiałem kontrolnym min. na 3 poziomach - opakowania na 250-450 ozn. | [6 empty] | 0 | 0
II. | MATERIAŁY ZUŻYWALNE wg potrzeb analizatorów
2 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUMA | 0
OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)!
DZIERŻAWA 2 SZTUK ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH NR 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH NR 2 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ZESTAWY ODCZYNNIKOWE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE | 0
2 | DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW | 0
| SUMA | 0

## Zadanie 1b
ANALIZATORY PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH - 2 SZTUKI |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI 2 SZTUK ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Wszystkie elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące, oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
1 | Analizatory / 2 szt / - rok produkcji nie starszy niż 2019 |  | 2 | Sonda aspiracyjna umieszona w kasecie odczynnikowo-sensorowej, będąca integralnym jej elementem, wymieniana wraz z kasetą, nie wymaga konserwacji. |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
2 | Możliwość oznaczania żądanych parametrów z jednej próbki: - parametry oznaczane: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, hematokryt, glukoza, mleczany, tHb, O2Hb, MetHb, COHb, HHb - parametry wyliczane:HCO3, HCO3 st., TCO2, BE, O2 sat. |  | 3 | Automatyczna kontrola jakości przeprowadzana bez ingerencji użytkownika przy użyciu trzech różnych roztworów, odpowiednio: po każdym badaniu, co 4 godziny i co 12 godzin. Graficzny wykres kontroli jakości prezentujący różnice pomiędzy wartością otrzymaną a wartością docelową dla każdego parametru. |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
3 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L |  | 4 | Automatyczne usuwanie mikroskrzepów przez system, brak opcji ręcznego usuwania skrzepów ze względu na biohazard |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
4 | Możliwość oznaczania parametrów z próbki krwi tętniczej, kapilarnej i żylnej – aspiracja próbki zarówno ze strzykawki jak i z kapilary. |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym.
6 | Analizator przeznaczony do pracy w laboratorium oraz w Oddziale – wszystkie elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej (dopuszczalna jest osobna kaseta sensorowa). Termin ważności kasety odczynnikowo-sensorowej co najmniej 31 dni. Wszystkie kasety niezbędne do wykonywania oznaczeń przechowywane w temperaturze pokojowej, nie wymagają temperatury lodówki.
7 | Możliwość zastosowania kaset różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych badań oraz stabilności kasety na pokładzie aparatu (250 – 450 oznaczeń)
8 | Analizatory w pełni automatyczne. Nie wymagają żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, czyszczenie czy manualna wymiana sondy aspiracyjnej, czyszczenie i wymiana jakichkolwiek uszczelek lub uchwytów uszczelek
9 | Zestaw odczynnikowy z wbudowanym, automatycznym systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym, automatyczna kontrola systemu po każdym oznaczeniu. System kontroli jakości wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, interferencje. Informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów, bieżący dostęp do raportu błędów zawierający: rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawczą, informację czy błąd został naprawiony .
10 | Całkowicie automatyczna kalibracja lub kalibracja fabryczna
11 | Czas pomiaru do 45 sekund.
12 | Objętość próbki: do 160 mikrolitrów.
13 | Zgodność z dyrektywą 98/79/EC dot. Wyrobów medycznych, aparaty posiadaja oznakowania CE
14 | Dodatkowe oprogramowanie dające możliwość zdalnego nadzoru pracy analizatora działającego na Oddziale przez pracowników Laboratorium.
15 | Komunikacja dwukierunkowa.
16 | Wykonawca zapewni podłączenie aparatów do systemu informatycznego Szpitala ( LAB 3000) wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym
17 | Wbudowana drukarka.
18 | Oprogramowanie w języku polskim.
19 | Wymagany system podtrzymywania napięcia UPS min 30 minut.
20 | Serwis gwarancyjny – należy podać nazwę, siedzibę, numery kontaktowe.

## Zadanie 2a
Odczynniki do oznaczania posiewów krwi i płynów ustrojowych
Ilość potrzebna do wykonania 36 300 posiewów / 36 MIESIĘCY
Lp. | ASORTYMENT | producent nazwa asortymentu | numer katalogowy | oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | VAT % | Cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = [7*8] | 10= [9*6]
1 | Podłoża do hodowli w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków - 14 000 butelek z inhibitorami flory bakteryjnej do selektywnej hodowli grzybów * - 2 000 butelek | [6 empty] | 0 | 0
2 | Podłoża do hodowli w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków -7 000 butelek lityczne z inhibitorem antybiotyków ** -7 000 butelek | [6 empty] | 0 | 0
3 | Podłoża tzw. Pediatryczne z inhibitorem antybiotyków - 6 000 butelek | [6 empty] | 0 | 0
4 | Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości płynów ustrojowych -ilość wystarczająca dla 300 butelek. | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | SUMA | 0
a) | * Wykonawca, który nie posiada oddzielnie podłoży do selektywnej hodowli grzybów zobowiazy jest do dostarczania i wyceny całości tj. 16 000 butelek podłóż do hodowli w warunkach tlenowych
b) | ** Wykonawca, którzy nie posiada podłoży litycznych zobowiazany jest do dostarczania i wyceny całości tj. 14 000 butelek podłóż do hodowli w warunkach beztlenowych
c) | OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)!
d) | określic ilość potrzebną do wykonania 36 300 posiewów/ 3 lata
DZIERŻAWA ANALIZATORA DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
| SUMA | 0

## Zadanie 2b
APARAT DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Wizualna wyraźna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia butelki, przed włożeniem jej do analizatora |  |  | tak-3 pkt. nie- 0 pkt
1 | Aparat najnowszej generacji spośród oferowanych przez wykonawcę Aparat nie starszy niż z 2022 roku |  | 2 | Butelka lityczna do hodowli beztlenowców |  |  | tak-3 pkt. nie- 0 pkt
2 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie aparatu, zapewniająca możliwość inkubacji butelek; w nie mniej, niż 400 miejsc pomiarowych jednocześnie |  | 3 | Możliwość hodowli grzybów w oddzielnym podłożu Hodowla grzybów w podłożu tlenowym |  |  | tak-3 pkt. nie- 0 pkt
3 | Aparat, umożliwiający ciągłą inkubację i monitorowanie inokulowanych butelek z podłożami |  | 4 | W pełni zautomatyzowany załadunek butelek do aparatu bez konieczności otwierania komory pomiarowej |  |  | tak-16 pkt. nie- 0 pkt
4 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych potwierdzone informacją w instrukcji używania producenta |  | 5 | Bezpośredni automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce podczas jej wprowadzania do aparatu |  |  | tak-15 pkt. nie- 0 pkt
5 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
6 | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej / minimum rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu
7 | Brak procedury codziennego rozruchu aparatu
8 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej sygnał dźwiękowy i świetlny
9 | Sygnalizacja wzrostu w anonimowej butelce – jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelki anonimowej (określenie jako butelka pozytywna bądź butelka negatywna)
10 | Butelki z podłożem w którym znajduje się inhibitor antybiotyków
11 | Podłączenie analizatora do systemu formatycznego będącego na wyposażeniu laboratorium mikrobiologicznego ( ATD )
12 | Analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 30 minut
13 | Możliwość usytuowania aparatu, bądź dodatkowego modułu aparatu, poza Pracownią Bakteriologiczną– we wskazanym miejscu
14 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki posiewu krwi
15 | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml ; potwierdzone informacją w instrukcji używania producenta
16 | Serwis : należy podać nazwę, siedzibę, numery telefonów do kontaktu