Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja : Automatycznego analizatora do technik ELISA

Wykonawca: …………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………...

Typ aparatu: ………………………………………………………………………...

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | Parametry i wartości oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość załadunek do 7 płyt mikrotitracyjnych (Możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników, | Tak |  |  |
|  | Materiały zużywalne: końcówki jednorazowe, płyty do rozcieńczani (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) | Tak |  |  |
|  | Obszar roboczy dla 4 płyt mikrotitracyjnych | Tak |  |  |
|  | Funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru 400-700 nm | Tak |  |  |
|  | Czas odczytu < 15 sek. / płytkę | Tak |  |  |
|  | Filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm | Tak |  |  |
|  | Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek | Tak |  |  |
|  | Wykrywanie poziomu cieczy | Tak |  |  |
|  | Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy | Tak |  |  |
|  | 4 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 4 inkubatory pracujące w temp. pokojowej | Tak |  |  |
|  | Zakres temp. 20-56 stopni C | Tak |  |  |
|  | Możliwość użycia do 4 buforów płuczących | Tak |  |  |
|  | Głowica płucząca 8-kanałowa | Tak |  |  |
|  | Zakres objętości płukania 200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną | Tak |  |  |
|  | Alarm poziomu cieczy | Tak |  |  |
|  | Funkcja płukania z przepełnieniem | Tak |  |  |
|  | Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej | Tak |  |  |
|  | Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings | Tak |  |  |
|  | Własny procesor, niezależny od systemu IT | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym | Tak |  |  |
|  | Alarmy informujące użytkownika o nieprawidłowościach | Tak |  |  |
|  | Analizator wyposażony w specjalna osłonę ochronną | Tak |  |  |
|  | Instalacja i przygotowania urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących | Tak |  |  |
|  | Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintergrowane z aparatem | Tak |  |  |
|  | Podpięcie analizatora do systemu informatycznego KAMSOFT na koszt oferenta | Tak |  |  |
|  | Licencja do obsługi systemu KS SOLAB na koszt oferenta | Tak |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE;

|  | Kontrola jakości zewnętrzna obejmująca badania: ANA , ANA immunoblott, ANCA, APCA , przciwciała p/ko endomysium i gliadynie, przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, Trab, CCP, Helicobacter pylorii IgG Borelia IgG,IgM metodą ELISA i immunoblot, Alergeny, przeciwciała przeciwko antygenom EBV IgG,IgM, IGF1 | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |