Załącznik nr 1

do Szacowania wartości zamówienia  DAG.260.41.2024

z dnia 11.07.2024

zestaw do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej– 1 zestaw

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb I Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* |  | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1. | Aparat sterowany komputerem typu Desktop, połączony z jednostką centralną poprzez Bluetooth lub kabel USB. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy współpracujący z systemem urodynamicznym, zalecany przez producenta wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami. |  |  |  |  |
| 3. | Komputer PC o następujących parametrach minimalnych: - procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik nie mniejszy niż 30 000 punktów, - pamięć ram – min. 32GB, - dyski – SSD min. 512GB, - system operacyjny - Windows 11 Professional, - klawiatura i mysz, - oprogramowanie MS Office (licencja wieczysta). |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw zawiera dwa monitory o parametrach: - Monitor (minimum) full HD LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT, - przekątna ekranu min. 21”, - technologia podświetlenia (minimum) typu WLED, - wejścia wideo (minimum): HDMI, DisplayPort, VGA, - mocowanie typu VESA. |  |  |  |  |
| 5. | Kolorowa drukarka laserowa o parametrach (minimum): - automatyczny druk dwustronny (Dupleks), - format druku: A4, - łączność bezprzewodowa WiFi, - łączność przewodowa LAN RJ45, - szybkość drukowania: min. 22 strony A4/min, - wymiary produktu: max. 415 x 400 x 250 mm (szerokość x głębokość x wysokość), - 2-liniowy wyświetlacz LCD (polskie menu). Kabel zasilający w zestawie. |  |  |  |  |
| 6. | Wózek na zestaw komputerowy z: - ramieniem do zamocowania dwóch monitorów - półką na klawiaturę - szufladą z półką na drukarkę. Możliwość blokowania min. 2 kół. Na wyposażeniu wózka dodatkowo odboje ochronne, osłona podstawy, uchwyt na komputer, listwa zasilająca z zew. uziemieniem. |  |  |  |  |
| 7. | Fotel do badań urodynamicznych o parametrach: - elektryczne ustawienie; - wysokości fotela min. w zakresie od 480 do 900 mm, - kąta nachylenia sekcji pleców min. 65 stopni, - kąta nachylenia siedziska min. 20 stopni. - możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga/Anty Trendelenburga, - podgłówek z mocowaniem magnetycznym, - szyny boczne sekcji siedziska o długości min. 150 mm, - specjalizowane siedzisko na potrzeby urodynamiki, - podpórki pod uda mocowane na szynach w sekcji siedziska, - podpórki na ręce oraz pod nogi typu Göpel mocowane na szynach w sekcji siedziska lub zintegrowane mocowane w korpus fotela, - rynienka odpływowa pozostająca zawsze w pozycji poziomej, - pilot nożny w zestawie, - pilot ręczny z wyświetlaczem i możliwością zapamiętania min. 16 pozycji fotela, - pojemnik na rolkę papierową w oparciu, - mobilność, 2 podwójne obrotowe kółka Ø75 mm, 4 pojedyncze koła Ø50 mm przewodzące elektrycznie z centralną blokadą, - oparcie i siedzisko pokryte materiałem odpornym na zarysowania oraz środki dezynfekcyjne np. sztuczna skóra (kolor tapicerki i elementów lakierowanych do uzgodnienia z Zamawiającym). |  |  |  |  |
| 8. | Jednostka pomiarowa do badań urodynamicznych z możliwością podłączenia min. 14 kanałów sygnałowo pomiarowych (min. 8 x ciśnienie, min. 1 x przepływ, min. 1 x infuzja, min. 1 x puller, min. 1 x przewodzenie, min. 2 x EMG). |  |  |  |  |
| 9. | Sterowanie wszystkimi funkcjami jednostki pomiarowej przy pomocy klawiatury, myszki i pilota bezprzewodowego. |  |  |  |  |
| 10. | Dedykowana pompa infuzyjna wbudowana w jednostkę pomiarową. |  |  |  |  |
| 11. | Pompa infuzyjna dedykowana do zestawu sterowana za pomocą oprogramowania aparatu z regulacją prędkości wypełniania min. w zakresie od 1 do 200 ml/min skalowana co 1 ml/min. |  |  |  |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia: - pomiar minimum pięciu niezależnych kanałów ciśnienia, - minimalny zakres pomiarowy od -50 do 250 cmH2O, - czułość 0,20 cmH2O, - błąd wskazania <1%, - automatyczna kalibracja poprzez oprogramowanie. |  |  |  |  |
| 13. | Pomiar EMG za pomocą elektrod powierzchniowych z możliwością pomiaru impedancji. |  |  |  |  |
| 14. | Pomiaru przepływu cewkowego za pomocą wagowego przetwornika o parametrach min.: - zakres pomiaru prędkości przepływu min. w zakresie od 0 do 100 ml/s, - mierzona objętość min. w zakresie od 0 do 2000 ml, - czułość min. 0,2 ml, - błąd wskazania <1%. |  |  |  |  |
| 15. | Akcesoria do przetwornika przepływu cewkowego: - statyw z regulowaną wysokością, - krzesło mikcyjne, składane, - zestaw kalibracyjny. |  |  |  |  |
| 16. | Pomiar infuzji za pomocą wagowego przetwornika z uwzględnieniem ciężaru właściwego płynu stosowanego podczas badania: - mierzona objętość infuzji min. w zakresie od 0 do 2000 ml, - błąd wskazania <1%. |  |  |  |  |
| 17. | Mechanizm ciągnący o parametrach min.: - prędkość wyciągania min. w zakresie od 0,5 do 5,0 mm/s, - długość użyteczna min. 25 cm, - sterowanie klawiaturą komputera lub pilotem na podczerwień, - pozycjonowanie za pomocą przegubów kulowych. |  |  |  |  |
| 18. | Oprogramowanie medyczne zawierające testy pomiarowe i analizę badań, minimum: - uroflowmetria, - cystometria, - ciśnienie/przepływ, - profilometria spoczynkowa i wysiłkowa, - profilometria wektorowa z przestrzenną analizą rozkładu ciśnień zwieracza oraz ich graficzną prezentacją 3D, - wszystkie badania wykonywane z lub bez pomiaru EMG. |  |  |  |  |
| 19. | Pakiet do video-urodynamiki wysokiej rozdzielczości z transparentnym krzesłem mikcyjnym. |  |  |  |  |
| 20. | Możliwość dokonania analizy wykonanych badań urodynamicznych min.: - ocena przepływu cewkowego: Nomogramy Siroky, Liverpool, Pediatryczny uwzględniający indeks BSA i płeć, - ocena cystometrii z pomiarem podatności i diagramem Ghoniem-a, - ocena pomiaru ciśnienie/przepływ Nomogramy: ICS; Schäfer; Chess według prof. Hofnera; Abrams Griffi th; PURR; Liniowy Purr; Schäfer Blavais, - pomiar prędkości i siły skurczu wypieracza, - ewaluacje VLPP, CLPP, DLPP, ALPP, - profilometria spoczynkowa i wysiłkowa z obliczaniem współczynnika przenoszenia (TF) oraz ciśnienia zamknięcia (Pclo), - ocena ciśnienia zamknięcia cewki i współczynnika przenoszenia wg. Eberharda. |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw startowy podstawowych akcesoriów do min. 10-ciu badań, w tym: - przewody do pompy infuzyjnej, - cewniki pęcherzowe i rektalne, - cewniki do profilometrii tradycyjnej i przestrzennej, - przetworniki ciśnienia, - linie do transmisji ciśnienia, - elektrody EMG, - kopułki do przetworników ciśnienia, - zestaw do grawitacyjnego wypełniania trzech zew. przetworników ciśnienia . |  |  |  |  |
| 22. | Oprogramowanie aparatu, komputera i oprogramowania medycznego w języku polskim. |  |  |  |  |
| 23. | Podłączenie zestawu do urodynamiki do szpitalnej sieci komputerowej protokołem DICOM. |  |  |  |  |
| 24. | Możliwość instalowania oprogramowania medycznego na dowolnej ilości komputerów PC. |  |  |  |  |
| 25. | Możliwość instalowania bazy badań i pacjentów na serwerze szpitala. |  |  |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.