## Sheet1
Sprawa 34/2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
dotyczy: Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 23/2023)
Zadanie nr 1 - Mankiet ucisku sekwencyjnego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Mankiet ucisku w rozmiarze standardowym, op a 10 szt |  | op | 3
2 | Mankiet ucisku w rozmiarze dużym, op a 10 szt |  | op | 2
RAZEM
Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z posiadamym przez Zamawiającego sprzetem firmy Flawtron
Zadanie nr 2 - Elektrody do stymulacji serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, konfiguracja końca zagięta, jałowa, nietoskyczna, apirogenna, rozmiar od f5 do f8 |  | szt. | 4
2 | Introduktor - zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Skład zestawu: koszulka z zastawką hemostatyczną od 5Fdo f 8*11cm z kranikiem trójdrożnym, rozszerzaczod f5 do f8*18cm, prowadnik J.0,35*40cm, igla prosta 18G |  | szt. | 150
RAZEM
Zadanie nr 3 - Asortyment jednorazowy do wstrzykiwaczy MEDTRON - Accutron, będacych w posiadaniu szpitala
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 h o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: 1) Strzykawki 200 ml x 2 szt. (objętość resztkowa: 1,5 ml) 2) Systemu rurek do napełniania i podawania kontrastu i soli fizjologicznej Zestaw do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 120
2 | Wężyk pacjenta z zaworem (do zestawów wielogodzinnych) o wytrzymałości 21 barów/305 psi: długość: min. 1500 mm średnica wewnętrzna: 1,5 mm objętość napełnienia: 2,7 Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 200
3 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: - dwóch strzykawek o pojemności 65 ml; - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta; -dwóch ostrzy do napełniania wkładów. Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 200
4 | Zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości do 83 bar/1200 psi składający się z: - dwóch strzykawek/wkładów o pojemności 200 ml - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta o poniższych parametrach: długość rurki kontrastu: min. 2180 mm długość rurki NaCl: min. 2180 mm - dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml do wstrzykiwacza Accutron HP-D. |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie nr 4 - Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 lub równoważną oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 lub równoważną. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  | op | 2
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt |  | op | 2
3 | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  | op | 2
4 | Filtr powietrza do AIRVVO2 pakowane zbiorczo po 2 szt |  | op | 1
RAZEM
Zadanie nr 5 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa bez wielorazowego peana z rurką tracheostomijną z mankietem oraz z dodatkowym przewodem do odsysania, prowadnikiem z otworem na prowadnicę Seldingera; z elastycznym przezroczystym kołnierzem i balonikiem kontrolnym z oznaczeniem średnicy mankietu i rurki. Rozmiar 7; 8; 9 |  | szt. | 50
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 16G/8cm |  | szt. | 50
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 18G/8cm |  | szt. | 50
4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu Rozmiary 7; 8; 9 |  | szt. | 20
5 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G/8cm |  | szt. | 5
6 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierajacy skalpel, kaniulę z igła i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z z przezstrzeni podgłosnbiowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadajacą sztywny samoblokujacy się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany w sposób umożliwiajacy szybkie otwarcie zestawu, rozmiary 7,0 mm, 8,0mm, 9,0 mm |  | szt. | 2
7 | Rurka tracheostomijna z przewodem do odsysania znad mankietu;Rozmiar 6,0-10,0 co 1 mm |  | szt. | 240
8 | Zestaw do punkcji opłucnej ( / osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik (prosty/ Pig tail do wyboru przez Zamawiającego) z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. Dodatkowo w skład zestawu z cewnikiem prostym wchodzą: skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; strzykawka 60ml. |  | szt. | 5
9 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |  | szt. | 50
10 | Prowadnica do intubacji z ukształtowanym drutem, dł 60cm jednorazowa; rozmiar 5,0/693 |  | szt. | 20
11 | Prowadnica do trudnych intubacji z wygiętym końcem, jednorazowego użytku; 15CH długość 70cm |  | szt. | 300
12 | Filtr typu RTVM 1000 do ssaka |  | szt. | 10
13 | Rurka do mikrochirurgii krtani jednorazowego użytku o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z nieprzezroczystego materiału typu Ivory, z mankietem niskociśnieniowym o zwiększonej średnicy, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana;rozmiar 5,0mm |  | szt. | 5
14 | Rurka północna polarna z mankietem rozmiary od 6,0 do 7,0 |  | szt. | 150
15 | Rurka intubacyjna polarna-pónocna wygięta do góry z mankietem 6,0 6,5 i .0 |  | szt. | 150
RAZEM
Zadadnei nr 6 - Sprzęt jednorazowy do urzadzenia PulsioFlex posiadanego przez Szpital i pułapki do Monitora Carescape b-450
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO |  | szt | 10
2 | Zestaw monitorujący w technologii PICCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury |  | szt | 10
3 | Obudowa czujnika temperatury w technologii PICO |  | szt | 20
4 | Cewnik do Pico, o rozmiarach od 3 do 5 Fr, długość cewnika od 7 do 20 cm (do wybory zamawiajacego) |  | szt | 10
5 | Pułapki do monitora Carescape B-450, op a 10 szt |  | op | 10
RAZEM
Zadadanie nr 7 - Ostrza do strzygarek
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8 cm. Konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrze chroni skórę a górne ruchome tnie włosy. Ostrze przeznaczone do strzygarki z ruchomą głowicą. Ostrza pakowane po 50 sztuk. |  | op | 15
RAZEM
Zamawiajacy wymaga dostarczenia w kosztach oferty strzygarek kompatybiilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas trwania umowy w ilośći 6 szt.
Zadanie nr 8 - Urządzenie do hamowania krwawienia dla pracowni endoskopii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł | Stawka VAT % | Wartość zamówienia brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowe urzadzenie do hamowania krwawienia, minimalna szerokość kanału 2,8 mm, długość katetera około 220cm typu HEMOSPRAY |  | szt. | 2
RAZEM