## 1
załącznik nr 1.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 1: ZESPOLENIA DO ZAOPATRYWANIA ZWICHNIĘĆ I ZŁAMAŃ Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
1a | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
1b | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
1c | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
2a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
2b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
3a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
3b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
4a | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
4b | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
5a | Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
5b | śruby 3,5 i 2,7, Tytan | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
5c | Tytanowa śruba kaniulowana średnica 4,0; 6,5, częściowy gwint | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
5d | Tytanowa śruba kaniulowana średnica 6,5, pełny gwint | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej (+dalsza lokciowa). Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
6a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
6b | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
6c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
6d | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu.Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
7a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
7b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
8 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe, b) płytki przednie trzonowe uniwersalne, c) płytki górno bocze lewe i prawe, d) płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 0
8a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
8b | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
8c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
8d | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
9a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
9b | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
9c | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
9d | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
10a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
10b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
10c | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
11a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 0
11b | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
12a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
12b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
12c | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
13 | Gwoźdź gamma | [6 empty] | 0 |  | 0
13a | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | komp. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
13b | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany w rozmiarach długi: 280-460 mm, o kątach 120, 125, 130 st. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120 mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm, o długościach 25-45 mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | komp. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
13c | Śruba główna (ciągnąca), sterylna ø 10.5 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
13d | Śruba blokująca, sterylna ø 5 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
13e | Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, odkolanowy, kaniulowany. Długośći gwoździa 170, 200, 240-440 co 20mm, śednica gwoździa od 9-14 mm. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
14a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
14b | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
14c | Zaślepka | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
15a | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
15b | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
15c | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. 3 otwory okrągłe w części bliższej gwoździa umozliwiające wprowadzenie śruby blokującej, kątowo stabilnej, umiejscowione odpowiednio 12, 19 i 46 mm od szczytu gwoździa oraz otwór owalny na wysokości 27-34 mm , Sterylność maksymalna 10 lat | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa oraz ø 11,5 mm o długości 5-25 mm | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Rozwiertaki śródszpikowe 7-15 mm | szt. |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0
23 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24a | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24b | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24c | klamry na 5 grotów w min 3 średnicach: 4, 5 i 6 mm | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
24d | klamry pręt/pręt, umożliwiające obrót w trzech wymiarach, antyposlizgowe, zastrzaskowe, pozwalające na zastosowanie prętów o min. 3 średnicach na tej samej klamrze, pozwalające na wykonanie badań MRI | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
24e | klamry pręt/grot, antypoślizgowe, zatrzaskowe, pozwalające na zastosowania prętów o min. 3 średnicach na tej samej klamrze oraz grotów w min. 3 średnicach: 4, 5, 6 mm, pozwalające na wykonywanie badań MRI | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
24f | pręty do klamry równoległej, o zagięciu min. 30 stopni | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
24g | pręty węglowe o średnicy w zakresie od min. 100-500 mm długości pozwalające na wykonywanie badań MRI | szt. |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
24h | groty w min. 3 średnicach | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
25a | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
25b | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny gwint, długość śruby 30-130 mm | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
26c | Podkładka do śruby kaniulowanej 4.0mm i 6.5 mm | szt. |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 2
załącznik nr 1.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 2: IMPLANTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
27 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
28 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
29 | Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
II | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowa; w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
27 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
34 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
35 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
38 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
39 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
40 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
41 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
42 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
43 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
III | Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
IV | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
V | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,23,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
VI | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
VII | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
VIII | Śruby samowiercące | szt.
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Podkładka pod śruby 5.0 mm | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 3
załącznik nr 1.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 3: ENDOPROTEZY BARKU Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza barku urazowo – rekonstrukcyjna Endoproteza barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10, 12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Głowy wykonane ze stali chirurgicznej 316 L w średnicach od 40 do 54 mm w wersji symetrycznej i 4450mm w wersji niesymetrycznej. Każda głowa występuje przynajmniej w 2 wysokościach. Trzpień protezy kompatybilny z innymi elementami systemu co umożliwia konwersję na wersję całkowitą anatomiczną lub odwróconą, bez konieczności usuwania trzpienia. | kompl. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Endoproteza barku odwrócona urazowa Endoproteza barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10, 12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Panewka bezcementowa będąca płytą bazową w rozmiarach 44, 44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej, mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Glenosfera w rozmiarach 36 i 39 wbijana i dokręcana do panewki. Wkładki lateralizujące w 3 wysokościach rosnąco co 5 mm kompatybilne z rozmiarem glenosfery. | kompl. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Konwertowalna anatomiczna endoproteza barku Endoproteza barku z trzpieniem tytanowym w rozmiarach 8,10, 12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Głowy wykonane ze stali chirurgicznej 316 L w średnicach od 40 do 54 mm w wersji symetrycznej i 4450mm w wersji niesymetrycznej. Każda głowa występuje przynajmniej w 2 wysokościach. Panewka bezcementowa w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej ,mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Wkładka polietylenowa wbijana do panewki. Możliwość konwersji endoprotezy za pomocą wymiany 2 elementów bez konieczności usuwania trzpienia i panewki. | kompl. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Konwertowalna odwrócona endoproteza barku Endoproteza barku z trzpienem tytanowym w rozmiarach 8,10,12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak i cementowo bez konieczności używania centralizera. Panewka bezcementowa będąca płytą bazową w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej ,mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Glenosfera w rozmiarach 36 i 39 wbijana i dokręcana do panewki. Wkładki lateralizuj ące w 3 wysokościach rosnąco co 5 mm kompatybilne z rozmiarem glenosfery. | kompl. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 4
załącznik nr 1.4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 4: ENDOPROTEZA BIODRA Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Opcjonalnie do wyboru operatora panewka z 15 stopniowym nawisem. 1 śruba panewkowa w komplecie. Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu - crosslink stabilizowanego przeciwutleniaczem, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. Głowa metalowa CoCr 28, 32 i 36 mm . Opcjonalnie głowa ceramiczna 28, 32,36 mm. Śruby do mocowania panewki. Ostrza do piły oscylacyjnej
1 | Trzpień | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Głowa metalowa | szt. |  |  |  | 90 |  | 0 |  | 0
5 | Głowa ceramiczna | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Śruby | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Ostrza | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 5
załącznik nr 1.5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 5: ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. Wymiennie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20m), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 11 rozmiarach standardowych i 11 rozmiarach lateralizowanych (co 1mm). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. | szt. |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. (bez plazmy Bonitowej). Wymiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wymiennie Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnąych głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. | szt. |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. | szt. |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady wykonane z ceramiki Biolox Delta dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Głowa wykonana z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Głowy CoCr stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt. |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Zaślepka centralna do panewki z otworami (opcjonalnie) | szt. |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
8 | Ostrza do piły | szt. |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
9 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm | szt. |  |  |  | 120 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 6
załącznik nr 1.6 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 6 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14
I | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO „BEZCEMENTOWA”
1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie, (127 i 132 st.) dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne, posiada zmieniające się krzywiznyw części przyśrodkowej jak i bocznej | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
2 | Głowa ceramiczna 28, 32, 36 mm | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa metalowa o średnicy 36,40,44 mm | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 , 28, 32 mm w 3 rozm. | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
5 | Panewka drukowana 42-66 mm | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba panewkowa do panewki drukowanej | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
7 | Panewka wielootworowa | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozm. średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm).System pozwala na zaopatrzeniepacjenta głową metalową 44 do panewki 54 mm. | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Śruby panewkowe do pozycji | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. Wkładka polietylenowa z systemem zabezpieczenia rotacji w dnie panewki, bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. | szt. |  |  |  | 130 |  | 0 |  | 0
11 | Wkładka ceramiczna typu sandwich – zewnętrzna część metalowa a wewnętrzna wykonana z ceramiki typu biolog forte. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28, 32, 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Wkład polietylenowy do panewki podwójnie ruchomej | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
13 | Wkładka zatrzaskowa, związana | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Augmenty do ubytków stropu panewki | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Śruby do Augumentu | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
17 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach,Trzpień cylindryczny o średnicy 11,12,13 mm | szt. |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 0
18 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. stożek o podstawach 11,3 12,5 mm. | szt. |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 0
II | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO „CEMENTOWA”
1 | Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza z centralizerem, stalowy, gładki wysokopolerowany, konus o podstawach 11,3 i 12,5 mm - dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu. | szt. |  |  |  | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Trzpienie rewizyjne 200 - 260 mm | szt. |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa metalowa 22,2, 28, 32 mm | szt. |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Głowa metalowa o średnicy 36,40,44 mm | szt. |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Cementowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm , z kołnierzem. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Panewka bipolarna modularna: głowa metalowa wew. 22 mm - panewka zew. 36 – 61; głowa metalowa wew. 26 mm - panewka zew. 41 - 72; głowa metalowa wew. 28 mm - panewka zew. 44 - 72 | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do kości udowej, | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Cementowa panewka zatrzaskowa | szt. |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0
11 | System lavage + końcówki | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Cement kostny ( 1 x 40 g.) | op. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
13 | Cement HV 1 x nnie mniej niż 40 g z gentamycyną | op. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
14 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyną | op. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
15 | System kablowy, kable 1,6 mm i 2,0 mm | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
16 | Haczyki krętarzowe stalowe 16,5 x (43mm-małe, 48mm-średnie, 53mm-duże) | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Płyty mocujące krętarzowe stalowe z haczykiem - średnie 100,150,200mm, duże 110, 160, 210mm | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
18 | Mocowanie kabel/płyta | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
19 | Płyty proste kompresyjne, stalowe | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
III | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO Każdy komplet endoprotezy poresekcyjnej stawu biodrowego musi zawierać: Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza o stożku konus o podstawach 11,3 i 12,5mm – dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu, komponentu trzonu oraz trzpienia śródszpikowego (cementowego lub bezcementowego).
1 | Komponenty krętarza w min. 2 rozmiarach dostępne w wersji uniwersalnej i anatomicznej (prawy, lewy). | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Głowę metalową o średnicy 28 lub 32 mm. | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Panewka polietylenow,a o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm , z kołnierzem. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Panewkę sferyczną typu press-fit wykonaną z tytanu z możliwością użycia wkrętów mocujących; powierzchnia zewnętrzna sfery powinna być pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Wkład polietylenowy | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Śruba panewkowa | szt. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 7
załącznik nr 1.7 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 7: PROTEZY STAWU KOLANOWEGO Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | PROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO Proteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały (przyśrodkowy lub boczny), cementowana oraz bezcementowa - komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego dostępny w minimum 5 rozmiarach - komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, polerowany, anatomiczny (lewy, prawy) dostępny w minimum 7 rozmiarach - wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji, anatomiczna (lewa, prawa)
1 | Udo cementowane | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Piszczel cementowana | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
3 | wkładka | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Udo bezcementowe | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Pisczel bezcementowa | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
6 | wkładka | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Ostrze trójpak | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
8 | Ostrze typu keel | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
9 | Ostrze posuwisto zwrotne | szt. |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
II | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Cement kostny z Gentamycyną 1x40g, mieszalnik do mieszania próżniowego pojedynczy, zestaw do płukania pulsacyjnego zasilany bateryjnie, ostrze do piły oscylacyjnej.
1 | udo | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
2 | piszczel | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
3 | wkładka | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
4 | ostrza | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
5 | Mieszalnik | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Cement | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do płukania | szt. |  |  |  | 60 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 8
załącznik nr 1.8 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 8: ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | CEMENTOWA I BEZCEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego.
1 | Część udowa cementowa | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Część udowa bezcementowa | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Część piszczelowa cementowa | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Część piszczelowa bezcementowa drukowana z pegami | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Część piszczelowa z możliwością dokręcenia trzpienia | szt. |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Trzpień śródszpikowy | szt. |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0
7 | Wkładka polietylenowa | szt. |  |  |  | 140 |  | 0 |  | 0
8 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyną | szt. |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
9 | System lavage ze szczoteczkami i płukaczkami | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
10 | System do próżniowego mieszania cementu | szt. |  |  |  | 120 |  | 0 |  | 0
11 | Ostrza do cięcia kości | szt. |  |  |  | 160 |  | 0 |  | 0
II | CAŁKOWITA, CEMENTOWA,ANATOMICZNA, REWIZYJNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. - Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowy
1 | Element piszczelowy | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Element udowy | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Podkładka do elementu udowego | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościach | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Bloczki do elementu piszczelowego | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużki elementu udowego i piszczelowego | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Mimośród | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Uzupełnienia do dużych ubytków części piszczelowej i udowej drukowane w tech. 3D | szt. |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
9 | Cement 1 x nie mniej niż 40 g z Tobramycyną | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
10 | System lavage + szczotki i płukaczki | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
11 | System próżniowego mieszania cementu | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Ostrze do cięcia kości | szt. |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
III | ENDOPROTEZA PROSEKCYJNA STAWU KOLANOWEGO
1 | Rewizyjno/zawiasowy element udowy | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
9 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Zatyczka | szt. |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0
11 | Zderzak | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Osłona elementu rotacyjnego | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Poresekcyjny komponent piszczelowy | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Poresekcyjny element udowy | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 9
załącznik nr 1.9 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 9: NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto [zł] za sztukę | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa głowica z autoamtyczną uszczelką 5-12mm kompatyblina z wielorazową kaniulą z materiału PEEK 10 oraz 12mm | szt. |  |  |  | 480 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa uszczelka 5mm, przeznaczona do wielorazowej kaniuli z materiału PEEK 5mm. Pakowana po 2 szt. | szt. |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy trokar 10 oraz 12mm, system kotwiczący za pomocą balona | szt |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowy trokar 5mm, system kotwiczący za pomocą balona | szt |  |  |  | 120 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowa igła Veressa 120 lub 150 mm, | szt |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe nożyczki laparoskopowe 5 mm, dł.-33cm | szt |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowy Grasper laparoskopowy typu Lap Clinch 5mm, dł.- 33cm | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy grasper okienkowy laparoskopowy o średnicy 5 mm, dł.- 33cm | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
9 | Jednorazowy grasper okienkowy z długimi branszami, laparoskopowy o średnicy 5 mm, dł.- 34,5cm | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Disektor laparoskopowy typu Meryland, 5 mm, dł.- 33cm | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, grubość 2-0, długość 50 cm. | szt |  |  |  | 24 |  | 0 |  | 0
12 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, grubość 0, długość 50 cm. | szt |  |  |  | 24 |  | 0 |  | 0
13 | Worek automatyczny z materiału nylon ripstop z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na widełkach. Poj. 200ml | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Dzierżawa wielorazowej klipsownicy laparoskopowej automatycznej 10 mm, ładowana od tyłu. | szt |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami. | szt |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 0
16 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 oraz 200ml. | szt |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 0
17 | Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny, 3 rzędy zszywek, zamykający na 2mm, w rozmiarach 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32mm. | szt |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0
18 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 46mm i 60mm, automatyczny | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 90mm, automatyczny | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 90mm, automatyczny | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Ładunek do staplera z poz. 20. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 lub 81 mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Ładunki do staplera z poz. 22. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm | szt. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
24 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 100 mm zamykający na 1,5 oraz 2,0mm | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Stapler liniowy automatyczny, poprzecznie tnący w rozmiarze 39-40 i 59-60 mm. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 10
załącznik nr 1.10 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 10: GWÓŹDŹ ODPIĘTOWY Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto [zł] za sztukę | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź uniwersalny czyli ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Waga gwoździa nie przekraczająca 6,2g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od ,24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby | kompl. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 11
załącznik nr 1.11 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 11: TAŚMA DO ZŁAMAŃ Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm | szt |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 12
załącznik nr 1.12 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 12: REKONSTRUKCJE CHRZĘSTNO-KOSTNE Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć instrumentarium przeznaczone do sterylizacji: uchwyt prowadzący A-Curve oraz element cofający drut.
1 | Sterylny drut do stymulacji szpiku kostnego wykonany ze stopu niklu i tytanu o długości 236 mm i średnicy 1 mm, pozwalający na wykonanie powtarzanych otworów w warstwie podchrzęstnej kości o średnicy 1 mm i głębokości od 8 do 9 mm. Koniec proksymalny drutu specjalnie wzmocniony i dostosowany do uderzania młotkiem. | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 13
załącznik nr 1.13 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 13: MEMBRANA DO REKONTRUKCJI Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto [zł] (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Istnieje możliwość implantacji artroskopowej. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary membrany średnica 2,5 cm , grubość 2 mm. | szt. |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 14
załącznik nr 1.14 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 14: DRUTY I WKRĘTY Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę [zł] | Cena całkowita netto (kol. 7x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Drut Kirschnera L - 300 - 310mm
1 | Średnica 1,2 mm | szt |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Średnica 1,4 mm | szt |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Średnica 1,6 mm | szt |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Średnica 1,8 mm | szt |  |  |  | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Średnica 2,0 mm | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Średnica 2,2 mm | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Średnica 2,4 mm | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
Drut do cerklażu L=5m miękki
1 | Średnica 1,0 mm | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Średnica 1,2 mm | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Średnica 1,5 mm | szt |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
Wkręty kaniulowane średnica 4,5, gn. 6-kąt
1 | L – 40 mm | szt |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
2 | L – 45 mm | szt |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
3 | L – 50 mm | szt |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
4 | L – 55 mm | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
5 | L – 60 mm | szt |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
6 | L – 65 mm | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
7 | L – 70 mm | szt. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
Podkładka
1 | 8 x 4,2 mm | szt. |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
2 | 10 x 5,5 mm | szt. |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
3 | 11 x 6.7 mm | szt. |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
4 | 13 x 5.5 mm | szt |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## 15
załącznik nr 1.19 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 19: MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY Kod CPV: 33141000-0 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Ilość/sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena całkowita netto (kol. 9x11) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego. Skład: 5% HAp oraz 95% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym o sferycznym lub nieregularnym kształcie. Objętość:
| 2-4 mm - 10 cc | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 2-4 mm - 20cc | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczku fosforanowo-wapniowego w minimum siedmiu rozmiarach. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci cylindra fosforanowo-wapniowego o wysokości 25 mm i średnicy 6mm. Skład: 5% HAp oraz 95% β-TC, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci klinu fosforanowo-wapniowego o wymiarach klin w rozm. 30x25x10mm. Skład: 5% HAp oraz 95% β-TC, osteointegrowany, porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. | szt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełnienia ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia – 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Nie wymaga mieszania. Pasta posiada krystaliczną strukturę, która przypomina strukturę naturalnej kości. Produkt sterylny.
| 10 g / 5 cc | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 20 g / 10 cc | szt |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób