| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
| 6 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak |  |
| 7 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
| 8 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak |  |
| 9 | Integracja z systemem szpitalnym Medicus | Tak |  |
| 10 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | Tak |  |
| 13 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  |
| 14 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  |
| 16 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
| 17 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak |  |
| 18 | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak |  |
| 19 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak |  |
| 20 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
| 21 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak |  |
| 22 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | Tak |  |
| 23 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
| 24 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak |  |
| 25 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | Tak |  |
| 26 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak |  |
| 27 | Źródło światła typu LED | Tak |  |
| 28 | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak |  |
| 29 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |
| 30 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | Tak |  |
| 31 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |
| 32 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  |
| 33 | Kompatybilny z oferowanym videobronchofiberoskopem | Tak |  |

| VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP - 1 szt. |
| --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji max. 1200 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Długość robocza max 600 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,9 mm | Tak, podać |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: max 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę 1800 -w dół 1300 | Tak, podać |  |
| 11 | Długość całkowita max. 870 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |
| 13 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak |  |
| 14 | Videobronchofoberoskop z 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak |  |
| 15 | Ręczny/manometryczny tester szczelności do videobronchofiberskopu | Tak |  |
| 16 | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| 17 | Pełna kompatybilność oferowanego videobronchofiberoskopu z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |
| 18 | Szczypczyki biopsyjne, szczęki owalne z okienkiem, dają możliwość pobrania większej objętości tkanki, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm – 50 szt. | Tak |  |
| 19 | Szczoteczka średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0 mm – 20 szt. | Tak |  |
| 20 | Szczoteczka cytologiczna średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0 mm – 50 szt. | Tak |  |
| 21 | Koszyk do usuwania ciał obcych: średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica koszyka 25 mm – 2 szt. | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przekątna min. 24 cale | Tak, podać |  |
| 5 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
| 7 | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak, podać |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 10 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
| 11 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |
| 13 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak, podać |  |
| 14 | Waga max. 8 kg | Tak, podać |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| III. Warunki gwarancji |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat CE na sprzęt i głowice (załączyć). | TAK |  |
| 3. | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 4. | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |
| 5. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 6. | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 7. | Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice i inne części składowe) min.36 miesięcy | TAK |  |
| 9. | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 10. | Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 11. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 12. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 13. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |