Poznań, dnia 4 maja 2022 r.

K-292-4-495/2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/003/22 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego 
i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”. 
Czy Zamawiający dopuści refraktometr z wyświetlaczem dotykowym 5,7 '' TFT ?

- Zamawiający dopuści stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego 
z wyświetlaczem dotykowym 5,7 '' TFT, pod warunkiem, gdy oferowany refraktometr posiadać będzie ręczną regulację ostrości obrazu oraz kompensacji rozproszenia światła (celem uzyskania ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem 
przy obserwacji badanej próbki przez okular refraktometru) w tym ręcznym ustawieniem punktu skrzyżowania linii/ nici pajęczych na granicy pola jasnego z ciemnym oraz spełniać będzie wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.  
Czy Zamawiający dopuści refraktometr o zakresie temperatury 10-80 °C ?

- Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnego cyfrowego refraktometru laboratoryjnego Abbego spełniającego wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ, i nie dopuści refraktometru, który nie będzie posiadał możliwości pracy oraz pomiaru temperatury badanej próbki w zakresie, co najmniej od +5°C do +80°C z dokładnością nie gorszą niż ±0,3°C oraz rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.
Czy Zamawiający wymaga doposażenia refraktometru w zewnętrzny termostat Peltiera ? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści zewnętrzny termostat o zakresie temperatury od 5° do 80 °C ?

- Zamawiający nie wymaga dostarczenia z refraktometrem zewnętrznego termostatu 
z cyrkulacją (tzw. cyrkulatora np. z technologią Peltiera, do stabilizacji temperaturowej badanej próbki za pomocą czynnika cieczowego np. wody). Wymaga jednak, 
aby stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego posiadał możliwość doposażenia oraz podłączenia, do niego w późniejszym czasie, zewnętrznego cyrkulatora (termostatu z cyrkulacją cieczową) do termostatowania badanej próbki z pryzmatami/ blokiem/ komorą pomiarową (w ustalonej/ zadanej przez użytkownika temperaturze). 
Z regulacją temperatury termostatowania badanej próbki w zakresie, z dokładnością 
i rozdzielczością równą co najmniej zakresowi pomiarowemu temperatury oferowanego refraktometru, które to parametry nie mogą być gorsze od parametrów minimalnych pomiaru temperatury podanymi w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 
do SWZ tj. regulacji stabilizacji temperatury próbki w zakresie co najmniej od +5°C 
do +80°C z dokładnością nie gorszą niż ±0,3°C i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.  
Czy Zamawiający dopuści refraktometr do pomiaru wyłącznie w cieczach z wyłączeniem ciał stałych ?

- Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnego cyfrowego refraktometru laboratoryjnego Abbego posiadającego możliwość pomiaru cieczy oraz ciał stałych, spełniającego także wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione 
w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że dokonuje zmiany zapisów w formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/ oferowanego sprzętu 
fizyko-chemicznego i laboratoryjnego (załącznik nr 3 do SWZ) w części IX „Stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny” w tabeli z opisem wymagania i parametry minimalne w wierszu nr 3 - „Inne” w zdaniu „• szklaną optykę z układem regulacji ostrości obrazu oraz kompensacji rozproszenia światła, (uzyskanie ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem przy  obserwacji badanej próbki przez okular refraktometru” wpisując słowa „ręcznej” i „w tym ustawienia punktu skrzyżowania linii/ nici pajęczych na granicy pola jasnego z ciemnym”:

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • • • |
| 3 | Inne | • • • szklaną optykę z układem ręcznej regulacji ostrości obrazu oraz kompensacji rozproszenia światła, (uzyskanie ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem przy obserwacji badanej próbki przez okular refraktometru), w tym ustawienia punktu skrzyżowania linii/ nici pajęczych na granicy pola jasnego z ciemnym; • • • |
| • • • |