| Elementy wyposażenia medycznego i dodatkowego |  |  | Ilość | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIWSZCZENIE PRZYJĘĆ (01) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. Pojemność min. 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu. Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej (A304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270º z blokadą, zamykane na zamek. Skrętne koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z nie brudzącego materiału. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 2. | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat roboczy wykonany z blachy. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych. Wymiary: długość 140 cm, szerokość 60cm, wysokość 85 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 10 mm |  | 1 komplet |  |  |  |
| 3. | Szafka podblatowa z drzwiczkami i półką, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  | 1 komplet |  |  |  |
| 4. | Krzesło robocze: - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, - powierzchnie zewnętrzne krzesła odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| STREFA BRUDNA (4.02) |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie łokciowy (pojemność min. 500 ml), - dozownik środka dezynfekującego łokciowy (pojemność min. 500 ml), - pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność min. 500 listków ręczników), - kosz na śmieci (poj. min. 20 l). Wykonanie – sztuczne tworzywo. | 1 komplet |  |  |  |
| 6. |  | Stół ociekowy z odpływem do kanalizacji, wykonany ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat roboczy wykonany z blachy, zagłębiony ze spadkami. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant wykonany z blachy o wysokości min. 40 mm. Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych. Wymiary: długość 70 cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 20 mm. Stół wyposażony z przodu w maskownicę o wysokości min. 250 mm na całej długości stołu. | 1 komplet |  |  |  |
| 7. |  | Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary komór 600x400x200 mm (±10%). Maskownica komór wykonana z blachy o wysokości min. 250 mm. Blat roboczy zagłębiony. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant wykonany z blachy o wysokości 40 mm. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy, spawana do szkieletu. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką 14 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych. Wymiary: długość 140 cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 10 mm. Wyposażenie: - dwa syfony - bateria sztorcowa z wylewką prysznicową na sprężynie. | 1 komplet |  |  |  |
| 8. |  | Stół roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Komora położona z lewej strony. Wymiar komory 600x400x200 mm (±10%). %). Maskownica komór wykonana z blachy o wysokości min. 250 mm. Blat roboczy zagłębiony. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant wykonany z blachy o wysokości 40 mm. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy, spawana do szkieletu. Przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką 14 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych. Wymiary: długość 80 cm, szerokość 70cm, wysokość 90 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 10 mm. Wyposażenie: - syfon - bateria sztorcowa z wylewką prysznicową na sprężynie, - zawór kulowy w odpływie komory, sterowany manualnie. | 1 komplet |  |  |  |
| 9. |  | Pistolet z końcówkami do ręcznego przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż o długości 1,5 m z szybkozłączką. | 1 komplet |  |  |  |
| 10. |  | Urządzenie do mycia narzędzi parą wodną, brak konieczności używania środków chemicznych, możliwość umycia trudnych do wymycia elementów narzędzi takie jak złącza, elementy ząbkowane itp., możliwość uzyskania maksymalnej temperatury 160 °C na wylocie z dyszy. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie 230 V,50 Hz, moc max. 3,2 kW, ciśnienie robocze min. 7 bar, pojemność zbiornika na wodę min. 5 dm3, wymiary gabarytowe (±5%): 28 cm / 35cm / 52 cm. Wyposażone w zestaw min. 7 końcówek: dysza prosta Ø2,5x250 mm, dysza prosta Ø2x80 mm, dysza kątowa Ø2x85 mm, dysza Ø2-9 mm, dysza Ø2,5-6,5 mm, dysza Ø3,5 mm, adapter żeński-żeński Luer-Lock. | 1 komplet |  |  |  |
| 11. |  | Myjnia ultradźwiękowa • Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy. • Urządzenie wolnostojące, zabudowane, do montażu w jednym rzędzie ze stołem zlewozmywakowym na stronie brudnej. • Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.), max.: 900mm x 900mm x 700 mm. • Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 2 tac narzędziowych o wymiarach 540x340x100 mm. • Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę z tworzywa sztucznego. • Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. • Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 1 kW. • Częstotliwość ultradźwięków 30÷35 kHz. • Wyposażona w pistolet natryskowy ze specjalistycznymi końcówkami do przepłukiwania kanałów narzędzi chirurgicznych • Możliwość ustawienia czasu procesu oraz nastawienia pracy ciągłej • Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE w tym z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych. Wyposażenie: - pokrywa komory wykonana z tworzywa sztucznego – 1 szt., | 1 komplet |  |  |  |
| 12. |  | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. - półka i blat wykonane ze stali kwasoodpornej, - wyposażony w poziomy uchwyt prowadzący znajdujący się przy krótszym boku - 4 skrętne koła o średnicy min. 100 mm w tym dwa z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, Wymiary gabarytowe blatu (±5%): długość 60 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm. | 1 komplet |  |  |  |
| 13. |  | Stelaż do worków na odpady Stelaż z pokrywą do worków foliowych o pojemności 60l - pojedynczy, wykonany ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stelaż wyposażony w obręcz na worek oraz klipsy służące do przytrzymywania założonego worka. Stelaż wyposażony w pokrywę podnoszoną nożnie oraz cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy minimum 5 cm, w tym dwa z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału | 1 komplet |  |  |  |
| 14. |  | Wykonany ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stelaż wyposażony w system dokowania wózka transportowego myjni. Pojemność: dwa wózki wsadowe myjni dezynfektora. Stelaż wyposażony w półkę dolną oraz stopki z tworzywa sztucznego o zakresie regulacji -/+10mm | 1 komplet |  |  |  |
| 15. |  | Okno podawcze Gilotynowe z zabezpieczeniem w pozycji otwartej. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Wyposażone po obu stronach w parapety. wymiary po otworzeniu umożliwiające przekazywanie materiału w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN 1/1. | 1 komplet |  |  |  |
| 16. |  | Myjnia dezynfektor przelotowa • Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji zgodny z datą dostawy (nie powystawowe). • Komora przelotowa, dwudrzwiowa, • Kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni • Wymiary zewnętrzne max.: 1000x1000x2000 mm (szer.x głęb.x wys.) • Wymiary komory: 614x800x640 mm (szer.x głęb.x wys.) • Pojemność minimalna: 15 tac o wymiarach 580x255x70 mm • Dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao • Dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC • Do zabudowy w ścianę • Obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej • Ogrzewanie elektryczne • Drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone • Kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka (wysoka dynamika procesu przy niskiej ilości wody) • Szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej, oszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań • Miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy w wysuwanej szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni • Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym, przekątna ekranu min. 5" • Komunikaty wyświetlane w języku polskim • Wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej • Wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym • Archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia (min. 20 tys. cykli) oraz na komputerze zewnętrznym programu komputerowego • Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej) • Współpraca z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni • Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika • Możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika • 4 pompy dozujące środki • 4 kalibrowalne przepływomierze cyfrowe środka chemicznego Myjnia dezynfektor przelotowa • Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji zgodny z datą dostawy (nie powystawowe). • Komora przelotowa, dwudrzwiowa, • Kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni • Wymiary zewnętrzne max.: 1000x1000x2000 mm (szer.x głęb.x wys.) • Wymiary komory: 614x800x640 mm (szer.x głęb.x wys.) • Pojemność minimalna: 15 tac o wymiarach 580x255x70 mm • Dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao • Dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC • Do zabudowy w ścianę • Obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej • Ogrzewanie elektryczne • Drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone • Kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka (wysoka dynamika procesu przy niskiej ilości wody) • Szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej, oszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań • Miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy w wysuwanej szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni • Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym, przekątna ekranu min. 5" • Komunikaty wyświetlane w języku polskim • Wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej • Wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym • Archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia (min. 20 tys. cykli) oraz na komputerze zewnętrznym programu komputerowego • Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej) • Współpraca z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni • Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika • Możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika • 4 pompy dozujące środki • 4 kalibrowalne przepływomierze cyfrowe środka chemicznego • 4 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10l) • Przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej • Pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100 • Oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia • Wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz z poziomym przepływem powietrza, suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w załadunku • Interfejs sieciowy RJ 45 • Serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i on-line poprzez dostęp internetowy • Wydruk raportów procesu na wbudowanej drukarce po stronie wyładowczej • Wyłączniki awaryjne • Możliwość użytkowania środków chemicznych różnych producentów (min. 5 - załączyć listę) również w okresie gwarancji • Przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz • Przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz, moc max. 22 kW • Wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji. • Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Wyposażenie dla dwóch szt. myjni: | 2 komplety |  |  |  |
| 16.1 |  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac (595x250x70 mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza - 1 szt. | komplet |  |  |  |
| 16.2 |  | Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x250x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 1 szt. | komplet |  |  |  |
| 16.3 |  | Wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników 1/1 STU wraz z ich pokrywami - 1 szt. | komplet |  |  |  |
| 16.4 |  | Wózek wsadowy dwupoziomowy umożliwiający mycie wyposażenia o wysokości do 270 mm - 1 szt. | komplet |  |  |  |
| 16.5 |  | Wózek transportowy do wózków wsadowych. Wyposażony w tacę na ociekającą wodę oraz demontowany zbiornik na ociekającą wodę, z systemem blokowania wózka wsadowego i dokowania do myjni - 4 szt. | komplet |  |  |  |
| ŚLUZA z W.C. (03) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Regał listwowy ścienny do zawieszenia 6 koszy, wyposażony w 4 kosze druciane o wymiarach ok. 60x30x15cm oraz stelaż na buty o pojemności min. 6 par. Wykonany ze stali kwasoodpornej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 18. | Wieszak ścienny, min. 4 haczyki. Wykonanie - stal kwasoodporna |  | 1 komplet |  |  |  |
| 19. | Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie łokciowy (pojemność min. 500 ml), - dozownik środka dezynfekującego łokciowy (pojemność min. 500 ml), - pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność min. 500 listków ręczników), - kosz na śmieci (poj. min. 20 l). Wykonanie – sztuczne tworzywo |  | 1 komplet |  |  |  |
| 20. | Zestaw WC: - pojemnik na papier toaletowy, - szczotka do WC, mocowanie ścienne. Wykonanie - stal nierdzewna i tworzywo sztuczne |  | 1 komplet |  |  |  |
| 21. | Stelaż do worków na odpady Stelaż z pokrywą do worków foliowych o pojemności 60l - pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304, wszystkie krawędzie zaokroglone, bezpieczne. Stelaż wyposażony w obręcz na worek oraz klipsy służące do przytrzymywania założonego worka. Stelaż wyposażony w pokrywę podnoszoną nożnie oraz cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy minimum 10 cm, w tym dwa z blokadą |  | 1 komplet |  |  |  |
| STREFA CZYSTA (04) |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pistolet do mycia ręcznego lub oczyszczania sprężonym powietrzem precyzyjnych narzędzi. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej. Wyposażony w wąż o długości 1,5m z szybkozłączką |  | 1 komplet |  |  |  |
| 23. | Stół pojedynczy do kontroli i pakowania z blatem „ciepłym” typu TRESPA lub HPL. Wymiary blatu (+/-5%): 200cm x 70cm, wysokość robocza blatu 90 cm + nadstawka. Stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja z profili zamkniętych. Wyposażona w szafkę z drzwiczkami i półką oraz szafkę trzyszufladową. Wyposażony w nadstawkę dwupoziomową (dwie półki) z oświetleniem pod półką. Zespół min. 3 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej. Regulowane nóżki w zakresie min +/- 10mm. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 24. | Stół pojedynczy do kontroli i pakowania z blatem „ciepłym” typu TRESPA lub HPL. Wymiary blatu (+/-5%): 200cm x 80cm, wysokość robocza blatu 90 cm + nadstawka. Stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja z profili zamkniętych. Wyposażona w szafkę z drzwiczkami i półką oraz szafkę trzyszufladową. Wyposażony w nadstawkę jednopoziomową (jedna półka) z oświetleniem pod półką. Zespół min. 3 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej. Regulowane nóżki w zakresie min +/- 20mm |  | 2 komplety |  |  |  |
| 25. | Krzesło robocze: - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, Krzesło robocze: - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, - powierzchnie zewnętrzne krzesła odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej. |  | 3 komplety |  |  |  |
| 26. | Lampa z soczewką podświetlaną. - średnica soczewki 125 mm (±10%), - powiększenie minimalne +3 dioptrie, - wyposażona w osłonę/pokrowiec soczewki przed zanieczyszczeniem w czasie, kiedy lampa nie jest używana, - podświetlenie na całym obwodzie soczewki, - do umocowania na stole, - zasilanie 230V, 50 Hz, - konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji, |  | 1 komplet |  |  |  |
| 27. | Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania - 4 ramy do składowania arkuszy papieru - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, - 4 skrętne koła o średnicy min. 80 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 28. | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. - półka i blat wykonane ze stali kwasoodpornej, - wyposażony w poziomy uchwyt prowadzący znajdujący się przy krótszym boku - 4 skrętne koła o średnicy min. 100 mm w tym dwa z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, Wymiary gabarytowe blatu (±5%): długość 60 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm |  | 1 komplet |  |  |  |
| 29. | Zgrzewarka do opakowań (rękawów) papier – folia Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji zgodny z datą dostawy (nie powystawowe). • Menu zgrzewarki w języku polskim • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny • Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy • Pamięć wprowadzonych informacji • Automatyczny start / stop napędu • Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania • Wyświetlanie temperatury zgrzewania • Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem • Rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD • Możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze • Drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację • Drukowanie kodów kreskowych • Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980 • Minimum jednowierszowa drukarka igłowa • Wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu • Możliwość obrócenia wydruku o 180st. • Różne wielkości czcionek • Dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi • Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych • Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów • Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej • Szybkość zgrzewania min. 10 m/min • Szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm • Możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220oC • Modułowy system połączeń elektrycznych zespołów • Zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W • Urządzenie posiada oznakowanie CE, załączyć odpowiedni certyfikat producenta Wyposażenie: - Blat pomocniczy rolkowy |  | 2 komplety |  |  |  |
| 30. | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką: - możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie, - dwupoziomowy - minimalna długość cięcia - minimum 750 mm, - zabudowana krawędź tnąca zabezpieczająca personel przed skaleczeniem, - skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach, - średnica rolki z rękawem foliowo-papierowym min. 300 mm. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 31. | Stelaż do worków na odpady Stelaż z pokrywą do worków foliowych o pojemności 60l - pojedynczy, wykonany ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stelaż wyposażony w obręcz na worek oraz klipsy służące do przytrzymywania założonego worka. Stelaż wyposażony w pokrywę podnoszoną nożnie oraz cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy minimum 5 cm, w tym dwa z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału |  | 2 komplety |  |  |  |
| 32. | Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie łokciowy (pojemność min. 500 ml), - dozownik środka dezynfekującego łokciowy (pojemność min. 500 ml), - pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność min. 500 listków ręczników), - kosz na śmieci (poj. min. 20 l). Wykonanie – sztuczne tworzywo |  | 1 komplet |  |  |  |
| 33. | Sterylizator parowy • Urządzenie fabrycznie nowe – rok dostawy produkcji zgodny z rokiem dostawy (nie powystawowe). • Pojemność – 6 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw), • Przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej lub wyładowczej, nie wymaga dostępu z prawej lub lewej strony, możliwość ustawienia sterylizatorów bezpośrednio obok siebie • Komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym żebrowanym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie • 1 zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora • Drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie • Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody • Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem • Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości • Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora • Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym • Główne panele czołowe i rama wykonane ze stali kwasoodpornej • Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć deklarację producenta) • Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665/EN ISO 17665 (port walidacyjny w komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normami i dyrektywą o wyrobach medycznych) • Na wyposażeniu automatyczny, zintegrowany, elektroniczny system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w urządzeniu oraz komputerowym systemie archiwizacyjnym • System oszczędzania wody chłodzącej • Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny –ejector) • Wbudowana w obrys sterylizatora własna elektryczna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie • System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary • Sterylizator niewymagający stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół • Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie • Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego • Po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 10 cali, z analogową (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim • Po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali, z przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim • Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej w formie analogowej oraz graficznej (wykres przebiegu cyklu), • Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego • Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej • Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną • Program rozgrzewający i testu szczelności • Program testowy Bowie Dick 134°C 3,5 min • Min. 1 program sterylizacyjny 121°C • Min. 4 programy sterylizacyjne 134°C w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony • Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 15 programów • Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe • Program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu (załączyć kopię przedstawiającą wygląd ekranu ze schematem instalacji) • Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika • Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, • Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC • Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności i programu testowego Bowie&Dick • Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW • Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1000 x 1300 x 2500 mm (sxgxw) • Listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) Wyposażenie dla dwóch szt. sterylizatorów: • Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 6 JW. – 4 szt. • Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej • 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem • Bieżnie kółek z niebrudzącej gumy • Mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego • Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW. – 2 szt. • Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej • Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach |  | 2 komplety |  |  |  |
| 34. | Sterylizator plazmowy: • Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w jedną ścianę, • Sterylizator plazmowy przeznaczony do niskotemperaturowej sterylizacji instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. • Komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 135 litrów (+/- 5%). • Wymiary komory (minimalne): - szerokość 45 cm, - długość 70 cm, - wysokość 45 cm. • Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane bez konieczności użycia rąk • Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie ok. 58%. (-/+ 5%). Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej podczas każdego procesu. • Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi • Komora wykonana ze stali kwasoodpornej • Wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie): - szerokość 70 cm, - głębokość 95 cm, - wysokość 170 cm. • Sterylizator zasilany elektrycznie. • Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. • Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i wyładowczej • Komunikaty wyświetlane w języku polskim • Archiwizacja min. 15000 ostatnich raportów procesu w sterowniku urządzenia • Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. • Wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna • Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C • Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych • System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika. • Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym • Możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów. • Urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy. • Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. • Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatora parowego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. • Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. • Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (-/+ 5%), • Wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937, • Zgodność z dyrektywą 93/42EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrowa notyfikacja. |  | 1 komplet |  |  |  |
| ŚLUZA (05) |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Regał listwowy ścienny do zawieszenia 6 koszy, wyposażony w 4 kosze druciane o wymiarach ok. 60x30x15cm oraz stelaż na buty o pojemności min. 6 par. Wykonany ze stali kwasoodpornej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 36. | Wieszak ścienny, min. 4 haczyki. Wykonanie - stal kwasoodporna. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 37. | Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie łokciowy (pojemność min. 500 ml), - dozownik środka dezynfekującego łokciowy (pojemność min. 500 ml), - pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność min. 500 listków ręczników), - kosz na śmieci (poj. min. 20 l). Wykonanie – sztuczne tworzywo |  | 1 komplet |  |  |  |
| 38. | Stelaż do worków na odpady Stelaż z pokrywą do worków foliowych o pojemności 60l - pojedynczy, wykonany ze stali kwasoodpornej, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stelaż wyposażony w obręcz na worek oraz klipsy służące do przytrzymywania założonego worka. Stelaż wyposażony w pokrywę podnoszoną nożnie oraz cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy minimum 5 cm, w tym dwa z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału |  | 2 komplety |  |  |  |
| STREFA STERYLNA (06) |  |  |  |  |  |  |
| MAGAZYN STERYLNY (07) |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, |  | 2 komplety |  |  |  |
| 40. | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, |  | 2 komplety |  |  |  |
| 41. | Regał listwowy naścienny do zawieszenia 6 koszy, wyposażony w 6 koszy 1STU, H=2000mm, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |  | 2 komplety |  |  |  |
| POMIESZCZENIE SOCJALNE (08) |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Zabudowa meblowa, szer. ok. 250cm, wyposazona w zlewozmywak wpuszczany w blat, umywalka wpuszczana w blat, ciąg szafek stojących z blatem roboczym i min. 2 szufladami, ciag szafek wiszących. Wykonanie - płyta laminowana. Grubość blatu min. 28mm, obrzeża wykonane z polipropylenu o grubości min. 1mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścierani. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. W drzwiach i szufladach należy zastosować system cichego domykania |  | 1 komplet |  |  |  |
| 43. | Krzesło Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki lub laminowanej. Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo. Możliwość składowania w stosie. |  | 3 |  |  |  |
| 44. | Lodówka, poj. chłodziarki min. 250 litrów. |  | 1 |  |  |  |
| 45. | Stół o wym. blatu 130x60cm (+/-10%), wysokość robocza blatu 70 cm (+/-10%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścierani. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 46. | Kuchenka mikrofalowa |  | 1 |  |  |  |
| 47. | Czajnik bezprzewodowy poj. min. 1,7l |  | 1 |  |  |  |
| 48. | Wieszak ścienny, min. 4 haczyki. Wykonanie - stal kwasoodporna. |  | 1 |  |  |  |
| 49. | Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie łokciowy (pojemność min. 500 ml), - dozownik środka dezynfekującego łokciowy (pojemność min. 500 ml), - pojemnik na ręczniki papierowe (pojemność min. 500 listków ręczników), - kosz na śmieci (poj. min. 20 l). Wykonanie – sztuczne tworzywo. |  | 1 komplet |  |  |  |
| STACJA UZDATNIANIA WODY (10) |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. Pojemność min. 3 kosze lub kontenery o wielkości 1 jednostki wsadu. Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej (A304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270º z blokadą, zamykane na zamek. Dwie wyjmowane półki. Skrętne koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału. |  | 2 komplety |  |  |  |
| 51. | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat roboczy wykonany z blachy. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych. Wymiary: długość 140 cm, szerokość 60cm, wysokość 85 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 10 mm. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 52. | Szafka podblatowa z drzwiczkami i półką, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 53. | Krzesło robocze: - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, - powierzchnie zewnętrzne krzesła odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| STACJA UZDATNIANIA WODY (10) |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Stacja uzdatniania wody. Zapewniająca poprawną pracę oferowanych urządzeń technolofgicznych. • Filtr wstępny siatkowy z wkładem filtrującym 100 mikronów. • Filtr multimedialny z automatycznym sterowaniem czasowym, usuwający zmętnienie, zanieczyszczenia częściami stałymi, utlenione związki żelaza, wyposażony w wielowarstwowe złoże • Filtr węglowy z automatycznym sterowanie czasowym, usuwający wolny chlor • Zmiękczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czasowym o wydajności dostosowanej do osmozera i wydajności zaoferowanych urządzeń. Proces regeneracji i płukania odbywa się automatycznie. Automatyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wysokokontrastowy z dużą ilością ikon. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego zegar posiada możliwość podtrzymania pamięci (zegar, data). • Filtr osłonowy RO – 10” • Odwrócona osmoza, produkcja wody demineralizowanej dla urządzeń przy zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody max. 5 mikrosiemensów. Wydajność dostosowana do wydajności urządzeń technologicznych. Automatyczne opłukiwanie membran. Miernik przewodności wody na wyjściu z osmozera Wyposażona w pompę, elektroniczny moduł sterowania, ciągły pomiar przewodności. • Demineralizator 50 l z ciągłym pomiarem przewodności i progiem alarmowym • Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy i czujników poziomu sterujących pracą osmozera. Pojemność min. 1500 dm3. Wyposażony w filtr oddechowy antybakteryjny. • System podnoszenia ciśnienia wykonany ze stali nierdzewnej |  | 1 komplet |  |  |  |
| WÓZKOWNIA (11) |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. Pojemność min. 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu. Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej (A304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270º z blokadą, zamykane na zamek. Skrętne koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 56. | Pistolet bez końcówek do ręcznego przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż o długości 5 m z szybkozłączką |  | 1 komplet |  |  |  |
| 57. | Mata basenowa do zainstalowania w zagłębieniu. Powierzchnia ok. 2,3 m2 |  | 1 komplet |  |  |  |
| MYJNIA (12) |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Myjnia do łóżek, wózków, pojemników transportowych i obuwia operacyjnego: • Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji zgodny z rokiem dostawy nie starszy niż 2021r. • Komora przelotowa, dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki przy głębokości niecki nie przekraczającej 20 cm • Drzwi przesuwne (otwierane w bok), całkowicie przeszklone, wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia • Drzwi otwierane i zamykane automatycznie • Wymiary użytkowe komory nie mniejsze niż 200 x 190 x 120 cm (d x w x sz) • Wjazd do komory o szerokości min. 120 cm• Możliwość wykonywania procesów dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wartością Ao jak i programów dezynfekcji chemiczno-termicznej • Ogrzewana elektrycznie, możliwość mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników transportowych i pojemników sterylizacyjnych, butów operacyjnych • Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) - wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. • Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną • Spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. • Minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. • Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy • Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. • Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. • Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. • Automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym • Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. • Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu, wybór programu i obsługa poprzez bezpośredni dotyk wybranego pola na ekranie dotykowym) • Wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym • Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu • Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu • Sygnalizacja stanu myjni, faz procesu • Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne dostęp poprzez złącze sieciowe • Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. • Liczba programów mycia - dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. • Możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu • Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. • Suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia zgodny z PN EN 15883 • Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni. • Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione • Ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie). • Spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej • Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. • Możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia (opisać sposób wyłączania) • Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia - minimum 3 pojemniki po 20 l każdy. • Przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni - brak elementów grzewczych w komorze urządzenia • System oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu. • Minimum trzy zbiorniki roztworów roboczych o pojemności minimum 180 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach. • Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc 110 kW • Konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności • Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta • Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu • Konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności • Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta • Wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów do narzędzi, myjni do sprzętu transportowego, sterylizatorów parowych, sterylizatora plazmowego, myjni ultradźwiękowej. • Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami serwisu • Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych z pokrywami (min. 12 szt.) - 1 sztuka • Wózek wsadowy o pojemności nie mniejszej niż 30 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka |  | 1 komplet |  |  |  |
| WÓZKI BRUDNE (14) |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. Pojemność min. 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu. Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej (A304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270º z blokadą, zamykane na zamek. Dwie półki. Skrętne koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału |  | 1 komplet |  |  |  |
| 60. | Kotara z pasów folii PCV. Szerokość ok.115 cm. Pasy szerokości 200 mm i długości ok. 2100 mm. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| SUSZENIE WÓZKÓW (14) |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Pistolet bez końcówek do ręcznego przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Konstrukcja pistoletu wykonana z aluminium. Wyposażony w wąż o długości 5 m z szybkozłączką | 1 komplet |  |  |  |
| 62. |  | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. Pojemność min. 3 kosze lub kontenery o wielkości 1 jednostki wsadu. Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej (A304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270º z blokadą, zamykane na zamek. Dwie półki. Skrętne koła o średnicy min. 150 mm, w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału. | 1 komplet |  |  |  |
| 63. |  | Krata ścienna, opuszczana, 100x60cm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | 1 komplet |  |  |  |
| 64. |  | Mata basenowa do zainstalowania w zagłebieniu. Powierzchnia ok. 1,5 m2 | 1 komplet |  |  |  |
| 65. |  | Kotara z pasów folii PCV. Szerokość ok.115 cm. Pasy szerokości 200 mm i długości ok. 2100 mm. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 komplet |  |  |  |
| MYCIE WÓZKÓW (15) |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji z automatycznym dozowaniem środka dezynfekującego. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na działanie korozji. Dozowanie środka chemicznego z możliwością nastawy stężenia roztworu w zakresie min. woda: środek chemiczny - od 20:1 do 400:1 Przystosowane do podłączenia dwóch środków chemicznych z możliwością wyboru dozowania odpowiedniego środka poprzez przełącznik. Możliwość ustawienia różnych stężeń dla każdego z podłączonych środków. Wbudowane zabezpieczenie przed cofnięciem się roztworu chemicznego do instalacji wodnej. Zasilanie wodą bezpośrednio z sieci wodociągowej. Nie wymagające zasilania elektrycznego. Wyposażone w wielofunkcyjny pistolet do mycia: - min. 2 opcje mycia, - min. 2 opcje wytwarzania piany aktywnej, - z wężem gumowym o długości min. 10 m. Wyposażenie: - wielofunkcyjny pistolet do mycia (min. 2 opcje mycia, min. 2 opcje wytwarzania piany aktywnej, wąż gumowy o długości min. 10 m), - termostatyczna bateria wodna mieszalnikowa, - uchwyt ścienny do umieszczenia środka chemicznego na min. 2 kanistry o poj. min. 5 litrów. - zestaw wszystkich akcesoriów oraz elementów niezbędnych do powieszenia urządzenia na ścianie. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 67. | Krata ścienna, opuszczana, 100x60cm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  | 1 komplet |  |  |  |
| 68. | Mata basenowa do zainstalowania w zagłebieniu. Powierzchnia ok. 3 m2 |  | 1 komplet |  |  |  |
| 69. | Kotara z pasów folii PCV. Szerokość ok.115 cm. Pasy szerokości 200 mm i długości ok. 2100 mm. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. |  | 1 komplet |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE: |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Taca narzędziowa o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 |  | 45 |  |  |  |
| 71. | Taca narzędziowa „średnia” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ |  | 30 |  |  |  |
| 72. | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy ok. 210x150x40 mm (±10%) |  | 2 |  |  |  |
| 73. | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w uchwyty umożliwiający podnoszenie. Wykonane ze stali kwasoodpornej. |  | 15 |  |  |  |
| 74. | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1/2 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w uchwyty umożliwiający podnoszenie. Wykonane ze stali kwasoodpornej. |  | 10 |  |  |  |
| 75. | Pojemnik transportowy, transparentny, wykonany z polipropylenu, wym. ok. (dł. x szer. x wys.) 530 x 325 x 100 mm (+/-5%), wyposażony w pokrywę. |  | 10 |  |  |  |
| 76. | Pojemnik transportowy, transparentny, wykonany z polipropylenu, wym. ok. (dł. x szer. x wys.) 530 x 325 x 150 mm (+/-5%), wyposażony w pokrywę. |  | 10 |  |  |  |
| 77. | Inkubator testów biologicznych: - odczyt wyniku testu po maksymalnie 20 minutach, - sterownik wyposażony w ekran LCD z menu w j. polskim, - wyposażony w min. 8 cel na wskaźniki, - każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o wyniku inkubacji - cele osłonięte transparentną pokrywką w celu zapewnienia zabezpieczenia przed zabrudzeniem/zalaniem, - alarmy tekstowe oraz dźwiękowe - zasilanie 230V, 50 Hz. |  | 1 |  |  |  |
| 78. | Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej. Podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy z rolki. Konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji |  | 2 |  |  |  |
| 79. | Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Sterylizatorni Centralnej i obiegu materiałów sterylizowanych. Niezbędne oprogramowanie systemowe, operacyjne i robocze współpracujące z systemem kodów kreskowych, umożliwiające obsługę przyjmowania materiału brudnego, archiwizacje i wizualizację parametrów procesów mycia i dezynfekcji i ich załadunków, stanowisk kompletowania pakietów i pakowania (wspołpraca stacji roboczych ze zgrzewarkami i drukarkami etykiet kodów paskowych), archiwizację i wizualizację parametrów procesów sterylizacji parowej i ich załadunków dla sterylizatorów parowych, archiwizacje i wizualizację parametrów procesów sterylizacji plazmowej i ich załadunków dla sterylizatora plazmowego, stanowisko wydawania materiału sterylnego, obsługa magazynu materiału sterylnego, wydruk raportów z przeprowadzonych procesów sterylizacji, stanowisko administratora systemu, umożliwiające konfiguracje, testowanie, tworzenie zestawień i kompletną archiwizacje procesów, statystykę prowadzonych procesów automatyczngo mycia – dezynfekcji i sterylizacji. System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą Centralną Sterylizatornię, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w części "Wymagane licencje stanowiskowe". System zapewni rejestrację i archiwizację z przebiegu procesów urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni tj. myjnie – dezynfektory oraz sterylizatory. Wykonawca zapewnia, że posiada umiejętności techniczne i stosowne doświadczenie gwarantujące bezawaryjne podłączenie urządzeń technologicznych typu sterylizatory, myjnie – dezynfektory do oferowanego systemu, posiadanych przez Zamawiającego oraz zakupowanych przez Zamawiającego w przyszłych postępowaniach. System zapewnia integrację z autoczytnikami do inkubacji i szybkiego odczytu wskaźników biologicznych, w zakresie automatycznego odczytu wyniku testów oraz właściwego przypisania wyników poszczególnych wskaźników do przeprowadzonych cykli sterylizacji. System zapewnia pełną informację o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej i umożliwia powiązanie z dokumentacją medyczną szpitala. Wykonawca wprowadzi dane początkowe niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicje narzędzi, zestawów i ich składów, struktury organizacyjne, personel, rodzaje opakowań i pojemników, rodzaje testów, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco wraz z instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. System zostanie zainstalowany na serwerze Zamawiającego. System zostanie dostarczony i będzie wykorzystywał silnik bazy danych Oracle Database lub MSSQL Server firmy Microsoft. Zamawiający dopuszcza udostępnienie posiadanych przez siebie licencji bazodanowych dla potrzeb oferowanego systemu. Wykonawca zapewni stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) i możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń drogą mailową lub przez dedykowany portal- całodobowo, oraz drogą telefoniczną- w godzinach pracy centralnej sterylizatorni. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) do 4 godz. od momentu zgłoszenia awarii, całodobowo. Zamawiający ze swojej strony zapewni możliwość całodobowego zdalnego dostępu do oferowanego systemu. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu do 2 dni od momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca zapewni przeprowadzenie cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy wraz z systemem pełną dokumentację systemu (dokumentacja techniczna, administratora, użytkownika, szkoleniowa). Dostarczona dokumentacja techniczna musi zawierać instrukcje obsługi oraz konfiguracji wszystkich dostarczonych wraz z systemem urządzeń i musi być zainstalowana przynajmniej na serwerze. Dostarczona dokumentacja użytkownika musi zawierać także filmy szkoleniowe, pokazujące sposób realizacji poszczególnych zadań i być dostępna na każdej stacji roboczej w centralnej sterylizatorni. Obsługa systemu jest w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. W systemie jest możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. System posiada budowę modułową otwartą umożliwiającej późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje. Wszystkie podstawowe zadania realizowane na stanowiskach w centralnej sterylizatorni (przyjmowanie materiału do CS, kompletacja i załadunek wsadu oraz zwalnianie wsadu po myciu-dezynfekcji, pakietowanie i wydruk etykiet, kompletacja i załadunek wsadu oraz zwalnianie wsadu po sterylizacji, wydanie materiału) mają być możliwe do realizacji także przez przeglądarkę www. Funkcje: • System wymaga, aby administracja i obsługa systemu odbywała się po uprzedniej autoryzacji, przez osoby z wystarczającymi uprawnieniami. • Administrator systemu ma możliwość przydzielenia odpowiednich ról w systemie lub przypisania wybranych uprawnień każdemu z użytkowników systemu. • System zapewnia wprowadzanie, definiowanie i konfigurację danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historią tych modyfikacji. • System zapewnia tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. • System zapewnia pełną kontrolę historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmującą wszystkie jego charakterystyczne cechy. • System umożliwia zarządzanie personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawanie personelowi uprawnień, wyposażenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami • System posiada funkcjonalność bezpośredniego sygnowania przeprowadzanych procedur załadunku i zwalniania wsadu do myjni- dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz wydania materiału do odbiorcy elektronicznym podpisem ekranowym, który następnie widnieje na odpowiednich raportach. • System zapewnia pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). • System gwarantuje automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, zapewniając przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. • System zapewnia, że informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status) dostępna jest na wszystkich stanowiskach. • System daje możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. System daje także możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. • System zapewnia możliwość interaktywnego pakowania zestawu- przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. • System umożliwia drukowanie podzielnych na części, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. • System posiada kreator etykiet obiegowych- narzędzie umożliwiające konfigurację zawartości i wyglądu danych na etykietach obiegowych: wybór rodzaju etykiety (dwu- lub trójdzielna), wybór drukowanych pól, ich położenie i rozmiar. Kreator umożliwia zapisanie więcej niż jednej konfiguracji. Konkretna konfiguracja może być przypisana do drukarki etykiet, ale także do konkretnego rodzaju materiału. • System zapewnia blokadę wydania nie wysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. • System zapewnia blokadę wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. • System umożliwia swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. • System zapewnia automatyczne naliczanie kosztów dekontaminacji w czasie rzeczywistym. • System umożliwia dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez Zamawiającego kryteriów. • System zapewnia identyfikację pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. • System zapewnia identyfikację zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, materiału rozłożonego na siatce narzędziowej lub rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. • System zapewnia identyfikację zestawu lub narzędzia pojedynczego przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika lub etykiety obiegowej lub też wybór z listy zestawów. • System zapewnia automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń. • System zapewnia pełny nadzór nad serwisem urządzeń technologicznych CS, o minimalnej funkcjonalności: • Przechowywanie informacji o urządzeniach związanych z: nazwą i typem, nr ewidencyjnym, seryjnym, rokiem produkcji, certyfikatami, datą zakupu, datą instalacji, datą uruchomienia, ceną, wykonawcą, okresem gwarancji, nr gwarancji, nr umowy serwisowej, datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, danymi firmy serwisującej, kategorią urządzenia, dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi. • Możliwość dołączania obrazów, zdjęć, dokumentów. • Zapisywanie informacji o zleceniach i ich rozliczanie: nr zlecenia, rodzaj, data rejestracji, planowany termin wykonania, data zgłoszenia, data wysłania do serwisu, data rozpoczęcia przestoju urządzenia, miejsce dokonania naprawy, firma serwisująca, szacowany koszt, częstotliwość zleceń w przypadku przeglądów, dodatkowe uwagi i komentarze. • Rejestracja poszczególnych stanów realizacji zlecenia i filtrowanie zleceń serwisowych pod tym kątem, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, dane osoby wykonującej usługę. |  | 1 komplet |  |  |  |
| 80. | Kontener sterylizacyjny bezobsługowy z zaworem ciśnieniowo – próżniowym wykonanym ze stali szlachetnej na nieograniczoną liczbę cykli sterylizacyjnych o wymiarach: 580x280x205mm wraz z koszem z blachy perforowanej o wym.540x253x100mm.Wanna wykonana z jednego kawałka blachy bezszwowa ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami transportowymi blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne i jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacyjnym ( po min.3 z każdej strony) po obu stronach kontenera, wyposażona w zamek zabezpieczający po obu stronach kontenera z możliwością umieszczenia plomb. Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób, że jest szersza niż ściana wanny – co w znaczący sposób wpływa na sztywność konstrukcji i zapewnia lepsze przyleganie pokrywy. Pokrywa specjalnie wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. |  | 10 |  |  |  |
| 81. | Myjnia - Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji butów : - Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia, - Kosz do mycia obuwia szpitalnego. Wymiary kosza 500mm x 500mm. Wsad: 6 par butów, - Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu, - Wymiary zewnętrzne: Szerokość : 600 mm. Głębokość : 600 mm. Wysokość: 820-860 mm - Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Max. czas cyklu poniżej 15 min. - Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu, - Pompa myjąca, 055 kW, system dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej, - Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody. Maksymalne zużycie wody na cykl płukania 2.6 l. - Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta. |  | 1 komplet |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |