

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Modyfikacja z dnia 02.08.2022

**Przedmiot zamówienia: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:Rok produkcji: **2022** | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm)Długość całkowita: 2170 mm (± 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 450 - 800 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK  |  |
| 9. | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu.  | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózkach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów. | TAK |  |
| 11. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe.W części wezgłowia krążki dwuosiowe. | TAK  |  |
| 13. | Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości.  | Tak |  |
| 14. | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK |  |
| 15. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
| 16. | Wyposażenie wózka: * wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki,
* materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm.
* Tworzywowa taca do podawania posiłków
 | TAK |  |
| 17. | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
| 18. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonanaz tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.  | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Koła min 150mm. Blokada centralna kół. | TAK |  |
| 20. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg  | TAK |  |
| 21. | * WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,

Wózek zgodny z normą PN EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 22. | * Gwarancja min. 24 miesięcy
 | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 24. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***