Załącznik nr 10 do SWZ – Pakiet nr 2

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot  zamówienia: Laser wysokiej mocy z zestawem narzędzi do zabiegów urologicznych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laser Holmowy wysokiej mocy do wykonywania zabiegów enukleacji endoskopowej gruczolaka stercza – kpl.1 Producent: (podać): Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać): Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | TAK, podać |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | TAK, podąć |  |
|  | Długość fali 2100 nm | TAK, podać |  |
|  | Moc urządzenia min. 150 W | TAK, podać |  |
|  | Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne, min 2 z hamulcami | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 300 kg | ≤ 285 kg – 10 pkt >285 kg – 0 pkt |  |
|  | Kolorowy, ekran dotykowy do obsługi urządzenia o wymiarze min. 10 cali, z regulacją w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie min. 5-100 Hz | TAK, podać |  |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,25-6 Joula | TAK, podać |  |
|  | Długość impulsu zmienna w zakresie min.150 - 1700 mikrosekund | TAK, podać |  |
|  | Długość impulsu regulowana przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona, 532 nm | TAK, podać |  |
|  | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe jednofazowe 230V, nie więcej jak 32A, 50Hz | TAK, podać |  |
|  | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | TAK, podać |  |
|  | Laser z wbudowaną pompą perystaltyczną | TAK, podać |  |
|  | Laser współpracujący ze światłowodami z boczną emisją wiązki lasera do zabiegu waporyzacji stercza | TAK, podać |  |
|  | Laser posiadający specjalne oprogramowanie powodującą zmniejszenie efektu retropulsji złogów układu moczowego wykorzystujący pełen zakres długości impulsu tj do 1700 mikrosekund | TAK, podać |  |
|  | Laser z wbudowanym morcelatorem urologicznym. Rączka napędowa morcelatora podłączana bezpośrednio do lasera. | TAK, podać |  |
|  | AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO: - Światłowody optyczne wielorazowego użytku 5 szt: 2 szt 272 um i 3 szt 550 um - Obieraczka do światłowodu 272 um - 1 szt - Obcinaczka do światłowodu 550 um - 1 szt - Nóż do skracania włókien lasera – 2 szt - Okulary ochronne 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Morcelator Urologiczny Producent: (podać) Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać). Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
|  | Zestaw „Morcelator Urologiczny” składający się z: - konsoli pompy (ssąco/irygacyjnej), - konsoli/ generatora Shavera (Morcelatora) Urologicznego - rękojeści napędowej – wielorazowej, autoklawowalnej, - frezu Shavera (Morcelatora) Urologicznego. Wszystkie elementy zestawu winny być ze sobą kompatybilne. Wszystkie główne, wymienione powyżej, elementy zestawu winny być wielorazowego użytku | Tak, podać |  |
|  | Pompa ssąca do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, -pompa sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem LCD na panelu przednim, - pompa posiadająca uchwyt do pojemnika próżniowego z możliwością regulacji szerokości co umożliwia zastosowanie różnych rozmiarów pojemników. - zakres ciśnienie ssania w zakresie 650-750mbar (+/- 50 mbar) - waga max 9kg, -wyświetlanie po uruchomieniu na ekranie urądzenia podpowiedzi ukazującej „krok po kroku” poszczególne etapy instalacji i podłączania drenów itd., - ciągły tryb pracy ssania podczas pracy morcelatora, - uruchamianie trybu ssania lub trybu ssania i pracy morcelatora za pomocą pedału W komplecie z pompą: - pedał sterujący urządzeniem mini. dwufunkcyjny, min. dwuprzyciskowy - wielorazowy pojemnik próżniowy o pojemności min.2l - zestaw drenów jednorazowych do pompy (opakowanie minimum 10 szt). – 1 kpl - pojemnik zatrzymujący kawałki tkanki do badania laboratoryjnego, zakładany na pojemnik na odessany płyn. Pojemnik jednorazowy (opakowanie minimum 10 szt.) – 1 komplet - filtr do złącz próżniowego (opakowanie min. 10 szt)- 1 komplet | TAK, podać |  |
|  | Generator shevera (Morcelatora) urologicznego z ekranem LCD. -Wyświetlacz z pokazaniem prędkości minimalnej, zadanej, maksymalnej oraz aktualnego kierunku obrotu oraz aktualnej prędkości. - Dostępne min. 4 prędkości pracy do wyboru. -Sterowanie z panelu sterowania szybkością i kierunku obrotów lub oscylacji | TAK, podać |  |
|  | Rączka-(rękojeść)napędu do współpracy z generatorem i oferowanymi nożami (nożami/frezami) morcelującymi – autoklawowalna, wielorazowa. | TAK, podać |  |
|  | Nóż (frez) morcelatora, wielokrotnego użytku, autoklawowalny, średnica 4,5-4,75 mm, długość robocza 350-380 mm– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Zestaw endoskopów do zabiegów „Holep” Producent: (podać) Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać). Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
|  | Uchwyt / napęd laser resektora roboczy tzw. zamknięty z niezależnym uchwytem na kciuk z portem wprowadzenia włókna laserowego – 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Rurka prowadząca do włókna laserowego 600µm – koniec dystalny ścięty – 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Rurka prowadząca z pierścieniem w części dystalnej do włókna laserowego 600µm– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Optyka do laser-resektora, kąt patrzenie 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm wraz z : - światłowodem długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 -4 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki, - pojemnikiem/koszem do mycia i sterylizacji optyki urologicznej – 1 kpl | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z portami odpływ / dopływ medium płynnego z wymiennym / wyjmowanym kranikiem z tworzywa sztucznego regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego,– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny dedykowany do enukleacji i pracy z laserem minimum 24 Fr., ze specjalnie pogrubioną, dystalną końcówką ze stali nierdzewnej, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu –– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Obturator do płaszcza wewnętrznego– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Optyka tzw krzesłkowa do morcelatora kąt patrzenia 0°, z portem roboczym do wprowadzenia frezu wraz z: - światłowodem do oferowanej optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 -4 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki - pojemnikiem/koszem do mycia i sterylizacji optyki morcelatora – 1 kpl | TAK, podać |  |
|  | Adapter do optyki morcelator – umożliwiający połączenie optyki operacyjnej z płaszczem zewnętrznym resektoskopu laserowego– 1 sztuka | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej,wymiary wewnętrzne: długość 500 – 550 mm, szerokość 200 – 220 mm, pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. Pojemnik mieszczący zestaw resekcji laserowej. – 1 sztuka | TAK, podać |  |
| 1. | Cyfrowy Ureterorenoskop Giętki – 3 szt. Producent: (podać) Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać). Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
| 2 | Giętki Endoskop pracujący w systemie „Chip on the tip“ | TAK, podać |  |
| 3 | Endoskop sensoryczny bez konieczności podłączania zewnętrznego źródła światła. Łączenie z dedykowaną kamerą za pomocą jednej wtyczki, bez stosowania główki kamery oraz obiektywu, bez stosowania balansu bieli, ostrość ustawiana samoistnie | TAK, podać |  |
| 4 | Średnica końcówki dystalnej max. 5,2 Fr., Średnica płaszcza przechodząca w płynnym kroku do max. 9,9 Fr., | TAK, podać |  |
| 5 | Dwa kanał roboczo irygacyjny o średnicy min. 3,6 Fr oraz max. 2,4 Fr umożliwiające jednoczesne użycie włókna lasera oraz innego narzędzia jak np. koszyczek, kąt widzenia 90 stopni, | TAK, podać |  |
| 6 | Długość robocza min 680 mm, kąt wygięcia końcówki 2700 góra i 2700 dół, | TAK, podać |  |
| 7 | Wbudowane diody ledowe i dystalny sensor obrazowania. | TAK, podać |  |
| 8 | W zestawie: - adapter włókna lasera, umożliwiający jego „fiksację” oraz kontrolę nad jego wysuwem, -tester szczelności, - zawór do sterylizacji gazowej -szczotki w dwóch rozmiarach dedykowane czyszczenia kanałów endoskopu -walizka transportowa - kosz lub pojemnik do sterylizacji oferowanych fiberoskopów. Pojemnik/kosz powinien zawierać zestaw mocujący fiberoskop, uniemożliwiający jego przesuwanie podczas transport | TAK, podać |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą Ureterorenoskopów Cyfrowych przekazać w użyczenie Zamawiającemu w kontrolera kamery FullHD kompatybilnego z oferowanymi Cyfrowymi Ureterorenoskopami Giętkimi na okres min. 24 miesięcy. Minimalne parametry kontrolera: -Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920 x 1080 pikseli - Zoom cyfrowy min. 1.5 - Wyjście wideo min. 1 x HDMI | TAK ≥ 24 miesiące – 0 pkt <24 miesięcy – 5 pkt |  |
| 1 | Ureterorenoskop „sztywny” – 2 szt. Producent: (podać) Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać). Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
| 2 | Kompaktowa konstrukcja ureterorenoskopu Dwa kanały, dedykowany do narzędzi oraz do irygacji. Możliwość zastosowania narzędzi o wymiarze 4 Fr /Charr Możliwość zastosowania włókna laerowego o średnicy 230 um lub sondy lithoclast o średnicy 0,8 mm lub lithotrypsii elektrohydraulicznej 2,4 Fr. Kanały robocze o średnicy 4,2 x 4,6 Fr/Charr. Kanał prawy usytułowany w lini prostej zakończony membraną uszczelniającą oraz nakręcanym korpusem zaworu automatycznego dodatkowo zakończony uszczelką Średnica ureterorenoskopu śr. 6,0 / 7,5 Fr./Charr. Długość robocza ureterorenoskopu 430 mm Długość całkowita 600 mm Kąt patrzenia optyki 5 o Kąt pochylenia okulara wg Marberger a Przyłącze światłowodu od góry instrumentu Wymienne kraniki wykonane z „plastiku” montowane na wcisk. W komplecie do Ureterorenoskopu: - dedykowane kosz lub pudełko do sterylizacji, - światłowód do oferowanych optyk, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5 -3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | TAK, podać |  |
| 3 | Zamawiający chcąc uzyskać bardziej atrakcyjną ofertę cenową zobowiązuje się przekazać w ramach rozliczenia Wykonawcy na wymianę zużyte ureterosenoskopy lub inne wyeksploatowane optyki w ilości 2 szt. |  |  |
| 1 | Ureterocystoskopy Giętkie „optyczne” – 2 szt. Producent: (podać) Model/Typ: (podać): Rok produkcji: (podać). Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać): Gwarancja minimum 24 miesiące (podać): |  |  |
| 2 | Ureterocystoskop giętki o rozmiarze płaszcza maksimum 15 Fr. | TAK, podać |  |
| 3 | Rozmiar kanału instrumentowego 7,5 Fr | Tak, podać |  |
| 4 | Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 210°, do dołu min 150°, | TAK, podać |  |
| 5 | Głębia ostrości 3-50 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Kąt pola widzenia 120°, | TAK, podać |  |
| 7 | Kąt patrzenia 0°, | TAK, podać |  |
| 8 | Długość robocza min. 40 cm oraz długość całkowita min 650 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego ETO, FO, Steris, Sterrad | TAK, podać |  |
| 10 | W zestawie: -tester szczelności, - zawór do sterylizacji gazowej -szczotki do czyszczenia kanału endoskopu -walizka transportowa - uszczelki kpl. - światłowód do oferowanych Ureterocystoskopów, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5 -3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki, - kosz lub pojemnik do sterylizacji oferowanych fiberoskopów Pojemnik/kosz powinien zawierać zestaw mocujący fiberoskop, uniemożliwiający jego przesuwanie podczas transport | TAK, podać |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................					         ........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej