Załącznik Nr 8 do SWZ 12/2023

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE)

Zadanie 1 - Urządzenia, sprzęt i akcesoria do endoskopii

1. Procesor obrazu HDTV z wbudowanym źródłem światła 3 LED – 3 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Obrazowanie min.: HDTV 1080p | Tak, podać |  | x |
|  | Rozdzielczość w standardzie 4K | Tak/NIE |  | Tak-2 pkt. Nie-0 pkt. |
|  | Cyfrowe wyjścia min. HDTV 1080, DVI-D, 12G-SDI | Tak |  | x |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite | Tak |  | x |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet / DICOM | Tak |  | x |
|  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak |  | x |
|  | Źródło światła typu LED | Tak |  | x |
|  | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak, podać ilość |  | 3 diody -0 pkt. powyżej 3 diod -1 pkt. |
|  | Manualna regulacja jasności oświetlenia min. 10 stopni | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  | x |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  | x |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  | x |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  | x |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  | x |
|  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne lub cyfrowe | Tak |  | x |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min. 1 | Tak |  | x |
|  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach min. JPEG, TIFF | Tak |  | x |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  | x |
|  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 70 kPa | Tak |  | x |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza min 4 stopnie | Tak |  | x |
|  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

2. Monitor LCD 27 cali  – 3 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Monitor medyczny LCD min. 27 cali | TAK |  | x |
|  | Matryca typu LED LCD lub IPS | TAK |  | x |
|  | Przekątna min. 27 cali | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  | x |
|  | Rozdzielczość w standardzie 4K | Tak/NIE |  | Tak-2 pkt. Nie-0 pkt. |
|  | Proporcje 16:9 | TAK |  | x |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | TAK |  | x |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK |  | x |
|  | Czas reakcji maks.14 ms | TAK |  | x |
|  | Sygnały wejścia min: - 1 x DVI, - 1 x Component, - 1 x SDI (3G) | TAK |  | x |
|  | Sygnał wyjścia min: - 1 x DVI, - 1 x SDI (3G) | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

3. Wózek medyczny endoskopowy  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wózek medyczny endoskopowy | TAK |  | x |
|  | Wieszak na endoskop i akcesoria (regulowana wysokość), filtr przeciwzakłóceniowy, zintegrowane zasilanie | TAK |  | x |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia zestawu | TAK |  | x |
|  | Uchwyt na butle CO2 | TAK |  | x |
|  | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 lub VESA 100/100 - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka – wieszak na endoskopy | TAK |  | x |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek | TAK |  | x |
|  | Stabilna podstawa jezdna z hamowanymi kółkami | TAK |  | x |
|  | 4 samonastawne kółka | TAK |  | x |
|  | Zasilanie centralne wózka | TAK |  | x |
|  | Uziemiona listwa z min 3 wyjściami | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres, telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

4. Videobronchoskop  – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Videobronchoskop CCD lub CMOS | Tak, podać |  | x |
|  | Kąt obserwacji min. 1200 | Tak, podać |  | x |
|  | Technologia HDTV | Tak |  | x |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 6,4 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Długość robocza max 600 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 6,1 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica kanału roboczego: max 2,8 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę 1800 -w dół 1300 | Tak, podać |  | x |
|  | Długość całkowita max. 880 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  | x |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak |  | x |
|  | Bronchoskop z min 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Podać |  | 2 przyciski - 0 pkt 3 i więcej – 0,5 pkt |
|  | Ręczny/manometryczny tester szczelności do videobronchoskopu | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

5. Videobronchoskop wyjazdowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Videobronchoskop CCD lub CMOS | Tak, podać |  | x |
|  | Technologia HDTV | Tak |  | x |
|  | Kąt obserwacji min. 1200 | Tak, podać |  | x |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 6,4 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Długość robocza max 600 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 6,1 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica kanału roboczego: max 2,8 mm | Tak, podać |  | x |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę 1800 -w dół 1300 | Tak, podać |  | x |
| 11 | Długość całkowita max. 880 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  | x |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak |  | x |
|  | Bronchoskop z min 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Podać |  | 2 przyciski - 0 pkt 3 i więcej - 0,25 pkt |
|  | Ręczny/manometryczny tester szczelności do videobronchoskopu | Tak |  | x |
|  | Zestaw wyposażony w jezdną podstawę (wózek transportowy) | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

6. Videogastroskop  – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Videogastroskop CCD lub CMOS | Tak, podać |  | x |
|  | Technologia HDTV | Tak |  | x |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak, podać |  | x |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,8 mm | Tak |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max 10,8 mm | Tak |  | x |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | Tak |  | x |
|  | Długość robocza min. 1050 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | Tak |  | x |
|  | Videogastroskop z min 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Podać |  | 2 przyciski - 0 pkt 3 i więcej -1 pkt |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  | x |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS lub CCD | Tak, podać |  | x |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | x |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

7. Videokolonoskop  – 2 szt. + 8 Akcesoria do kolonoskopii - 1 zestaw

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Videokolonoskop technologia HDTV | TAK |  | x |
|  | Kąt obserwacji min 1400 | Tak, podać |  | x |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max 13,2 mm | Tak |  | x |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  | x |
|  | Długość robocza 1300- 1700 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  | x |
| 1 | Videokolonoskop z min 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Podać |  | 2 przyciski - 0 pkt 3 i więcej -1 pkt |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania | Tak |  | x |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS lub CCD | Tak, podać |  | x |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | x |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  | x |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  | x |
| II | Akcesoria do kolonoskopii: |
|  | Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość robocza 2300 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki min 6,5 mm, – 100 szt. | Tak, podać |  | x |
|  | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z plecionego drutu o średnicy 0,40 - 0,45 mm, średnica 2,3 mm długość robocza 2300 mm, średnica pętli 20-25 mm – 40 szt. | Tak, podać |  | x |
|  | Pułapka na polipy, jednorazowego użytku, wykonana z przeźroczystego plastiku, 5 komory do pobierania polipów, ponumerowane – 30 szt. | Tak, podać |  | x |
| III | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

9. Pompa endoskopowa – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Pompa endoskopowa | TAK |  | x |
|  | Przeznaczenie - spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  | x |
|  | Element pompujący rolkowy | TAK |  | x |
|  | Wydajność min. 500 ml/min | TAK |  | x |
|  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu lub cyfrowa regulacja przepływu | TAK |  | x |
|  | Pojemność zbiornika wody min. 1,5 l | TAK |  | x |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego lub przycisku rękojeści endoskopu. | TAK |  | x |
|  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  | x |
|  | Ustawienie min trzech poziomów przepływu | Tak |  | x |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  | x |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

10. Insuflator CO2 – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Insuflator CO2 | TAK |  | x |
|  | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | Tak |  | x |
|  | Możliwość zasilania insuflatora w gaz CO2 z butli lub z instalacji szpitalnej | Tak |  | x |
|  | Wskaźnik na panelu frontowym o napełnieniu butli CO2 lub reduktor z nanometrem wskazującym ciśnienie w butli. | Tak |  | x |
|  | Min. dwa przyciski na panelu przednim do ustawienia natężenia przepływu CO2 | Tak |  | x |
|  | Możliwość pracy w trybach niskiego i wysokiego przepływu gazu | Tak |  | x |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  | x |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - przewód gazu długość min. 800 mm - przewód łączący insuflator z butelką- butelka na wodę o pojemności min 200 ml | Tak, opisać |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

11. Ssak medyczny –  1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Ssak medyczny | TAK |  | x |
|  | Typ: napółkowy | Podać |  | x |
|  | Pobór mocy max. 90W | Tak, podać |  | x |
|  | Maksymalne podciśnienie: nie mniejsze niż 80 kPa | Podać |  | x |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): min 32 l /min | Tak, podać |  | x |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia | Tak |  | x |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora | Tak |  | x |
|  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem | Tak |  | x |
|  | Wymiary urządzenia: (207-220) x (300-380) x (280-375) mm. Waga 5-12 kg | Tak, podać |  | x |
|  | Cicha praca urządzenia (do 55 dB) | Tak |  | x |
|  | Zbiornik min. 1 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę | Tak |  | x |
|  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 1,5 m | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

12. Videoduodenoskop - 1 szt. + 13. Akcesoria duodenoskopowe - 1 zestaw

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Videoduodenoskop CCD lub CMOS | Tak, podać |  | x |
|  | Technologia HDTV | Tak |  | x |
|  | Pole widzenia minimum 100 º | Tak, podać |  | x |
|  | Głębia ostrości min. 4 – 60 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Optyka boczna z odchyleniem min. 5º | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max. 11,6 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica końcówki wziernika max. 13,1 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach min: góra: 120º dół: 90º lewo: 90º prawo: 105º | Tak, podać |  | x |
|  | Długość robocza min. 1250 mm | Tak, podać |  | x |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych | Tak |  | x |
|  | Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora | Tak |  | x |
|  | Videoduodenoskop z min 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | Tak/Podać |  | 2 przyciski - 0 pkt 3 i więcej – 0,25 pkt |
| II | Akcesoria do duodenoskopii: |
|  | Kosz do ekstrakcji, kamieni, jednorazowego użytku, sferyczny lub trapez, średnica kosza min 30 mm, – 16 szt. | Tak, podać |  | x |
|  | Prowadnica jednorazowego użytku z końcówką hydrofilną prostą, nitinolowa, średnica 0.035”, długość max. 450 cm – 15 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Stenty do dróg żółciowych, 2 zaczepowe, jednorazowego użytku, wygięte centralnie, średnica 8,5 FR, odległość pomiędzy zaczepami 11cm, - 5 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Stenty do dróg żółciowych, 2 zaczepowe, jednorazowego użytku, wygięte centralnie, średnica 8,5 FR, odległość pomiędzy zaczepami 15cm, - 5 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Stenty do dróg żółciowych, 2 zaczepowe, jednorazowego użytku, wygięte centralnie, średnica 8,5 FR, odległość pomiędzy zaczepami 9cm, - 5 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Zestaw do wprowadzania protez, jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika (oddzielny port do podania kontrastu), cewnik prowadzący i popychający z markerami RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr. - 15 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Balon do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku, znacznik widoczny w RTG, 3 kanałowy, średnica do 16mm, długość 200cm, kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - 5 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Balon dylatacyjny, jednorazowego użytku, ze znacznikami RTG, średnica do 10mm, długość balonu min. 30 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - 2 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Jednorazowe urządzenie pompujące, ciśnienie max do 30 atm – 3 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Papilotom 3-kanałowy, jednorazowego użytku, długość cięcia 25-30mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - 5 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Kaniula, jednorazowego użytku, ze znacznikami, długość narzędzia 200cm, możliwość użycia prowadnik 0.035 – 4 szt | Tak, podać |  | x |
|  | Litotryptor, pełen zestaw z osprzętem – 2 szt | Tak, podać |  | x |
| III | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

14. Szafa endoskopowa – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Szafa endoskopowa | TAK |  | x |
|  | Szafa do przechowywania min 7 endoskopów | Tak/Podać |  | 7 endoskopów - 0 pkt. 8 i więcej - 1 pkt. |
|  | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | Tak |  | x |
|  | Identyfikacja endoskopu i użytkownika poprzez skaner kodów kreskowych lub czytników RFID | Tak |  | x |
|  | Czas przechowywania min. 72 godz. | Tak/Podać |  | 72 godz. - 0 pkt. dłużej niż 72 godz. - 1 pkt. |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | Tak |  | x |
|  | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej | Tak |  | x |
|  | Możliwość suszenia przez min. 120 minut | Tak |  | x |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania | Tak |  | x |
|  | Filtr HEPA | Tak |  | x |
|  | Panel kontrolny min 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | Tak |  | x |
|  | Szafa dwudrzwiowa | Tak |  | x |
|  | Przezierne drzwi | Tak |  | x |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory – min 2 lampy LED (ustawienia: automat/manual) | Tak |  | x |
|  | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi | Tak |  | x |
|  | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | Tak |  | x |
|  | Temperatura sterowana automatycznie ok. 40OC | Tak |  | x |
|  | Koszyk na akcesoria | Tak |  | x |
|  | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela | Tak |  | x |
|  | Proces walidacji z drukarką | Tak |  | x |
|  | Min 4 wewnętrzne filtry powietrza | Tak |  | x |
|  | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100 l/min | Tak |  | x |
|  | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdujących się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację | Tak |  | x |
|  | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi | Tak |  | x |
|  | Wymiary: szer. 1200-1400 mm, głębokość 480-535 mm, wysokość do 2300 mm | Tak |  | x |
|  | Waga max. 250 kg | Tak |  | x |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  | x |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej | Tak |  | x |
|  | Szafa wyposażona w min 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów | Tak |  | x |
|  | Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza | Tak |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Zadanie 2 - Urządzenia do badania czynności układu oddechowego

1. Polisomnograf  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE - Polisomnograf |
|  | System polisomnograficzny z zestawem czujników, torem wizyjnym, urządzeniem sterującym z oprogramowaniem | TAK |  | x |
|  | System do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci (co najmniej powyżej 2 roku życia) oraz dorosłych | TAK |  | x |
|  | Możliwość́ rejestracji minimum 30 kanałów jednocześnie | TAK |  | x |
|  | Zapis badania polisomnograficznego na dysku HDD w stacji głównej urządzenia sterującego jako zabezpieczenie przez utratą danych | TAK |  | x |
|  | System umożliwiający pracę w sieci szpitalnej | TAK |  | x |
|  | Pomiar i wyświetlanie impedancji w czasie rzeczywistym z poziomu komputera i tabletu | TAK |  | x |
|  | Różnicowy czujnik do jednoczesnego pomiaru przepływu i ciśnienia terapeutycznego | TAK |  | x |
|  | Zasilanie jednostki głównej bateryjnie (wymienialny akumulator AA – 1,5V) | TAK |  | x |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych między pulsoksymetrem, a jednostką główną̨ | TAK |  | x |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do manualnego doboru ciśnień terapeutycznych | TAK |  | x |
|  | System z zestawem elementów niezbędnych do wykonania pełnego badania polisomnograficznego | TAK |  | x |
|  | Bezprzewodowy przesył danych między jednostką główną̨, a stacją roboczą w trakcie trwania badania | TAK |  | x |
|  | Podłączenie urządzenia z głową pacjenta (dotyczy odprowadzeń EEG) poprzez zastosowanie jednego zbiorczego przewodu znajdującego się na czole pacjenta łączącego 2 wiązki, każda po 5 odprowadzeń EEG | TAK |  | x |
|  | System spełniający kryteria AASM dotyczące urządzeń́ diagnostycznych | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | TAK |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

2. Pletyzmograf  - 1 zestaw

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE - Pletyzmograf |
| . | Konfiguracja aparatu umożliwia przeprowadzenie takich badań jak: Spirometria (spokojna, natężona, MVV), Bodypletyzmografia całego ciała Dyfuzja pojedynczego oddechu w czasie rzeczywistym Dyfuzja Intra-breath w czasie rzeczywistym Próby rozkurczowe | TAK |  | x |
|  | Wszystkie powyższe moduły stanowią jeden zestaw pomiarowy, obsługiwany z jednego komputera. | TAK |  | x |
|  | Wózek medyczny wyposażony w 4 koła z hamulcami zaciskowymi, z przestrzenią na elementy zestawu diagnostycznego | TAK |  | x |
|  | Oferowany system musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania wszystkich pomiarów wymienionych w pkt. 4. | TAK |  | x |
|  | Moduł do badań oddechowych | TAK |  | x |
|  | Przepływomierz ultradźwiękowy, bez konieczności wymiany po każdym pacjencie, korzystający z filtrów bakteryjno wirusowych. | TAK |  | x |
|  | Wykorzystywane filtry/ustniki i inne akcesoria są produkowane przez tego samego producenta co oferowany zestaw diagnostyczny. | TAK |  | x |
|  | Częstotliwość próbkowania przepływomierza 1000 Hz osiągana przez pomiar przepływającego strumienia powietrza 2000 razy na sekundę. | TAK |  | x |
|  | Opór głowicy pomiarowej, razem z filtrem, ustnikiem i wszystkimi potrzebnymi elementami (przerywacz, zastawka itp.) mierzony przy przepływie 14 l/s jest < 0.150 kPa*s/L | TAK |  | x |
|  | Przestrzeń martwa przepływomierza nie większa niż 70 ml | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 do ± 18 l/s lub lepsza | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 1 ml/s | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru przepływu < 3 % | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru objętości > ± 25 l | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1/ml | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru objętości < 3 % | TAK |  | x |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku Czas wydechu (> 3 lub > 6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (< 25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku Czas wydechu monitorowany do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (< 25 ml) Ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK |  | x |
|  | Przynajmniej 8 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii natężonej. | TAK |  | x |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: Stojąca siedząca leżąca | TAK |  | x |
|  | Drzwi kabiny wyposażone w zamki elektromagnetyczne. | TAK |  | x |
|  | Elektromagnetyczne zamki równomiernie rozłożone na całej wysokości drzwi, przynajmniej 6 elementów elektromagnetycznych. | TAK |  | x |
|  | Powierzchnia podłogi kabiny (próg wejściowy) jest wyżej niż powierzchnia podłogi pomieszczenia maksymalnie o 9 cm. | TAK |  | x |
|  | Kabina wykonana z aluminium i szkła | TAK |  | x |
|  | Pojemność kabiny przynajmniej 1100 litrów lub większa | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ± 20 kPa | TAK |  | x |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, < ± 2% | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach, < 0,005 kPa. | TAK |  | x |
|  | Sygnał ciśnienia w kabinie przeliczony na zmianę objętości kabiny, mierzony w L. | TAK |  | x |
|  | Zakres pomiaru zmiany objętości kabiny, mierzony przy ciśnieniu 1000 hPa, ≥ ± 2200 mL | TAK |  | x |
|  | Rozdzielczość pomiaru zmiany objętości ≤ 0.15 mL | TAK |  | x |
|  | W wyniku przeprowadzonego badania pletyzmograficznego system wyznacza krzywe zależności oporu od objętości (Opór Rtot [kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]). | TAK |  | x |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech. | TAK |  | x |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system mierzy i prezentuje ciśnienie z jakim pacjent napiera na układ pomiarowy podczas trwania czasu okluzji. | TAK |  | x |
|  | Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego. | TAK |  | x |
|  | System dyfuzyjny umożliwia korygowanie parametrów DLCO oraz KCO o wartość Hemoglobiny | TAK |  | x |
|  | System dyfuzyjny wyposażony w analizator pracujący w czasie rzeczywistym | TAK |  | x |
|  | Analizator gazów CO oraz CH4 o zakresie przynajmniej 0 – 0,33 % obj. | TAK |  | x |
|  | Analizator gazów CO oraz CH4 o dokładności przynajmniej ± 0.003 % obj. | TAK |  | x |
|  | Analizator gazów CO oraz CH4 o rozdzielczości przynajmniej 0.0005 % obj. | TAK |  | x |
|  | Analizator gazów CO oraz CH4 o czasie odpowiedzi (T0–90%) nie dłuższym niż 150 ms | TAK |  | x |
|  | Kabina pletyzmograficzna wymagająca kalibracji stałej czasowej oraz przesunięcia objętości. | TAK |  | x |
|  | Kalibracja pletyzmografu odbywa się automatycznie, w taki sposób, że po aktywacji następuje trzykrotna kalibracja stałej czasowej, po czym bez konieczności ingerencji operatora, system automatycznie przechodzi do trzykrotnej kalibracji przesunięcia objętości. | TAK |  | x |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  | x |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | TAK |  | x |
|  | Konfiguracja całego zestawu zapewnia możliwość wykonania badania spirometrycznego oraz dyfuzyjnego zarówno wewnątrz kabiny, jak również poza nią. | TAK |  | x |
|  | Układ pomiarowy można wysunąć poza kabinę, umożliwiając tym samym wykonanie spirometrii oraz dyfuzji poza kabiną, przynajmniej na 60 cm. | TAK |  | x |
|  | Po wysunięciu układu pomiarowego poza kabinę, układ może być regulowany w tych samych płaszczyznach jak w kabinie | TAK |  | x |
|  | Przepływomierz zamontowany na specjalnym ramieniu, umożliwiającym regulację w trzech płaszczyznach (3D). | TAK |  | x |
|  | Komputer wraz z monitorem i drukarką zamontowany na oryginalnym stoliku. | TAK |  | x |
|  | Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor - I5 - pamięć RAM – 8 Gb - dysk SDD – 256 Gb - monitor – 21” - drukarka – kolor, laser | TAK |  | x |
|  | Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | TAK, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Zadanie 3 - Głowica USG szerokopasmowa

1. Głowica USG Szerokopasmowa – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Głowica USG Szerokopasmowa | TAK |  | x |
|  | Głowica kompatybilna z oprogramowaniem Philips USG Lumify | TAK |  | x |
|  | Szerokość robocza pasma 1-4 MHz | TAK |  | x |
|  | Głębokość skanowania co najmniej do 30 cm. | TAK |  | x |
|  | Podstawa okna co najmniej 20,2 mm | TAK |  | x |
|  | Funkcje obrazowania: 2D, tryb kolor doppler, tryb M, obrazowanie wielowymiarowe, obrazowanie harmoniczne, zaawansowana technika XRES | TAK |  | x |
|  | Głowica mobilna ze złączem USB-C i wymiennym kablem | TAK |  | x |
|  | Głowica mobilna współpracująca z tabletem w zakresie ustawień predefiniowanych z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości do badań serca, płuc. | TAK |  | x |
|  | Znacznik linii środkowej | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Zadanie 4 - Wiertarka mała do napędu ortopedycznego wraz z osprzętem

1. Wiertarka Mała do Napędu Ortopedycznego Wraz z osprzętem – 1 zestaw

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich | TAK |  | x |
|  | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK |  | x |
|  | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 85W | TAK |  | x |
|  | Obroty regulowane w zakresie od 0 do min. 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | TAK |  | x |
|  | Obroty regulowane w zakresie od 0 do min. 320 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich | TAK |  | x |
|  | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | TAK |  | x |
|  | Możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji | TAK |  | x |
|  | Kaniulacja średnica 3,2 mm | TAK |  | x |
|  | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | TAK |  | x |
|  | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie | TAK |  | x |
|  | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | TAK |  | x |
|  | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | TAK |  | x |
|  | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK |  | x |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK |  | x |
|  | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK |  | x |
| II | OSPRZĘT |
| 1. | Bateria - dodatkowy akumulator - akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą - napięcie min. 9,9V - Energia min. 11,88Wh - możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | TAK |  | x |
| . | Pokrywa komory akumulatora | TAK |  | x |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs - nasadka wraz z kluczykiem - zakres min. 0,6 - 6,5 mm - kaniulacja średnica 3,2 mm - maksymalna prędkość obrotowa min. 1250 obr./min. - moment obrotowy min. 1,5 Nm | TAK |  | x |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera - zakres pracy 0,6 - 3,2 mm - kaniulacja średnica 3,2 mm - maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | TAK |  | x |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej - oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min. | TAK |  | x |
|  | Kosz stalowy, perforowany - uchwyt napędów/pił 1 szt. - uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. - uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. - uchwyt do min. 3 nasadek wiertarskich/frezerskich/drutu kirchnera - uchwyt na kluczyk | TAK |  | x |
|  | Wanna kontenera 3/4 - wymiary zewnętrzne min. 470 x 274 x 135 mm - wykonana z aluminium uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) - uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera - pokrywa kontenera, podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe - filtr mikroporowy, teflonowy na min. 5000 cykli sterylizacji - tabliczka identyfikacyjna, opis do 13 miejsc | TAK |  | x |
|  | Butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu z olejem | TAK |  | x |
| III | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Zadanie 5 - Rączka do napędu ortopedycznego

1. Rączka do Napędu Ortopedycznego – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | W pełni kompatybilny z konsolą sterującą Shavera, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego | TAK |  | x |
|  | Rączka autoklawowalna | TAK |  | x |
|  | Prędkość robocza: - min. 500–12 000 rpm (obrotów na minutę), - przód/tył min. 500–2500 cpm (cykli na minutę) - oscylacje jedno i wieloobrotowe | TAK |  | x |
|  | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym | TAK |  | x |
|  | Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki | TAK |  | x |
|  | Moment obrotowy min. 24,7 Ncm | TAK |  | x |
|  | Waga maksymalnie 0,8 kg | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Zadanie 6 - Myjnia ultradźwiękowa

Myjnia Ultradźwiękowa – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie typ, model :………………………………………………………... |
|  | Producent / firma:………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………… |
|  | Rok produkcji aparatu : 2023, urządzenie nowe, nieużywane. …………... |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Myjnia Ultradźwiękowa | TAK |  | x |
|  | Dwukomorowa | TAK |  | x |
|  | Wymiary gabarytowe i waga maks.(szer.x wys.x gł.w mm.) 1500 x 870 x 700, masa max.110 kg | TAK, podać |  | x |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama myjni wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  | x |
|  | Wymiary komory mycia ultradźwiękowego min (szer.x wys.x gł.w mm.) 600x400x220 | TAK, podać |  | x |
|  | Wymiary komory mycia ręcznego min. (szer.x wys.x gł.w mm.) 600 x 400 x 250 | TAK, podać |  | x |
|  | Moduł ultradźwiękowy - częstotliwość pracy generatora (Hz) maks. 40 - zakres temperatur w st.C 20 – 80 - minimalna regulacja czasu pracy w minutach 0 – 99 - moc ultradźwięków (kW) – 1,0 - 1,1 - moc grzewcza (kW) – 1,2 - 1,6 | TAK, podać |  | x |
|  | Prosty i intuicyjny w obsłudze panel sterowania z możliwością zaprogramowania - temperatury kąpieli - czasu mycia - trybu pracy ultradźwięków | TAK |  | x |
|  | Pokrywa zabezpieczająca pracowników przed falami ultradźwiękowymi | TAK |  | x |
|  | Wyciągana wylewka umożliwiająca mycie przedmiotów. | TAK |  | x |
|  | Pistolet natryskowy z wymiennymi końcówkami | TAK |  | x |
|  | Możliwość podłączenia do instalacji sprężonego powietrza | TAK |  | x |
| II | INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej (dostawa z urządzeniem) oraz wypełniony paszport techniczny | TAK |  | x |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  | x |
|  | Autoryzowany serwis producenta. adres,telefon,e-mail | Tak, podać |  | x |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony | TAK, podać |  | x |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wg zaleceń, wskazań producenta (ostatni przegląd gwarancyjny na koniec okresu gwarancyjnego - w ostatnim miesiącu). Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji | Tak, podać |  | x |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji wynosi max 24 godziny (liczone tylko w dni robocze), od chwili zgłoszenia, czas podjęcia naprawy 36 godzin (liczone tylko w dni robocze) od zgłoszenia e-mail, faxem bądź telefonicznie na wskazany adres, numer. Naprawa musi być wykonana przed upływem 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK |  | x |
|  | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu /urządzenia na nowe (gdyby wymiana samego podzespołu nie była możliwa). | TAK |  | x |
|  | W przypadku, gdy w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przedmiot umowy nie odzyska sprawności, Wykonawca, począwszy od 6 dnia roboczego, obowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  | x |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje, zamontuje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi i zasad eksploatacji w miejscu użytkowania urządzenia potwierdzone protokołem | TAK |  | x |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | TAK |  | x |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  | x |
|  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  | x |

Uwaga!

W kolumnie „Parametr wymagany” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)