## Część 1
	Część 1- Stymulatory jednojamowe SR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator jednojamowy SR z elektrodą stymulującą przedsionkowo-komorową MRI i introducerem (Stymulator podstawowy)*.	kpl.	20	70
2	Stymulator jednojamowy SR z elektrodą stymulującą przedsionkowo-komorową MRI i introducerem*.	kpl.	3	10
3	Śrubokręty.	szt.	3	10
4	Prowadniki**.	szt.	3	10
5	Zaślepki silikonowe.	szt.	3	10
6	Zaślepki metalowe.	szt.	3	10
					Suma:

	* Długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego.
	** Długość prowadnika do wyboru przez Zamawiającego.

Lp.	Wymagane parametry / Punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Żywotność stymulatora min.14 lat ( nastawy nominalne)	14 lat - 0 pkt; powyżej 14 lat - 10 pkt
2	Waga max.21 g	Wymagane
3	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 rok	Wymagane
4	Amplituda impulsu min. zakres 0,2-7,5 [V]	Wymagane
5	Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,1-1,5 [ms]	Wymagane
6	Czułość co najmniej w zakresie 0,5-7,5 [mV]	Wymagane
7	Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T i 3T bez stref wykluczenia, z funkcją Automatycznego wykrywania pola magnetycznego przed i po badaniu. Możliwość zaprogramowania 14 dniowego okna detekcji	Wymagane
8	Możliwość importu danych pacjenta i danych elektrod podczas wymiany urządzenia	Wymagane
9	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	Wymagane
10	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora	Wymagane
11	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji ( beat to beat) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	Wymagane
12	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	Wymagane
13	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	Wymagane
14	Automatyczny follow up, zapis danych z kontroli w pamięci programatora	Wymagane
15	Łączny zapis IEGM min. 120 s	Wymagane
16	Funkcja bezprzewodowej telemetrii RF	Wymagane
17	Grubość stymulatora <lub = 7 mm	Wymagane
18	Dla pozycji nr 1 tabeli cenowej urządzenie z Certyfikatem MRI 1,5T, automatyczną kontrolą progu stymulacji, automatyczny FU, interrogacja za pomocą głowicy	Wymagane

## Część 2
	Część 2- Stymulatory dwujamowe DR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator dwujamowy DR z dwoma elektrodami MRI – stymulującą przedsionkową i stymulującą komorową i dwoma introducerami (Stymulator podstawowy)*.	kpl.	40	130
2	Stymulator dwujamowy DR z dwoma elektrodami MRI – stymulującą przedsionkową i stymulującą komorową i dwoma introducerami*.	kpl.	5	20
3	Śrubokręt.	szt.	3	10
4	Prowadniki**.	szt.	3	10
5	Zaślepki silikonowe.	szt.	3	10
6	Zaślepki metalowe.	szt.	3	10
					Suma:

	* Długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego.
	** Długość prowadnika do wyboru przez Zamawiającego.

Lp.	Wymagane parametry / Punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Żywotność stymulatora min. 11 lat (nastawy nominalne)	11 lat - 0 pkt; powyżej 11 lat - 10 pkt
2	Waga max. 24 [g]	Wymagane
3	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024	Wymagane
4	Amplituda min zakres 0,2-7,5 [V]	Wymagane
5	Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,1-1,5 [ms]	Wymagane
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV]	Wymagane
7	Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,1-7,5 [mV]	Wymagane
8	Odstęp AV, programowany w zakresie min 20-350 [ms]	Wymagane
9	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedacji elektrod	Wymagane
10	Automatyczna kontrola progu stymulacji z dostosowaniem impulsu do zmierzonej wartości RA i RV, w komorze z uderzenia na uderzenie, z impulsem zabezpieczającym.	Wymagane
11	Funkcja automatycznie wykrywająca środowisko MRI- automatyczne przełączenie urządzenia w tryb MRI i wyłączenie trybu MRI po badaniu. Certyfikat 1,5 i 3 T, (możliwość włączenia 14 dniowego okna detekcji)	Wymagane
12	Okres refrakcji A/V min zakres 225-500 ms	Wymagane
13	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe	Wymagane
14	Program nocny	Wymagane
15	Histereza w obu kanałach stymulatora min. 3 typy	Wymagane
16	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	Wymagane
17	Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków	Wymagane
18	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujacy podstawowe funkcje stymulatora	Wymagane
19	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	Wymagane
20	Funkcja bezprzewodowej telemetrii RF	Wymagane
21	Dla pozycji nr 1 tabeli cenowej urządzenie z Certyfikatem MRI 1,5T, automatyczną kontrolą progu stymulacji RA i RV, automatyczny FU, interrogacja za pomocą głowicy	Wymagane

## Część 3
	Część 3- Stymulatory dwujamowe z akcesoriami do implantacji elektrody w obszar LBBAP
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator dwujamowy z dwoma niezależnymi sensorami i wydłużoną żywotnością urządzenia. Tryb MRI włączony przez całe życie baterii. Certyfikat MRI 1,5 i 3 T.	szt.	1	30
2	Elektroda stymulująca komorowa aktywna**.	kpl.	1	30
3	Elektroda przedsionkowa aktywna**.	szt.	1	30
4	Koszulki dedykowane do implantacji elektrody w obszar LBBAP, 3 krzywizny, 3 długości, średnica wewnętrzna koszulki 7,3 F*.	szt.	1	15
5	Prowadnik**.	szt.	1	15
6	Nożyk do rozcinania koszulki.	szt.	1	15
7	Introducery**.	szt.	1	60
					Suma:

	* Długość i krzywizny koszulek do wyboru przez Zamawiającego.
	** Długość elektrod, prowadnika i introducerów do wyboru przez Zamawiającego.

Lp.	Wymagane parametry / Punktowane parametry	Informacja o parameterach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Żywotność stymulatora min. 14 lat (nastawy nominalne)	14 lat - 0 pkt; powyżej 14 lat - 10 pkt
2	Zapis IEGM 5 min	Wymagane
3	Sensor reagujący na stres mentalny	Wymagane
4	Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms	Wymagane
5	Bezprzewodowa telemetria RF	Wymagane
6	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024	Wymagane

## Część 4
	Część 4- Stymulatory dwujamowe z funkcją resynchronizacji
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator dwujamowy z funkcją resynchronizacji.	kpl.	1	15
2	Elektrody przedsionkowo-komorowe*.	szt.	1	30
3	Elektrody lewokomorowe czteropolowe*.	szt.	1	15
4	Koszulka i subselektor do implantacji elektrody do LV**.	szt.	1	25
5	Prowadnik hemodynamiczny 0,014.	szt.	1	15
6	Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej.	szt.	1	15
7	Zestaw akcesoriów do implantacji elektrody LV.	szt.	1	15
					Suma:

	* Długość elektrod do wyboru przez Zamawiającego.
	** Krzywizny do wyboru przez Zamawiającego.

Lp.	Wymagane parametry / Punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Waga poniżej 33 [g]	Wymagane
2	Rok produkcji: nie wcześniej niż w 2024	Wymagane
3	Amplituda min zakres 0,5-7,5 mV	Wymagane
4	Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,1-1,5 ms	Wymagane
5	Czułość RV i LV – co najmniej w zakresie 0,5- 7,5 [mV]	Wymagane
6	Możliwość wykonania badania MRI 1,5 T i 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta. Funkcja MRI włączona przez całe życie baterii	Wymagane
7	Automatyczna kontrola progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości w RA i LV oraz RV. Kontrola progu stymulacji w komorze z uderzenia na uderzenie z impulsem zabezpieczającym.	Wymagane
8	Dwa niezależne sensory, w tym sensor reagujący na stres mentalny, oparty o pomiar impedancji.	Wymagane
9	20 wektorów stymulacji LV	Wymagane
10	Funkcja automatycznego dostosowania stymulacji BIV lub tylko LV w zależności od stanu klinicznego i czasu przewodzenia między RA i RV oraz RA i LV	Wymagane
11	Bezprzewodowe EKG	Wymagane
12	Funkcja bezprzewodowej telemetrii RF	Wymagane
13	Możliwość zaprogramowania AATP w przypadku detekcji AT	Wymagane
14	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
15	Zapis IEGM co najmniej 7 min	Wymagane
16	Urządzenie z znacznikiem w oknie FU i certyfikatem dopuszczenia do stymulacji LBBAP	Wymagane

....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 5
	Część 5- Stymulatory dwujamowe DDDR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator dwujamowy DDDR z dwoma elektrodami MRI i dwoma introducerami*.	kpl.	1	150
2	Śrubokręty.	szt.	1	10
3	Prowadniki**.	szt.	1	20
4	Zaślepki silikonowe.	szt.	1	20
5	Zaślepki metalowe.	szt.	1	20
					Suma:

	* Długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego.
	** Długość prowadnika do wyboru przez Zamawiającego.

Lp.	Wymagane parametry / punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Waga poniżej 30 [g]	Wymagane
2	Żywotność stymulatora min 8 (nastawy nominalne)	8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
3	Rok produkcji: nie wcześniej niż w 2024	Wymagane
4	Amplituda min zakres 0,5-7,0 mV	Wymagane
5	Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	Wymagane
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0- 10,00 [mV]	Wymagane
7	Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 [mV]	Wymagane
8	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30 – 325 (PAV i SAV)	Wymagane
9	Automatyczny PVARP	Wymagane
10	Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta	Wymagane
11	Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem RMI (wymiana urządzenia)	Wymagane
12	50% urządzeń umożliwiających pracę w trybie promującym stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe	Wymagane
13	Program nocny	Wymagane
14	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	Wymagane
15	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe	Wymagane
16	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	Wymagane
17	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia uradzenia	Wymagane
18	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	Wymagane
19	Elektrody MRI A i V pasywne i aktywne- długość do wyboru	Wymagane
20	Elektrody MRI A i V sterydowe	Wymagane
21	Przynajmniej dwa algorytmy reagujące na gwałtowny spadek akcji serca	Wymagane
22	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	Wymagane
23	Algorytm przeciwdziałający wzbudzaniu się arytmii nadkomorowych	Wymagane
24	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	Wymagane
26	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	Wymagane

## Część 6
	Część 6- Stymulatory jednojamowe SSIR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą MRI i introducerem*.	kpl.	1	75
2	Śrubokręty.	szt.	1	10
3	Prowadniki**.	szt.	1	20
4	Zaślepki silikonowe.	szt.	1	20
5	Zaślepki metalowe.	szt.	1	20
					Suma:

	* Długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego.
	** Długość prowadnika do wyboru przez Zamawiającego.

L.p.	Wymagane parametry / punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Waga poniżej 30 [g]	Wymagane
2	Rok produkcji: nie wcześniej niż w 2024	Wymagane
3	Amplituda min zakres 0,5-7,0 mV	Wymagane
4	Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	Wymagane
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0- 10,00 [mV]	Wymagane
6	Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta	Wymagane
7	Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia)	Wymagane
8	Program nocny	Wymagane
9	Histereza częstości rytmu	Wymagane
10	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	Wymagane
11	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	Wymagane
12	Elektrody V pasywne i aktywne MRI	Wymagane
13	Elektrody V sterydowe MRI	Wymagane
14	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	Wymagane
16	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji	Wymagane
17	Automatyczna zamiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	Wymagane

## Część 7
	Część 7- Impalntowane rejestratory EKG
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Implantowany rejestrator EKG arytmii z detekcją arytmii nadkomorowej.	szt.	1	20

L.p.	Wymagane parametry / punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Masa do 3g.	Wymagane
2	Objętość do 2 cm³.	Wymagane
3	Żywotność urządzenia min. 3 lata.	Wymagane
4	Obsługa przez programator do stymulatorów i ICD.	Wymagane
5	Detekcja arytmii nadkomorowych.	Wymagane
6	Pamięć wewnętrzna, co najmniej 49 minut.	Wymagane
7	Możliwość wykonania badania MRI całego pacjenta, bez stref wykluczeń 1,5T i 3T.	Wymagane
8	Zakres wykrywania arytmii 120 – 220 [bpm]	Wymagane
9	Możliwość zapisania epizodu aktywowanego przez pacjenta powyżej 10 min.	0 - Nie, 5 – Tak
10	Rok produkcji: nie wcześniej niż w 2024	Wymagane