## Pakiet nr 1
Dostawa 2 aparatów do znieczulania ogólnego z karidiomonitorem i modułem NMT dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Pakiet nr 1 CPV: 33.10.00.00-1 33.17.00.00-2
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent | Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Aparat do znieczulania ogólnego | szt. | 2
2. | Kardiomonitor | szt. | 2
3. | Moduł NMT | szt. | 1 2
Urządzenia określone w poz. 1 - 3 stanowią zestaw i muszą być kompatybilne |  |  |  | Razem:
Parametry wymagane przez Zamawiającego: | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę. Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE. (Proszę wypełnić wszystkie niżej wymienione punkty)
Warunki ogólne
1. | Rok produkcji sprzęt nie starszy niż 2024 r. | [5 empty] | Podać
2. | Certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | [5 empty] | Tak
3. | Deklaracja Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji przy dostawie. | [5 empty] | Tak
4. | Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
5. | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wesji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
6. | Termin dostawy do 42 dni | [5 empty] | Tak, podać
7. | Instalacja aparatu demo w okresie od podpisania umowy do czasu instalacji aparatów docelowych | [5 empty] | Tak
8. | Gwarancja min. 2 lata obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | [5 empty] | Tak, podać
9. | Bzezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urzadzeń dla personelu medycznego potiwerdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | [5 empty] | Tak
10. | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | [5 empty] | Tak, podać
11. | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | [5 empty] | Tak, podać
12. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | [5 empty] | Tak
13. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | [5 empty] | Tak
14. | Serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
15. | Serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
16. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty zainstalowania | [5 empty] | Tak
17. | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | [5 empty] | Tak
18. | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 3 dni roboczych | [5 empty] | Tak, podać
19. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | [5 empty] | Tak
20. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. | [5 empty] | Tak
21. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | [5 empty] | Tak
22. | Wymiary zewnętrzne całego zestawu (wys. x szer. x gł.) (mm) | [5 empty] | Tak, podać w mm
23. | Masa (kg) | [5 empty] | Tak, podać w kg
Parametry techniczne
24. | Aparat na podstawie jezdnej, indywidualne hamulce na co najmniej 2 kołach | [5 empty] | Tak
25. | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | [5 empty] | Tak
26. | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,8 kPa x 100 | [5 empty] | Tak
27. | Podgrzewany system oddechowy | [5 empty] | Tak
28. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | [5 empty] | Tak
29. | Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu roboczego lub dwa niezależne źródła oświetlenia blatu roboczego | [5 empty] | Tak
30. | Szuflada na akcesoria | [5 empty] | Tak
31. | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania | [5 empty] | Tak
32. | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | [5 empty] | Tak
33. | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | [5 empty] | Tak
34. | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki mogą być sterylizowane parowo | [5 empty] | Tak
35. | Wirtualne przepływomierze, stężenie O2 w mieszanianie podawanej do pacjenta i przepływ świeżych gazów prezentowane na ekranie głównym aparatu | [5 empty] | Tak
36. | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | [5 empty] | Tak
37. | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | [5 empty] | Tak
38. | Miejsce aktywne do zamocowania przynajmniej jednego parownika | [5 empty] | Tak
Respirator, tryby wentylacji
39. | Wentylacja kontrolowana objętościowo | [5 empty] | Tak
40. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | [5 empty] | Tak
41. | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV,PCV-SIMV/) | [5 empty] | Tak
42. | CPAP/PSV | [5 empty] | Tak
43. | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce | [5 empty] | Tak
44. | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | [5 empty] | Tak
45. | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | [5 empty] | Tak
Regulacje
46. | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min | [5 empty] | Tak, podać
47. | Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 50% lub od 10% do 50% | [5 empty] | Tak, podać
48. | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 | [5 empty] | Tak, podać
49. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | [5 empty] | Tak, podać
50. | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 10 l/min | [5 empty] | Tak, podać
51. | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 60 hPa (cmH2O) | [5 empty] | Tak, podać
52. | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej lub regulacja czasu wdechu, podać zakres | [5 empty] | Tak, podać
53. | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O/mbar); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | [5 empty] | Tak, podać
Prezentacje
54. | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) | [5 empty] | Tak
55. | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | [5 empty] | Tak
Funkcjonalność
56. | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej powyżej 15” wbudowany w przednią ścianę aparatu, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne i/lub przyciskami | [5 empty] | Tak
57. | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | [5 empty] | Tak
58. | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów lub krzywych | [5 empty] | Tak
59. | Moduł gazowy zintegrowany w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja na ekranie głównym aparatu wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), liczby MAC skorelowanej do wieku pacjenta. Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. | [5 empty] | Tak
60. | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie kategorii pacjenta lub jego wzrostu lub jego masy należnej lub innych danych | [5 empty] | Tak
Alarmy
61. | Funkcja Auto ustawienia alarmów | [5 empty] | Tak
62. | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | [5 empty] | Tak
63. | Alarm objętości minutowej | [5 empty] | Tak
64. | Alarm bezdechu | [5 empty] | Tak
65. | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | [5 empty] | Tak
66. | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | [5 empty] | Tak
Inne
67. | Oprogramowanie w języku polskim | [5 empty] | Tak
68. | Dreny wysokociśnieniowe do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA | [5 empty] | Tak
69. | Cztery dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami | [5 empty] | Tak
70. | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | [5 empty] | Tak
71. | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora min. w formie tekstu | [5 empty] | Tak
72. | System ewakuacji gazów z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do gniazda odciągu szpitalnego. Rura ewakuacji gazów o długości 5 m. | [5 empty] | Tak
Wymagane akcesoria dodatkowe
73. | Jeden zbiornik wielorazowy na wapno, objętość minimum 1500 ml, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C | [5 empty] | Tak
74. | W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1000 ml lum waga min. 1 kg | [5 empty] | Tak
75. | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | [5 empty] | Tak
76. | Jednorazowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej/wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L - 25 szt. | [5 empty] | Tak
77. | Pułapki wodne do zabezpieczające moduł gazowy - 12 szt. | [5 empty] | Tak
78. | Linie próbkujące - 10 szt. | [5 empty] | Tak
Monitor do aparatu, wymagania ogólne
79. | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | [5 empty] | Tsk
80. | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i/lub ekranu dotykowego. Menu ekranowe w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą ekranu dotykowego | [5 empty] | Tsk
81. | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 8 kg - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 1 godzin pracy | [5 empty] | Tak, podać
82. | Chłodzenie bez wentylatora | [5 empty] | Tak
83. | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań lub automatyczne dostosowanie się monitora w zależności od podłączonych parametrów. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | [5 empty] | Tak
84. | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora lub możliwość min. 3 zaprogramowanych zestawów alarmów | [5 empty] | Tak
85. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 24 godzin, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością min. 1 minuta lub lepszą | [5 empty] | Tak
86. | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 24 godzin | [5 empty] | Tak
87. | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych lub płucnych | [5 empty] | Tak
88. | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | [5 empty] | Tak
89. | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania. Prezentacja na ekranie monitora pacjenta danych cyfrowych przesłanych z aparatu do znieczulenia lub modułu pomiaru zwiotczenia mięśniowego | [5 empty] | Tak
Możliwość monitorowania parametrów
90. | Pomiar EKG | [5 empty] | Tak
91. | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 lub 6 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | [5 empty] | Tak
92. | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-300 uderzeń/minutę | [5 empty] | Tak
93. | Pomiar odchylenia ST | [5 empty] | Tak
94. | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | [5 empty] | Tak
95. | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | [5 empty] | Tak
96. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | [5 empty] | Tak
97. | Pomiar NIBP ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania przynajmniej do 8 godzin | [5 empty] | Tak
98. | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie lub możliwość wyboru czasu odpowiedzi kanału saturacji na min. szybki, normalny, wolny | [5 empty] | Tak
99. | Inwazyjny pomiar ciśnienia | [5 empty] | Tak
100. | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | [5 empty] | Tak
101. | Pomiar temperatury | [5 empty] | Tak
102. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | [5 empty] | Tak
103. | Pomiar zwiotczenia | [5 empty] | Tak
104. | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four(TOF), - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz/TET - Single Twitch/ pojedyncza stymulacja | [5 empty] | Tak
Wymagane akcesoria pomiarowe
105. | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod x 2 szt. | [5 empty] | Tak
106. | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający x 2 szt. | [5 empty] | Tak
107. | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia x 2 szt. i mankiet pomiarowy dla dorosłych x 2 szt. | [5 empty] | Tak
108. | Czujnik temperatury skóry x 2 szt. | [5 empty] | Tak
109. | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze x 2 szt | [5 empty] | Tak
110. | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych x 1 szt | [5 empty] | Tak
Inne wymagania
111. | Aparat do znieczulania z miechem podwieszanym pod modułem pacjenta, wyposażony w aluminiowy moduł pacjenta o niskiej podatności, prosta budowa, łatwy w sterylizacji lub respirator z napędem elektrycznym | [5 empty] | Tak, podać
112. | Aparat do znieczulania wyposażony w aluminiowy moduł pacjenta z funkcją szybkiego przejścia w tryb oczekiwania i powrotu do wentylacji, która pozwala na powrót do wentylacji w dowolnie wybranym przez operatora momencie bez ograniczenia czasowego lub funkcja pauzy (wstrzymywanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjena na stole) | [5 empty] | Tak, podać
116. | Kardiomonitor w którym możliwa jest ręczna zmiana jasności wyświetlania ekranu w zakresie 8 stopni z zaimplementowaną funkcją automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem lub monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | [5 empty] | Tak, podać
117. | Kardiomonitor który przy pomiarze inwazyjnego ciśnienia krwi może mierzyć parametry PPV oraz SPV z wyświetlaniem na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej oraz ma możliwość włączenia pomiaru ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego przy jednoczesnym pomiarze inwazyjnego ciśnienia krwi i CO2 | [5 empty] | Tak
118. | Kardiomonitor z funkcją prezentacji 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświatlania 12 odpr. EKG | [5 empty] | Tak
Informacje kryteria oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XIX SWZ | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
111. | Respirator z napędem elektrycznym lub respirator napędzany pneumatycznie z miechem podwieszonym pod modułem pacjenta | [5 empty] | Napęd pneumatyczny - 0 pkt Napęd elektryczny - 5 pkt Tak, podać
112. | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy przez minimum 2 minuty lub możliwość szybkiego przejścia w tryb oczekiwania i powrotu do wentylacji | [5 empty] | do 2 min - 0 pkt > 2 min - 5 pkt Tak, podać
113. | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji) | [5 empty] | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt Tak, podać
114. | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) lub prezentacja Vti i Vte | [5 empty] | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt Tak, podać
115. | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) w trakcie znieczulenia | [5 empty] | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt Tak, podać
116. | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | [5 empty] | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt Tak, podać
117. | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | [5 empty] | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt Tak, podać
118. | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | [5 empty] | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt Tak, podać
Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Nie dotyczy parametów ocenianych gdzie Wykonawca może wpisać NIE nie otrzymując tym samym punktów, w przypadku pozostawienia pustego pola lub podanie zakresu/parametrów innego niż wymagane Zamawiający przyzna 0 pkt.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałymi eksploatacyjnymi).
Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)