Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część I - Aparat USG- 1 szt.

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Dostawca sprzętu: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 5 500 000 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu | Min. 315 dB |  | Bez punktacji |
|  | Monitor z matrycą LCD LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22,5 cale |  | Bez punktacji |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 52 000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |  | 1-40 cm – 0 pkt. większy zakres – 5 pkt. |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości |  | 12 pasm – 0 pkt. powyżej 12 pasm – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa niedopplerowska metoda wykrywania informacji o krwioobiegu przy wysokiej czułości i wysokiej częstości klatek. | TAK, podać nazwę metody |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,5 m/s |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  | Bez punktacji |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 500 GB |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x16 |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 13,0 MHz |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  | 8-10 pasm – 0 pkt. powyżej 10 pasm – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Liniowa matrycowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 20,0 MHz |  | Bez punktacji |
|  | Głowica wykonana w technologii wykorzystującej półprzewodnikowe wafle krzemowe, bez użycia kryształów piezoelektrycznych w czole głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  | 8-10 pasm – 0 pkt. powyżej 10 pasm – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości |  | 10-12 pasm – 0 pkt. powyżej 12 pasm – 10 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną laparoskopową, liniową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ochronne osłonki na sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Część I - Aparat USG - 1 szt.

| Nazwa aparatu / model / typ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Dostawca sprzętu: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 5 500 000 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu | Min. 315 dB |  | Bez punktacji |
|  | Monitor z matrycą LCD LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22,5 cale |  | Bez punktacji |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |  | 1-40 cm – 0 pkt. większy zakres – 5 pkt. |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 12 pasm częstotliwości |  | 12 pasm – 0 pkt. powyżej 12 pasm – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa niedopplerowska metoda wykrywania informacji o krwioobiegu przy wysokiej czułości i wysokiej częstości klatek. | TAK, podać nazwę metody |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,5 m/s |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznej Phased Array | Min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  | Bez punktacji |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 500 GB |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x16 |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 12,0 MHz |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  | 8-10 pasm – 0 pkt. powyżej 10 pasm – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów | Min. 120 |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania | Min. 90 st. |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 10 pasm częstotliwości |  | 10-12 pasm – 0 pkt. powyżej 12 pasm – 10 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną laparoskopową, liniową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ochronne osłonki na sondy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy