Ostrów Wielkopolski, dnia 04.06.2021 r.

Otrzymują:

– strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego na platformie zakupowej  w trybie podstawowym wariant  I pn:  Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści myjnię równoważnej funkcjonalności o następujących parametrach:

Parametry techniczne

1.Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji nie starszy niż 2021. 2. Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w jedną ścianę. 3. Drzwi przesuwne (otwierane na dół). 4. Ergonomiczna wysokość wózka do za/rozładunku myjni-dezynfektora – 700÷800 mm.5. Drzwi otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego klawisza. 6. Pojemność komory do 18 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. 7. Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 20 kW, grzałki komory ukryte pod filtrem sitowym w komorze. 8. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych narzędzi mikrochirurgicznych, kontenerów oraz narzędzi chirurgicznych da Vinci Xi,. 9. Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. 10. System mycia o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i ramiona natryskowe w wózkach wsadowych oraz przyłącza narzędzi kanałowych. 11. Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. 12. Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. 13. Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C 14. Odpływ z komory myjni wyposażony w filtr siatkowy wody. 15. Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. 16. Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp 17. Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. 18. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.19. Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie do komputerowego systemu do monitorowania w czasie rzeczywistym i archiwizacji procesów. 20. Optyczna informacja o błędach i awariach 21. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. 22. Sterownik po stronie załadowczej i wyładowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7”. 23. Graficzny wskaźnik postępu procesu na wyświetlaczu panelu sterowana ponad komorą po obu stronach 24. Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nr fabryczny myjni, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu i ilość pobranego środka), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim, komunikaty alarmowe. 25. Rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci poprzez port USB wbudowany w urządzenie 26. Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). 27. Sterownik wyposażony w kartę sieciową umożliwiającą zdalny dostęp poprzez sieć Internet do przebiegów programów, komunikatów, statystyk urządzenia z możliwością zdefiniowania numerów telefonów i adresów mailowych na które będą wysyłane komunikaty na temat awarii i stanu urządzenia poprzez smsy lub e-maile - funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. 28. Sterownik wyposażony w zestaw złączy umożliwiających połączenie z systemem archiwizacji procesów oraz monitoringu obiegu materiałów w Centralnej Sterylizatornii, wymiana informacji pomiędzy urządzeniem i systemem w sposób ciągły, również w czasie postoju urządzenia 29. Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. 30. Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu, z możliwością zaprogramowania co najmniej 3 poziomów haseł: użytkownik, kierownik, serwis. 31. Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. 32. Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 10 wybieranych ekranu dotykowego sterownika. 33. Odrębny, fabryczny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. 34. Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. 35. Wydajność tłoczenia powietrza dostosowana do konstrukcji urządzenia, zmieniania w czasie porzez sterownik urządzenia. 36. Suszarka wyposażona system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym filtr HEPA min. H13. 37. Suszarka wyposażona w kondensator oparów z układem odzysku ciepła poprzez wymiennik typu powietrze-powietrze (ogrzewanie powietrza pobieranego do suszenia). 38. Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). 39. Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). 40. Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. 41. Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. 42. Redukcja zużycia wody dla wsadów o mniejszych załadunkach 43. Wyposażona w dodatkowy zbiornik /podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia 44. System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu. 45. Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. 46. Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). 47. Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. 48. Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. 49. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 20kW 50. Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC). 51. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 52. Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1,-2 / EN 15883-1,-2. 53. Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x70 mm).

Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym.  Ilość – 1 szt. 54. Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych.

Wyposażony w min. 40 przyłączy dla narzędzi laparoskopowych w tym:

- min. 10 portów o średnicy wewn. min.. 25 mm,

- min. 5 dysz iniekcyjnych zamkniętych o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm,

- min. 5 dysze iniekcyjnych otwartych o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm,

- min. 5 węży silikonowych

- min. 5 złączy typu Luer.

Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym.

Ilość – 1 szt.

55. Wózek wsadowy do kontenerów sterylizacyjnych o pojemności 6 kontenerów 1/2STE. Wózek wyposażony w zintegrowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie po standardowym stole roboczym.

Ilość – 1 szt.

56. Wózek do za/rozładunku komory wyposażony system dokowania do myjni-dezynfektora oraz w demontowalny zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Ilość – 2 szt. 57. Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna. Ilość – 1 kpl. 58. System komputerowy rejestracji parametrów procesów w sposób ciągły w czasie rzeczywistym w zakresie monitorowania stanu myjni, stanu pracy, monitorowania błędów oraz wysyłaniu informacji w trybie pracy oraz w trybie czuwania.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany brzmienia opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z nowym załącznikiem nr 6 do wyjaśnień treści SWZ nr 6.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznika nr 7 Zestawienie parametrów sterylizatora parowego

Czy zamawiający dopuści sterylizator równoważnej funkcjonalności o następujących parametrach:

Parametry techniczne

59. Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w dwie ściany. 60. Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285, wysokość komory nie mniejsza niż 700 mm. 61. Powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi polerowania. 62. Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary, wyposażonej w wodowskaz w przestrzeni serwisowej. 63. Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5μS/cm. 64. System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. 65. Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. 66. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. 67. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach (program do ciężkiego załadunku) i program do sterylizacji instrumentów delikatnych, podatnych na szybkie zmiany ciśnienia (np. optyki) o regulowanej dynamice zmian ciśnienia w komorze. 68. Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). 69. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego 70. Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie do komputerowego systemu do monitorowania w czasie rzeczywistym i archiwizacji procesów. 71. Optyczna informacja o błędach i awariach 72. Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym przy użyciu smartfona lub komputera pracy sterylizatorów przez serwis Wykonawcy oraz wyznaczony personel Zamawiającego. 73. Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10” 74. Graficzny wskaźnik postępu procesu na wyświetlaczu panelu sterowana ponad komorą po obu stronach 75. Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. 76. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. 77. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) 78. Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności 79. Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. 80. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. 81. Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. 82. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). 83. Rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci poprzez port USB wbudowany w urządzenie 84. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego 85. Sterownik wyposażony w kartę sieciową umożliwiającą zdalny dostęp poprzez sieć Internet do przebiegów programów, komunikatów, statystyk urządzenia z możliwością zdefiniowania numerów telefonów i adresów mailowych na które będą wysyłane komunikaty na temat awarii i stanu urządzenia poprzez smsy lub e-maile - funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. 86. Sterownik wyposażony w zestaw złączy umożliwiających połączenie z systemem archiwizacji procesów oraz monitoringu obiegu materiałów w Centralnej

Sterylizatornii, wymiana informacji pomiędzy urządzeniem i systemem w sposób ciągły, również w czasie postoju urządzenia 87. Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu, z możliwością zaprogramowania co najmniej 3 poziomów haseł: użytkownik, kierownik, serwis. 88. Logowanie do systemu sterowania poprzez kartę RFID

89. Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 90. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. 91. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 92. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. 93. Wewnętrzne powierzchnie komory gładkie o niskiej chropowatości (Ra max 0,35 μm). 94. Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. 95. Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. 96. Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. 97. Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. 98. Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. 99. Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. 100. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. 101. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. 102. Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem. 103. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. 104. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. 105. Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – eżektor). 106. Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. 107. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 55kW. 108. Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC). 109. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 110. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1/EN 17665-1, Komplet wyposażenia: 111. Wózek wsadowy kompatybilny z zaoferowaną komorą, wykonane ze stali kwasoodpornej, umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych, przystosowane do ciężkich załadunków, wyposażone w dwie póki, górna półka o regulowanym położeniu. Ilość – 1 kpl. 112. Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego do wyładunku komory. Wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego. Ilość – 2 szt. 113. Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna.

Ilość – 1 kpl. 114. System komputerowy rejestracji parametrów procesów w sposób ciągły w czasie rzeczywistym w zakresie monitorowania stanu myjni, stanu pracy, monitorowania błędów oraz wysyłaniu informacji w trybie pracy oraz w trybie czuwania

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany brzmienia opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z nowym załącznikiem nr 7 do wyjaśnień treści SWZ nr 6.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w salach operacyjnych, 1,2,3,4,5 czyli pom 2.23,2.26, 2.29,2.32,2.34 lampę operacyjną z regulacją średnicy pola operacyjnego w zakresie 200- 250mm?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w salach operacyjnych, 1,2,3,4,5 czyli pom 2.23,2.26, 2.29,2.32,2.34 lampę operacyjną ze zmienną temperaturą barwową w zakresie od 3900K do 5100K?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie już udzielonej odpowiedzi na pismo z dn. 11.05.2021 r. dotyczące lamp operacyjnych o symbolach LO01, LOO2 pozytywnie opiniujemy:

1. Regulację średnicy w zakresie 16-32 cm

2. regulacje temperatury barwowej w trzech krokach 3800-4400-5000 K

3. współczynnik odwzorowania barw Ra=96

pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań wynikających z kompletu opracowania, w tym w szczególności z Programu funkcjonalno-użytkowego, projektu koncepcyjnego i kart technicznych

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w salach operacyjnych 2,3,4,5 stół operacyjny o następujących parametrach

Stół operacyjny elektrohydrauliczny z blatem pięciosegmentowym składającym się z następujących segmentów:

- podgłówek płytowy

- segment siedziska dwuczęściowy (siedzisko- dolna płyta plecowa)

- górna płyta plecowa

- segmenty nóg dwuczęściowy.

Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo Funkcje stołu wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- przechyły wzdłużne: Trendelenburg/ anty- Trendelenburg

- regulacja oparcia pleców

- pozycja "flex" i "reflex"

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

- przesuw wzdłużny

Funkcje stołu uzyskiwane mechanicznie:

- regulacja podgłówka

- regulacja podnóżków

Regulacja segmentów podnóżka z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynną regulację segmentami.

Stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie. Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo),z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu , system montażu na rzep.. Grubość materaca 80 mm

Podstawa jezdna z dużymi kołami profilowana węższa w części środkowej. Wymiary blatu: 2258x590 mm. Regulacja wysokości stołu (bez materaca): 622-1072 mm. Udzwig 454kg.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał na salę operacyjną 1ortopedyczną (nr 2.23)

Stół operacyjny ortopedyczny:

Stół operacyjny elektrohydrauliczny z blatem pięciosegmentowym składającym się z następujących segmentów:

- podgłówek płytowy

- segment siedziska dwuczęściowy( siedzisko- dolna płyta plecowa)

- górna płyta plecowa

- segmenty nóg dwuczęściowy.

Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo Funkcje stołu wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego:

- regulacja wysokości

- przechyły boczne

- przechyły wzdłużne: Trendelenburg/ anty- Trendelenburg

- regulacja oparcia pleców

- pozycja "flex" i "reflex"

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

- przesuw wzdłużny 310mm

Funkcje stołu uzyskiwane mechanicznie:

- regulacja podgłówka

- regulacja podnózków

Regulacja segmentów podnóżka z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynną regulację segmentami.

Stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie. Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo),z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu , system montażu na rzep.. Grubość materaca 80 mm

Podstawa jezdna z dużymi kołami profilowana węższa w części środkowej. Wymiary blatu: 2258x590 mm. Regulacja wysokości stołu (bez materaca): 622-1072 mm. Udźwig 454kg.

Stół operacyjny o wysokiej stabilności nie opierający się na wysuwanych stopkach, stabilność uzyskiwana przez posadowienie podstawy na trzech punktach podparcia .

Wyposażenie ortopedyczne stołu operacyjnego

Przystawka ortopedyczna wyciągowa z teleskopowymi wyciągami kończyn dolnych. Zestaw przystawki ortopedycznej składający się z:

- siedzisko z materiału przeziernego z odejmowalnymi częściami pośladkowymi- 1szt

- belki wyciągowe z włókna węglowego– 1 para

- 2x śruba wyciągowa

- 2x podstawa do montażu buta wyciągowego

- uchwyt obrotowy i wahliwy

- wałek oporowy -1szt

- belka skracająca umożliwiająca zabiegi u niższych pacjentów-1szt

- uchwyt do mocowania wyciągu drutów Kirchner-1szt

- wózek z koszem do przechowywania przystawki ortopedycznej i drobnego wyposażenia-1szt

- uchwyt z krótką szyną akcesoryjną montowany na belkę wyciągową-1szt

- but wyciągowy w pełni przezierny– para

- podnóżki montowane do przystawki ortopedycznej – para

- przystawka do piszczeli z możliwością umocowania buta trakcyjnego z pełną regulacją kąta nachylenia -1kpl

- podpora typu Geopel z zaciskiem do pozycjonowania nogi zdrowej lub do artroskopii kolana-2szt

- przystawka do operacji barku montowana w miejscu płyty plecowej z odejmowalnymi częściami bocznymi z adapterem i podgłówkiem typu hełm ( części policzkowe rozchylane na boki)-1kpl

- podpory pod ręce przy operacjach w pozycji siedzącej pacjenta z regulacją wysokości i odległości-2szt

-przezierny stolik do operacji ręki w rozmiarze min 380mmx845mm-1szt

-przystawka typu Weinberger do zabiegów kości ramiennej( uchwyt palców dłoni, wałek przezierny, aparat naciągowy)

-Przystawka do artroskopii kolana umożliwiające pozycjonowanie uda w stosunku do płaszczyzny stołu operacyjnego z wkładką żelową-1 kpl

- podpory boczne z regulacją długości i wysokości z poduszkami w trzech różnych rozmiarach, łonowa, pośladkowa i plecowa

Pozostałe wyposażenie stołu:

- podpory pod ręce anestezjologiczne 2szt

- pas pacjenta-1szt

- ekran anestezjologiczny 1szt

- wieszak kroplówki- 1szt

- krążek pod głowę dla dorosłych sr 200mm- 1szt

- półwałek ok.190 x 115 x 478mm-1 szt

- ochrona kości krzyżowej ok 380mm x 25mm x 400mm-1szt

-podkład po rękę ok 180 x 30 x 460mm-2szt

-pozycjoner profilowany pod pięty ok 100x70x180mm – para

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań

Pytanie nr 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie (nr 6), czy Zamawiający wydzieli stół operacyjny ortopedyczny z postępowania i będzie skłonny do jego zakupu w oddzielnym postępowaniu?

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z SWZ zadanie dotyczy kompleksowej dostawy wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń.

Pytanie nr 8

W związku z pojawiającym się terminem w PFU sala operacyjna hybrydowa prosimy o informacje co Zamawiający rozumie po tym terminem? Którą z sal operacyjnych Zamawiający widzi w przyszłości jako salę hybrydową? Jakie zabiegi Zamawiający planuje tam przeprowadzać? Jaki rodzaj urządzenia obrazującego( diagnostycznego) Zamawiający zamierza używać na Sali hybrydowej?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU pkt 3.2.2 sale operacyjne nr 2 i 3 należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający stworzenie jednej sali operacyjnej hybrydowej, to znaczy Sali operacyjnej umożliwiającej przeprowadzenie leczenia zabiegowego z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej. Zamawiający zamierza w przyszłości instalację w Sali hybrydowej urządzenia angiografu.

Pytanie nr 9

Umowa:

Par 2, pkt 2 – prosimy określenie przez Zamawiającego maksymalnego terminu wyrażenia przez niego zgody w przedmiotowym zakresie

Odpowiedź

Zamawiający będzie usiłował udzielać zgody niezwłocznie z tym, że w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

Par. 4, pkt 3, b) – prosimy o określenie terminu jaki Zamawiający wyznaczy na usunięcie usterek

Odpowiedź

Termin zależny będzie od charakteru technicznego usterki i umożliwiający usunięcie jej w reżimie technologicznym.

Par. 4, pkt. 3,c) - Czy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedających się usunąć usterek, umożliwi Wykonawcy, we wskazanym przez siebie terminie nie krótszym niż 14 dni, odniesienie się do stwierdzonych usterek, w tym w szczególności przedstawienia dodatkowej opinii w tym zakresie, zaś po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania ponownego wykonania

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 4, pkt. 3, e) - czy zamawiający uzna wskazany przez wykonawcę termin za wiążący

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 4, pkt. 3, g), h), i) – prosimy o dookreślenie przez Zamawiającego minimalnego terminu jaki wyznaczy wykonawcy

Odpowiedź

Termin zależny będzie od charakteru technicznego usterki lub wady umożliwiający ich usunięcie we właściwym reżimie technologicznym.

Par. 5 , pkt. 3, 1, a), b), c) – prosimy o potwierdzenie poprawności postanowień, czy Zamawiający omyłkowo nie określił wymagania gwarancyjne, wskazując dla każdego z elementów przedmiotu zamówienia tożsamy czasu usunięcia awarii/usterki oraz wskazując na konieczność ściągnięcia części zamiennych

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 5, pkt 4 - Czy Zamawiający przez wykonaniem uprawnienia z ust. 4 wezwie dodatkowo wykonawcę do wykonania zobowiązania, wraz ze wskazaniem terminu po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do wykonania uprawniania o którym mowa w ust. 4

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 6, pkt 2 – prosimy o wskazanie przez Zamawiającego terminu w którym zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia robót dodatkowych

Odpowiedź

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia nastąpi w terminie 5 dni roboczych, przy czym w wyjątkowych sytuacjach przekroczenie tego terminu nie będzie oznaczało uznania robót dodatkowych.

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść §8 umowy poprzez dodanie ust. 6 następującej treści:

W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu stosownej przesłanki.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 9, pkt 2 - Czy w przypadku zaistnienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni zamawiający przed odstąpieniem wyznaczy wykonawcy dodatkowy termin wykonania zobowiązania, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Oraz o zmianę wymiaru zwłoki z 30 dni na 60/90

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 15, pkt. 2, b) - co Zamawiający rozumie przez niekorzystne warunki atmosferyczne

Odpowiedź

Warunki atmosferyczne nie będą miały wpływu na wykonywanie robót, ponieważ będą one przeprowadzane wewnątrz budynków.

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść §22 ust. 1 pkt.a) poprzez nadanie mu treści:

za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w §21 ust. 8 i 9 w wysokości 0,01 % wartości brutto urządzenia, którego dotyczy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Par. 22, pkt. 1, b) – prosimy o zmniejszenie kary do 100 zł - Kara wydaje się niewspółmierna do zawinienia wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy zał. Nr 8 ZESTAWIENIE KOSZTÓW GW etap 4

- Prosimy o informację, czy w „zakresie B” tego załącznika, Zamawiający również wymaga określenia słownego wartości brutto poszczególnych pozycji tj. sterylizator parowy … i myjnia… oraz podsumowania wartości brutto zakres B?

Odpowiedź

Tak.

- Prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w tabeli dotyczącej części „zakres B” dodatkowej pozycji obejmującej  budowlane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji prac wynikających z „zakresu B”. Pozycja ta jest również konieczna ze względu na zastosowanie innej stawki VAT dla sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni  i innej stawki VAT do prac niezbędnych dla przygotowania pomieszczeń pod sprzęt medyczny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy zał. Nr  9, 9a i 10

- Prosimy o dopuszczenie, aby w przypadku gdy w załącznikach wyposażenia medycznego i niemedycznego Zał. 9 i 9a w pozycjach  „Nazwa” i „Opis skrócony”  występuje wyposażenie z zakresu infrastruktury budowlanej typu:

  - „Umywalka ceramiczna biała z baterią sztorcową”

  - „Zestaw podtynkowy WC”

  - „Kabina prysznicowa” itp.

to Zamawiający dopuszcza, aby wpisać „ujęte w zakresie robót budowanych”, a kalkulację tego wyposażenia ująć w robotach budowlanych?

Uzasadnienie: dla wyposażenia wbudowanego w ściany jako instalacje lub ic część zasadniejszym jest ujęcie tego rodzaju akcesoriów jako części robót i tak dokonywać ich odbioru oraz serwisowania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy zał. Nr  3 i zał. Nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełnienie wymaganych warunków potwierdzeniem jedynie słowa „TAK”, w tabelach opisów parametrów technicznych w przypadku gdy nie widnieje sformułowanie „tak, podać”? Zgodnie z poniższym przykładem

| Nośność regału – 100kg | TAK | TAK |
| --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne: 800x500x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać | TAK Wymiary zewnętrzne: 800x500x2000 mm |

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również potwierdzenie spełnienia warunków udziału poprzez potwierdzenie jedynie słowem „TAK”.

Pytanie nr 13

Dotyczy Rozdział  VI WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Wykonawcy,  który  spełni  warunek  udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia polegający na tym, że Wykonawca wykonał w dwóch zadaniach roboty budowlane i dostawy:

  - w pierwszym zadaniu „dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni wraz montażem i uruchomieniem oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych dostosowujących istniejącą kubaturę do dostarczanego wyposażenia” (w formule zaprojektuj wybuduj wyposaż) oraz

  - w drugim zadaniu „roboty budowlane wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału Chirurgii z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z jedną Salą Opatrunkową, pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjenta, na łączna kwotę minimum 15 000 000,00 zł w dwóch wyżej wymienionych zadaniach?

Uzasadnienie: Dopuszczenie wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu (referencji) spowoduje zwiększenie dostępności do zadania co w efekcie doprowadzi dla Zamawiającego do uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy Rozdział  VI WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Wykonawcy,  który  spełni  warunek  udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego poprzez oddelegowanie/skierowanie do realizacji zadania projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z doświadczeniem w projektowaniu min. 4 lata 8 miesięcy? Uzasadnienie: powyższa zmiana jest nieistotna gdyż projektant jest w piątym roku posiadania wymaganych uprawnień i w czasie ewentualnego wykonywania czynności projektowych związanych z realizacją umowy będzie posiadał 5-letnie doświadczenie.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy Umowy:

- §2 ust. 11 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków ciążących na nim na mocy postanowień § 4 ust. 9 umowy, pomimo dodatkowego wezwania do zaniechania naruszeń (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania […]”.

Odpowiedź

Wykonawca wadliwie przywołuje paragraf. Zgodnie z SWZ

- §3 ust. 1  Zgodnie z §3 ust. 1 Umowy „Wykonanie całości zamówienia będzie trwało nie więcej niż 11 miesięcy licząc od podpisania umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 maja 2022 r.  W terminie tym należy uwzględnić odpowiedni czas na dokonanie wszelkich odbiorów opisanych niniejszą umową”.

Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „ale nie dłużej niż do dnia 30 maja 2022 r.”. Zaproponowany przez zamawiającego termin wykonania umowy poprzez wskazanie ilości miesięcy od dnia zawarcia umowy jest w istocie pozorny, a co za tym idzie niezgodny z dyspozycją normy zawartej w przepisie art. 436 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie wskazuje się, że zamawiający w żadnym miejscu dokumentacji zamówienia nie wskazał jakiegokolwiek uzasadnienia dla określenia daty dziennej zakończenia realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji § 3 ust. 1 zd. 1 Umowy poprzez wykreślenie wskazanej tam daty. Działanie takie pozwoli zamawiającemu na uniknięcie odpowiedzialności za skutki wadliwe przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §3 ust. 1  Zgodnie z §3 ust. 1 Umowy „Wykonanie całości zamówienia będzie trwało nie więcej niż 11 miesięcy licząc od podpisania umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 maja 2022 r.  W terminie tym należy uwzględnić odpowiedni czas na dokonanie wszelkich odbiorów opisanych niniejszą umową”.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego w ww. postanowieniu umownym. Wykonawca nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za działania zamawiającego lub osób trzecich, bowiem z oczywistych względów nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na pracę tych podmiotów. Czynności odbiorowe realizowane są wyłącznie przez zamawiającego, który podejmuje w tym zakresie dyskrecjonalne decyzje, w szczególności w zakresie dokonywania czynności w określonym czasie.

Ponadto, zamawiający zawarł w ww. postanowieniu pojęcia nieostre i nieprecyzyjne, np. „odpowiedni czas”. W takim razie wykonawca wnosi o wskazanie jaki to jest odpowiedni czas zdaniem zamawiającego.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 433 pkt 3 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Reasumując, wykonawca wnosi o skreślenie § 3 ust. 1 zd. 2 Umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §4 ust.3 g),h) Prosimy o doprecyzowanie że termin zostanie podany z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym?

Odpowiedź

Termin zależny będzie od charakteru technicznego usterki lub wady umożliwiający ich usunięcie we właściwym reżimie technologicznym

- § 4 ust. 3 lit. c  Zgodnie z § 4 ust. 3 lit. c Umowy „w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (jeżeli te wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu), albo odstąpić od umowy i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi”.

Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi”. W przypadku odstąpienia od umowy nastąpi zniweczenie umowy ze skutkiem ex tunc, co oznacza że umowa nie tylko przestaje istnieć, ale uważana jest jak gdyby nigdy nie została zawarta. W związku z tym, zamawiający nie posiada kompetencji do żądania zawarcia umowy po raz drugi, jak również do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia niepieniężnego przez wykonawcę. W wyniku odstąpienia od umowy strony nie będzie wiązać jakikolwiek stosunek obligacyjny na mocy którego wykonawca jako dłużnik zobowiązany byłby do spełnienia określonego świadczenia.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- W projekcie umowy zamawiający zawarł odniesienie do innych aktów prawnych określając je terminem „Tarcza 4.0”. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie - jakie akty prawne zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź

Wszelkie przepisy szczególne związane w wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce mające wpływ na wykonanie umów z zakresu Pzp.

- §4ust. 5 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków ciążących na nim na mocy postanowień § 4 ust. 3 umowy, pomimo dodatkowego wezwania do zaniechania naruszeń (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania […]”.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 1 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady w odniesieniu do dostaw sprzętu medycznego i niemedycznego wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Niezależenie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, której okres wynosi 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. Termin gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.

- §5 ust. 3 pkt. 1): a), b) c) Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu do godzin reakcji serwisu: „w dni robocze”. Uzasadnienie: nie ma możliwości podjęcia działań w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

- §5 ust. 3 2) Prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie iż Zamawiający pod określeniem „materiały eksploatacyjne” rozumie części zużywalne wymieniane podczas przeglądów takie jak uszczelki, itp. a nie materiały typu środki chemiczne, papier do drukarki itp.?

Odpowiedź

Zapytanie ma charakter zbyt ogólny i nie pozostaje w kolizji z treścią SWZ, dlatego Zamawiający nie modyfikuje SWZ.

- §5 ust. 4  Prosimy o dopisanie do ustępu zapisu:  iż ewentualne  usunięcia wad będzie zlecane innemu Wykonawcy posiadającemu autoryzacje producenta urządzeń. Jest to niezbędne ze względu na utrzymanie gwarancji producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) a) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h w dni robocze.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) b) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24h w dni robocze.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) b)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) c) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24h w dni robocze.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 3.1) c)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na część.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §5 ust. 7 Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu: „Gwarancji nie podlegają:

- elementy uszkodzone w związku ze sprzeczną z instrukcją obsługi eksploatacją,

- elementy podlegające zużyciu w trakcie eksploatacji,

- obniżenie parametrów, powstałe na skutek normalnego zużycia,

- wady lub usterki powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania,

- Samowolne dokonywanie napraw i przeróbek przez Zamawiającego lub Inwestora lub na jego zlecenie jest niedopuszczalne i powoduje utratę uprawnień z tytułu Gwarancji. Utratę uprawnień z tytułu gwarancji powoduje również dokonanie przez Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, integracji sprzętowej, elektronicznej lub informatycznej wykonanych Prac ze sprzętem lub wyrobami zakupionymi od podmiotów trzecich. Samowolna integracja, z uwagi na różnice rozwiązań konstrukcyjnych, może spowodować zmniejszenie funkcjonalności lub użyteczności wykonanych Prac, co w takim przypadku wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie. Zgoda Wykonawcy na integrację zostanie każdorazowo udzielona na pisemny wniosek Zamawiającego po dokonaniu pozytywnej weryfikacji kompatybilności Prac z wyrobami podmiotów trzecich warunkowanej dostarczeniem przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji tych wyrobów. Koszt weryfikacji kompatybilności sprzętowej jest odpłatny i zostanie każdorazowo ustalony indywidualnie z Zamawiającym .

W przypadku gdy w trakcie usuwania wady lub usterki (lub rozpatrywania zawiadomienia o wadzie w miejscu wykonania Prac) okaże się, iż zawiadomienie było niezasadne lub za powstanie wady lub usterki na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie odpowiada, wszystkie koszty powstałe w związku z podjętymi czynnościami weryfikacyjnymi, w szczególności całkowite koszty dojazdu pracowników działu serwisu, ponosi Zamawiający.”

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- § 6 ust. 4 Zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy „wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich  powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych i za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie umowy od dnia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego”.

Wykonawca wskazuje, że może ponosić odpowiedzialność tylko za swoje działania lub zaniechania, lub za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu inwestycji (np. podwykonawcy). W związku z tym, wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda powstanie z winy osoby trzeciej.

Wykonawca wnosi o modyfikację ww. § 6 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia:

wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych i za wszelkie szkody powstałe w przedmiocie umowy od dnia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego – z wyłączeniem szkód powstałych z winy osób trzecich lub pracowników.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ przy czym obawy wykonawcy są bezpodstawne albowiem zapisy SWZ nie mają wpływu na zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej uregulowane w kc w zawiązku z brzmieniem art. 8 ust. 1 Pzp.

- § 6 ust. 8 Zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy „Wykonawca zobowiązany jest niezwłoczne do informowania Zamawiającego o wadach i brakach w dokumentacji technicznej, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady w dokumentacji technicznej w przyszłości”.

Wykonawca wskazuje, że ww. postanowienie jest zbędne ze względu na treść art. 651 kodeksu cywilnego zgodnie z którym „Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”.

Ponadto, zamawiający nie może poprzez czynność prawną (umowę) modyfikować terminów przedawnienia zawartych w art. 118 i n. kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 119 kc Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. Podniesiona reguła nie ma charakteru przedawnienia.

- § 6 ust. 9 Zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy „w przypadku wystąpienia kolizji robót budowlanych z obiektami, naniesieniami, instalacjami w obrębie placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich czynności związanych z ich usunięciem. Sposób usunięcia kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego”.

Podmiotem odpowiedzialnym za jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia jest wyłącznie zamawiający. Oznacza to, że zamawiający nie może przenosić na inne podmiotu, w szczególności wykonawców dokonywania opisu, jak również skutków za wadliwe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa ofertę na zakres, który został przez zamawiającego precyzyjnie wskazany w OPZ. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek podstaw do formułowania postanowień przenoszących odpowiedzialność (w tym finansową oraz czasową) na wykonawcę za zaniechania zamawiającego. Wykonawca nie może również ponosić ryzyka braku możliwości przewidzenia przez zamawiającego wystąpienia kolizji.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 433 pkt 3 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Reasumując, wykonawca wnosi o skreślenie ww. postanowienia.

Odpowiedź

Odpowiedź poniżej.

- §6ust. 9 Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodny na usuniecie danego paragrafu, prosimy o zmianę jego zapisu na:„ W przypadku wystąpienia kolizji robót budowlanych z obiektami, naniesieniami, instalacjami w obrębie placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich czynności związanych z ich usunięciem dla własnego zakresu robót o ile kolizja nastąpiła z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Jeżeli kolizja wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zostanie ona usunięta na koszt Zamawiającego w ramach robót dodatkowych”.

Odpowiedź

Zamawiający dokuje zmiany brzmienia ust. 9 par. 6 na następujący: „W przypadku wystąpienia kolizji robót budowlanych z obiektami, naniesieniami, instalacjami w obrębie placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich czynności związanych z ich usunięciem dla własnego zakresu robót o ile kolizja nastąpiła z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Jeżeli kolizja wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zostanie ona usunięta przez Zamawiającego”

- §7 ust. 8 Czy pisząc o ust. 6  Zamawiający nie popełnił  omyłki pisarskiej mając na myśli ust. 7 ?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §8 ust. 1 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy oraz zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych do dnia odstąpienia, w szczególności kosztów zakupu materiałów, urządzeń celem wykonania przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §8 ust. 3 Wnosimy o potwierdzenie, że roszczenie o zapłacenie za roboty i dostawy już wykonane obejmuje swym zakresem również:

- towar (urządzenia) zakupiony przez Wykonawcę na potrzeby przedmiotowej umowy lecz jeszcze fizycznie niedostarczony do Zamawiającego, lub

- towar  (urządzenia) zakontraktowane przez Wykonawcę na potrzeby przedmiotowej umowy, których jeszcze nie odebrał, ale na mocy postanowień umowy będzie musiał je odebrać i za nie zapłacić ?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §8 ust.5 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych do dnia odstąpienia.”

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §9 ust. 1 Prosimy Zamawiającego o dokonanie zmian wysokości kar umownych określonych w Umowie, tj. zamiast 0,05% na 0,01%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §9 ust. 2 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Gdyby zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia trwała dłużej niż 30 dni od daty terminu wykonania przedmiotu zamówienia, to Zamawiający może od umowy odstąpić nie zwalniając Wykonawcy od zapłaty kary umownej, odstąpienie nie może jednakże nastąpić wcześniej aniżeli przed upływem dodatkowego terminu 14 dni na wykonanie przedmiotu umowy, wskazanym w dodatkowym pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu.”

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §9 ust. 4  Prosimy Zamawiającego o naliczenia kary wyłącznie od wysokości zakresu obarczonego wadą, a nie od wartości całej umowy. Uzasadnienie: Pierwotny zapis może powodować naliczenie kary niewspółmiernej do zakresu wady.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §12 ust.1 lit.a) Wnosimy o potwierdzenie, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku kiedy "Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni" wyłącznie w sytuacji kiedy brak rozpoczęcia lub przerwanie prac jest zawinione przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §12 ust.1 lit.c) Wnosimy o potwierdzenie, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku wykonywania robót wadliwie i niezgodnie ze specyfikacją techniczną, a także dokumentacją projektową w przypadku, kiedy te naruszenia są istotne lub dotyczą istotnych elementów umowy ?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §12 ust. 6 lit.a)  Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia wezwania”.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §12 ust. 6 lit.c) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku wykonywania robót wadliwie i niezgodnie ze specyfikacją techniczną, a także dokumentacją projektową pomimo uprzedniego (pisemnego pod rygorem nieważności) wezwania do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania”.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §14 ust. 4  Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu : „W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu przesłanek uzasadniających odstąpienie, nie wcześniej jednakże aniżeli przed doręczeniem Wykonawcy pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania do zaniechania naruszenia w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania, naliczając równocześnie Wykonawcy karę umowną zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 2.”

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- § 15 ust.2 lit.h) Czy pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie: zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – co najmniej o ilość dni, przez które prowadzenie robót było niemożliwe z uwagi na zaistnienie siły wyższej, np. działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, akt administracji państwowej?

Odpowiedź

Zakres pojęcia siły wyższej Zamawiający interpretuje zgodnie z zakresem orzecznictwa sądów cywilnych

- §21 ust. 7 Prosimy o dodanie zapisu, iż nie dotyczy to usterek i awarii powstałych z winy Zamawiającego/Użytkownika (np. uszkodzenie mechaniczne w wyniku nieprawidłowego użytkowania). Uzasadnienie:  Aktualny zapis pozwala żądać wymiany urządzenia o znaczącej wartości nawet w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ przy czym obawy wykonawcy są bezpodstawne albowiem zapisy SWZ nie mają wpływu na zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej uregulowane w kc w zawiązku z brzmieniem art. 8 ust. 1 Pzp.

- §21 ust. 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h w dni robocze.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §21 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na część.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §21 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu tj. „W przypadku niemożności dochowania terminu naprawy lub usterki, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż będący przedmiotem umowy na czas wykonania naprawy.” lub dopuści alternatywnie dostarczenie sprzętu o porównywalnej funkcjonalności zastępczej lub zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych dla tak obszernego zakresu jak to specyfikuje Zamawiający lub spowodowałoby to znaczący wzrost wartości oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §22 ust. 1b Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie kary bądź zmniejszenie wysokości 0,1 % wartości zgłaszanego urządzenia. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wskazana kara w przypadku drobnego sprzętu będzie przekraczała wysokości dostarczonego urządzenia.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

- §25  Prosimy Zamawiającego o dodanie ustępu : „Strony postanawiają, iż art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) będzie stosowany odpowiednio w relacji Zamawiającego i Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy„

Odpowiedź

Zamawiającego obowiązuje niniejsza ustawa, a tym samym nie uznaje za stosowne przywoływanie w umowie wyłącznie jednego losowo wybranego przepisu.

Pytanie nr 16

Dotyczy Parametry Techniczne:

Części roboty budowlane BLOK OPERACYJNY (II PIĘTRO) I DEZYNFEKTORNIA (PIWNICA)  I UZUPEŁNIENIE TECHNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

- Czy w robotach budowlanych które wchodzą w zakres zadania na II piętrze oraz w Dezynfektorni (piwnica) należy uwzględnić w okresie gwarancji serwisowanie urządzeń wchodzących w zakres robót budowlanych typu centrale wentylacyjne i tym podobne urządzenia?

Odpowiedź

Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie prac wentylacyjnych w Dezynfektorni (piwnica) prowadzić kanały wentylacyjne poza obrysem budynku na przykład po elewacji na dach lub czy Zamawiający dopuszcza umieszczanie central wentylacyjnych pomieszczeń Dezynfektorni obok budynku lub czy też należy przewidzieć prowadzenie wszystkich kanałów wentylacyjnych obsługujących Dezynfektornię w obrysie istniejącego budynku?

Odpowiedź

W zakresie prac wentylacyjnych w Dezynfektorni (piwnica) należy prowadzić kanały wentylacyjne wyłącznie w obrysie budynku. Nie dopuszcza się umieszczenia central wentylacyjnych pomieszczeń Dezynfektorni obok budynku (lokalizacja dla central wentylacyjnych przewidziana jest na dachu budynku).

- Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku ingerencji przez Wykonawcę w układ wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni Wykonawca będzie odpowiedzialny za ponowne regulacje, zmiany programowe i kalibracje pracującego układu Wentylacji Centralnej Sterylizatorni wraz finalnym oddaniem do użytkowania przebudowywanego układu, czy też Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zrealizował wyłącznie prace montażowe kanałów i nawiewników, a wszelkie koszty i odpowiedzialności regulacyjne, zmiany programowe, kalibracje i inne odpowiedzialności powodujące powstanie kosztów pozostaną po stronie Szpitala?

Odpowiedź

W przypadku ingerencji przez Wykonawcę w układ wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni Wykonawca będzie odpowiedzialny za ponowne regulacje, zmiany programowe i kalibracje pracującego układu wentylacji Centralnej Sterylizatorni wraz z finalnym oddaniem do użytkowania przebudowywanego układu. Wszelkie koszty i odpowiedzialności regulacyjne, zmiany programowe, kalibracje i inne odpowiedzialności powodujące powstanie kosztów pozostaną po stronie Wykonawcy (należy je przewidzieć w ofercie).

- Dotyczy PFU str. 11 komora do dekontaminacji (opcja) – prosimy o potwierdzenie, czy  komora dekontaminacyjna i urządzenie do dekontaminacji zainstalowane wewnątrz komory jest objęte zakresem i przedmiotem zadania?

Odpowiedź

Komora do dekontaminacji i urządzenie do dekontaminacji nie są objęte zakresem zadania.

- Dotyczy PFU str. 11 komora do dekontaminacji (opcja), „Przelotowa komora, zlokalizowana między stroną brudną a czystą Centralnej Dezynfektorni. Przeznaczona do dekontaminacji inkubatorów i łóżek nie dopuszczonych do mycia mechanicznego. Komora składająca się z: zabudowy wewnętrznej wykonanej z paneli ze stali kwasoodpornej lub innej okładziny wodoodpornej (ściany i sufit), urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania nadtlenkiem wodoru do poziomu LOG6, dwóch par drzwi hermetycznych z uszczelką doszczelnianą sprężonym powietrzem (6 bar, bezolejowe, suche) oraz systemu wewnętrznej wentylacji mechanicznej.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne komory dekontaminacyjnej przy wykorzystaniu innych materiałów charakteryzujące się redukcją ceny, o poniższych parametrach?

Komora do dekontaminacji, „Przelotowa komora, zlokalizowana między stroną brudną a czystą Centralnej Dezynfektorni. Przeznaczona do dekontaminacji inkubatorów i łóżek nie dopuszczonych do mycia mechanicznego. Komora składająca się z: zabudowy wewnętrznej wykonanej z okładziny wodoodpornej (ściany i sufit), urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania nadtlenkiem wodoru do poziomu LOG6, dwóch par drzwi hermetycznych z uszczelką bez systemu wewnętrznej wentylacji mechanicznej.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Dotyczy PFU str. 60 Zwracamy się z prośbą do Zamawiajacego o odstąpienie od wymogu zastosowania w obrębie sal operacyjnych możliwość recyrkulacji powietrza w salach operacyjnych, gdyż wymaga to uzyskania od SANEPID-u szczególnego odstępstwa, którego wydanie nie jest obligatoryjne, a odpowiedzialność za zastosowanie rozwiązania niezgodnego z wymaganiami pozostaje po stronie Zamawiającego? Uzasadnienie: Zastosowanie rozwiązania z recyrkulacją wymaga nie daje gwarancji uzyskania odstępstwa, dodatkowo wymaga się aby nawiew do tych pomieszczeń był wyposażony w kosztowne filtry min. U -14 lub U-15.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

- Dotyczy PFU Uzupełnieni Technologii CS – W odniesieniu do wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie, że myjnie i sterylizator zgodnie z opisem zał. 6 i zał.7 do SWZ będzie ogrzewana wyłącznie elektrycznie i nie przewiduje się podłączenia tych urządzeń do instalacji parowej gdyż takiej instalacji Zamawiający nie posiada w nowym budynku?

Odpowiedź

Tak. Myjnie i sterylizatory ogrzewane są wyłącznie elektrycznie (nie przewiduje się ogrzewania parowego).

- Dotyczy PFU Uzupełnieni Technologii CS – czy w związku z faktem, że dostawa urządzeń będzie wymuszała konieczność ingerencji i wprowadzenia zmian w zakresie: architektury i rozwiązań branżowych w tym w szczególności  instalacji wentylacji, teletechnicznych oraz zmiany w zakresie oprogramowania, to w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy dla celów prawidłowego uruchomienia urządzeń i instalacji po przebudowie należy nanieść te zmiany w dokumentacji wykonawczej/powykonawczej branż oraz czy należy przygotować dokumentację protokolarną w tym zakresie do celów oddania do użytkowania budynku, w tym przewidzieć niezbędne regulacje, kalibracje i pomiary układów przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia na koszt Wykonawcy? Uzasadnienie: jednoznaczne określenie zakresu jest niezbędne dla celu prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź

Tak. Dla celów prawidłowego uruchomienia urządzeń i instalacji po przebudowie należy nanieść zmiany w dokumentacji wykonawczej/powykonawczej branż. Ponadto należy przygotować dokumentację protokolarną w tym zakresie do celów oddania do użytkowania budynku, w tym przewidzieć niezbędne regulacje, kalibracje i pomiary istniejących układów, przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia na koszt Wykonawcy.

- Wnosimy o dopuszczenie wykonania ścian działowych w obszarze bloku operacyjnego z materiału równoważnego, np. bloczków typu Silka co zapewni lepszą akustykę pomieszczeń, zagwarantuje lepszą nośność dla montażu wyposażenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Wnosimy o dopuszczenie wykonania zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych przewodem minimum 3 x 2,5 kwadrat lub odpowiednio innym wynikającym z obliczeń projektowych, innym niż jednoznacznie wskazanym w PFU? Uzasadnienie: wskazany w PFU jeden rodzaj kabla może okazać się o nieodpowiedni dla ostatecznych rozwiązań koniecznych do zastosowania po dokonaniu obliczeń projektowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Wnosimy o rezygnację z bezprzewodowego dostępu WiFi w obrębie Bloku Operacyjnego, gdyż ze względu na zastosowanie osłon radiologicznych takie rozwiązanie nie będzie funkcjonalne i nie zapewni komunikacji. Jednocześnie wskazujemy że w obrębie bloku operacyjnego są wymagane rozwiązania w zakresie infrastruktury teletechnicznej kablowej które to rozwiązanie jest korzystniejsze i jest przewidywane w realizacji.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU – należy zastosować urządzenia typu Access Point w celu zapewnienia pokrycia sygnałem wszystkich sal operacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń.

- Wnosimy o rezygnację z zastosowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, gdyż są to pomieszczenia wykorzystywane całodobowa przez personel i zastosowanie takiego systemu jest bezcelowe. Jednocześnie wskazujemy, że przewidziany jest system kontroli dostępu na blok operacyjny który jest zaplanowany i będzie spełniał wymaganą funkcjonalność podczas obecności personelu Medycznego.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

- Dotyczy PFU Wnosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego wykonania kosztorysów inwestorskich przedmiarów robót w związku z ryczałtowym charakterem zadania, natomiast w  miejsce kosztorysów zaakceptowania rozwiązania polegającego na przedstawieniu po zakończeniu etapu projektowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego.

Odpowiedź:

Należy wykonać kosztorysy inwestorski oraz przedmiary robót

Pytanie nr 17

Dotyczy Parametry Techniczne (1. Sterylizator parowy (SP 01)):

- Czy Zamawiający w pkt 1 nie popełnił omyłki pisarskiej w parametrze dotyczącym głębokości komory „700-200 mm” i czy należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje zaoferowani urządzenia głębokości komory z zakresu 200-700mm i pojemności min. 4 jedn. wsadu o wymiarach 600mmx300mmx300mm przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych urządzenia?

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga się zaoferowania urządzenia o głębokości komory z zakresu 200-700mm i pojemności min. 4 jednostek wsadu o wymiarach 600mm x 300mm x 300mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów urządzenia.

- Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w drukarkę wyłącznie po stronie załadowczej, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (brak wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Dot. pkt 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z fabrycznie zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia tj. komora, płaszcz, wytwornica?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający w pkt 42 oczekuje sterylizatora o szerokości całkowitej wraz z dostępem serwisowym wyłącznie od frontu maksymalnie 100 cm?

Uzasadnienie. Zgodnie ze specyfikacją w pkt 39 Zamawiający wymaga urządzenia serwisowanego wyłącznie od frontu (bez dostępu bocznego)?

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje, że szerokość całkowita wraz z dostępem serwisowym wyłącznie od frontu powinna wynosić maksymalnie 100cm.

- Dot. pkt 46. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w numerze normy „PN-EN 228” i miał na myśli jedyna normę dotyczącą dużych sterylizatorów parowych t.j. „PN-EN 285”?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej, doprecyzowuje się, że obowiązuje norma PN-EN 285, zgodnie ze zmienionym w wyjaśnieniach treści SWZ nr 6 załącznikiem nr 7

Pytanie nr 18

Dotyczy Parametry Techniczne (Macerator  (MM 25)

- Czy Zamawiający zamiast maceratora wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora o poniższych parametrach?

Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak:

baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenie, dzięki zastosowaniu

wysokociśnieniowego systemu mycia pozwala na zredukowanie zużycia środków

chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia

i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz

komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie.

Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze

panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona

w bezobsługową, samo dezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę

labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna

obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

• wymiary zewnętrzne (S x G x W): 600 x 600 x 900 mm

• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym

• zasilanie elektryczne: moc: 230V, P+N+E, 50 Hz

• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci

• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci

• dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000

• system dysz myjących: 7 + 5 obrotowych

• komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316

(wg PN EN 1.4401)

Uzasadnienie: Proponowana  myjnia-dezynfektor umożliwi korzystanie z kaczek, misek oraz basenów wielokrotnego użytku, co pozwoli na zredukowanie kosztów eksploatacji. Myjnia-dezyfektor wytwarza mniej odpadów, jest w mniejszym stopniu narażona na awarie spowodowane gromadzeniem się odpadów w porównaniu z maceratorem.

Odpowiedź

Dopuszcza również

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maceratora o wadzę 64kg, która jest nieznacznie większa od wymaganej?

Uzasadnienie: Na rynku nie ma maceratorów, które spełniałyby wszystkie pozostałe parametry oraz waga maceratora byłaby równa 55kg. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej wagi maceratora, niemożliwe będzie złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maceratora z zużyciem wody na cykl 9,7 litra, co jest tylko o 0,2 litra większe od wymaganego?

Uzasadnienie: Na rynku nie ma maceratorów, które spełniałyby wszystkie pozostałe parametry oraz zużycie wody na cykl byłoby max. 9,5 litra. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego zużycia wody na cykl, niemożliwe będzie złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania drzwi przesuwnych automatycznych hermetycznych do pomieszczenia dekontaminacji -1.33 o poniższych parametrach:

- Skrzydło drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, płyt XPS i lica ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, o grubości 1 mm, szlifowanej ziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych połączeń technologicznych na frontowej stronie drzwi. Drzwi wyposażone w ergonomiczny uchwyt wpuszczanym. Konstrukcja wyposażona dwuwarstwowe szklone okna obserwacyjne o kształcie prostokąta, licowane z powierzchnią drzwi, zamocowane bez użycia widocznych elementów mocujących. Ościeżnica obejmująca mur, bez widocznych mocowań. Do konstrukcji ościeżnicy użyto blachy ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubości 1,5 mm, szlifowanej ziarnem 240. Miejsce eksploatacyjnego kontaktu ościeżnicy z drzwiami uszczelniono, zapewniając dodatkową amortyzację niekorzystnego wpływu jednego elementu na drugim Uszczelki uszczelniające skrzydło drzwiowe w pozycji zamkniętej. Pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą są wykonane z kauczuku silikonowego. Są one wciskane w specjalne rowki w skrzydle drzwiowym. Uszczelki liniowe oraz narożne łączone są za pomocą klejenia. Drzwi wyposażone w zabezpieczenia zgodne z normą EN 16005. Niezawodność działania drzwi zweryfikowana przez 20 000 cykli.

- Dokumenty dopuszczające:

Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzająca zgodność z PN-EN 16361 i PN-EN

16005

przepuszczalność powietrza w klasie 2, zgodnie z normą PN-EN 12207:2001

Rysunek poglądowy

Załącznikiem do pytania jest raport szczelności drzwi.

Drzwi standardowo wyposażone w dwa aktywatory automatyki otwarcia drzwi.

Odpowiedź

Dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie

Pytanie nr 20

Dla kolumny chirurgicznej prosimy o dopuszczenie ramion o stosunku długości 4:5 i zasięgu 1800mm. Powyższe parametry są lepsze niż wymagane a stosunek długości nie ma praktycznego znaczenia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści konsolę o szerokości 30cm (wymagane sformułowanie „mniejszym niż 30cm” nie zawiera parametru granicznego 30cm, który jest najczęściej stosowany i najwygodniejszy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający określił w punkcie 20 wymagania, iż głowica o przekroju poprzecznym powinna posiadać wymiary mniejsze niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne opływowe ramiona o kształcie zbliżonym do prostokąta (a nie trapezu jak w p. 4 kolumny chirurgicznej do ortopedii) i zaokrąglonymi bokami i krawędziami? Taka konstrukcja ramion powoduje mniejsze zaburzenia przepływu laminarnego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i głowicy oraz zmiany wysokości umieszczone w zorientowanym poziomo uchwycie na froncie półki (ergonomiczne rozwiązanie ułatwiające obsługę) zamiast w pionowym uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. Uchwyty pionowe umożliwiają lepszą kontrolę pozycji kolumny wyposażonej w aparaturę medyczną. Operator zmieniający pozycję kolumny stoi za kolumną, kontrolując cały czas obszar roboczy Sali operacyjnej.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe podwójne schowki (zamiast dwóch pojedynczych) montowane pod półką lub pod szufladą zamiast schowków umieszczonych za szufladą? Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie większych (głębszych) szuflad przy zachowaniu dostępności do schowków z obu stron kolumny.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium, wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami z możliwością montażu schowka po prawej lub lewej stronie półki, bez użycia narzędzi, pod dowolną wybraną przez Użytkownika półką. Schowki z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie typu i producenta kardiomonitora w celu przygotowania wyceny na wymagany w kolumnie chirurgicznej na ortopedię p.24: "Wysięgnik przegubowy do mocowania kardiomonitora wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie."

Odpowiedź

Należy zaproponować półkę uniwersalną do mocowania kardiomonitora o przekątnej ekranu 15”

Pytanie nr 26

Ze względu na umieszczenie zdublowanych wymagań na półki w kolumnie chirurgicznej na ortopedię prosimy o potwierdzenie, że wystarczy dla tej kolumny spełnić wymaganie z p.26 Półki o wymiarach powierzchni roboczej szerokość: min 50 cm głębokość: min 45 cm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Półki o wymiarach powierzchni roboczej: szer.: min. 50cm, głęb.: min. 45cm.

Pytanie nr 27

Zamawiający wymaga dla kolumn „gniazdko sieci komputerowej”. Aby w cenie poprawnie ująć gniazda prosimy o podanie typu i kategorii gniazd RJ45 jeśli na obiekcie jest wymagany specjalny system IT.

Odpowiedź

Gniazda RJ45 kat. 6A

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w kolumnach do Sali wybudzeń zainstalowane 4 pionowe rury średnicy 38 mm do mocowania półek i innego wyposażenia zamiast wymaganych 3 (z trzech stron głowicy co 120st.). Takie rozwiązanie zwiększa ergonomię pracy operatora stanowiska medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Trzy rury montażowe umieszczone z trzech stron głowicy kolumny dla charakterystyki pracy w Sali wybudzeniowej stają się najbardziej optymalnym rozwiązaniem stanowiskowym pozwalającym na indywidualną aranżację wyposażenia montowanego na kolumnie.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie typu i nośności stropów w miejscach montażu kolumn.

Odpowiedź

Zgodnie z Projektem Wykonawczym, etap I, część Konstrukcja.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby koszty materiałów eksploatacyjnych były po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 31

W zakresie zadania jest wykonie Sali operacyjnej ortopedycznej. Czy Zamawiający wymaga doprowadzenia instalacji Airmotor na blok operacyjny? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację Airmotor.

Odpowiedź

Zgodnie z Projektem Wykonawczym, etap I i II, część Gazy Medyczne.

Pytanie nr 32

Jeśli instalacja Airmotor jest w zakresie, to prosimy o wskazanie miejsca zasilania tej instalacji?

Odpowiedź

Zgodnie z Projektem Wykonawczym, etap I i II, część Gazy Medyczne.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że rozprężalnia CO2 jest w zakresie inwestycji i wskazanie lokalizacji dla rozprężalni

CO2.

Odpowiedź

Jest w zakresie

Źródło należy zlokalizować w pomieszczeniu -1,51 odległość do skrzynki zaworowej w sterylizatorni około 30mb

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że sprężarkownia techniczna jest w zakresie zamówienia.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 35

Prosimy o wskazanie pomieszczenia dla lokalizacji nowej sprężarkowni powietrza technicznego.

Odpowiedź

Źródło w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym przy istniejącej sprężarkowni wskazanej podczas wizji lokalnej, odległość do skrzynki zaworowej około 110mb

Pytanie nr 36

Prosimy o podanie wydajności dla nowej sprężarkowni powietrza technicznego lub wskazanie urządzeń i ich pobór gazu, które instalacja ta będzie zasilać.

Odpowiedź

Zgodnie z Projektem Wykonawczym, etap II, część Gazy Medyczne.

Pytanie nr 37

W załączniku „KA 01 Kolumna anestezjologiczna.doc” oraz PFU wpisano w wyposażeniu kolumn anestezjologicznych podano punkty poboru 2xO, 2xA, 1xV, 2xN, 1xOg. Prosimy o potwierdzenie, że Kolumna anestezjologiczna ma być wyposażona w punkty 2xO, 2xA, 2xV, 1xN, 1xOg.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU

Pytanie nr 38

Sala operacyjna 5: Stół operacyjny z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  stół operacyjny o poniższych parametrach technicznych?

Stół do operacji ogólnochirurgicznych i ortopedycznych.

Konfiguracja blatu stołu:

– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),

- płyta lędźwiowa,

- podnóżki: lewy i prawy.

Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem. Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al. W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE. Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. Płaska podstawa stołu (wysokość  130 mm) w celu zapewnienia ergonomicznych warunków do współpracy stołu a aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. Blokowanie stołu poprzez cztery elektromechanicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu.

Długość stołu z blatem: 2100 mm. Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 600 mm. Szerokość materacy:. 550 mm. Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 680 do 1080 mm. Regulacja oparcia pleców: - 400 do 800  . Regulacja podgłówka: - 550 do 550  . Przechyły boczne w obie strony: po 300   . Przechył Trendelenburga: 400  . Przechył anty-Trendelenburga: 400  . Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 250  . Przesuw wzdłużny blatu : 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C.

Regulacja pilotem następujących pozycji:

- regulacja wysokości blatu

- regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)

- funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)

- wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)

- przechyły wzdłużne i boczne

- pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej

- przesuw wzdłużny blatu

- regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie)

- blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek.

Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia).

Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”.

Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.  Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu. Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2. Regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki polietrowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: 300 kg. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): 350 kg.

Wyposażenie:

- Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej – 2 szt.

- Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym. Służący do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składający się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Oparcie boczne z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Składające się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki o wymiarach: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta – 1 szt.

- Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości 100 mm – 1 szt.

- Pas nadgarstkowy służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu, posiadający regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa. Szerokość pasa 100 mm – 2 szt.

- Ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym. Posiadająca regulację wysokości, szerokości i obrotu wokół osi pionowej. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Przystawka do operacji barku – 1 kpl. Kompatybilna ze stołami operacyjnymi o szerokości blatu w zakresie 51 – 66 cm. Montaż przystawki na szynach bocznych stołu operacyjnego. Montaż za pomocą dwóch adapterów z wizualnymi wskaźnikami prawidłowego zamocowania przystawki do stołu. Segment plecowy składający się z trzech podłużnych segmentów (dwa boczne i jeden środkowy) z możliwością odejmowania segmentów bocznych, prawego lub lewego w zależności od potrzeb, segment środkowy mocowany na stałe. Segmenty boczne łatwo odejmowane, blokowane dźwignią, bez mechanizmów śrubowych. Dodatkowa odejmowana podkładka pod głowę do intubacji pacjenta. W górnej części przystawki dwie sztyce służące do montażu podgłówka stabilizującego głowę pacjenta. Zakres regulacji pochylenia oparcia pleców (tułowia): 0 - 85°. Regulacja pochylenia za pomocą mechanizmu ze sprężyną gazową. Materace segmentu plecowego w kolorze czarnym, odejmowane, mocowane na rzepy. Podgłówek z mocowaniem głowy pacjenta z możliwością płynnej regulacji wysokości ułożenia względem segmentu plecowego. Podgłówek musi przesuwać się automatycznie podczas zmiany pochylenia części plecowej. Podgłówek musi mieć możliwość regulacji pozycji w celu dobrania najbardziej optymalnego ustawienia głowy pacjenta. Podpora pod rękę na przegubie kulowym z możliwością łatwego dostosowania do wybranych pozycji, zmianą wysokości i kąta pochylenia, wyposażona w zdejmowany materac o grubości 2,5 cm, z możliwością wydłużenia części wspierającej o 15 cm.

-Podpora pod rękę mocowana na szynie bocznej stołu operacyjnego za pomocą dedykowanego zacisku. Pas do mocowania pacjenta o regulowanej długości. Pas do stabilizacji pacjenta o regulowanej długości, służący do wspierania boku pacjenta podczas zabiegu w pozycji siedzącej przy odjętym segmencie bocznym podparcia pleców.

-Pas do stabilizacji pacjenta mocowany na szynie bocznej stołu operacyjnego za pomocą dedykowanego zacisku. Kompletny zestaw wyposażony w zaciski mocujące segment plecowy (2 szt.), zaciski mocujące podporę pod rękę (1 szt.), pas do stabilizacji pacjenta (1 szt.). Dopuszczalna waga pacjenta 227 kg.

- Przystawka ortopedyczna, mocowana do blatu w miejsce podnóżków, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego, ramiona przystawki wykonane z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego – 1 szt.

- Wózek do transportu przystawki ortopedycznej wykonany ze stali nierdzewnej. Podwozie wyposażone w kosz na drobne elementy wyposażenia i cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą – 1 szt.

- Buty skórzane dla dzieci, mocowane do przystawki ortopedycznej za pomocą pasów (kolor czarny), zapięcie za pomocą klamry. Opcja: dodatkowo z możliwością sznurowania - 1 para.

- Przystawka do operacji kolana służąca do ułożenia i naprężenia nogi podczas zabiegów i operacji stawu kolanowego. Przystawka do operacji kolana z możliwością montażu na przystawce ortopedycznej w miejsce zespołu podporowego do gipsowania. Do naciągu kończyny możliwość wykorzystywania aparatu naciągowego z przystawki ortopedycznej. Konstrukcja umożliwiająca dostosowanie długości ramienia do kończyny oraz regulację wysokości. Elementy przystawki wykonane ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Podpórka/blat do operacji ręki, służąca do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych. Wymiary materaca: 40 mm x 400 mm x 800 mm umożliwiające równoczesną pracę dwóch chirurgów. Konstrukcja podpórki umożliwiająca wykonanie zdjęć RTG, monitorowanie aparatem C, zmianę wysokości oraz możliwość ustawienia nie prostopadłego przystawki w stosunku do blatu stołu operacyjnego. Konstrukcja stalowa nierdzewna – 1 szt.

- Przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składająca się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach: fi 80 mm x 300 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu – 1 szt.

- Panel boczny sterujący, umożliwiający sterowanie napędem elektrohydraulicznym w stole operacyjnym. Wyposażony w wygodny mechanizm magnetyczny pDetach™, który zabezpiecza go przed przypadkowym strąceniem, jednocześnie zapewniając prosty i szybki demontaż na kolumnie stołu – 1 szt.

- Krążek pod głowę dla dzieci, o wymiarach: 90 x 20mm

- Podkład pod kolana (mały), o wymiarach: 395 x 140 x 40mm,

- Podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym. Służące do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 190 mm x 295 mm . Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 1 kpl.

- Przystawka ginekologiczna składająca się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x 265 mm x 325 mm i pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Szkielet przystawki umożliwiający zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej – 1 szt.

- Dostawka listwy bocznej - element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego. Dostawka jest elementem wydłużającym listwę oparcia pleców od strony głowy pacjenta – 2 szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie dla Sali nr 5 – dotyczy stołu o symbolu SO05, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.