Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 15.02.2022 r.

SPS – V. 262.11.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

(Nr sprawy SPSSZ/6/D/22)

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wydania i instalacji analizatorów do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .

Dotyczy Wymagane parametry graniczne automatycznego analizatora koagulologicznego – załącznik nr 2 b

- Ad. pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z 50 miejscami na próbki badane (każdy) lecz posiadającymi dedykowane miejsca na próbki CITO (5 miejsc CITO każdy analizator), bez możliwości przeprogramowania statusu próbki?

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z 500 kuwetami na pokładzie? (każdy analizator)

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie lecz posiadającymi dedykowane miejsca na próbki CITO (5 miejsc CITO każdy analizator), bez możliwości przeprogramowania statusu próbki?

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów wykorzystujące wodę jako płyn obsługowy?

Pragniemy nadmienić iż proponowane rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne niż korzystanie z dedykowanego płynu obsługowego.

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści ofertę z analizatorami wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta?

Zaoferowane zestawy (analizator + odczynniki) stanowią jednolity system. Proponowane odczynniki których jesteśmy producentem są w pełni kompatybilne z oferowanym systemem.

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 18 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie - poza przedanalitycznym skanowaniem próbki w kierunku lipemii i hemolizy (moduł HIL w oferowanych analizatorach) - dodatkowego, dwukanałowego urządzenia z użyciem optyczno – mechanicznej detekcji skrzepu dla próbek silnie lipemicznych.

Odpowiedź : Tak.

- Ad. pkt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o minimalnej trwałości na pokładzie 4 dni dla APTT i FIB?

Z szacunkowej ilość oznaczeń  oraz konfekcjonowania odczynników wynika, że fiolka odczynnika będzie wykorzystywana przez Zamawiającego maksymalnie 4 dni.

Odpowiedź : Tak.

Parametry oceniane

- Ad. pkt. 3 Czy Zamawiający przyzna punkty dla D-Dimera o liniowości 4000 g/ml?

Odpowiedź : Nie.

- Ad. pkt. 7 Czy Zamawiający przyzna punkty dla pomiaru metodą optyczną z użyciem 5 długości fal?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści analizatory bez możliwości dokładania odczynników w trakcie pracy ale z systemem śledzenia ilości odczynników na pokładzie? (punkt 10, załącznik nr 2b).

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym (zał. 2a) w wierszu nr 2 "Kontrole prawidłowe do odczynników 1-5" dwóch dodatkowych wierszy jako 2a i 2b w związku z koniecznością wyspecyfikowania i wyceny dwóch różnych pozycji?

Odpowiedź : Tak.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

…………………………