Iława, 16.05.2019 r.

**dotyczy: dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 14 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 7/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Część nr 2 Radialna fala uderzeniowa**

**Pytanie nr 1**

Dot. Pkt. 1,4 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada możliwość regulacji częstotliwości pracy w zakresie 1 -31 Hz oraz z regulacją ciśnienia od 0,3 do 5 bar bez funkcji Soft start ze skokiem 0,1 bar. Producent urządzenia zapewnił minimalne ciśnienie pracy od 0,3 bar bez potrzeby użycia tej funkcji. Parametry te są wystarczające do przeprowadzenia wszystkich procedur z wykorzystaniem fali uderzeniowej w ortopedii i rehabilitacji.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Dot. Pkt. 6,7 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zapisu pow. 200 parametrów zabiegu i pacjentów. Parametry zabiegu wybiera się albo wybierając obszar który nas interesuje, albo wybierając schorzenie, które chcemy poddać zabiegowi. Producent nie widział sensu podzielenia zabiegów na: standardowe, punkty bólu, sportowe i własne. Parametry te są zbyteczny i nie mając wpływu na jakość przeprowadzonego zabiegu.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Dot. Pkt. 9,12 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z menu w języku angielskim, niemieckim a lista przeciwskazań jest dostarczona oddzielnie w instrukcji obsługi oraz w formie papierowej.

**Odpowiedź:** **Tak, dopuszcza menu. Lista przeciwskazań oraz instrukcja obsługi w języku polskim.**

**Pytanie nr 4**

Dot. Pkt 13 - Prosimy o dopuszczenie do urządzenia z kompresorem powietrznym z turbiną. Producent nie podaje wydajności kompresora, ale zapewnia prawidłowe działanie dla pracy urządzenia w danym zakresie, czyli 0,3 – 5,0 bar. Należy zauważyć, że kompresor powietrzny jest rozwiązaniem nowocześniejszym a dodatkowo jest to kompresor bezobsługowy i nie wymaga uzupełniania olejem oraz wymiany filtra i opróżniania zbiornika z gromadzącą się wodą. Dzięki takiemu rozwiązaniu samo urządzenie jest lżejsze i łatwiejsze w transporcie.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Dot. Pkt. 16 - Z uwagi na fakt, że prawidłowo przeprowadzony zabieg składa się z 3 etapów zabiegu, czy Zamawiający miał na myśli w pkt. 16 zaoferowanie w zestawie głowicy do masażu, czy tylko opcję podłączenia tej głowicy?

**Odpowiedź: Tylko opcję podłączenia tej głowicy**

**Pytanie nr 6**

Dot. Pkt. 17, 20, 21, 22 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze ok. 50 kg i wymiarach samego urządzenia 14,4 x 42,6 x 34 cm i wymiarach stolika około 85 x 57 x 60 cm. Stolik jest dopasowany do urządzenia i posiada uchwyt z przodu do łatwego manewrowania. Wielkość urządzenia nie powinna ograniczać możliwości złożenia oferty. Urządzenie jest lżejsze i łatwiejsze w transporcie pomiędzy salami.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Urządzenie do terapii fala uderzeniową posiadają materiały eksploatacyjne, zużywalne, które nie są objętą gwarancją. np. nabój, rurka, aplikatory oraz głowicę zabiegową, która objęta jest 1 mln uderzeń. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby w/w elementy nie były objęte wymaganym okresem gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.05.2019 r. do godz. 10:15**