AUTOMATYCZNA MYJNIA DEZYNFEKTOR - 1SZT.

Producent:	………………………………………..

Nazwa-model/typ:	…………………………….………….

Kraj pochodzenia:	………………………………………..

Rok produkcji:	………………………………………..

| lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | #### PARAMETRY OFEROWANE PARAMETRY OCENIANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2024 | tak |  |
|  | komora przelotowa, dwudrzwiowa | tak |  |
|  | drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | tak |  |
|  | pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1 | tak |  |
|  | kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm | tak |  |
|  | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW | tak |  |
|  | możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | tak |  |
|  | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | tak |  |
|  | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, | tak |  |
|  | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | tak |  |
|  | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | tak |  |
|  | w komorze minimum dwa przyłącza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | tak |  |
|  | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | tak, |  |
|  | temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | tak |  |
|  | minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | tak |  |
|  | możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | tak |  |
|  | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | tak |  |
|  | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | tak |  |
|  | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | tak |  |
|  | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | tak |  |
|  | możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, | tak |  |
|  | automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do wskazanego komputera zewnętrznego klasy PC, możliwość archiwizacji raportów w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu lub oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanej myjni do narzędzi dostarczane wraz z urządzeniem | tak |  |
|  | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | tak |  |
|  | sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 6,5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | tak | Przekątna ekranu = 6,5” – 0 pkt; Przekątna ekranu > 6,5” – 10 pkt |
|  | wyświetlanie na ekranie po stronie załadowczej i wyładowczej czasu do zakończenia procesu | tak |  |
|  | sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu. | tak |  |
|  | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | tak | Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości: ≥ 10 cm – 10 pkt. < 10 cm – 0 pkt. |
|  | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | tak |  |
|  | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | tak |  |
|  | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | tak |  |
|  | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | tak | Ilość programów = 20 – 0 pkt Ilość programów > 20 – 10 pkt |
|  | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | tak |  |
|  | wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | tak |  |
|  | suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z normą PN EN 15883 | tak |  |
|  | automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | tak |  |
|  | wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | tak |  |
|  | spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | tak |  |
|  | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | tak |  |
|  | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | tak |  |
|  | Wyposażenie załadowcze: | tak |  |
|  | wózek załadowczy trzypoziomowy na maksimum 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x130 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym, wyposażony w minimum 2 dodatkowe adaptery po minimum 7 przyłączy każdy do podłączenia narzędzi micro na różnych poziomach wózka – 2 szt. | tak |  |
|  | zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których zostało skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urządzenie (w opakowaniach 5 lub 10 (±5%) dm3): | tak |  |
|  | własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 3 etatowymi pracownikami serwisu w odległości max. 100 kilometrów od Zamawiającego | tak |  |
|  | Oferowane urządzenie kompatybilne z posiadanymi wózkami transportowymi oraz załadowczymi do posiadanej myjni dezynfektora Uniclean PL firmy MMM | tak |  |
| WARUNKI GWARANCYJNE |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, certyfikaty szkoleniowe dla minimum 5 etatowych pracowników serwisu | tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym zgodnie z wytycznymi producenta wraz z bezpłatną wyminą części eksploatacyjnych (m.in. uszczelki do drzwi, filtr powietrza- składających się na zestaw przeglądowy) | tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnych w godzinach w dni robocze | maksymalnie 48 godz. |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | maksymalnie 3 naprawy |  |
|  | Okres od daty instalacji, w którym Wykonawca zapewnia dostępność do części zamiennych do urządzenia od daty instalacji | min. 10 lat |  |
|  | szkolenie personelu podczas instalacji urządzenia | tak |  |