Załącznik  Nr 3B SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ WYMAGANYCH CECH,PARAMETRÓW I FUNKCJI – Część  NR 2

Urządzenia medyczne

| Lp. | Wymagane cechy, parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany (potwierdzić/opisać/podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ (3 SZTUKI) | x | ----------------------------------- |
| 1. | Producent | x | podać |
| 2. | Nazwa, model i typ oraz dołączyć folder wraz z opisem | x | podać |
| 3. | Kraj pochodzenia | x | podać |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021 | Tak | podać |
| 5. | Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla osób dorosłych | Tak |  |
| 6. | Waga urządzenia gotowego do pracy do max 12 kg | Tak | podać |
| 7. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasem piersiowym w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 8. | Głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy/pasa piersiowego lub głębokość ucisku w zakresie 5cm do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka. | Tak |  |
| 9. | Częstość uciśnięć 80 na minutę | Tak |  |
| 11. | Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne | Tak |  |
| 12. | Możliwość pracy urządzenia podczas transportu i przenoszenia – bez przerwy, i przy pochyleniu w każdej płaszczyźnie | Tak |  |
| 13. | Zabezpieczenie w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) w formie sygnału/komunikatu alarmowego Zabezpieczenie polegające na automatycznym zatrzymaniu uciśnięć klatki piersiowej w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) | Tak |  |
| 14. | Urządzenie zasilane za pomocą akumulatorów umożliwiających pracę urządzenia przez co najmniej 1,5 godzinę bez konieczności ich ładowania , w kpl. ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatorów z zasilania 230V | Tak | podać |
| 15. | W kpl. torba transportowa na urządzenie (do każdego urządzenia) Torba transportowa na urządzenie z płachtą ratowniczej do transportu pacjenta | Tak |  |
| 16. | W kpl. co najmniej 3 szt. akcesoriów do ucisku klatki piersiowej (do każdego urządzenia) | Tak | podać |
| 17. | W kpl. co najmniej 3 szt. akumulatorów zasilających urządzenie (do każdego urządzenia) | Tak | podać |
| II. DEFIBRYLATOR (1 SZTUKA) | x | ------------------------------------ |
| 1. Producent x podać 2. Nazwa, model i typ oraz dołączyć folder wraz z opisem x podać 3. Kraj pochodzenia x podać 4. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji co najmniej 2020 Tak podać 5. Kształt fali: Dwufazowa, uproszczona krzywa wykładnicza (BTE); autokompensacja zgodna z impedancją pacjenta Tak 6. Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany dorośli: 200, 300, 360 J tryb pediatryczny: 50,70, 100 J Tak 7. Czas ładowania: 0-5 sekund przy nowych bateriach – ładowanie w trakcie analizy Tak podać 8. Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: min. 30 sekund Tak podać 9. Rytmy podatne na leczenie defibrylacją: - Migotanie komór (VF) o wysokiej amplitudzie (coarse): amplituda ≥ 0,2 mV - Szybki częstoskurcz komorowy (VT): HR ≥ 150 ud./min, czas QRS ≥ 120 ms Tak 10. Elektrody : dorosły/dziecko (lub uniwersalna) Tak podać 11. Bezpieczeństwo pacjenta: Wszystkie połączenia z pacjentem są izolowane. Tak 12. Nadzór defibrylacji: aparat sprawdza połączenia elektrod i EKG pacjenta Tak 13. Wspomaganie RKO: Czujnik CPR (opcja) Tak 14. Komunikaty głosowe: adaptacyjne Tak 15. Autotest defibrylatora: - automatyczny test okresowy - automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu - automatyczny test ręczny Tak 16. | Wskaźnik sprawności aparatu /rozładowania baterii: - aparat sprawny - wskaźnik wizualny - aparat wymagający kontroli – wskaźnik wizualny i sygnał dźwiękowy Tak 17. - możliwość przeglądania i archiwizacji statusów AED i raportów z interwencji w komputerze z dedykowanym oprogramowaniem Tak 18. Waga urządzenia: max 2,5 kg Tak podać 19. Zasilanie: Li/MnO2, min. 4200 mAh. Tak podać 20. Czas pracy na nowej baterii: - min. 3 lata przechowywania w trybie gotowości lub 380 ± 20/200J defibrylacji, w tym: min. 300 do pojawienia się komunikatu „wymień baterie” oraz min. 10 po tym komunikacie - lub co najmniej 15 godzin ciągłego monitorowania Tak podać 21. Warunki otoczenia: - Temperatura pracy: co najmniej Od -5 do 40 °C - Temperatura przechowywania: co najmniej Od –20 do 40 °C - Wilgotność: co najmniej 20 do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji Tak 22. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: min. IP-55 Tak 23. Szafka do pomieszczenia wewnętrznego na oferowany defibrylator z modułem GSM Tak |
| III. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny (2 SZTUKI) | x | ---------------------------------------- |
| 1. | Producent | x | podać |
| 2 | Nazwa, model i typ oraz dołączyć folder wraz z opisem | x | podać |
| 3 | Kraj pochodzenia | x | podać |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021 | Tak | podać |
| 5 | Kardiomonitor o wadze nie większej niż 5 kg, wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak | podać |
| 6 | Kardiomonitor kolorowym ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak | podać |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | Tak | podać |
| 8 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak | podać |
| 9 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak | podać |
| 10 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 11 | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | Tak |  |
| 12 | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak |  |
| 13. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD), | Tak |  |
| 14. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak | podać |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak | podać |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak | podać |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak | podać |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 15. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min | Tak | podać |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak | podać |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak | podać |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 16. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak | podać |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak | podać |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak |  |
| 17. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | Tak | podać |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak | podać |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak | podać |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak | podać |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 18. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak | podać |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury | Tak |  |
| 20. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |
| 21. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 22. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | Tak |  |
| 23. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 6 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 24. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 25. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |
| 26. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca co najmniej z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 27. | Funkcja analizy NIBP co najmniej z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 28. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 29. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. | Tak | podać |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | Tak | podać |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 30. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 31. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |
| 32. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli wpisując w kolumnie „parametr oferowany” słowo „Tak” w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań funkcjonalnych lub słowo „Nie” w przypadku niespełnienia wymagań oraz podając/opisując/określając oferowane  parametry tam gdzie jest to wskazane.

Szczegółowe zestawienie wartości dla części nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena netto za jedn. miary | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | Szt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Defibrylator | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny | Szt. | 2 |  |  |  |
| Wartość danej części zamówienia |  |  |