## Arkusz1
UWAGA- W WYPADKU INNEJ NIŻ PODANA W KOL. 3 ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU- O ILE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI UDZIELAJĄC ODPOWIEDZI- NALEŻY ODPOWIEDNIO PRZELICZYĆ I WPISAĆ W KOLUMNIE 4 ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ
ZADANIE 1 PASKI DO GLUKOMETRÓW
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Paski do glukometra - Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 2x25szt. - z datą ważności każdej fiolki do 6-ciu miesięcy po otwarciu, - Paski z kapilarą zasysającą umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczoną z boku paska testowego). - Ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna. | op.=2*25szt. | 453
2 | glukometr kompatybilny z paskami - glukometr skalibrowany. - każdy glukometr ma posiadać własny dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę badań – pomiarów kontrolnych przy użyciu płynów kontrolnych na wszystkich trzech poziomach: niskim, normalnym i wysokim - W przypadku uszkodzenia glukometru i wymiany na nowe, nowy glukometr musi posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania kontrolnego. - Automatyczny wyrzut paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem). - Czas pomiaru do 5 sek., próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczoną szczelinę kapilary na szczycie paska testowego. - Zakres hematokrytu 10-70% - Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6ul, temperatura przechowywania 2 -35 st. C. - Możliwość walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych. - Zakres pomiaru 10-600mg/dl. - Sygnalizacja na wyświetlaczu glukometru komunikatów alarmowych o hiper-, hipoglikemii i ew. ciałach ketonowych. - glukometr posiada możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek. | szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 2 | TEST TROPONINOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szybki test do wykrywania markera uszkodzenia mięśnia sercowego. Test immunochromatyczny do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania troponiny I w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test nie wykrywa wartości troponiny I mniejszej niż 0,5ng/ml Tnl w próbce. | op=10szt. | 24
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 3 | ZAMKNIĘTY SYSTEM DOTCHAWICZNY LUB TRACHEOSTOMIJNY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | System zamknięty do odsysania pacjentów, sterylny, pakowany pojedynczo; do użytku wielodobowego (72h); klucz widełki do rozłączania; elastyczna przedłużka – martwa przestrzeń z regulacją długości i pamięcią kształtu; naklejki w języku polskim do oznaczenia daty wymiany zestawu; ergonomiczny przycisk, zastawka do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem w postaci zatrzaskowej blokady; obrotowa zastawka oddzielająca cewnik w trakcie płukania; długość cewnika dla pacjentów na rurce intubacyjnej 540mm, pacjenci na rurce tracheostomijnej 305mm. Zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapiegający zagubieniu; Ergonomiczna zastawka do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatrzaskowego (aktywacja podciśnienia za pomocą ściskania zastawki wnętrzem dłoni, system blokowania uniemożliwiający przypadkową aktywację odsysania. Szczelność zestawu, usunięciu cewnika z rurki intubacyjnej umożliwiająca utrzymanie prawidłowej wentylacji, PEEP, Natlenienie. Obrotowa zastawka saparujaca izolujaca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwanie cewnika. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; Zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania; Oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na zastawce. Cewnik z widocznym oznaczeniami głębokości insercji skalowany. Zestaw p[ozbawiony DEHP. Rurka intubacyjna, 72h, 14FR; Rurka intubacyjna, 72h, 16FR; Rurka tracheostomijna, 72h, 14FR; Rurka tracheostomijna, 72h, 16FR. 1op.=1szt. | szt. | 150
2 | Maska do tlenoterapii biernej z układem filtrującym obejmujacym otwory wydechowe ,dla pacjentów, którzy mogą być źródłem aerozolowych patogenów. | szt. | 200
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 4 | KANIULE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez portu bocznego, wykonana z PU, ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji, wtopione min. 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu; igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, rozmiar 18-24 G. | szt. | 500
2 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994%oraz filtracji wirusów (VFE) min. 99,99964%. | szt. | 2000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 5 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2, gramaturze min. 60g/m2/+6g, nietoksyczna, antystatyczna, wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868 - 2,wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 2000 mN, w poprzek 2900 mN, dokumenty potwierdzające zgodność z wymienioną normą ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, oświadczenie o nietoksyczności, niepalności, wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych , oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego ). Na opakowaniu umieszczona seria, data ważności, kolor oraz rozmiar. Włóknina w arkuszach 120 cm x 120cm | op, = 100 ark. | 24
2 | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2, gramaturze min. 60g/m2/+6g, nietoksyczna, antystatyczna, wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868 - 2,wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 2000 mN, w poprzek 2900 mN, dokumenty potwierdzające zgodność z wymienioną normą ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, oświadczenie o nietoksyczności, niepalności, wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych , oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego ). Na opakowaniu umieszczona seria, data ważności, kolor oraz rozmiar. Włóknina w arkuszach 100 cm x 100 cm | op, = 200 ark. | 15
RAZEM
ZADANIE 6 | MATERIAŁY DLA BLOKU OPERACYJNEGO - DRENY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny do płukania jednorazowe, z dwoma przebijakami, do pompy wielospecjalistycznej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | op.=10szt. | 1
2 | Dren do płukania z dwoma przebijakami, do pompy laparoskopowej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | szt. | 10
3 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, długość 3m, jednorazowy, sterylny. | op.=10szt. | 2
4 | Filtr gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, sterylny. | op.=25szt. | 1
5 | Dren płuczący do przemywania czoła optyki, przeznaczony do zastosowania z dedykowanymi wielorazowymi płaszczami, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, sterylny, jednorazowy. | op.=10szt. | 4
6 | Dren płuczący do laparoskopii z kontrolą przepływu, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. | op=10szt. | 12
7 | Dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. | op=10szt. | 3
8 | Dren płuczący, kompatybilny z konsolą Unidrive S III Ent posiadaną przez Zamawiającego i rękojeścią shavera, sterylny. | op=10szt. | 2
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 7 | MATERIAŁY DLA BLOKU OPERACYJNEGO - USZCZELKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilny z posiadanymi trokarami o śr. 11 mm firmy Karl Storz. | op.=10szt. | 10
2 | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilny z posiadanymi trokarami o śr. 6 mm firmy Karl Storz. | op.=10szt. | 10
3 | Uszczelka do trokarów 10mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi firmy WOLF. | op.=10szt. | 2
4 | Uszczelka do trokarów 12,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. | op.=10szt. | 2
5 | Uszczelka do trokarów 5,5 mm z otworem, instrumentowa, kompatybilna z trokarami laparoskopowymi typu WOLF. | op.=10szt. | 2
6 | Uszczelka z otworem (instrumentowa) do Morcelatora ginekologiczznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 4
7 | Zestaw uszczelek zastawkowych (tkankowych) do trokarów 15mm do Morcelatora Ginekologicznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 2
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 8 | MATERIAŁY DLA BLOKU OPERACYJNEGO - WORECZKI EKSTRAKCYJNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Woreczki ekstrakcyjne laparoskopowe, samootwierajace, rozmiar woreczka 127x178mm, rozmiar otworu 110x70mm, pojemność 720ml, pakowane sterylnie. | op.=5szt. | 8
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 9 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | UKŁAD ODDECHOWY DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ (Zestaw rurka i pojemnik) - Rurka do oddychania ogrzanym powietrzem do dostarczania ogrzanych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną . Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzana powietrze otczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia sie skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilna z nawilżaczem serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną, adapter maski. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych - kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci - Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do poscieli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w dwa pływaki zabezpieczające przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. | op.=10szt. | 15
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 10 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej. Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do odprowadzania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10-60 l/min. W zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniajace stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Rozmiar S dla przepływu 10-50 ml/min. Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min. Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min. Podkładki w poszczególnych rozmiarach oznaczone w różnych kolorach. | op.=20szt. | 7
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 11 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGI III
1 | BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE DO TRACHEOSTOMII przyłącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przyłącze rurki tracheostomijnej: żeńskie złącze stożkowe 15mm. Zakres przepływu 20-60 l/min. Przewód przyłącza wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. | op.=20szt. | 40
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 12 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtr powietrza. Filtr do urządzenia typu AIRVO II, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 3-mce. | op.=2szt. | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 13 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LINIA PRÓBKOWANIA GAZÓW, jednorazowa PVC/PE, 3m – kompatybilna z aparatem do znieczulenia Carestation GE Healthcare . Końcówki typu Luer Loc męsko - męska | op.=10szt. | 200
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 14 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SKRAPLACZ D-FEND PRO – pułapka wodna D-fend pro- stalowo-szara – kompatybilna z aparatem do znieczulenia Carestation GE Healthare. | op.=10szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 15 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LINIA WYDECHOWA Z ŁĄCZNIKIEM, do jednorazowego użytku – przewód wydechowy do układu powrotnego lub usuwania gazów – kompatybilna z aparatem do znieczulenia Carestation GE Healthare. LINIA KRÓTKA. | szt. | 20
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 16 | KLIPSOWNICA , KLIPSY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Klipsownica do klipsów polimerowych XL. Składająca się z rękojeści z szaftem oraz insertu wkręcanego XL, do trokara 10mm, długość robocza 33cm. | szt. | 1
2 | Klipsy polimerowe XL, kompatybilne z klipsownicą składająca się z rękojeści z szaftem oraz insertu wkręcanego XL, do trokara 10mm, długość robocza 33cm. klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności . | szt. | 40
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 17 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - VIII , ZESTAW PICC
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw typu PICC w składzie: cewnik wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni. Cewnik 3Fr – jednoświatłowy, 4Fr -jednosciatłowy, 5Fr – jedno i dwuświatłowy, 6Fr – dwu i trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21G/7cm, prowadnik nitinolowy 0,018”/70cm, rozszerzadełko z rozrywaną koszulką, strzykawka 10ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujacy cewnik do skóry. | szt. | 2
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 18 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - IX POJEMNIKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przezroczyste pojemniki z czytelną skalą, wykonane z odpornego na czyszczenie materiału. Pojemniki o pojemności 1000ml, owalne, kompatybilne z wkładami workowymi jednorazowymi. | szt. | 6
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 19 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - X WKŁAD WORKOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkład workowy 1000ml z owalną pokrywą, z zastawką hydrofobową i filtrem, z jednym przyłączem w pokrywie (przyłącze do pacjenta w formie łącznika kątowego schodkowanego) z dołączonym drenem z zakończeniami typu lejek-lejek, dren o średnicy 5,8mm (25CH) i długości 180cm z dodatkowym łącznikiem schodkowym z przesuwnym regulatorem siły ssania. Worek i dren zapakowane fabrycznie przez producenta wkładów w jednym opakowaniu folia-papier. wkłady dostarczane w formie całkowicie sprasowanej. | op.=60szt. | 1
2 | Wkład workowy – jednorazowy worek do odsysania z drenem plus dren ssący, CH 25; 1,8m, pojemność 1000ml. Kompatybilny z owalnym pojemnikiem Serres. | szt. | 200
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 20 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa prowadnica do wymiany rurek, zapewniająca odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu i termoplastyczność w temp. Ciała. Sterylna, jednorazowa, nie zawiera lateksu, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia. Rozmiar: 10CH/70cm. | szt. | 30
[6 empty] | RAZEM |  | 9 |  |  | 12
ZADANIE 21 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165ml/min. Mozliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (uzyć), długość całkowita łącznika 3,3cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa- 0,04ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | szt. | 1000
2 | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), obudowa w kolorze sterylny, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | szt. | 1000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 22 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Silikonowy dren do ssaka z końcówką Yankauer z kontrolą ssania. | szt. | 20
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 23 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I. Dreny wentylacyjne do uszu: 0,9 dren silikonowy, biały kolor z żyłką. | szt. | 20
2 | Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosowej. Przeznaczone do tamowania ostrych i przewlekłych krwotoków pozwalają wyeliminować dotychczas stosowane metody tamowania krwotoków, uciążliwych dla pacjentów (np. tampony z gazy wprowadzane wewnątrz nosa). Znajdują zastosowanie w obustronnej stabilizacji struktur kostnych i chrząstkowych w zabiegach rekonstrukcji przegrody nosa. Rozmiar 90mm. Kierunkiem ścięcia rurki przeznaczonych do zakładania w lewej komorze jamy nosowej. 2P, 2L | szt. | 48
3 | Zgłębnik do tamponowania krwotoków z jamy nosowej. Przeznaczone do tamowania ostrych i przewlekłych krwotoków pozwalają wyeliminować dotychczas stosowane metody tamowania krwotoków, uciążliwych dla pacjentów (np. tampony z gazy wprowadzane wewnątrz nosa). Znajdują zastosowanie w obustronnej stabilizacji struktur kostnych i chrząstkowych w zabiegach rekonstrukcji przegrody nosa. Rozmiar 90mm. Kierunkiem ścięcia rurki przeznaczonych do zakładania w prawej komorze jamy nosowej. 2P, 2L. | szt. | 48
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 24 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny wentylacyjne do uszu: typu T-tube niebieski. Tuba wentylacyjna typu T-tube, silikonowa, niebieska, sterylna, średnica wewnętrzna 1,14mm, dł. 12,0mm. | op.=10szt. | 6
2 | Dreny wentylacyjne do uszu: typu T-tube niebieski. Tuba wentylacyjna typu T-tube, silikonowa, niebieska, sterylna, średnica wewnętrzna 1,14mm, dł. 5,5 mm. | op.=10szt. | 6
[6 empty] | RAZEM |  | 9 |  |  | 12
ZADANIE 25 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tamponada przednia. Trok złożony z: kompresu z gazy 13N, 5x5cm. Tampon do tamponady 2x1,5cm; 2 troki, jałowy. | szt. | 50
2 | Tamponada przednia.Trok złożony z: kompresu z gazy 13N, 5x5cm. Tampon do tamponady 3x2 cm; 2 troki, jałowy. | szt. | 50
3 | Tamponada przednia. Trok złożony z: kompresu z gazy 13N, 5x5cm. Absorba tampon do tamponady 5x 5 cm; 2 troki, jałowy; | szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 26 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Separatory z tunelem powietrznym. Stabilizator wewnętrzny nosa, silikonowy, z kanałem powietrznym. | op.=10szt. | 15
2 | Stabilizator wewnętrzny nosa, silikonowy. | op.=10szt. | 10
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 27 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Novosyn, szew C0068013; rozmiar 4/0; igła HR17mm, 1/2 koła; długość 70cm; fiolet. | op.=36szt. | 5
2 | Novosyn, szew C0069630; rozmiar 3/0; igła DSMP19mm, 3/8koła; długość 45cm; bezbarwny. | op.=36szt. | 5
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 28 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe poliamidowe; szew o grubości 4/0 i długości 45cm; igła 16mm 3/ koła odwrotnie tnąca. | op.=12szt. | 4
2 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe poliamidowe; szew o grubości 3/0 i długości 75cm; igła 60mm, prosta odwrotnie tnąca. | op.= 12szt. | 4
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 29 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opatrunek typu Merocel. Tampon wewnątrznosowy zbudowany z hydroksylowanego polimeru octanu winylu (PVA) w rozmiarze: 8cm x1,5cmx2cm ze sznureczkiem. | op=10szt. | 30
2 | Opatrunek typu Merocel. Tampon wewnątrznosowy z gabki absorpcyjnej PVA o dużej gęstości mikroporów z dodatkiem oksydowanej celulozy, w rozmiarze: 8cm x1,5cmx2cm ze sznureczkiem i rurką oddechową. | op=10szt. | 30
3 | Opatrunek typu Merocel. Tampon wewnątrznosowy zbudowany z hydroksylowanego polimeru octanu winylu (PVA) w rozmiarze: 8cm x1,5cmx3cm ze sznureczkiem i rurką oddechową. | op=10szt. | 30
4 | Drenik uszny zbudowany z fluoroplastiku o niebieskiej barwie w rozmiarze 1,14; | op.=5szt. | 20
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 30 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nasopore, biowchłanialny opatrunek 80x19x13mm Forte (Nr kat: 5400020008ITL-8) | op. | 3
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 31 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Seton, materiał zabiegowy charakteryzujący się wysokim poziomem chłonności. Długość 2m, szerokość 2 cm. | op.=2szt. | 100
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 32 | MATERIAŁY DLA LARYNGOLOGII - XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tamponada Gerlach, tamponada flizelinowa. Wymiar: 14mm x 10m. | op. | 100
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 33 | UBRANIA JEDNORAZOWE - SUKIENKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sukienka operacyjna, włóknina typu SMS, gramatura 45g/m2. Krótki rękaw, 3 kieszenie, z tyłu trok do regulacji w talii. Niejałowa. Rozmiar: S-XL. Rozmiary oznaczone różnymi kolorami. | szt. | 3000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 34 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem, posiadające • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem • szlif 30⁰ • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków • rozmiar igieł 22G x 50 mm 22G x 80 mm 20G x 100 mm 20G x 150 mm • pakowane pojedynczo , sterylne. Opakowanie = min. 20szt. Igła bez stymulatora. | szt. | 150
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 35 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzania blokad nerwów obwodowych bez stymulatora, posiadające: - wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym, - igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem, szlif 30 stopni, - znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły, - powierzchnia echogeniczna na odcinku 20mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków, - rozmiar igieł : 22Gx50mm, 22Gx80mm, 20Gx100mm, 20Gx150mm, - pakowane pojedynczo, sterylne. Igła ze stymulatorem. | szt. | 150
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 36 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer lock. Posiadająca odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny nadruk na strzykawce oraz skalę co 1 ml. Na strzykawce wyraźny nadruk z nazwą producenta oraz typem strzykawki. Strzykawka wykonana z polipropylenu. Tłok wyposażopny w pierścien stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysuniecia strzykawki. | szt. | 1000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 37 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XVI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do automatycznego usuwania płynu odprowadzanego podczas terapii CRRT kompatybilny z aparatem PrisMax. | szt. | 24
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 38 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków symetrycznie rozłożony substancja wskaźnikową na długosci testu. Zasstosowanie testu dla programu Bowie-Dick w zakresie parametrów 1340C - 3,5 minuty oraz 1210C - 15 minut. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiajacy jego przyklejenie do dokumnetacji. test zgodny z normą ENISO 1140-4. Opakowanie 250 szt. waqlidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN285 oraz EN 867-5. | op.=250szt. | 2
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 39 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Taśma do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem, samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m. Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych różnych typów. Normy 11140-1, Typ I | szt. | 200
2 | Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parowej samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m, Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych różnych typów. Normy 11140-1, Typ I | szt. | 200
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 40 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 75mm x 200mm | szt. | 12
2 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 100mm x 200mm | szt. | 12
3 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 120mm x 200mm | szt. | 24
4 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 150mm x 200mm | szt. | 24
5 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 200mm x 200mm | szt. | 12
6 | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy 250mm x 200mm | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 41 | RĘKAWICZKI FOILIOWE , JAŁOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostyczne, jałowe z polimeru syntetycznego, kształt uniwersalny, długość min. 270mm, grubość na palcu i dłoni min. 0,03mm. Przeznaczone są do badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych i do prac z materiałem septycznym kwalifikowanych jako procedury niskiego ryzyka. AQL 1,5. Deklaracja Zgodności, Certyfikat Jednostki Notyfikowanej CEP. Pakowane pojedynczo jedna sztuka. | op.=100szt. | 200
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 42 | RĘKAWICE JAŁOWE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany,długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 1,0, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. Rozmiar 6-9. | para | 10000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 43 | RĘKAWICE JAŁOWE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice bezpudrowe ortopedyczne, lateksowe, jałowe; kolor: brązowy; Kształt anatomiczny, rolowany mankiet. Powierzchnia zew. teksturowana, chlorowana, silikonowana. Powierzchnia wew. pokrywana warstwą poliuretanową i silikonowana; średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33mm, na części dłoniowej 0,3mm, na mankiecie 0,260 mm; Długość rękawicy min.: 295mm; AQL 1.0. Poziom protein lateksu < 30ug/g; Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 5,5 -9. | para | 4500
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 44 | RĘKAWICE JAŁOWE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min 0.21 mm, na dłoni min.0.20 mm oraz na mankiecie min. 0.15 mm poziom protein lateksu poniżej 60 µg/g , posiadające AQL 1.0 , rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), Rozmiar 6 -9. | para | 3500
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 45 | RĘKAWICE JAŁOWE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość min. na pacu 0,19mm , na doni minimum 0,15mm, na mankiecie minimum 0,13mm. AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z normą EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rozmiary od 6,0 do 9,0. | para | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 46 | RĘKAWICE JAŁOWE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 295mm, grubość na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm oraz na mankiecie minimum 0,18mm; AQL 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodne z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych, zgodne z EN 374-3. Rozmiary 6,0 – 9,0. | para | 4000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 47 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice niejałowe, nitrylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy minimum 240 mm , grubość min na palcu 0.11 mm, na dłoni minimum 0.08 mm, na mankiecie minimum 0.06 mm, AQL 1,5, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. | op.=100szt. | 1500
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 48 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm, AQL 1.5 , rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 z kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie 9 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 , przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. | op.=100szt. | 800
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 49 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5 , teksturowane na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,18mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiar XS-XL. | op.=100szt. | 300
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 50 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankietet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240 mm. Grubość pojedyńczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06 mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1- 4. AQL 1,0 . Znak CE. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej (PPE 89/686/EEC kat. III). Przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rozmiar od XS do XL. | op.=200szt. | 2500
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 51 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
90 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL. Pakowane w karton o wymiarach ; 12cmx12cmx16cm (+/-5%) w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania - pasujące do uchwytów naściennych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania- mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 242mm, grubość min. na palcu 0,12mm, na dłoni min .0,08mm oraz na mankiecie min. 0,06mm; AQL 1,0. Zgodność z EN 455 1-3, i EN 374, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. | op.=200szt. | 300
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 52 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice wyprodukowane z nieuczulającego winylu, przeznaczone do wykonywania procedur niskiego ryzyka. Rękawice niejałowe, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny, oasujący na lewą i prawą dłoń.AQL : 1,5, zawartość protein lateksu : brak,zgodność z normami EN 455-1-2-3, ISO 9001, Deklaracja zgodności Rrozmiar S,M,L | op.=100szt. | 100
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 53 | RĘKAWICE NIEJAŁOWE - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe, mankiet rolowany. Długość rękawicy min 240mm , grubość na palcu min 0,14 mm , na dłoni min 0,11mm na mankiecie min 0,08 mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,5.Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455-( 1- 4) oraz EN 374-3,. Rozmiar:XS-XL. | op.=100szt. | 800
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 54 | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE Z SERYCYNA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostycze nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1+/-0,01mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3; min. 12 substancji (poza cytostatykami ) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu - na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone okresowo wydawanym certyfikatem jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL. | op.=100szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 55 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI DO ODSYSANIA .
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli odsysania, jałowe, każdy pakowany pojedynczo. Powierzchnia tzw.”zmrożona” lub gładka, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Długości: dla rozmiarów CH6-CH10 400mm, Ch12-CH22 600mm. Wykonane z polichlorku winylu o jakości medycznej, zakończenie otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe lub naprzemianległe. | szt. | 6000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 56 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI FOLEYA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, dwudrożny. Balon pojemności max 15ml. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. od CH 12 do CH 18. | szt. | 2000
2 | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, trójdrożny. Balon pojemności 30ml. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. od CH 20 do CH 24. | szt. | 233
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 57 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI COUVELAIRA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Couvelaira wykonany z PCV z prostą końcówką z otworem na boku, dodatkowy otwór na bocznej stronie końcówki. Powierzchnia zmrożona, sterylny, jednorazowego użytku. Kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Różne rozmiary. CH 22,24. | szt. | 50
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 58 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI NELATONA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik urol. Nelaton wykonany z PCW,końcówka zakończona półkoliście, z jednym bocznym otworem na końcu. Kolor konektora oznaczajacy kod średnicy cewnika rozmiary CH 8,10. | szt. | 2
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 59 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI PEZZERA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Pezzer jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający 3 lub 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym. Rozmiary od CH 24 do CH 36. | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 60 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI TIEMANNA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Tiemann jałowy pakowany pojedynczo roz. CH 12/400, CH 22/400. | szt. | 100
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 61 | WYROBY MEDYCZNE -CEWNIKI DOM PODAWANIA TLENU
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ( dla dorosłych). Produkt jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający wypustki do nosowe rozszerzane, wykonane z delikatnego tworzywa zmniejszającego traumatyzację błon śluzowych jamy nosowej. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z nietoksycznego PCW. Długość 200- 210cm. | szt. | 3600
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ( dla dorosłych). Produkt jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo. Posiadający wypustki do nosowe rozszerzane, wykonane z delikatnego tworzywa zmniejszającego traumatyzację błon śluzowych jamy nosowej. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z nietoksycznego PCW. Długość 500cm. | szt. | 600
RAZEM
ZADANIE 62 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny do odsysania Redon wykonane z PCW o jakości medycznej, z kontrastem RTG, jednorazowe, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, ze znacznikiem głębokości, długości 70-80cm. Rozmiary: od F10 do F18. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 63 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik do odsysania ran typu Redon 400 ml wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier-folia lub folia. | szt. | 150
2 | Pojemnik do odsysania ran typu Redon 200 ml wykonany z tworzywa sztucznego, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie papier-folia lub folia. | szt. | 900
RAZEM
ZADANIE 64 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koreczki do venflonów pakowane pojedynczo, jałowe, z datą ważności na opakowaniu, zapewniające szczelność i zapobiegające wypływaniu krwi, kompatybilne z każdym standardowym produktem. | szt. | 17000
RAZEM
ZADANIE 65 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali nierdzewnej jałowe, każde pakowane pojedynczo. Rozmiary od nr 11 do nr 24. | szt. | 11000
RAZEM
ZADANIE 66 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml jednorazowego użytku, sterylny, każdy pakowany pojedynczo. Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. | szt. | 11000
RAZEM
ZADANIE 67 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zatyczki do cewników,uniwersalne, sterylne. 1op=zatyczka | op | 200
RAZEM
ZADANIE 68 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym, jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier, rozmiar: CH 30, długość 400mm. | szt. | 80
RAZEM
ZADANIE 69 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zgłębnik żołądkowy CH 16 – CH 22wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką dla wymienionych rozmiarów oraz posiadający linie kontrastujące z RTG. Odpowiednia miękkość i elastyczność zapewnia komfort pacjentowi, zwężona końcówka ułatwia wprowadzanie ( końcówka atraumatyczna bez otworu centralnego ). Produkt jednorazowego użytku, sterylny, długość min. 1000mm max. 1500mm. | szt. | 280
2 | Zgłębnik żołądkowy CH 24 – CH 28 wykonany z PCW o jakości medycznej, jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika, odpowiednia miękkość zapewnia komfort pacjentowi. Bez zatyczki. Długość min. 1000mm. | szt. | 20
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 70 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzierniki ginekologiczne , pakowane pojedynczo, sterylne. Rozmiary: XS,S,M,L. | szt. | 4000
RAZEM
ZADANIE 71 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czyścik do elektrod, samoprzylepny, pakowany sterylnie. Rozmiar 50 x 50mm. | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 72 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sonda Sengstakena CH 18 i CH 20 ( 100% silikonu ) Typ 42 do żylaków przełyku. Średnica zewn. dla CH 18 - 6mm, długość efektywna 850mm; dla CH 20 - średnica zewn. 6,7mm, długość 850mm. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 73 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - XII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Osłonka do badań USG pudrowana pakowane pojedynczo. | szt. | 4320
RAZEM
ZADANIE 74 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - XIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Utrwalacz do badań cytologicznych pojemności 150- 200ml. | szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 75 | WYROBY MEDYCZNE , JAŁOWE - XIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczoteczka ginekologiczna do pobierania wymazów odpowiadająca wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych. Typu wachlarzyk | op.=50szt. | 60
RAZEM
ZADANIE 76 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do żywienia do jelitowego uniwersalny (do packów i do butelek) kompatybilny z pompą Kangaroo. | szt. | 150
RAZEM
ZADANIE 77 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XVIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik na wydzielinę o pojemności 1200ml ze skalą precyzyjnego określania zapełnienia, z przykrywką o średnicy ok. 14,5cm, zawierający filtr i zastawkę odcinającą, port do próbek, zdejmowany łącznik do podłączenia ssania i łącznik do podłączania drenu. Cały zestaw jest jednorazowy. | szt. | 350
RAZEM
ZADANIE 78 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XIX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadający sztywny, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,00mm, 8mm, 9mm. | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 79 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w RTG, dostępnego w dwóch rozmiarach 9CH i 12CH, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml oraz skalpela do nacięcia skóry. | op. | 30
RAZEM
ZADANIE 80 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do szybkiej i bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 81 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do drenażu opłucnej(aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja z pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umozliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powiększenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszanie roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w filię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.port to pobierania próbek drenowanego płynu był portem bezigłowym | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 82 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni pogłośniowej, z miekkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wskazującym na wypełnienie mankietu, posiadający oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i srednicy mankietu. Wykonana z termoplastycznego PCW, posiadający elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary od 6,0 do 10,0 co 1,0 oraz 7,5 i 8,5. | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 83 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, fenestracyjna, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowaniu typu blister, rozmiary od 6mm do 10mm co 1mm oraz 7,5mm i 8,5mm w zestawie z dwiema kaniulami wymiennymi oraz opaskę mocującą. | szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 84 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawka fenestracyjna do rurek tracheostomijnych dodatkowo w zestawie kapturek kryjący i kapturek z możliwością podłączenia źródła tlenu, łatwa w czyszczeniu. | szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 85 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII , TRACHEOTOMIA - XXVI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd do terapii oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP wytwarzający efekt drgań (wibracji) przenoszony na ściany oskrzeli. Umieszczony rezystor powoduje hamowanie przepływu powietrza, podwyższając ciśnienie w drogach oddechowych, 5 ustawień numerycznych rezystora, pozwala na dostosowanie do stanu pacjenta. Posiada jednokierunkowy zawór oraz możliwość podłączenia nebulizatora poprzez standardowe złącze 22mm. Przystosowany do sterylizacji w autoklawie (możliwość demontażu na części). Przystosowany do używania w różnych pozycjach. | op.=2szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 86 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA - IGŁY PODPAJĘCZNYNÓWKOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 20cm, cewnik 1-kanałowy, 15G. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. | szt. | 70
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 20cm, cewnik 2-kanałowy, 15G. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. | szt. | 70
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 20cm, cewnik 3-kanałowy, 15G. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. | szt. | 200
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, pediatryczny, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 15cm, cewnik 1-kanałowy, 4Fr/15. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. | szt. | 120
RAZEM
ZADANIE 87 | IGŁY PODPAJĘCZNYNÓWKOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła Touchy; Rozmiar 18G, długość 80mm. | szt. | 5
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Quinckego, G22-G26/90mm – w zestawie z igłą prowadzącą. | szt. | 500
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Pencil-Point, rozmiary G25-G27/ nie mniej jak 90mm – w zestawie z igłą prowadzącą. | szt. | 1200
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrze Quinkego, rozmiar G26/130 – w zestawie z igłą. | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 88 | ELEKTRODY NEUTRALNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych. Dzielona powierzchnia przewodząca 110cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych 25mm. Opakowanie 100szt. 100sztuk zawiera: 20saszetek po 5sztuk- każda saszetka na z zewnętrznej stronie opakowania zawiera: - naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji medycznej x 5.- obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody - kod obrazkowy zawierający deklarację kompatybilności elektrod neutralnych. | szt. | 2500
2 | Uchwyt monopolarny wielorazowy dwuprzyciskowy, 4mm, kabel 4,5m, wtyczka 3 bolce. Możliwość sterylizacji min. 200 razy. | szt. | 10
3 | Nożyk wielorazowy 4mm, długość robocza 13mm. | szt. | 5
4 | Uchwyt monopolarny jednorazowy wraz z nożem, kabel 3m. | szt. | 50
5 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej, kabel 4,5m , bolec 6,3mm. | szt. | 10
6 | Kabel do pęsety bipolarnej wielorazowy 4m. | szt. | 1
7 | Pęseta bipolarna 195mm, prosta końcówka 8mm x 1mm. | szt. | 1
8 | Kulka wielorazowa 4mm. | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 89 | MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pętle jednorazowego użytku 100mm do instrumentu do nadszyjkowej recesji macicy (LASH) z teflonową izolacją. | szt. | 30
2 | Igła do stymulatora nerwów obwodowych z drenikiem infuzyjnym i kabelkiem elektrycznym wychodzącym na końcu uchwytu igły. Drenik infuzyjny trwale podłączony z uchwytem igły o długości do 30cm. Rozmiar: 0,65 x 70mm. | szt. | 70
3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, sterylny,cewnik wykonany z poliuretanu ( trwałe oznakowanie długości, otwory boczne, zacisk, zawinięty koniec śred. 4cm). Rozmiar zestawu: kaniula CH 12, igła 12cm., | szt. | 2
4 | Sterylna osłona na głowicę USG o rozmiarze 13 x 122cm . W składzie: sterylny żel do USG, bezlateksowe gumki mocujące osłonę na głowicy USG, sterylne samoprzylepne taśmy mocujące, sterylna serweta (40 x 40cm). | szt. | 200
5 | Worek ileostomijny z elastyczną zintegrowaną klamrą zapinaną na higieniczny plastikowy rzep Velcro, 1-etapowe opróżnianie worka, kwiatowy kształt przylepca, płytka do docięcia15-60mm, asymetryczny/ umiejscowiony wyżej otwór początkowy,bezszelestna folia, miękka fizelina chroniąca przed oparzeniami. Łatwy w użyciu, filtr paskowy. | SZT. | 60
RAZEM
ZADANIE 90 | MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy o składzie: probówka wykonana z niełamliwego materiału pojemności 10ml, końcówka stożkowa do próżni z otworem do przerywania ssania ( zatykana palcem lub zatyczką ) , osobny koreczek do probówki, etykieta identyfikująca pacjenta. | SZT. | 350
RAZEM
ZADANIE 91 | MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | System przeznaczony do dziennej oceny objętości składu wydalanego moczu. System pozwala na dokładny pomiar objętości dzięki sztywnemu, trzykomorowemu pojemnikowi o czytelnej skali i objętości 500ml. Z workiem 2 l i z odpływem. Długość drenu 170cm. | SZT. | 50
RAZEM
ZADANIE 92 | MATERIAŁ SPECJALISTYCZNE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45um posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, z zamknięciem zatrzaskowym oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki. | SZT. | 3500
RAZEM
ZADANIE 93 | MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uchwyt do ramp i skali OCŻ | SZT. | 3
RAZEM
ZADANIE 94 | MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nakłuwacz do butelek typu kolec przelewowy do przelewania płynów w bezpieczny sposób. Jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowy. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 95 | MATERIAŁY OPERACYJNE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Skład zestawu: 1 serweta na stolik 150cm x 190cm, 2 ręczniki 30cm x 40cm, 1 serweta na stoik Mayo 80cm x 145cm, 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225cm x 300cm z samo uszczelniającym się otworem o średnicy 3cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100cm x 50cm ( +/-1cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 350
RAZEM
ZADANIE 96 | MATERIAŁY OPERACYJNE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 16 x 250cm, wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05mm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 97 | MATERIAŁY OPERACYJNE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 1 – komorowa o wymiarach 38 x 40cm. Sterylna kieszeń na narzędzia 1 – komorowa wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika. Materia obłożenia spełnia wymagania norm EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 110szt w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 990
RAZEM
ZADANIE 98 | MATERIAŁY OPERACYJNE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na kończynę dolną o wymiarach 75 x 120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona pakowana po 2szt. Opakowanie zbiorcze 30szt w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 900
2 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33x110cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10x50cm. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Osłona pakowana a 1szt razem z 2 polietylenowymi taśmami samoprzylepnymi 10x50cm. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. opakowanie zbiorcze 38szt w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 988
RAZEM
ZADANIE 99 | MATERIAŁY OPERACYJNE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw wykonany z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05mm, ściągnięty elastyczną gumką. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.Skład zestawu :sterylny zestaw do osłony przetwornika obrazu 3- częściowy. 2 x psłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75cm, 1 x osłona na ramię C o wymiarach 30 x 195cm. opakowanie jednostkowe musi posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania pokrowiec jest umieszczony w torbie z folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/dyspensera do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | op.=20szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 100 | MATERIAŁY OPERACYJNE - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do cystoskopii : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120cm x 140cm, 2 osłony na kończyny dolne 75cm x 120cm, 1 serweta do cystoskopii 90cm x 175cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9cm x 15cm umieszczone centralnie. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2- warstwowego ( niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20um i niebiesko-zielonej hydrofilnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 ), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min.365 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierana. | op.=40szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 101 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkład workowy 2 litrowy z trwale dołączoną pokrywą, z dużym otworem do pobierania próbek, z tylko jednym przyłączem w pokrywie, kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres. | szt. | 720
RAZEM
ZADANIE 102 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik wielorazowy 2-litrowy z uchwytem do zawieszenia i przyłączem obrotowym do podłączenia próżni. | szt. | 12
RAZEM
ZADANIE 103 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Stojak- wózek operacyjny do pojemników wielorazowych na 3 pojemniki. | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 104 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uchwyty metalowe do zawieszania pojemników na szynie. | op.=26szt | 3
RAZEM
ZADANIE 105 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren łączący długość 200cm, średnica 6mm, z łącznikiem schodkowym zabezpieczonym dodatkową osłonką, bez regulacji siły odsysania. | op.=32szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 106 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren łączący długość 300cm, średnica 7mm, z łącznikiem schodkowym zabezpieczonym dodatkową osłonką, bez regulacji siły odsysania. | szt. | 26
RAZEM
ZADANIE 107 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 30 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 108 | MATERIAŁY I AKSCESORIA DO POLA OPERACYJNEGO - VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 24 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. | szt. | 350
RAZEM
ZADANIE 109 | WYROBY MEDYCZNE , KANULE TĘTNICZE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, z przezroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym, rozmiary kodowane kolorystycznie. Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 pasków radiocienujących, wykonana z poliuretanu. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie. Rozmiary: 22 G – 0,9 x 25mm, 20 G – 1,1 x 32-33mm, 18 G – 1,3 x 32-33mm, 18 G – 1,3 x 45mm. Rozmiary oznaczone różnymi kolorami. | szt. | 25000
2 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, steryny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego ), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 50
3 | Rampa 5-drożna typu Luer-Lock przystosowany do przetaczania lipidów i chemioterapeutyków, bezlateksowy, wykonany z odpornego na pękanie polisulfanu o wytrzymałości 4-5 BAR, musi posiadać podwójne zabezpieczenie pozycji- zamknięty-otwarty ( wyczuwalny oraz optyczny ) gwarantujące maksimum bezpieczeństwa użytkownika. Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami. | szt. | 120
4 | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym flow Switch, jednorazowego użytku, jałowa. Rozmiar G - 20 ( 1,1 x 45mm ). Przepływ 49ml/min. | szt. | 300
5 | Kranik 3-drożny bez zawartości DEHP, wykonany z poliwęglanu. Wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę. Wytrzymałość na ciśnienie do 4,5bar. Końcówka luer-lock. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 500
6 | Kranik trójdrożny z drenem 7cm bez zawartości DEHP, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcie. Kranik ma posiadać podwójny( optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max 0,8ml.. Każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 110 | WYROBY MEDYCZNE , SYSTEM DO ZBIÓRKI STOLCA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem,który wypełnia się,gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralików do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania do 29 dni),czas utrzymania systemu do 29 dni,biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml oraz z filtrem węglowym. | op. | 2
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000ml, skalowane co 25ml w tym numerycznie co 100ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniajacym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. | op.=10szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 111 | WYROBY MEDYCZNE - TESTY KONTROLI DLA STERYLIZACJI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867i EN ISO 11140. Opakowanie 500szt. | op.=500szt. | 9
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z posiadaną metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet firmy GKE. Posiadające wskaźnik sterylizacji zmieniający zabarwienie z niebieskiego na czarny. Etykiety nawinięte na plastikową gizlę. 1 rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna. Opakowanie 12rolek. Wymagane oświadczenie producenta o kompatybilności oferowanych etykiet z posiadanymi przez szpital metkownicami firmy GKE wydane przez producenta. | OP. | 2
3 | Samoprzylepne etykiety do kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z miejscem do opisu. Wymiary: 35 x 80mm. | OP.=1000szt. | 8
RAZEM
ZADANIE 112 | WYROBY MEDYCZNE - ZESTAW TYPU VacuSmart
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw jednorazowy Drager składający się z wkładu typu VacuSmart 700ml i drenu typu VacuSmart 2m , na wydzieliny zbierane do pojemników ssaków do odsysania z drzewa oskrzelowego. | szt. | 25
RAZEM
ZADANIE 113 | WYROBY MEDYCZNE - FOLIE CHIRURGICZNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Folia wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna. Z klejem akrylowym, paroprzepuszczalna ( MVTR )>600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera. Pakowane podwójnie. Zewnętrzne opakowanie: folia,papier. Wewnętrzne: papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Folia chirurgiczna rozmiar całkowity: 38cm x 41cm, rozmiar części przylepnej: 28cm x 41cm. | op.=10szt. | 100
2 | Folia wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna. Z klejem akrylowym, paroprzepuszczalna (MVTR )>600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera. Pakowane podwójnie. Zewnętrzne opakowanie: folia,papier. Wewnętrzne: papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Folia chirurgiczna rozmiar całkowity 60cm x 45cm, rozmiar części przylepnej:50cm x 45cm. | op.=10szt. | 150
3 | Folia wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna. Z klejem akrylowym, paroprzepuszczalna ( MVTR )>600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera. Pakowane podwójnie. Zewnętrzne opakowanie: folia,papier. Wewnętrzne: papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy. Folia chirurgiczna rozmiar całkowity 90cm x 60cm, rozmiar części przylepnej: 60cm x 60cm | op.=10szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 114 | WYROBY MEDYCZNE - OSPRZĘT DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtr ST 150 przeznaczony do ciągłego kontrolowania gospodarki płynowej i leczenia nerko zastępczego połączony dostępu krwi, linii zwrotu krwi , linii dostępu dializatu oraz linii odprowadzającej zużyty płyn, o ppowierzchni189ml, do zestawu dołączony worek na płyn odprowadzany. | szt. | 80
2 | Zestaw do plazmoforezy TPE 2000 składający się z filtra osocza *9 (wykonanego z pustych w środku włókien i drenów , stale po łączony do linii dostępu krwi( czerwone paski ), linii zwrotu krwi ( niebieskie paski) i linii odprowadzającej przefiltrowane osocze( żółte paski), o powierzchni 0,35m2 i objętości 125ml, do zestawu dołączony jest worek. | szt. | 10
3 | Zestaw umożliwiający usuwanie różnych mediatorów, w tym cytotoksyni endotoksyn, metodą dyfuzji, konwekcji i adsorbcji. 1op=1szt. | szt. | 20
4 | Dreny niezbędne do podaży Ca przez CVVHDF z antykoagulacą cytrynową dł 250cm. | szt. | 100
5 | Worek na płyn odprowadzany 5l. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 115 | WYROBY MEDYCZNE - PŁYNY DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy skład; Na+ 140mmol/l, K+4mmol/l, Ca2+1,25mmol/l; Mg2+ 0,6mmol/l; Cl- 115,9mmol/l; HCO3- 30mmol/l; glukoza 0mmol/l; HPO42- 1,2mmol/l; osmolarność 293 mOsm/l, opakowanie worek 5l, dwukomorowy, wyposażony w port luer oraz port iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy) Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. . | szt. | 250
2 | Roztwór do hemofiltracjii/ hemodializy; stosowany jako płyn substytucyjny i dializacyjny, w skład którego wchodzą:Na+140mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 0 mmol/l, Mg2+ 0,75mmol/l, Cl- 122mmol/l, HCO- 22 mmol/l, glukoza 0 mmo/l, HPO42- 1 mmol/l, osmolarność 290 mOsm/l, opakowanie worek 5 l , dwukomorowy, wyposażony w port luer oraz po iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy). Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. | szt. | 800
3 | Roztwór do hemofiltracji, skład nie mniej jak: cytrynian18mmol/l, Na+140mmol/l, Cl- 86 mmol/l. Teoretyczna osmolarność 244 mOsm/l, opakowanie worek 5 l, wyposażony w port luer oraz port iniekcyjny - oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy) Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. | szt. | 800
4 | Roztwór do hemodializy i hemofiltracji; Produkt leczniczy pakowany w dwukomorowe worki, zawierające w mniejszej komorze elektrolity, a w większej komorze – roztwór buforowy. Końcowy roztwór po odtworzeniu uzyskuje się po złamaniu łamliwej zatyczki lub rozerwaniu spawu i wymieszaniu obu roztworów. Po zmieszaniu 1000ml odtworzonego roztworu zawiera: Ca2+1,75mmol/l; Mg2+ 0,5mmol/l; Na+ 140mmol/l; Cl-113,5mmol/l; mleczan 3mmol/l; HCO3- 32mmol/l; K+4mmol/l; glukoza 6,1mmol/l. Osmolarność roztworu: 301mOsm/l. Worek=5000ml. | op.=2szt. | 25
5 | Roztwór do hemodializy i hemofiltracji; Produkt leczniczy pakowany w dwukomorowe worki, zawierające w mniejszej komorze elektrolity, a w większej komorze – roztwór buforowy. Końcowy roztwór po odtworzeniu uzyskuje się po złamaniu łamliwej zatyczki lub rozerwaniu spawu i wymieszaniu obu roztworów. Po zmieszaniu 1000ml odtworzonego roztworu zawiera: Ca2+1,75mmol/l; Mg2+ 0,5mmol/l; Na+ 140mmol/l; Cl-111,5mmol/l; mleczan 3mmol/l; HCO3- 32mmol/l; K+2mmol/l; glukoza 6,1mmol/l. Osmolarność roztworu: 297mOsm/l. Worek=5000ml. | op.=2szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 116 | WYROBY MEDYCZNE - BLOK OPERACYJNY - PRZŚCIERADŁA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prześcieradło do ochrony łóżka wykonane z jednej warstwy bibułki AIRRAID i jednej warstwy folii PE. Gramatura bibuł 55GSM, grubość 12 mikronów. Rozmiar 79x220cm, chłonność 1040 | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 117 | WYROBY MEDYCZNE - BLOK OPERACYJNY - PODKŁAD I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach 100 x 200cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach min.90 x 180cm, absorbcja płynów powyżej 3000 ml, rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów , suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. Nośność powyżej 190 kg. Warstwa podkładu od pacjenta trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny, wyrób medyczny , pakowany pojedyńczo w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1041 A1: 2013-12, zawierającą następujące informacje : numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, datę ważności, nazwę producenta. | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 118 | WYROBY MEDYCZNE - BLOK OPERACYJNY - PODKŁAD II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach całkowitych 100x200 cm, strefa absorbcyjna wym. 90 x180cm (+/- 5cm). absorpcja 6000 ml + zestaw osłon wykonanych z laminatu PE/PP 55g/m2 (2szt osłon na ramiona (70x30cm) +2 szt. taśm mocujących 80x5cm 1 szt.osłona na zagłówek 35x35cm - warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu - rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. - nośność > 190 kg - warstwa podkładu „od pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. - wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 119 | WYROBY MEDYCZNE - BLOK OPERACYJNY - SERWETY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta do okrycia pacjenta wykonana z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlace gramatura 90g/m2, Niejałowa. Rozmiar 100 x 200 cm | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 120 | WYROBY MEDYCZNE - AKCESORJA DO FIZYKOTERAPII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda silikonowa 56mm x 56mm. | op.=200szt. | 12
2 | Elektroda silikonowa 56mm x 126mm | op.= 100szt. | 7
RAZEM
ZADANIE 121 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY DO GINEKOLOGII - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do sakropeksji laparoskopowej i laparotomijnej o kształcie odwróconej litery Y, o całkowitej długości nie mniejszej niż 180mm, szerokości nie mniejszej niż 25mm. | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 122 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY DO GINEKOLOGII - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do pektoskopsji w technice laparoskopowej i laparotomijnej . Służąca do fliksacji przednio-górnych części talerza biodrowego. 159mmx 35mm. | szt. | 8
RAZEM
ZADANIE 123 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY DO GINEKOLOGII - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentnego, implant o kształcie krzyża, z ramionami szerszymi o długości 8,0 x 5,0cm każde i węższymi 18 x 1,5cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34mm, grubość nici 0,15mm, porowatość 55-60%, gramatura 45m/m2, wielkość porów 1 x 1,25mm | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 124 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY DO GINEKOLOGII - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe Trokary wkręcane do laparoskopii 5mm | szt. | 15
2 | Jednorazowe Trokary wkręcane do laparoskopii 10mm | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 125 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy sterylny instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia, dł. 350mm., kompatybilny z diatermią typu VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 10
2 | Jednorazowy sterylny instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia, dł. 300mm., kompatybilny z diatermią typu VIO 200D i gniazdem MF | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 126 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe urządzenie umożliwiające bezpieczną fiksacje siatki składającej się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamacowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o śr. max. 3mm, zakrzywionego prowadnika igły na kończu dystalnym o śr. max 1,2mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o śr. 6,0-6,3mm. Waga max, 40g. | szt. | 54
2 | Nieabsorbowalne nici pokryte poliestrem podwójnie uzbrojone w igły TC taper cut 122 cm. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 127 | WYROBY MEDYCZNE -OSPRZĘT DO MONITOROWANIA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1x150cm (1x125cm=1x25cm); 1x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszerzalniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET. | szt. | 100
2 | Zestaw do pomiaru OCŻ, sterylny, ju. Elementy zestawu: dren łączący wkłucie centralne z zestawem, dren pomiarowy, skala, dren łączący z zestawem kroplowym do wypełnienia układu pomiarowego, kranik trójdrożny. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 128 | WYROBY MEDYCZNE -STRZYKAWKI - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 2 ml. | szt. | 30000
2 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 5 ml. | szt. | 26000
3 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack,, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 10 ml. | szt. | 30000
4 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Wymiar: 20 ml. | szt. | 40000
RAZEM
ZADANIE 129 | WYROBY MEDYCZNE -STRZYKAWKI - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowna pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 3000
2 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml do pom,py infuzyjnej dla leków światłoczułych ( dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowne pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | szt. | 850
3 | Strzykawka typu "Janetta" 100ml trzyczęściowa, jednorazowa,sterylna, niepirogenna, skalowana co 2ml, pakowana pojedynczo, szczelna, płynność w przesuwaniu tłoka, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier. | szt. | 750
RAZEM
ZADANIE 130 | WYROBY MEDYCZNE -STRZYKAWKI -III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
229 | Strzykawka z rozszerzeniem 50/60, schodkowy stożek do cewnika usytuowany centralnie, gwarantujący stabilne połączenie z konektorem zgłębnika. Gumowy pierścień z podwójnym uszczelnieniem, zapewniający płynny przesuw tłoka. Czytelna i trwała, czarna skala co 1ml, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Dołączony łącznik luer w kolorze strzykawki. Nazwa producenta na cylindrze strzykawki. | szt. | 170
RAZEM
ZADANIE 131 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,5x25 | op=100szt. | 30
2 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,6x26 | 100szt=op | 10
3 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,7x30 | 100szt=op | 50
4 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,8x40 | 100szt=op | 160
5 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 0,9x40 | 100szt=op | 100
6 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,1x40 | 100szt=op | 70
7 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,2x40 | 100szt=op | 300
8 | Igły do iniekcji wykonane ze stali nierdzewnej, ostre, jednorazowego użytku, każda pakowana pojedynczo, jałowa, kolorowa końcówka określająca rozmiar. Op.=100szt. Dla rozmiarów od 0,45 do 0,9 – długościęte, dla rozmiarów 1,1 – 1,2 x 40 – krótkościęte. Igła luer 1,6x40 | 100szt=op | 2
RAZEM
ZADANIE 132 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z tępym końcem i otworem bocznym. Jałowa. Igła luer 1,2x30-40 | 100szt=op | 250
RAZEM
ZADANIE 133 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych. Igła do nakłuć lędźwiowych z ostrzem Quinkie'go. Rozmiary :1,1x88 (G19); 1,2x88 (G18). | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 134 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
241 | Igły do wstrzykiwaczy insuliny. Barwne oznaczenie rozmiaru igły, kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi aplikatorami do insuliny. Rozmiary igieł: 31G (0,25 x 8mm) i 29G (0,33 x 12mm) | 100szt=op | 40
RAZEM
ZADANIE 135 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego. Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „ młotek”, wykonana ze stali nierdzewnej, spełniającej międzynarodowe wymogi. Specjalne zaostrzenie igły pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową. Oznakowanie na skali pomiarowej na uchwycie. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę w manewrowaniu igłą. Rozmiar : 15G, długość regulowana w zakresie 50-70mm, jałowa, pakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 136 | WYROBY MEDYCZNE -IGŁY VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd do wlewów dożylnych typu "motylek" z łącznikem Luer , igła silikonowana, cienkościenna, ultra ostra, ze stali nierdzewnej, ruchome skrzydełka mocujące wykonane z miękkiego tworzywa, kodowane kolorami,na opakowaniu podany rozmiar. Rozmiary : od 0,6(G-23) do 1,2(G-18). | szt. | 30
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 137 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII XXVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 2,7m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min, opór wdechowy 0,18cm H2O i wydechowy 0,22cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 500
2 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i długości 1,9m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wydychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16cm H2O przy przepływie 10l/min, waga układu 170g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 400
RAZEM
ZADANIE 138 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII XXVIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
246 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, Korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiedni: noworodek/ niemowlę/ małe dziecko/ dziecko/ dorosły mały/ dorosły średni/ dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/ 11/ 16/ 20/ 27/ 29/ 3g. Dla roz 1 i 2 złącze 15mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorami pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 800
RAZEM
ZADANIE 139 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -ODZIEŻ I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Spodenki do kolonoskopii SMS,gramatura28g/1m2 rozmiar uniwersalny. | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 140 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -ODZIEŻ II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koszula dla pacjenta włókninowa, rozmiar uniwersalny, wciągana przez głowę. | szt. | 2500
RAZEM
ZADANIE 141 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PODKŁADY - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podkład bibułowo - foliowy, jednorazowe pokrycie higieniczne, nieprzemakalne w rolce o szerokości 50-51cm i długości 40mb, z perforacją co 50cm (dwie warstwy bibuły + folia) | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 142 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PODKŁADY - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podkład o rozmiarach 60cm x 90cm, (wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną, boki z folii do podłożenia pod materac.) typu Molinea Plus lub równoważny. | op=25 szt | 600
RAZEM
ZADANIE 143 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PODKŁADY - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Podkład papierowy w rolce o szerokości 50cm i długości 80mb, jednorazowy, dwuwarstwowy, ekologiczny, łatwy w utylizacji. | szt. | 700
RAZEM
ZADANIE 144 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PODKŁADY - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy podkład nieprzemakalny wzmocniony 48 nitkami biały, 1 warstwa papieru 23g/m2, 1warstwa folii 20 mikronów. Wymiary 80x210cm. | szt. | 900
RAZEM
ZADANIE 145 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PRZEŚCIERADŁA I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prześcieradło włókninowe, rozmiar min. 210cm x 140cm. | szt. | 7000
RAZEM
ZADANIE 146 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -PRZEŚCIERADŁA II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prześcieradło włókninowe trójwarstwowe z polipropylenu, gramatura min. 18g, wymiary 160 x 210cm. | szt. | 6000
RAZEM
ZADANIE 147 | WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE -FARTUCH
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch foliowy wykonany z polietylenu o grubości 0,020mm (20 mikronów). Zakładany przez szyją, wiązany w pasie na troki, pakowany pojedynczo w woreczek foliowy i zbiorczo po 100szt w kartonie. Wymiary: 71 x 116cm. | op.=100szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 148 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, pojemność min. 9mm sześc., rozwarcie łyżeczek min. 6,7mm, dł. szczęk min. 4mm, śr. 2,3mm, dł. 230cm, pokrywane teflonem, min. dwa znaczniki odległości, do wyboru w wersji z igłą lub bez igły (Zamawiający określi podczas zamówienia). | szt. | 300
2 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, pojemność min. 9mm sześc., rozwarcie łyżeczek min. 6,7mm, dł. szczęk min. 4mm, śr. 3 mm, dł. 230cm, pokrywane teflonem, min. dwa znaczniki odległości, do wyboru w wersji z igłą lub bez igły (Zamawiający określi podczas zamówienia). | szt. | 80
RAZEM
ZADANIE 149 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe pętle do polipektomii, wymagana funkcja płynnej rotacji, śr. 2,3mm, dł. 230cm, dostępne w rozmiarach: - owalna monofilament 6, 10, 15, 25, 35mm, - owalna pleciona 10, 15, 25, 35mm, - heksagonalne plecione 15, 25, 35mm, - asymetryczna pleciona 15, 25mm (do wyboru przy zamówieniu) zamawiający wymaga minimum 10 rozmiarów pętli | szt. | 150
RAZEM
ZADANIE 150 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa klipsownica z załadowanym klipsem, z funkcją rotacji i możliwością kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia klipsa, dł. 230cm, do kanału 2,8mm, rozwarcie klipsa min. 135 stopni. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 151 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ustnik do endoskopu, jednorazowy, otwór min. 59 Fr., z gumką wstępnie złożoną (z jednej strony), pakowane po 100 szt. w tekturowym pudełku z dyspenserem. | szt. | 400
RAZEM
ZADANIE 152 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, w kpl. strzykawka, dostępne w rozmiarach: - śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm, - śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm, - śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm (do wyboru przy zamówieniu) Zamawiajacy wymaga minumum trzech rozmiarów igieł. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 153 | NARZĘDZIA I AKCESORIA KOMPATYBILNE Z EDOSKOPAMI PENTAX VI - AG
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Olejek silikonowy 10 ml do osprzętu Pentax. | szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 154 | WYROBY MEDYCZNE - SIATKI PROPYLENOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, płaska z widocznymi paskami wzmacniającymi na całej powierzchni siatki, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 60g, grubości 0,53 mm, wielkości porów 1,5 mm. Rozmiar 5x10cm. | szt. | 80
2 | Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, płaska z widocznymi paskami wzmacniającymi na całej powierzchni siatki, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 60g, grubości 0,53 mm, wielkości porów 1,5 mm. Rozmiar 7,5 x 15 cm | szt. | 80
3 | Siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, płaska z widocznymi paskami wzmacniającymi na całej powierzchni siatki, rozciągliwa we wszystkie strony, o wadze 60g, grubości 0,53 mm, wielkości porów 1,5 mm. Rozmiar 15x15 cm. | szt. | 20
4 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, makroporowa, do leczenia operacyjnego zaburzeń w obrebie jamy brzusznej i pachwiny; gramatura implantu: 55g/m2; całkowita grubość implantu 0,60mm; wielkość porów 2,3x1,5mm wytrzymałość 98,06 N/cm. 7,6x15cm | szt. | 30
5 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, makroporowa, do leczenia operacyjnego zaburzeń w obrebie jamy brzusznej i pachwiny; gramatura implantu: 55g/m2; całkowita grubość implantu 0,60mm; wielkość porów 2,3x1,5mm wytrzymałość 98,06 N/cm. 10X15cm | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 155 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - V ,TEST BIOLOGICZNT
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Pozwalający na wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po ok. 30min. inkubacji, a ostateczny odczyt wyniku po 3 godzinach inkubacji. Posiada wskaźnik procesu na samoprzylepnej etykiecie każdej fiolki, który zmienia barwę podczas sterylizacji z różowej na brązową. Certyfikat analizy dołączony do każdego opakowania wraz z instrukcją obsługi. Kompatybilny z każdym inkubatorem/autoczytnikiem stosującym odczyt fluorescencji. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Ilość sztuk w op.50. | op.=50szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 156 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - VI , KLIPSY TYTANOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Klipsy tytanowe podwiązkowe średnio-duże do zastosowania do klipsownicy posiadanej przez Zamawiajacego B.Braun lub Karl-Storz.wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności . opakowanie oznacza pojedynczy magazynek po 6 klipsów | op. | 20
RAZEM
ZADANIE 157 | WORECZKI EKSTRAKCYJNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Woreczek ekstrakcyjny objętości 200ml, do wprowadzania przez trokar 10mm. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 158 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - VII , TOREBKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papier.-fol. samoprzylepna Rozmiar:100 x 200mm +/-10mm | op.=100szt. | 2
2 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papier.-fol. samoprzylepna 100 x 250mm | op.=200szt. | 8
3 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papier.- fol. samoprzylepna 130 x 250mm | op=100szt. | 20
4 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papier.-fol.z fałdą 100 x 300 x 40mm | op.=100szt. | 80
5 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papierowo-foliowa 320mmx500mmx60mm | op.=100szt. | 1
274 | Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia minimum 6-7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min. 60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje jak seria, rozmiar, CE umieszczone na torebce, bezpyłowe otwieranie. Torebka papier.-fol.z fałdą 150 x 380 x 50mm | op.=100szt. | 66
RAZEM
ZADANIE 159 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - VII , RĘKAW PAPIEROWO - FOLIOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 100mmx100mb x 40mm. | szt. | 15
2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200mmx100mb x 50mm. | szt. | 15
3 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar, CE w języku polskim umieszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 300mmx100mb x 60mm. | szt. | 12
RAZEM
ZADANIE 160 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - VIII , PAPIER KREPOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Papier krepowy naprzemiennie pakowany ( biało-zielony ) do sterylizacji medycznej o parametrach: wykonany w technologii zgodnej z normą EN 868-2 , gramatura min. 60g/m2=/-2g, nietoksyczny, niepalący, antystatyczny,wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 1,85 kN/m, w poprzek nie mniej niż 1,35 kN/m, na mokro: wzdłuż 0,72 kN/m, w poprzek nie mniej niż 0,42 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868, dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868- ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, o nietoksyczności, niepalności i antystatyczności wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną ). Na opakowaniu umieszczone oznaczenie z serią i datą ważności, kolorem oraz rozmiarem. Papier krepowy biało-zielony 750mm x 750mm | op.=250szt. | 15
2 | Papier krepowy naprzemiennie pakowany ( biało-zielony ) do sterylizacji medycznej o parametrach: wykonany w technologii zgodnej z normą EN 868-2 , gramatura min. 60g/m2=/-2g, nietoksyczny, niepalący, antystatyczny,wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 1,85 kN/m, w poprzek nie mniej niż 1,35 kN/m, na mokro: wzdłuż 0,72 kN/m, w poprzek nie mniej niż 0,42 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868, dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868- ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, o nietoksyczności, niepalności i antystatyczności wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną ). Na opakowaniu umieszczone oznaczenie z serią i datą ważności, kolorem oraz rozmiarem. Papier krepowy biało-zielony 1000mm x 1000mm | op.=250szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 161 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - IX , TAŚMA DO STERYLIZACJI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taśma do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem sterylizacji samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m. Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych różnych typów | szt. | 160
2 | Taśma do sterylizacji parowej bez wskaźnika, samoprzylepna, o rozmiarze 25mmx50m. Odporna na odrywanie, mocny klej, grubość 0,178mm. Zastosowanie w sterylizacjach parowych, gazowych różnych typów. | szt. | 160
RAZEM
ZADANIE 162 | MATERIAŁY DLA STERYLIZATORNI - IX , FILTR PAPIEROWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtr papierowy do kontenerów sterylizacyjnych o gramaturze papieru 60g, papier poddany krepowaniu, w celu łatwiejszego umieszczania we właściwym miejscu, bez materiałów toksycznych, niska przepuszczalność płynów i wysoka fizyczna wytrzymałość na pęknięcie i rozerwanie. Dobra bariera dla mikroorganizmów, z chemicznym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, zgodny z ISO 11140-1 dla testów klasy A. Średnica filtra 19cm. Na opakowaniu nr LOT, data produkcji, data ważności, kod produktu, w celu właściwej identyfikacji produktu. | op.=500szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 163 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos" dla pacjentów z tracheostomią, sterylny, pakowany folia-papier, wydajność nawilżenia minimum 28mg/L przy Vt=500ml, masa 8,5g, z portem do odsysania i z portem do podawania tlenu zabezpieczonym koreczkiem. | szt. | 150
RAZEM
ZADANIE 164 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXVIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtr antybakteryjny wirusowy sterylny dla dorosłych z elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji min. 99,99%, objętość martwa max. 35ml, powierzchnia filtrująca 23cm2, waga 19g i port kapno. | szt. | 1200
RAZEM
ZADANIE 165 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXIX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Łącznik z PP prosty 7/16cm, złącza 22F-15F, jałowy, pakowany pojedynczo. | szt. | 25
RAZEM
ZADANIE 166 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Łącznik z PP rozciągliwy 7/16cm, ze złączem kątowym podwójnie obrotowym z zatyczką portu do bronchoskopii o srednicy 9,5mm i portu do odsysania o średnicy 4mm. Z uchwytem zatyczki w osi pionowej. Złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, jałowy. | szt. | 450
RAZEM
ZADANIE 167 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl, bądź sterylną wodą pojemności 500ml, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, pozostaje sterylne przez 30dni ( załączyć co najmniej 1 badanie mikrobiologiczne ). W zestawie z butelką, pakowana sterylna złączka do podłączenia do reduktora tlenu. | szt. | 360
RAZEM
ZADANIE 168 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Obwody anestezjologiczne z PCW o gładkiej powierzchni wewnętrznej, dla dorosłych, dł. 150cm, złącza respiratora 22Flex-22Flex, równoległoramienny trójnik "Y" bez portów, ze złączami pacjenta 22M/15F, jałowe. | szt. | 60
RAZEM
ZADANIE 169 | WYROBY MEDYCZNE , EKG - ELEKTRODY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda EKG żelowa, rozmiar 42x 45mm, materiał pianka polietylenowa, żel stały. | szt. | 12000
2 | Elektroda EKG do Holtera , rozmiar 55mm x 40mm, materiał pianka polietylenowa, żel stały. | szt. | 1500
3 | Elektroda dla dorosłych system Quick-Combo do defibrylatora Medtronic- Physiocontrol. | szt. | 2
4 | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca | szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 170 | WYROBY MEDYCZNE , EKG - PAPER
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Papier EKG do aparatu typu Ascard z nadrukiem. Rozmiar 104 x 40 kratka | szt. | 70
2 | Papier EKG Ascard z nadrukiem. Rozmiar 210mm x 25m | szt. | 70
3 | Papier EKG do aparatu typu Ascard z nadrukiem. Rozmiar 112 x 25 kratka | szt. | 40
4 | Papier EKG do aparatu typu Farum E-600 z nadrukiem. Rozmiar 110mm x 35 kratka | szt. | 30
5 | Papier EKG Hellige z nadrukiem. Rozmiar: EK 53/56 130x135x370 | szt. | 10
6 | Papier USG K61B ( oryginał ). Rozmiar 110 x 20 | szt. | 60
RAZEM
ZADANIE 171 | WYROBY MEDYCZNE , EKG - ŻEL
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Żel EKG. 500ml | szt. | 10
2 | Żel USG Aqua Ultra Basic ( oryginał ). 500 g | szt. | 140
RAZEM
ZADANIE 172 | WYROBY MEDYCZNE , EKG - PASTA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pasta do Holtera. ok. 250G | szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 173 | DZIAŁ A-G - POJEMNIKI NA ODPADY I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 0,7l - wysokość 125mm, średnica 100mm. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 400
2 | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 1l - wysokość 165mm, średnica 100mm. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 1000
3 | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 2l - wysokość 200mm, średnica 127mm. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 1000
4 | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 3,5l - wysokość 155 mm, średnica GÓRNA 240 MM . Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 650
5 | Pojemnik posiadający atest PZH (lub rownoważny), zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, i instrukcję użytkowania. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. Pojemnik 5l - wysokość 210 mm, średnica GÓRNA 240 mm. Kolor pojemnika czerwony lub żółty. | szt. | 250
RAZEM
ZADANIE 174 | DZIAŁ A-G - POJEMNIKI NA ODPADY II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i niszczenia zużytych materiałów medycznych. W kolorze czerwonym. Pojemnik 350 ml. | szt. | 300
3 | Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego PE+PP, przeznaczony do gromadzenia i niszczenia zużytych materiałów medycznych. W kolorze czerwonym. Pojemnik 500 ml. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 175 | POJEMNIKI NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 15ml | szt. | 400
2 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 30ml | szt. | 400
3 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 60ml | szt. | 100
4 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 1000ml | szt. | 150
5 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 2500ml | szt. | 50
6 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 10000 ml | szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 176 | SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szczotki jednorazowe, krótkie do czyszczenia zaworów biopsyjnych śr. do 12mm | szt. | 400
2 | Szczotki jednorazowe, długie do czyszczenia kanału roboczego endoskopów, śr. Do 7mm, dł. Od 220 -250 cm | szt. | 400
RAZEM
ZADANIE 177 | WYROBY MEDYCZNE - NICI NIEWCHAŁANIALNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polidioksanu, bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 120-180 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymanie tkankowe: 60% po 4 tygodniach od zaimplantowania: Grubość nitki: 0, długość: 1*30cm. Igła: 26mm,1/2koła, okrągła pojedyncza pętla. | sasz. | 24
2 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe, powlekane silikonem. Grubość nitki: 2; Długość nitki: 1*150cm. Igła: podwiązka; | sasz. | 72
3 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe, powlekane silikonem. Grubość nitki: 1; Długość nitki: 1*150cm. Igła: podwiązka; | sasz. | 72
4 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe, powlekane silikonem. Grubość nitki: 0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 36
5 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe, powlekane silikonem. Grubość nitki: 2/0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 72
6 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, plecionkowe, poliestrowe, powlekane silikonem. Grubość nitki: 0; Długość nitki: 1*75cm. Igła: 30mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 72
7 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm, Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca z dwoma blokującymi guziczkami. | sasz. | 72
8 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z dodatkiem polietylenu z igłą. Grubość nitki 2/0, długość nitki 1x75cm, Igła: 26mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 144
9 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 4/0, długość nitki 1x90cm, Igła: 2x22mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 36
10 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 5/0, długość nitki 1x90cm, Igła: 2x17mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 36
11 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, polipropylenowe z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x75cm, Igła: 26mm, 1/2 koła, okrągła. | sasz. | 36
12 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 0; długość nitki: 1*90cm; Igła: 39-40mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz. | 36
13 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 2/0; długość nitki: 1*90cm; Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz. | 708
14 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 2/0, długość nitki 1x75cm Igła: 39-40mm, 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca. | sasz. | 658
15 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą oliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x75cm Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 612
16 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą oliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 36
17 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą oliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 4/0, długość nitki 1x75cm Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 72
18 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą oliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 5/0, długość nitki 1x45cm Igła: 19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz. | 144
19 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, poliamidowe z igłą. Grubość nitki 6/0, długość nitki 1x75cm. Igła: 19mm, 3/8 koła, mikrograwerowana igła z precyzyjnym zakończeniem. | sasz. | 36
RAZEM
ZADANIE 178 | WYROBY MEDYCZNE - NICI WCHAŁANIALNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 0, Długość nitki 1 *140-150m fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 180
2 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 1, Długość nitki 1*140-150cm fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 108
3 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2, Długość nitki 1*140-150cm fioletowa, Igła: podwiązka. | sasz. | 36
4 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2/0, Długość nitki 3x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 216
5 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 3/0, Długość nitki 3x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 72
6 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2/0, Długość nitki 6x45cm fioletowa; Igła: podwiązka. | sasz. | 288
7 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku 35/65)i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 4/0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 22mm, ½ koła, okrągła | sasz. | 108
8 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 3/0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 22mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 36
9 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 3/0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła.. | sasz. | 468
10 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2/0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 684
11 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 36
12 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 0, Długość nitki 1x70cm fioletowa; Igła: 30mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 360
13 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 0, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 37mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona/pogrubiona. | sasz. | 72
14 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 0, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła wzmocniona/pogrubiona. | sasz. | 324
15 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 1, Długość nitki 1x70cm ; Igła: 30mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 324
16 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 1, Długość nitki 1x90cm ; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 540
17 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 40mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona.. | sasz. | 180
18 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2, Długość nitki 1x90cm fioletowa; Igła: 48mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 648
19 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu (w stosunku35/65) i 50% stearynianem wapnia. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: minimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania. Grubość nitki 2/0 Długość nitki 1x120cm fioletowa; Igła: 24mm, igła progresywnie zakończona, okrągło-tnąca.. | sasz. | 36
20 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione z poliglatyny 910, powlekane środkiem antyseptycznym – Triclosanem. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu między 56-70dniem. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% około 21 dnia od zaimplantowania. Grubość nici: 2; Długość nici: 1*90cm; igła: 40mm, 1/2koła, okrągła. | sasz. | 24
21 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłókninowe, z poli-dioksanonu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 180-210 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50-70% poliminimum 50% w 21 dniu od zaimplantowania 280 dniach od zaimplantowania. Grubość nitki: 4/0, długość nitki: 1x70cm, Igła: 22mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 24
22 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 60-90dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% po 14 dniach od zaimplantowania. Grubość nitki 3/0. Długość nitki 1x70cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 36
23 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: między 60-90dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% po 14 dniach od zaimplantowania. Grubość nitki 2/0. Długość nitki 1x70cm. Igła: 26mm, ½ koła, okrągła. | sasz. | 72
24 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56dni od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% między 6-7 dniem od zaimplantowania. Grubość nitki:2/0. Długość nitki: 1x45cm. Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz. | 36
25 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z glikonatu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 56dni od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% między 6-7 dniem od zaimplantowania. Grubość nitki:3/0. Długość nitki: 1x70cm. Igła: 19mm, 3/8 koła, z mikrograwerowaną igłą z precyzyjnym zakończeniem. | sasz. | 36
26 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z polipdoksanonu, bezwęzłowy, samomocujący system do zamykania ran.. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: 120-180 dniem od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 60% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Grubość nitki:0. Długość nitki: 1x30cm. Igła: 26mm, 1/2 koła okrągła pojedyncza pętla. | sasz. | 24
RAZEM
ZADANIE 179 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wosk kostny - mieszanina wosku pszczelego i wazeliny, listek 2,95 g | szt. | 24
RAZEM
ZADANIE 180 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gąbka hemostatyczna wchłaniająca się ok. 3 tygodni wym.: 8 x 5 x 1 cm | szt. | 120
RAZEM
ZADANIE 181 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do ekstyrpacji żył | szt. | 40
RAZEM
ZADANIE 182 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku 35 zszywek, grzbiet 6,9 mm, nóżka 3,6 mm, zszywki powlekane teflonem | szt. | 600
RAZEM
ZADANIE 183 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wchłanialna, syntetyczna taśma do szycia narządów miąższowych, szerokość taśmy 3 mm, długość taśmy 60 cm, igła 1/2 koła, okrągła, tępa, dł. 45 mm | szt. | 6
RAZEM
ZADANIE 184 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek skórnych - stal nierdzewna | szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 185 | WYROBY MEDYCZNE - DRUTY KIRSCNERA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 70mm; śr. 0,8mm. | szt. | 10
2 | Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 150mm, śr 1,0mm ; 1,2mm, 1,4mm. | szt. | 30
3 | Drut Kirschera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł 310mm, śr. 1,6mm; 1,8mm; 2,0mm; 2,2mm; 2,5mm; 3,0mm | szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 186 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 187 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Oksydowana celuloza w 100% pochodzenia roślinnego z naturalnej bawełny 5x7cm | szt. | 15
RAZEM
ZADANIE 188 | WYROBY MEDYCZNE - SPECJALISTYKA CHIRURGICZA IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,3mm, rolka 10m | szt. | 1
2 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,5mm, rolka 10m | szt. | 1
3 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,7mm, rolka 10m | szt. | 1
4 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,9mm, rolka 10m | szt. | 1
5 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 1,2mm, rolka 10m | szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 189 | WYROBY MEDYCZNE - OBŁOŻENIE OPERACYJNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowy zestaw uniwersalny o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa na całej powierzchni 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 175 x 200 cm z przylepcem na krótszym boku oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 2 x serweta samoprzylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm z przylepcem 86 cm oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 35 x 90 cm) 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 30 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 3 x tupfer z gazy 20-nitkowej, 48 x 24cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm 1 x miska plastikowa okrągła 500ml, transparentna z podziałką 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm składana teleskopowo, folia piaskowana, pad chłonny na całej długości, 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10cm, 12 w 17n, wiązane po 10, 1 x podstawka zabezpieczająca pod skalpele, samoprzylepna 3 miejsca 1 x końcówka do ssaka 32 CH , 265mm zagięta bez V.C. 1 x dren do ssaka 30 CH, 300cm 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5cm 1 x elektroda czynna monopolarna, wejście na 3 bolce + uchwyt plastikowy do elektrody , 1 x ostrze do skalpela nr 22, 1 x kieszeń przylepna 1-komorowa 30 x 32cm, 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33cm. | zestaw | 1200
2 | Jałowy zestaw do ACL o składzie: 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x strzykawka 2-częściowa Luer 10 ml 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 1 x miska plastikowa 250 ml okrągła przezroczysta z podziałką + miska 250+ małe pudełko 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m + 1 zapinka 2 x osłona na kable PE 12,5 x 230 cm 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 25 x 80 cm 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 175 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa na całej powierzchni 150 x 200 (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo folia piaskowana 1 x serweta do artroskopii 2-warstwowa 200 x 320 cm z workiem do zbiórki płynów i 2 samouszczelniającymi otworami 6 i 5 cm 1 x dren z zaciskiem 130 cm 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m 1 x ostrze do skalpela Nr 11 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x dren Redona nr 12, 50 cm, ze znacznikiem RTG 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12w 17 n, z nitką RTG, wiązane po 10 2 x ręcznik celulozowy 1 x butelka redona 200 ml 1 x pudełko magnetyczne na ostrza i igły 10 miejsc 1 x miska plastikowa okrągła 250ml czerwona | zestaw | 150
3 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra o składzie: 1 x miska plastikowa 250ml okrągła przezroczysta z podziałką ,1 x miska plastikowa 500ml niebieska ,1 x końcówka do ssaka 30 CH , 300cm 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5cm 1 x plaster przlepny bez opatrunku, włókninowy 20 x 40cm ,3 x tupfer z gazy 48 x 24cm, 20 nitek , 1 x elektroda czynna monopolarna, wejście na 3 bolce + uchwyt plastkowy do elektrody 1 x kieszeń samoprzylepna 2-komorowa 43 x 38cm , 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny, 25 miejsc, 1 x 5 x 3cm z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków, 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm 1 x dren Redona nr 14 z szydłem , 50cm, ze znacznikiem RTG, 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90cm, przylepieg na dłuższym boku 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 120 x 150cm 1 x serweta 2-wartwowa 200 x 260cm z samoprzylepnym wycięciem " U" 6,5 x 95cm na krótszym boku oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym , 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 140 x 150cm , 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa na całej powierzchni 200 x 250cm ( owinięcie zestawu ) , 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo składana , 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 250 x 170cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 35 x 120cm , 1 x worek samoprzylepny do zbiórki płynów 70 x 50cm , 1 x opaska elastyczna 15 x 5m , 1 x opatrunek wysokochłonny na ranę, nieprzylepny 13,5 x 25cm ,1 x ostrze do skalpela nr 22 , 1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23cm, 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33cm, , 1 x butelka Redona 400ml, 1 x podstawka pod skalpele zabezpieczająca, przylepna, 3 miejsca. | zestaw | 1401
4 | Jałowy zestaw do przepukliny o składzie: + pudełko na igły 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 10 x tupfer twardy z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm, 24 nitki, w pudełku tekturowym ułatwiającym liczenie 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x folia chirurgiczna 25 x 38 x 10 cm 2 x serweta przylepna 2-warstwowa 100 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 240 x 150 z dodatkowym padem chłonnym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana 20 x kompres z gazy z nitką rtg 10 x 10 cm, 12 w 17 n 3 x tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek 1 x dren redona 10 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG 1 x miska plastikowa okrągła z podziałką 500 ml , 1 x kabel elektrody czynnej monopolarnej 320cm, paski nożyk, wejście na 3 bolce, 1 x uchwyt plastikowy do elektrody, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm, przylepny, kontrastujący w RTG , 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 10 miejsc, wysokość min. 1,3cm. | zestaw | 600
5 | Jałowy zestaw do chirurgii barku o składzie: 1 x igła injekcyjna 1,2 x 50 mm 1 x skalpel jednorazowy z rączką nr 11 2 x strzykawka 2-częściowa Luer 20 ml (w 2 różnych kolorach umożliwiających odróżnienie) 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym (min. 50 x 75 cm) 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 170 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa na całej powierzchni 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 150 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 65 cm oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 200 x 200 cm 3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 30 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n, z nitką RTG, wiązane po 10 2 x osłona na przewody PE 13 x 250 cm 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 50 x 50 cm | zestaw | 132
6 | 1 x miska okrągła 500 ml, 11,4 x 7,42 cm, plastikowa, transparentna, z podziałką 1 x miska okrągła 250 ml, 9,2 x 5,5 cm, plastikowa, transparentna, z podziałką 1 x serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | zestaw | 600
7 | 1 x miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica ok. 12 cm 1 x szpatułka plastikowa 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5 *elementy zestawu owinięte w papier krepowy | zestaw | 96
8 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gram. min. 38g/mkw. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie toków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H2O, natomiast BI=6. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Rozmiary M, L i XL. | szt. | 10000
9 | Jałowy zestaw do artroskopii kolana o składzie: + miska 250+ pudełko małe 1 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190cm ( owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm składana teleskopowo 1 x serweta nieprzylepna 150 x 175cm 1 x serweta do artroskopii 2-warstwowa ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów 320 x 245cm z 2 otworami samo uszczelniającymi 5 x 7cm 1 x osłona na kończynę 35 x 80cm 2-warstwowa 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50cm 4 x ręcznik celulozowy 1 x opaska elastyczna 15cm x 5m z dwoma zapinkami 1 x wata syntetyczna pod gps 10cm x 3m 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10cm 12 w 17 n 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x pudełko magnetyczne na ostrza i igły 10 miejsc 1 x miska plastikowa okrągła 250ml | zestaw | 84
10 | Serweta 2-warstwowa samoprzylepna o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 oraz chłonności min.450%, sterylizowana EO. Rozmiar 150 x 175cm. | szt. | 56
11 | Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo, sterylna. Każda serweta z naklejką do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. | szt. | 120
RAZEM
Dotyczy ZADANIA 189 poz. 1- 11 / Materiał serwet bezwzglednie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe PP+PE o gram. nie mniejszej niż 55g/mkw. W miejscach padów chłonnych gramatura min. 110 g/mkw i chłonność min. 950%. Każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki do dokumentacji oraz być bezpiecznie pakowany do transportu w 2 opakowania transportowe. Sterylizacja EO. Wymaga się raportu walidacji procesu sterylizacji oraz certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę zewnętrzną. Fartuchy umieszczone w zestawach : Jednorazowe fartuchy chirurgiczne SMMMS zgodne z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2. Rękawy zakończone elastycznym mankietem 100% poliester. Rękawy o kroju typu reglan w całości wzmocnione przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 . Przód fartucha wzmocniony o gramaturze min 44 g/m2 . BI =6 (minium). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyja zapięcie na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. | [7 empty] | 0 |  | 0
ZADANIE 190 | WYROBY MEDYCZNE - ZESTAWY JAŁOWE JEDORAZOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego. Skład zestawu: 1. 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45cm x 75cm, o gramaturze 55g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu 2. 4 x tupfery gazowe wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej- rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20cm 3. 1 x żel nawilżający 2,7g – niemineralny- obojętny- nietłusty- hydrofilny oraz płynny – 2,7g – sterylizacja za pomocą promieniowania gamma 4. 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego 5. 5 x kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm , 17n 8w ze 100% bawełnianej gazy higroskopijnej 6. 1 x serweta nieprzylepna, barierowa w włókniny PP + PE w rozmiarze 60cm x 60cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 5cm i rozcięciem, o gramaturze 55g/m2 7. 1 plastikowe kleszczyki Kocher 14cm, poliamidowe, wzmocnione włóknem szklanym- niebieskie 8. 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5cm – polipropylenowa, wzmocniona włóknem szklanym, z podwójnymi ząbkami, zielona 9. 1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M - ( nieopakowane ), z wyciętym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 1500
2 | Zestaw opatrunkowy x 1szt. Skład zestawu: 1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5 cm 1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5 cm 6 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki. Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie elementy zestawu są jednorazowego użytku,sterylne. | szt. | 144
3 | Zestaw do zdjęcia szwów x 1 szt. Skład zestawu: 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki, 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm, 1 x ostrze - 6,5 cm (zapakowane). Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie elementy zestawu są jednorazowego użytku,sterylne. | szt. | 192
4 | Zestaw do założenia szwów ze znieczuleniem x 1szt. Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwkinr 3, 1 x igłotrzymacz 12 cm, 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana), 1 x igła 1,2 mm x 40 mm 18 G x 11/2, różowa (zapakowana), 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana), 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm. Opakowa: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie elementy zestawu są jednorazowego użytku,sterylme | szt. | 780
5 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego : skład 1 nieprzylepna serweta z włókniny 75cm x 90cm, dwuwarstwowy laminat PE+PP, 55g/m2, 1x kleszczyki plastikowe, 14cm wykonane z polipropylenu wzmocnione włóknem szklanym, 6x tupfery gazowe wykonane ze 100% chłonej gazy bawełniane, 20nitkowej, o wielkości śliwki (rozmiar po rozwinięciu około 20x20cm), 1 epiduralna, przylepna serweta z centralnym otworem i przylepnym brzegiem z włókniny barierowej (celuloza + polipropylen), o gramaturze 50g/m2, w rozmiarach 75 x 90cm, otwór w rozmiarze 15 x 13cm +-1cm, bok samoprzylepny na szerokości 6 cm od mniejszej strony, 1x strzykawka luer lock 5ml z gumowym, kontrastującym tłokiem niskooporowym: płynny przesuw tłoka, gwarantujacy precyzyjne dawkowanie, przezroczysty cylinder umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości , wyraźna , czytelna i trwała skala ułatwiajaca dawkowanie, korpus strzykawki i tłok wykonane z polipropylenu, zakończenie tloka-kauczuk syntetyczny, nie zawiera lateksu. 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7 x 30mm) osłonka i nasadka wykonane z polipropylenu, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej(zapakowana), 1 x igła podskórna, różowa,18G 1 1/2(1,2 x 40mm) osłonka i nasadka wykonana z polpropylenu, ostrz ze stali nierdzewnej ( zapakowana), 1x sterylny, samoprzylepny opatrunek z centralnym wkładem chłonnym z warstwą klejoną, 7,2 x 5cm. Zestaw zapakowany w opakowanie twarde typu twardy blister w ksztacie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyćjako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta. | zestaw | 1488
6 | Zestaw do centralnego wkłucia Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm (owinięcie zestawu); - 1 x serweta 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym decentralnie względem dłuższego boku ; - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm; - 1 x imadło chirurgiczne jedorazowe stalowe(stal nierdzewna) typu Mayo-Hegar 12 cm; matowo wykończone, posiadające symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały, wymagamy po obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG - 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 14 cm; - 1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml, transparentna; - 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30g/mkw; - 1 x obcinacz do szwów zakrzywiony, jednorazowy 6,5 cm, wykonany z metalu, bezpiecznie pakowany w osobny blister; - 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; - 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L, typu open-back; gramatura min 40 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, materiał SMMMS - 1 x strzykawka typu Luer, 2-częściowa, 20 ml; | zestaw | 45
7 | Zestaw do centralnego wkłucia Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm (owinięcie zestawu); - 1 x serweta 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym decentralnie względem dłuższego boku ; - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm; - 1 x imadło chirurgiczne jedorazowe stalowe(stal nierdzewna) typu Mayo-Hegar 12 cm; matowo wykończone, posiadające symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały, wymagamy po obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG - 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 14 cm; - 1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml, transparentna; - 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30g/mkw; - 1 x obcinacz do szwów zakrzywiony, jednorazowy 6,5 cm, wykonany z metalu, bezpiecznie pakowany w osobny blister; - 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; - 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L, typu open-back; gramatura min 40 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, materiał SMMMS - 1 x strzykawka typu Luer, 2-częściowa, 10 ml; - 1 x strzykawka typu Luer, 2-częściowa, 5 ml; -1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm -1 x igła injekcyjna 0,70 x 50 mm - 1 x maska chirurgiczna z gumkami 1 x czepek chirurgiczny | zestaw | 154
ZADANIE 191 | AKCESORJA DLA FIZYKOTERAPII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pokrycie włókninowe na podgłówek o gramaturze 45g/m2 x 1 szt | szt. | 4800
ZADANIE 192 | WYROBY MEDYCZNE - OPATRUNKI Z ELEMENTEM RTG
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa z regulowanym samoprzylepnym otworem. Serweta o budowie PP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm. | op.=65szt | 5
2 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa nieprzylepna z otworem. Serweta o budowie bPP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm. | op.=65szt | 4
3 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa nieprzylepna bez otworu. Serweta o budowie bPP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm | op.=65szt | 5
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 193 | WYROBY MEDYCZNE - PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd jednorazowego użytku, jałowy do przetoczeń płynów, bez ftalanów. Komora kroplowa wykonana z polipropylenu, wolna od PCW, długość komory (części przeźroczystej) 65mm - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na przyrządzie. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki", zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze. | szt. | 60000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, sztuka pakowana pojedynczo, bez ftalanów. Logo producenta na przyrządzie. | szt. | 2800
3 | Przyrząd do szybkiej transfuzji krwi jałowy, niepirogenny, wykonany z PCW o jakości medycznej, sterylizowany tlenkiem etylenu, wyposażony w pompkę ręczną o dużej skuteczności. | szt. | 800
4 | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i aparatem. Produkt jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Z załączoną wyraźną i czytelną papierową skalą pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O. | szt. | 250
RAZEM
ZADANIE 194 | WYROBY MEDYCZNE - PRZEDŁUŻACZE POMP
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość do 200cm. | szt. | 1705
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej DLA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość DO 200 CM . | szt. | 1520
RAZEM
ZADANIE 195 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wieszak wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego dla standardowych worków na mocz o poj. 1,5l i 2l, łatwy do mocowania , niejałowy. | szt. | 900
RAZEM
ZADANIE 196 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kieliszki wykonane z plastiku, o pojemności 30ml. | szt. | 60600
RAZEM
ZADANIE 197 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opaska uciskowa - staza wykonana z materiału z klamrą. | szt. | 228
RAZEM
ZADANIE 198 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koc ratunkowy | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 199 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szpatułki laryngologiczne. Wykonane z drewna, niesterylne. | op.=100szt. | 111
RAZEM
ZADANIE 200 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do lewatywy z kanką o pojemności 1,5 – 2l, niesterylny, z kanką zabezpieczoną osłonką, pakowany w worki chroniące przed zanieczyszczeniem. | szt. | 408
RAZEM
ZADANIE 201 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką , rozmiar 400 x 20. | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 202 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Miski nerkowate, jednorazowego użytku, o pojemności 700ml, tekturowe lub z pulpy celulozowej. | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 203 | WYROBY MEDYCZNE NIEJAŁOWE - IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych wykonana z delikatnego tworzywa nie powodującego uczuleń ani odparzeń. Zapinana na zatrzask. Posiadająca 4 pola do wypełnienia (nazwisko, łóżko, płeć, data) Wymiary: długość całkowita: 25, maksymalny obwód nadgarstka 23 cm, minimalny obwód nadgarstka 9 cm, Kolor: biały. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 204 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180cm posiadających w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem Luer z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120cm oraz worek oddechowy o pojemności 2 l, dodatkowe złącze proste 22m/22m. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/papier, sterylny. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. | szt. | 200
2 | Jednorazowa łyżka, ze stopu stali nierdzewnej, nie magnetycznej, o profilu przypominającym profil łyzki wielorazowej światłowoda, w standardzie zielonego zamka, tj. zgodnie z ISO-7376, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, w celu lepszej transmisji światła włókno światłowodu osłonięte jest w bezbarwnym płaszczu akrylowym, światłowód dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej. Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przezroczyste tworzywo, dające użytkownikowi pewność świecenia światłowodu w trakcie intubacji. Na łyżce widoczny typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer Lot, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Dostępne w rozmiarach Mac. 0-4, Mill 00-4. Opakowanie jednostkowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | szt. | 720
3 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, wykonana z niemetalicznego lekkiego tworzywa sztucznego (ABS, poliamid) nadającego się do recyklingu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami jedno i wielorazowymi w standardzie zielonego zamka. Rękojeść z poprzecznymi ergonomicznymi wgłębieniami/uchwytami na palce, zapewniającymi pewne trzymanie, cała rękojeść w charakterystycznym dla standardu „zielonego zamka” kolorze zielonym, mocowanie łyzki za pomocą stalowego elementu (redukcja ewentualnego wyłamania), rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5mm źródłem światła LED, waga ok. 90g, długość 120 mm, opakowanie jednorazowe foliowe. | szt. | 30
4 | Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła. Rękojeść wykonana z ABS i polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie. Łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: typ, rozmiar łyżki, znak CE. Na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 3 lata. Dostępny w rozmiarach Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. Macintosh 2,3,4. | szt. | 120
RAZEM
ZADANIE 205 | WYROBY MEDYCZNE - GINEKOLOGIA - II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ensula Curette aspirator do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy poprzez aspirację. Zbudowany z półsztywnej kaniuli o śr. 3mm w zestawie ze strzykawką 10mm wyposażoną w system samoblokujący oraz zatyczką z gwintem luer-lock. | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 206 | WYROBY MEDYCZNE - GINEKOLOGIA - III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzierniki jednorazowe dwułyżkowe sterylny, uroginekologiczny; rozmiar M. długość 132 mm | szt. | 3000
[6 empty] | RAZEM |  | 0 |  |  | 0
ZADANIE 207 | WYROBY MEDYCZNE - ZAWÓR BEZIGŁOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeńskiego Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania ( przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie – 12,5 psi, przystosowany do pracy z kocówkami luer lock, luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.wejście donaczyniowe ma być zabezpieczone protektorem, co umożliwi bezpieczną aplikację zaworu, bez ryzyka skażenia. | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 208 | WYROBY MEDYCZNE - ZESTAW JEDORAZOWY DRAGER
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw jednorazowy Drager składający się z wkładu typu VacuSmart i drenu typu VacuSmart 2m, na wydzieliny zbierane do pojemników ssaków do odsysania z drzewa oskrzelowego. | op.=25 szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 209 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pułapka wodna WaterLock2, wszystkie ap. do znieczulania. | op.=12szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 210 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Linia próbkowanie gazów anestetycznych. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 211 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXVI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła kulkowa 1,2x81mm,jednorazowego użytku o wymiarach 8,1cm,18G(1,2x1,88) z końcówką 93/42/EWG lock. Wykonana z austenistycznej stali nierdzewnej oraz makrolonu-końcówka luer lock, posiadająca znak CE,oznaczający zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowana do klasy IIa wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego 5 lat. Pakowana pojedynczo typu peel pouch,umożliwiający aseptyczne pobranie produktu. Pojedynczo pakowane igły umieszczone są w dyspenserze. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 212 | WYROBY MEDYCZNY - MARKER MEDYCZNY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Marker medyczny do znakowanie skóry, sterylny z linijką. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 213 | WYROBY MEDYCZNY - URZĄDZENIE DO MOCOWANIA SIATKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Urządzenie do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową, zszywki wchłanialne z Poli-DL-laktydu, długość zszywki 5,9mm. Liczba zszywek w urządzeniu -30szt. Długość kaniuli 39cm. Po 52 tygodniach wchłaniają się. | op=5szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 214 | WYROBY MEDYCZNY - TLENOTERAPIA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy 22mm z rurką T typu Cirrus z ustnikiem w komplecie (1464000) | szt. | 150
2 | Kapturek zabezpieczający 22F ( 1978 ) | szt. | 200
3 | Dren tlenowy Surelock długości 1,8m (1178) | szt. | 150
RAZEM
ZADANIE 215 | WYROBY MEDYCZNY - RURKI INTUBACYJNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, typu Murphy, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, cienkościenny mankiet wyprofilowany w kształcie walca, znak skracania rurki, oznakowanie rozmiaru na baloniku kontrolnym, wyraźne znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni, sterylna, jednorazowego użytku, instrukcja w języku polskim. Rozmiary od 3,0 do 9,0 co 0,5. Logo lub nazwa producenta na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. | szt. | 850
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z prowadnicą w środku, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, otwór Murphy, widoczna w promieniach RTG, wyprofilowana w kształcie łuku, z oznaczeniem głębokości intubacji w postaci dwóch półpierścieni, jałowa. Rozmiar: 6,0 do 9,0 co 0,5. Logo lub nazwa producenta na samym wyrobie , na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym. | szt. | 120
3 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu silikonowana, otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony zatyczką, delikatny mankiet niskociśnieniowy, znakowany balonik, linie rtg na całej długości, jałowa. jednorazowego użytku. Rozmiary: od 5,0 do 9,0. | szt. | 10
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, ze stałym przezroczystym szyldem z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym, wyposażona w białą prowadnicę, dołączone dwie tasiemki mocujące, sterylna, pakowana w sztywne opakowanie. Rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5. | szt. | 60
5 | Rurka tracheostomijna zbrojona z regulowaną częścią proksymalną ( regulowany kołnierz ) umożliwiający regulację długości rurki, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, znacznik głębokości, znakowany balonik, tasiemka mocująca, prowadnica, odporna na zaginanie. Mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca. Rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5. | szt. | 10
6 | Rurka tracheostomijna zbrojona z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Air-Cuf, zbrojona, z centymetrowym znacznikiem głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. Długości, rodzaju i średnicy mankietu, z oburatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary śr. wew. (mm)/śr. Zew. (mm)/długość (mm). 7,0/10,0/120 8,0/11,0/130 9,0/12,3/140.
7 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, Wykonana z medycznego PCW, barwny kod wkładek, gładkie zaokrąglone krawędzie, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. Rozmiary od 000/40mm do 5/110mm. | szt. | 300
8 | Maska krtaniowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, silikonowana o wzmocnionym końcu, kształt i właściwości ułatwiające atraumatyczne wprowadzenie, czytelne oznakowanie maski, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik 15mm. Rozmiary: 3 , 4 , 5. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 150
9 | prowadnice jednorazowego użytku. Metal pokryty tworzywem, miękki koniec, jałowa, Rozmiar: 4mm, długość 340mm. | szt. | 100
10 | Prowadnica do trudnych intubacji z futerałem wielorazowego użytku, elastyczna , wzmocniona na całej długości, skalowana - podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych. Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15CH/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną. | szt. | 10
11 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem ze stali nierdzewnej, znacznik głębokości skalowany co 2cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z centralnym i dwoma bocznymi otworami. Jałowe, jednorazowego użytku. Rozmiary od CH 24 do CH 36. | szt. | 7
12 | Miękkie, odporne za złamanie, gładkie, wykonane z terrmoplastycznego PCW. Oznaczenie rozmiaru na trokarze i drenie, niebieska linia widoczna w promieniach RTG. Płaski uchwyt z oznaczeniem rozmiaru ułatwiający wprowadzenie i manipulowanie drenem,zakończone miękka niebieska końcówką, wersja ostra.Gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu. Znaczniki głębokości co 2cm. Zakończenie dostosowane do łączników schodkowych. Opakowanie zawiera osłonę na ostra końcówkę trokara,sterylnie, podwójne opakowanie. rozmiar 20CH i 24CH. | szt.
13 | Łącznik do drenów Y: 20-32 cm | szt. | 10
14 | Wykonane z miękkiego PCW z centralnym i 5 bocznymi otworami, rozszerzany koniec dystalny,jednorazowego użytku, jałowe, pakowane pojedynczo, rozmiary: CH24/400, CH 26/400, Ch 28/400. | szt. | 174
15 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji. Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokosci co 1cm, wymiary 15CH/70cm. | szt. | 30
16 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary: 4,0mm/67,3cm – do rurek o śr. 5,0-8,0mm 5,0mm/69,3cm – do rurek o śr. 8,5-11,5mm | szt. | 20
17 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PVC, sterylna, rozmiary: 4,0mm/33,5cm – do rurek o śr. 5,0-8,0 5,0mm/36,5cm – do rurek o śr. 8,5-11,5mm | szt. | 170
RAZEM
ZADANIE 216 | WYROBY MEDYCZNY -MASKI TLENOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o średniej koncentracji tlenu, regulowana blaszka na nos, gumka , odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem, sterylna. Rozmiar standardowy i przedłużany. | szt. | 1000
2 | Maska wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCW o średniej koncentracji tlenu,jałowa, regulowana blaszka na nos, nebulizator 6ml, wersja dla dorosłych jak i dla dzieci, odporny na przetarcia przewód długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiary masek: - wersja standardowa dla dzieci, i przedłużana dla dorosłych. | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 217 | WYROBY MEDYCZNY - STRZYGARKI I OSTRZA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 róznymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. | szt. | 3
2 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologiczne czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wykluczajakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjęta, wolne od lateksu. Pakowane: 50szt. | szt. | 150
3 | Ostrza wąskie jednorazowego urzytku, do strzygareki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologiczne czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała) , szerokość ostrza tnącego 20mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjęta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowanie: 1szt/blister, 50 blistrów/pudełko. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 218 | WYROBY MEDYCZNY - ZESTAW DLA PACJENTA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw jednorazowego użytku dla pacjenta składający się z: 2białych osłon na buty, jednego białego czepka o średnicy 53cm typu Clip, ciemnoniebieskich majtek, niebieskiej koszuli dla pacjenta z krótkim rękawem, trokami przy szyi i w pasie o wymiarach 114x139cm. Wszystkie komponenty zestawu pakowane razem. | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 219 | WYROBY MEDYCZNY - WOREK DO OPRÓZNIANIA MOCZU
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą w żel (SAP), 2 L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku. | szt. | 250
RAZEM
ZADANIE 220 | WYROBY MEDYCZNY - IGŁA DO STYMULATORA
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła echogeniczna 22Gx207x50 i 22Gx 3 1/8 0,7 x 80 do blokowania nerwów obwodowych pod kontrolą USG, szlif 30 stopni, dren infuzyjny nie zawierający DEHD. Echogeniczny wzór x dookoła igły zapewniający dobrą widoczność z każdej strony. Izolacja na całej długości igły. | szt. | 400
RAZEM
ZADANIE 221 | WYROBY MEDYCZNY - CEWNIKI WYSOKOPRZEPŁYŁOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki wysokoprzepływowe (HIGHFLOW), o nerkowatym kształcie przekroju, schodkowa końcówka cewnika dwuświatłowego pozbawiona otworów bocznych, unikalna technologia obejmuje dodanie jonów bizn przeciwbakteryjnych do powłoki nakładanej na powierzchnię cewnika. Średnica zewn. A(f) 13 długość 200mm. | szt. | 60
2 | Cewniki wysokoprzepływowe (HIGHFLOW), o nerkowatym kształcie przekroju, schodkowa końcówka cewnika dwuświatłowego pozbawiona otworów bocznych, unikalna technologia obejmuje dodanie jonów bizn przeciwbakteryjnych do powłoki nakładanej na powierzchnię cewnika. Średnica zewn. A(f) 13 długość 250mm. | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 222 | WYROBY MEDYCZNY DO OTOSKOPU
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopu. | szt. | 1200
2 | Jednorazowa łyżka metalowa do trudnych intubacji typu McCoy, zgodna z ISO7376, w standardzie „zielonego zamka”, wykonana ze stopu stali, nierdzewnej zmatowianej w celu redukcji refleksów świetlnych, ruchoma końcówka zaolona, nietraumatyzująca. Światłowód nieobudowany na całej długości, podstawa łyżki zielona sugerująca standard „zielonego zamka”, na łyżce widnieją min.: nazwa producenta, symbol nie do powtórnego użycia, numer LOT. Długość w rozmiarach MAC 3,4, szerokość końcówki 15mm, długość całkowita dla rozmiaru3: 130-135mm, dla końcówki4: 150-155mm. Opakowanie = 55 sztuk. Na opakowanieu jednostkowym typu folia papier etykieta w języku polskim, na której powinny znajdować się takie informacje jak: nazwa produktu, oricedura, nr ref, rozmiar, długość, LOT, data ważności, znak CE, kod EAN. Wyrób medyczny nie zawierający lateksu. | szt. | 8
RAZEM
ZADANIE 223 | WYROBY MEDYCZNY DO SPIROMETRU
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ustnik jednorazowego użytku do spirometru EASY ONE model 2001 | szt. | 400
2 | Spireta – łącznik do spirometru EASY ONE model 2001 | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 224 | WYROBY MEDYCZNY DRENY Z TROKAREM
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z miękkiego PCV, otwory ssące i otwór końcowy, gładko wykończone, linia RTG, znacznik co 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, zintegrowany łącznik, podwójnie pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny. Rozmiary: 20F/40cm; 24F/40cm; 28F/40cm; 32F/40cm. | szt. | 50
2 | Łącznik do drenów Y: 20-Łącznik do drenów z trokarem; kompatybilny do rozmiarów drenów: 20F/40cm; 24F/40cm; 28F/40cm; 32F/40cm 32cm | szt. | 40
RAZEM
ZADANIE 225 | WYROBY MEDYCZNY DRENY DLA ANESTEZJOLOGII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny przedłużające typu Heidelberg zakończone koreczkiem i zatyczką. Długość 140cm, objetość wypełnienia 9,9ml, średnica wewn. 3,0mm. Wykonane z PCV, nie zawierające DEHP. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 226 | WYROBY MEDYCZNY SATAPLERY I ŁADUNKI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 60 -zszywki 4,5mm (kolor zielony). | op=10szt. | 2
3 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 60 -zszywki 3,8mm (kolor niebieski). | op=10szt | 2
5 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
6 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 80 -zszywki 3,8mm (kolor niebieski). | op=10szt | 2
7 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,2mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 10
8 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 80 -zszywki 4,2mm (kolor złoty). | op=10szt | 2
9 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80mm o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, początek i koniec zespolenia na długości min. 1,5 zszywki poza linią cięcia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, -84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm. Stapler z wstępnie załadowanym ładunkiem. | szt. | 5
10 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 80 -zszywki 4,5mm (kolor zielony). | op=10szt | 1
11 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadeł;ka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm; 33,5mm zakrzywiony; jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypakowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, z opcją podwójnej prędkości. | szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 227 | WYROBY MEDYCZNY - MISKI JEDNORAZOWE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Miska ogólnego zastosowania (do mycia pacjenta), poj. 3L, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazujacej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temp. 35st. C, do utylizacji w urządzeniu typu Macelarot. | szt. | 2000
2 | Miska ogólnego zastosowania (do mycia pacjenta), poj. 4L, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazujacej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temp. 35st. C, do utylizacji w urządzeniu typu Macelarot. | szt. | 1000
RAZEM
ZADANIE 228 | WYROBY MEDYCZNE -MATERIAŁY DO GINEKOLOGII - V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, milofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, wysokość implantu 8cm (odległość między ramionami), rozmiar trapezu: podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, implantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt. | 10
2 | Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, milofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, wysokość implantu 6cm (odległość między ramionami), rozmiar trapezu: podstawa górna 4,5cm, podstawa dolna 6cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, implantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 229 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokosci, z oznaczeniem na kołnierzu srednicy wew. i zew. Długości, rodzaju i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary śr. wew(mm)/śr. Zew.(mm)/długość (mm) 7,0/10,0/120 8,0/11,0/130 9,0/12,3/140 | szt. | 6
RAZEM
ZADANIE 230 | WYRÓB MEDYCZNY - NARZĘDZIE DO MOCOWANIA SIATEK
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Narzędzie do mocowania siatek. Posiada kaniulę wyprowadzającą ładunki o długości 39cm. Zawiera wchłanialne ładunki, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 5,3mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i pojedynczym grotem. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 miesiącach. Urządzenie (30 ładunków) jest jednorazowe i sterylne. | op.=30szt. | 5
RAZEM
ZADANIE 231 | WYRÓB MEDYCZNY - UKŁAD ODDECHOWY
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową. Wyprodukowany z EVA, PP, PC, PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min. < 2mbar. | op.=5szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 232 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek z flizeliny, damski, w kształcie beretu, jednorazowy, ściągany gumką na całym obwodzie, wykonany z delikatnej przewiewnej włókniny. Średnica zewnętrzna beretu w stanie zorłożonym nie mniejsza niż 35 cm. Pakowany po 100 szt. Gramatura materiału min. 14g/m2, w kilku rozmiarach do wyboru.i | szt. | 6000
RAZEM
ZADANIE 233 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek jednorazowy CLIP biały, zielony, niebieski. Gramatura 25g/m2, Po rozłożeniu beret do długich włosów. | szt. | 3000
RAZEM
ZADANIE 234 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek typu furażerka, classic, wiązany, polipropylen 27g/m2, niebieski, zielony, rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt. | szt. | 2500
RAZEM
ZADANIE 235 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek lekarski w całości wykonany z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, ściągnięty z tyłu nieuciskającą gumką, o gramaturze min. 25g, niebieski, zielony. Pakowany w kartoniku w formie podajnika po 100szt. Zgodny z normą EN-1041. | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 236 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek lekarski typu furażerka; Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50szt. chłonący pot | szt. | 4000
RAZEM
ZADANIE 237 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3; gramatura maksimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gram. min. 38g/m2. Rekaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie toków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295cm H20, natomiast BI=6. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Rozmiary M, L, XL. | szt. | 500
RAZEM
ZADANIE 238 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ubranie operacyjne męskie, jednorazowe, wykonane z włókniny (komplet:bluza+spodnie, w rozmiarach: S-XL); SMS 30g/m2, antystatyczne, dekolt V, 1 kieszeń, spodnie na gumkę, ciemnogranatowe. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 239 | WYRÓB MEDYCZNY - UBRANIA OPERACYJNE- VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ubranie operacyjne jednorazowe. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza+spodnie). Nogawkibez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją V, obszyte oraz trzy kieszenie. Włóknina- 40g/m2- typu SMS – a z apreturą antystatyczną. Nić do szwów syntetyczna. Włóknina, z której wykonany jest komplet chirurgiczny spełnia wymogi normy NF EN 13795 dotyczacej wartości progowych charakterystycznych dla odzieży chirurgicznej. Bez lateksu i kalafonii. Produkty pakowane oddzielnie w przezroczyste, zamknięte woreczki plastikowe, dla ochrony umieszczone w folii polietylenowej, a następnie pakowane w pudła kartonowe. Rozmiary S-XXL; Kolor-niebieski. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 240 | MATERIAŁY DLA ANESTEZJOLOGII - XXXVIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maska do podawania tlenu - dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł. 2,1m - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo . Pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI. | szt. | 300
RAZEM
ZADANIE 241 | MATERIAŁY DLA GINEKOLOGII VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; - gramatura siatki 21g/m2 - porowatość siatki 93% - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych; - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy; - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji - rozmiar siatki standard | szt. | 45
RAZEM