## zadanie 1 implanty cementowe
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawa implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Implanty cementowe do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji. Wymagania:  trzy rodzaje cementu o różnej gęstości: cement PMMA o niskiej gęstości / ok. 70 % PMMA i 30 % BaSO4/, cement PMMA o średniej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2 / i cement PMMA o wysokiej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2/ czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 stopnie – min. 10 minut cement nieprzezierny dla promieni RTG manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu zestaw do podawania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym, umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód od długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą igły przeznasadowe o średnicach 11 i 14 G, o długościach 120 i 150 mm, ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo igła biopsyjna o długości 190 mm i średnicy 13 G, zestaw wyposażony w strzykawkę o objętości 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowywania materiału biopsyjnego, jednorazowy, sterylny Komplet: 1 cement, 1 mieszalnik cementu, 1 pistoletowy podajnik cementu, 1 igła przeznasadowe, 1 igła biopsyjna *wszystkie elementy zestawu pakowane pojedynczo, sterylnie | kpl. | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Cement Komis: 2szt | szt. | 50
1b | Mieszalnik cementu Komis: 2szt | szt. | 50
1c | Pistoletowy podajnik cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1d | Igła biopsyjna Komis: 1 szt | szt. | 50
1e | Igła przeznasadowa Komis: 3 szt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawa jednorazowych systemów do małoinwazyjnej stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowy system (zestaw) do małoinwazyjnej stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego. Wymagania:  śruby sterylne po 2 sztuki na podajnikach w jednym rozmiarze z 2 nakrętkami i dwoma blokerami wieloosiowości  śruby wielo/jednoosiowe, samonacinające, samogwintujące, kaniulowane, perforowane i wyciągowe  podwójny gwint śruby na całej długości, zagęszczony w części nasadowej  pręty o średnicy 5,5 mm, gładkie, wstępnie wygięte o długości od 40-100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste o długości od 60-100 mm, stopniowane co 10 mm oraz 130,160, 200 i 300 mm, pręty do segmentu L5-S1 o zwiększonej lordozie długości 30 i 40 mm  podajniki do prętów przezierne dla RTG, umożliwiające weryfikację pozycji pręta  w zestawie do implantacji 4 druty Kirschnera, przebijak, sonda z kulowym zakończeniem, śrubokręt, podajnik pręta, rączka, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śrub  kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu, sterylne i jednorazowe  w komplecie 3 zestawy śrub z nakrętkami, zestaw narzędzi, zestaw prętów, kompresor, kaniula do cementu, 1 igła przeznasadowa, 1 sterylna osłona do urządzenia AR *wszystkie elementy zestawu pakowane pojedynczo, sterylnie | zestaw | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | zestaw śrub z nakrętkami Komis: po 2 op każdego rozmiaru | op | 150
1b | zestaw narzędzi Komis: 2 op | op | 50
1c | zestaw prętów Komis: po 1 op każdego rozmiaru | op | 50
1d | kaniula do cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1e | igła przeznasadowa Komis: 2 szt | szt. | 50
1f | sterylna osłona do urządzenia AR Komis:2 szt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawa małoinwazyjnych jednorazowych zestaw do przezskórnej międzystawowej stabilizacji w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Opis produktu: 1. implanty wykonane ze stopu tytanu, fabrycznie zamontowane na podajnikach 2. implanty o klinowym kształcie, wyposażone w kolce stabilizujące w przestrzeni międzystawowej 3. w pakiecie 2 implanty na podajnikach sterylnie pakowane oraz jednorazowe narzędzia umożliwiające przezskórną implantację Zestaw zawiera: 2 implanty Jednorazowe narzędzia do wykonywania zabiegów Ilość zestawów w komisie: 2 | zestaw | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4 PLIF
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawa implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa PLIF
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Implanty do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa PLIF. Wymagania: *Tytanowy implant o ostro ząbkowanych powierzchniach, porowatość 60% * Zakres wielkości porów 100-700 mikrometrów * co najmniej dwie długości implantów 23 i 28 mm, wysokość od 7-14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm, stopnie skosu 0 i 6 stopni * w zestawie retraktory, frezy, stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów kostnych Komis: po 2 szt każdego rozmiaru implantu | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawa zestaów do stabilizacji stawu krzyżowo – biodrowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Wymagania: 1. śruba dwuczęściowa o średnicy części krzyżowej 10mm w zakresie długości od 35-55mm ze skokiem co 5mm i części biodrowej 13mm o długości 20mm. 2. Śruba blokująca jednoelementowa o średnicy 9mm w zakresie długości 30-55mm ze skokiem co 5mm 3. konstrukcja śrub dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie dystrakcji i kompresji stawu 4. implanty o siatkowej konstrukcji sprzyjającej przerostom kostnym 5. druty Kirschnera 6. w zestawie dodatkowe śruby jednoelementowe o mniejszych średnicach do ustabilizowania i zablokowania stawu 7. Komplet narzędzi do wprowadzenia śrub Zestaw zawiera: 3 śruby do stawu biodrowo-krzyżowego, 3 druty Kirschnera jedrnorazowe, 1 trocar jednorazowy Ilość zestawów w komisie: 1 *wszystkie elementy zestawu pakowane pojedynczo, sterylnie | zestaw | 10
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | śruby do stawu biodrowo-krzyżowego | szt. | 30
1b | druty Kirschnera jednorazowe | szt. | 30
1c | trocar jednorazowy | szt. | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawa tytanowych implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Wymagania: 1. tytanowe implanty o siatkowej strukturze 2. powierzchnia górna i dolna implantu posiadająca wyprofilowane karby zabezpieczające przed migracją implantu 3. powierzchnia czołowa o kształcie pocisku ułatwiająca implantację 4. implanty o długościach 22, 25, 28 mm, wysokości od 8-13 mm stopniowane co 1 mm 5. w zestawie komplet narzędzi do implantacji Komis: po 2 szt każdego rozmiaru implantu | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zad 7 matris
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawa płytek do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Wymagania: - płytki tytanowe w rozmiarach od 20 do 80 mm stopniowane co 3 mm - grubość płytki poniżej 1,6 mm, a szerokość poniżej 16 mm - możliwość zmiany kształtu krzywizny płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących - śruby samogwintujące się o średnicach 4 i 4,5 mm i długości od 10 do 24 mm - w komplecie narzędzia do wprowadzania śrub i ich blokad Komplet: 1 płytka szyjna, 4 śruby tytanowe *wszystkie lementy zestawu pakowane pojedynczo, sterylnie | zestaw | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | płytki szyjna Komis: po 2 szt każdego rozmiaru płytki | szt. | 50
1b | śruby tytanowe Komis: po 2 szt każdego rodzaju śrub | szt. | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:

## Zad 8 drenaż krwiaków
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawa zestawów do drenażu krwiaków przymózgowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | Ilośc J.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do drenażu krwiaków przymózgowych | 200 | kpl
| Asortyment | Ilość | J.m. | cena jedn netto | Wartość netto /Ilość j.m.. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto+VAT/ | VAT %
1A | płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków, szerokość płaskiej części 7mm lub 10mm, długość całkowita 75cm, do wyboru przez Zamawiającego. Okrągła część drenu o średnicah wewn/zewn. 2.8/4.8mm zakończona szydłemdo przeprowadzenia przez skórę | 200 | szt
1B | Łącznik dren – worek | 200 | szt
1C | Worek 700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | 200 | szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie 9 waciki
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawa wacików neurochirurgicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Waciki neurochirurgiczne z nitką; jednowarstwowe; znacznik radiologiczny niebieski przez cały wacik; grubośc wacika 0,5mm; rozmiar 13 x 25mm; 1 opakowanie zawiera 20 blistrów | op | 10
2. | Waciki neurochirurgiczne z nitką; jednowarstwowe; znacznik radiologiczny niebieski przez cały wacik; grubośc wacika 0,5mm; rozmiar 25 x 76mm; 1 opakowanie zawiera 20 blistrów | op | 10
3. | Waciki neurochirurgiczne z nitką; jednowarstwowe; znacznik radiologiczny niebieski przez cały wacik; grubośc wacika 0,5mm; rozmiar 13 x 51mm; 1 opakowanie zawiera 20 blistrów | op | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9: