## Zadanie 1
Pakiet 1
Lp | Dane techniczne | J.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto/op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | minimalne ilośc komisowe
1 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10, 15 i 25mm; średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. (10 szt.) | 5 |  |  |  |  | 1 op.
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 i 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op. (10 szt.) | 8 |  |  |  |  | 1 op.
3 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o długości całkowitej 80, 110, 140 i 170mm (do wyboru); średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1 op.
4 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długość całkowita 60, 90, 120, 160 i 170mm (do wyboru), średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
5 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-810UR w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | op. (10 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
6 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 5 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op.
7 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op..
8 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; stosowana w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op.
9 | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość ostrza igły: 3 i 4 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm | op. (5 szt.) | 60 |  |  |  |  | 1op.
10 | Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opkakowaniu | op. (5 szt.) | 5 |  |  |  |  | 1op.
11 | Klipsy jednorazowe, długie, do klipsownicy HX-110LR/QR/UR oraz HX-810LR/QR/UR, długość ramion klipsa 7,5 i 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 i 135 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); 40 szt. w opakowaniu | op. (40 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1szt.
12 | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu; | op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1szt.
13 | Jednorazowa pułapka na polipy, 4-komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu | op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
14 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90 i 120mm (do wyboru), średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
15 | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP | op. (50 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
16 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, wykonana z nitynolu; pokrywana silikonem; długość całkowita 80, 120, 140 i 180mm (do wyboru); średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; w środkowej części (roboczej) struktura siatki żebrowana w celu zabezpieczenia przed migracją; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lassa; długość aplikatora 70cm, średnica 6mm/18Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
17 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) | 4 |  |  |  |  | 1op.
18 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) | 4 |  |  |  |  | 1op.
19 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
20 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. | 1
21 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
22 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 | 1 |  |  |  |  | 1szt.
23 | Zawór ssący do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
24 | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
25 | Filtr antybakteryjny so ssaka KV-6 | op.(10szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
26 | Zakrywka wodoodporna do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 2 |  |  |  |  | 3szt.
27 | Zatyczka czyszcząca do gniazda kanałów kompatybilna z adapterem do czyszczenia wszystkich kanałów Gastro-kolono -duodenoskopów | szt. | 10 |  |  |  |  | 2szt.
28 | Adapter do płukania kanałów | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
29 | Butelka na wodę do gastro-,kolono,duodenoskopów serii:OES-40,EVIS-140,-145,-160,-165,-180,-240,0-260, | szt. | 2
30 | Zawory biopsyjne wielorazowego użytku do endoskopów Olympus | op. (10 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
31 | Zestaw jednorazowych zaworów (woda/powietrze, ssący i biopsyjny), sterylizowane fabrycznie zawory jednorazowego użytku, natężenie przepływu wody/powietrza i siła ssania zgodne z normami firmy Olympus, wyrób wolny od silikonu, lekko zaokrąglona górna część zaworu umożliwiająca manipulowanie powietrzem; opakowanie 25 zestawów | op. (25 szt.) | 3 |  |  |  |  | 1op.
32 | Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP®, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Wspópracuje z kompresorem powietrza EndoClot Compressor; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanało roboczego m.in. 2,8mm. opakowanie zawiera 1 zestaw. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
33 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; wspóracuje z kompresorem powietrza EndoClot Compressor | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
34 | Jednorazowy cewnik do stosowania EndoClot PHS i EndoClot Adhesive; do podłączenia do kompresora EndoClot; min. średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 2300cm; 5 szt. w opakowaniu | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
35 | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem | szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
36 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60, 80, 100, 120, 150 i 170mm (do wyboru); średnica 18 mm, średnica kołnierzy: 24mm i 26mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr; | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
37 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o długości całkowitej 60, 80, 110, 140, 170 i 180mm (do wyboru); średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8mm/24 Fr; | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
38 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
RAZEM

## Zadanie 2
Pakiet 2
Lp | Dane techniczne | J.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto/op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Minimalne ilości komisowe
1 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji na kateterze przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długościach 155cm i 235cm, z możliwościa wykonania MRI, możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego (średnica kanału endoskopowego 2.8mm) | 1szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
2 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 17mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji na kateterze przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długości 235cm, z możliwościa wykonania MRI, możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego (średnica kanału endoskopowego 2.8mm) | 1szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
3 | Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopoweDługość robocza: 160 i 240 cm; średnice szczęk: 1.8, 2.2, 2.4 i 2.8 mm; łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie; posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej; w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną; z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym oraz moment wysunięcia z endoskopu; dostępne w wersji z igłą i bez igły; typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.0 i 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm. Opakowanie zawiera 40szt. sterylnych szczypiec. | op (40szt.) | 8 |  |  |  |  | 1op
4 | Trójstopniowy jednorazowy balon z wytrzymałego tworzywa o zmiennej średnicy (z prowadnikiem) do poszerzania zwężeń jelitowych oraz przełyku, odźwiernika i dróg żółciowych (DASE); kateter: długość 240 cm; średnica 7,5 Fr; balon: długość 5.5 cm; średnice do wyboru: 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, zaokrąglone brzegi pozwalające na endoskopową obserwacje miejsca poszerzania, dwa markery radiologiczne, na kateterze fluorescencyjna karta informująca o wymaganym ciśnieniu do uzyskania danych średnic. Produkt nie zawierjący lateksu. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
5 | Trójstopniowy balon z wytrzymałego tworzywa o zmiennej średnicy do poszerzania zwężeń przełyku; kateter: długość 180 cm; średnica 6 Fr; balon: długość 8 cm; średnice do wyboru: 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, mocowany na drucie, zaokrąglone brzegi pozwalające na endoskopową obserwacje miejsca poszerzania, dwa markery radiologiczne, na kateterze fluorescencyjna karta informująca o wymaganym ciśnieniu do uzyskania danych średnic. Produkt nie zawierający lateksu | szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
6 | Jednorazowy wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów. Może być użyty do balonów hydrostatycznych. Zakres ciśnień 0 - 15 ATM. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
7 | Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami -wykonane z drutu nitinolowego, ksztalt walca o długościach 10, 12 i 15cm - średnice trzonu/ kielicha proksymalnego: 18/23 mm i 23/28 mm, kołnierz dystalny prosty - powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomoca prutej nici - możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu - średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16 Fr i 22 Fr tj. 5.3 mm i 7.33 mm - system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i częsci powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie - współpracuje z prowadnicą 0.038" - możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego | szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
8 | Protezy samorozpreżalne do protezowania przełyku w zwężeniach nowotworowych, łagodnych oraz w leczeniu przetok, całkowicie kryty lub z odkrytymi końcami (w zależności od potrzeb), z możliwością pozostawienia implantu w zwężeniu łagodnym pacjenta przez 8 tygodni po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg. wskazań lekarza (w wersji w pełni krytej), załadowany do zestawu wprowadzającego 18,5 Fr; stent wykonany z grubego drutu nitinolowego, dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%,, w wersji w pełni krytej możliwość dwukrotnego złożenia i rozłożenia stentu do 75% uwolnienia, system uwalniania 1:1, znaczniki RTG na zestawie oraz na rękojeści, możliwość wykonania MRI, nitka do repozycji po całkowitym uwolnieniu, dostępne długości: 10cm ,12cm,15cm+/0,5cm oraz średnice trzonu: 18mm i 23mm, śr. kołnierzy: 23/23, 25/23mm i 28/28mm. | szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
9 | Samorozprężalny , nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelita grubego. Stent: średnica 22mm z flarą 27mm lub 25mm z flarą 30mm; długość 6,9,12 cm. System wprowadzający: długość 230 cm; średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik - .035", 3 markery RTG na zestawie wprowadzającym, mozliwość dwukrotnego złożenia i rozłożenia stentu do 70% uwolnienia. Możliwość wykonania MRI. | szt. | 4 |  |  |  |  | 1op
10 | Prowadniki:o średnicy 0.025” i 0.035” i długości: 260 i 450 cm; w wersji z końcówką roboczą o długości 5 cm; końcówka wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG; sztywność: standardowa i usztywniona; kształty końcówek: prosta i zagięta; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; izolowany elektrycznie; dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Op – 2szt | op. (2szt) | 2 |  |  |  |  | 1szt.
11 | Prowadnik jednorazowego użytku do protezowania przełyku, bardzo sztywny, posiada stalowy rdzeń pokryty spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu, dystalny koniec prowadnika zaopatrzony jest w giętką, atraumatyczną końcówkę prostą o długości 6 cm pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia, średnica zewnętrzna .038", długość 260cm. Współpracujący ze stentami przełykowymi | szt. | 5 |  |  |  |  | 1op
12 | Sterylne zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii) zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach, zestaw zawierający ponadto: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania nici trakcyjnej przez kanał, nić trakcyjna do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., metalowe nożyczki i pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. Sterylizowane tlenkiem etylenu | op. (2 szt) | 5 |  |  |  |  | 1op
13 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanalowa w zakresie 2.0-4.2mm oraz oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do gniazd i zaworów); dł kateteru 240cm, śr kateteru 1.65mm; dł szczoteczki kanałowej 13mm, średnica szczotki kanałowej 5mm; dł całkowita szczotki gniazdowej 14.5cm, śr szczotki gniazdowo-zaworowej 5/10mm, dł szczotki gniazdowo-zaworowej 35/40mm. Opakowanie zawiera 50 kompletów. | op. (50 kpl.) | 3 |  |  |  |  | 1op.
RAZEM:

## Zadanie 3
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość / 12 m-cy | Cena jednostkowa /za 1 j.m./ netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | minimalne ilości komisowe
1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna. Cięcie na zimno, bez koagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnic : 6,10.15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 20 |  |  |  |  | 1szt.
2 | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią : Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm;średnica pętli 30mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
3 | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu. Średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,40, 50 mm średnica drutu tnącego 0.47mm. średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  | 1szt.
4 | Pułapka na polipy usunięte podczas endoskopowej polipektomii, dwukomorowa jednorazowego użytku.Dwa kolory dla identyfikacji uchwyconych polipów. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1szt.,
5 | Tusz do znakowania tkanek Black Eye, sterylny, pojemność 5 ml | szt. | 400 |  |  |  |  | 1szt.
6 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane PE, z markerami sygnalizującymi lub bez - (do wyboru przez Zamawiającego), łyżeczki typu owalne, owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm .Długość szczęk 0,43 cm , pojemność łyżeczek 7,46 mm3 długość szczęk wraz z obudową 11 mm , długość robocza 160, 180, 230 cm. .Do wyboru przez Zamawiającego. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | szt. | 500 |  |  |  |  | 1szt.
7 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane PE, owalne ,uchylne 90 stopni z miniząbkami na obwodzie.Średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 1600 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
8 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane PE, owalne ,do gorącej biopsji.Średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 2300 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1szt.
9 | Jednorazowe szczypce hemostatyczne przeznaczone do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych. Funkcja rotacji 360 stopni.. Hydrofilna osłonka zabezpieczająca kanał endoskopu przed uszkodzeniem.Otwarcie ramion Łyżeczek 7mm. Długość 1600mm,2300mm.Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
10 | Jednorazowe igły do ostrzykiwań.Średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 22, 23, 25 G .Długość igły: 4,5 mm . Długość robocza 230 cm . Osłonka zakończona metalową końcówką ochronną nie krótszą niż 6 mm zapobiegającą przebiciu teflonowego prowadnika. Dźwiękowa sygnalizacja ("klik")pełnego wysunięcia igły.Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 500 |  |  |  |  | 1szt.
11 | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym | szt. | 20 |  |  |  |  | 1szt.
12 | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań .Średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm. Długość robocza 230 cm.Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
13 | Jednorazowe chwytaki 4 lub 5-ramienne do usuwania ciał obcych, długość robocza 230 cm ,średnica osłonki 2.3 mm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1szt.
14 | Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów . Średnica osłonki 1.7 mm . Długość robocza 230 cm . Średnice szczoteczek : 5/5; 6/6; 7/7; 5/10, 6/10,mm Różne kolory osłonki w zależności od średnicy szczoteczki, dla szybkiej identyfikacji produktu.Do wyboru przez Zamawiając | szt. | 200 |  |  |  |  | 1szt.
15 | Zestaw składający się z: jednorazowa dwustonna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm oraz 7/7 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Długość robocza 230 cm, średnica oslonki 1.7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów. Średnica włosia 5/12 mm, długośc robocza 16 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  | 1szt.
16 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii zregulowaną gumką materiałową, pakowany w dyspenser po 100 sztuk. Rozmiar 22x27 mm. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556-1:2002 (sterylny) | szt. | 50 |  |  |  |  | 1szt.
17 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z regulowaną opaską mocującą , pakowany w dyspenser po 100 sztuk. Rozmiar 22x17 mm. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN- EN 556-1:2002 (sterylny) | szt. | 50 |  |  |  |  | 1szt.
18 | Zestaw zaworów Olympus. ( biopsyjny+ssący+woda-powietrze).Sterylny ,jednorazowego uzytku. | szt. | 100 |  |  |  |  | 1szt.
19 | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu; | szt. | 25 |  |  |  |  | 1szt.
20 | Aqua Test.Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody czystej mikobiologicznie.Czułość i swoistość 98%.Odczyt 5-30 minut.Test z przesuwnym zamknięciem studzienki testowej bez kleju.Posiada podwójne wgłębienie zabezpieczajace wydostanie się płynu poza test.Dwustronna możliwość obserwacji próbki.Zmiana koloru z żółtego na amarantowy.Opakowanie 50szt. | szt. | 300 |  |  |  |  | 1op.
RAZEM

## Zadanie 4
Pakiet 4
Lp | Dane techniczne | J.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | minimalne ilości komisowe
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1 op.
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1 op.
3 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 |  |  |  |  | 1 op.
4 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 szt.
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50 |  |  |  |  | 1 szt.
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 op.
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważnosci Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 op..
8 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe 10 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 op.
9 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 |  |  |  |  | 1op.
10 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 |  |  |  |  | 1op.
11 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
12 | Cewnik endoskopowy typu SPRAY do rozpylania barwników endoskopowych, długość narzędzia 2300mm, średnica narzędzia 2,4mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
13 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. | szt. | 25 |  |  |  |  | 1op.
14 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.Opakowanie handlowe 50szt. | szt. | 150 |  |  |  |  | 1op.
15 | Sigmoidoskop jednorazowy ze światłem LED, niesterylny. Długość 250 mm, średnica zewnętrzna 23 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  | 1op.
16 | Sigmoidoskop jednorazowy ze światłem LED oraz z gruszką pompującą powietrze; niesterylny. Długość 250 mm, średnica zewnętrzna 23 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1op.
17 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 100 |  |  |  |  | 1op.
18 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk | szt. | 100 |  |  |  |  | 1op.
19 | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 |  |  |  |  | 1szt.
20 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
21 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
22 | Dren do pompy płuczącej z zaworem, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawiera latexu oraz DEHP. Sterylizowany EO. | szt. | 150 |  |  |  |  | 1szt.
RAZEM