**Gdańsk, dnia 06.02.2023r**.

**GUM2023ZP0009**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści analizator bez systemu aspiracji i bez automatycznego czyszczenia po reakcji?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie dopuści analizatora bez systemu aspiracji i bez automatycznego czyszczenia po reakcji.

**Pytanie 2**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści analizator kompatybilny z butelkami na odczynniki o pojemności 20ml i 40ml?

**Odpowiedź:**

TAK Zamawiający dopuści analizator kompatybilny z butelkami na odczynniki o pojemności 20 i 40 ml.

**Pytanie 3**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści analizator z jednorazowymi, wymiennymi kuwetami?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie dopuści analizatora z jednorazowymi kuwetami.

**Pytanie 4**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści tacę reakcyjną z możliwością umieszczenia 45 kuwet?

**Odpowiedź:**

TAK Zamawiający dopuści analizator z tacą reakcyjną z możliwością umieszczenia 45 kuwet.

**Pytanie 5**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści jedno ustawienie temperatury tj. – 37°C?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie dopuści analizatora z tylko jednym ustawieniem temperatury.

**Pytanie 6**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści objętości odczynnika w zakresie 10 µl-250 µl?

**Odpowiedź:**

TAK Zamawiający dopuści objętości odczynnika w zakresie 10 - 250 μm.

**Pytanie 7**

OPZ, Pakiet 3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc „Co najmniej 3 różne opcje wydruku”?

**Odpowiedź:**

Możliwość wydrukowania danych z analizatora w różnej konfiguracji np. szczegółowy wynik dla użytkownika urządzenia, uproszczony dla pacjenta, skrócony, zbiorczy do analiz, wersja dla szpitala itp.

**Pytanie 8**

OPZ, Pakiet 3

Czy Zamawiający rozszerzy wymagania i dopuści analizator ze zużyciem wody do 3 l/h?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie dopuści analizatora ze zużyciem wody do 3l/h.

**Pytanie 9**

Pakiet 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „wykonawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy .

**Pytanie 10**

Pakiet 2

(§ 4 ust. 5) Prosimy o usunięcie zapisu „Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana po dostawie i przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. ” i w zamian dodanie: „Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana po dostawie i przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wystawienia tych dokumentów Zamawiającemu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy .

**Pytanie 11**

Pakiet 2

(§ 2 ust. 4)Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad z 7 dni roboczych do 21 dni?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpierw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 7 dniowy termin realizacji jest trudny do dotrzymania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad z 7 dni roboczych do 21 dni, jednak w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni oferent wstawi urządzenie zastępcze na czas naprawy.

**Pytanie 12**

Pakiet 2

(§ 6 ust. 1 pkt. a) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max 0,1% wartości netto niedostarczonej części zamówienia za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy, którego dostawa została opóźniona, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia?

Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wyrok KIO z dnia 14 października 2021 r., sygn. 2762/21 przy formułowaniu postanowień dotyczących kar umownych niezwykle istotne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikających z przyszłej umowy. Z jednej strony należy zatem uwzględnić interes Zamawiającego wynikający z dbałości o środki publiczne i przejawiający się w zagwarantowaniu takich narzędzi, które pozwolą mu skutecznie domagać się od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze również słuszny interes przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Przeciwstawienie obu w/w interesów nie może prowadzić do nieuzasadnionego przerzucenia na wykonawcę nadmiernych ryzyk kontraktowych i do przypisywania mu odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma żadnego wpływu.

Powyższy problem został zauważony przez Urząd Zamówień Publicznych, który w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (Warszawa, 2018 r.), stwierdził że ,,kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

**Pytanie 13**

Pakiet 2

(§ 6 ust. 1 pkt. b) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości NETTO wadliwej części zamówienia, jednak nie więcej niż 5 % wartości netto wadliwej części zmówienia, za nie dotrzymanie ustalonego terminu usunięcia wad?

Uzasadnienie:

Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

**Pytanie 14**

Pakiet 2

(§ 6 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu zał. 4 - projekt umowy w § 6 ust. 1 pkt. c.

**Pytanie 15**

Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

**Pytanie 16**

OPZ, Pakiet 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby pomiar absorbancji był zakresie co najmniej od 0,5, a nie od 0?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu pomiaru absorbancji.

**Pytanie 17**

OPZ, Pakiet 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby pomiar absorbancji był zakresie co najmniej od 0,1, a nie od 0?

**Odpowiedź:**

NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu pomiaru absorbancji.

**Pytanie 18**

Pakiet 4

Zamawiający zapisał:

„instrukcje obsługi w języku polskim”

Uprzejmie prosimy o korektę tego podpunktu dla pakietu 4 tak by brzmiał:

„instrukcje obsługi w języku polskim **lub języku angielskim**”.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie zapewnia instrukcji w innych językach niż język angielski. Ze względu na przeznaczenie sprzętu można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż ostateczny użytkownik w/w aparatury posługuje się biegłą znajomością języka angielskiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku polskim lub języku angielskim.

**Pytanie 19**

Pakiet 4

Zamawiający w punkcie 3 zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu **48** godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze,

b) dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu **7** dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Uprzejmie prosimy o korektę tego podpunktu dla pakietu 4 tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się do:

a**) ~~przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu~~ czas reakcji serwisu na zgłoszenie** - **72** godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze,

b) dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu **18** dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Oraz usunął punkt 4 w/w paragrafu.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować w ramach pakietu 4, oferuje czas reakcji na zgłoszenie usterki 72h oraz czas naprawy do 18 dni roboczych bez względu na fakt, czy zaistnieje potrzeba sprowadzenia części zamiennych

z zagranicy czy też nie.

Producent nie gwarantuje czasu przystąpienia do naprawy.

Gwarantuje reakcję serwisu na zgłoszenie w ciągu 72h i naprawę w ciągu 18 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na czas reakcji serwisu na zgłoszenie - 72 godzin i czas naprawy do 18 dni roboczych. Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na usunięcie § 5 pkt 4

**Pytanie 20**

Pakiet 4

Zamawiający zapisał:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia będącego częścią zestawu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu dla pakietu 4 tak by brzmiał:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu/zestawu/elementu/modułu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia będącego częścią zestawu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. **~~W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.~~”**

Prośbę naszą motywujemy tym, iż ewentualna wymiana sprzętu dokonywana jest w ramach raz udzielonej gwarancji. Dostarczenie sprzętu w ramach jednej gwarancji nie oznacza nabycia prawa następnej gwarancji. Obecny zapis kreuje ryzyko powstania „gwarancji wiecznej” oraz nabywania dodatkowych usług nie wliczonych w cenę oferty co rodzi także skutki podatkowo-skarbowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21**

Pakiet 4

Zamawiający zapisał:

„Okres Gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię sprzętu niemożliwe było ich używanie. Okres gwarancji na naprawiony albo wymieniony element albo element zastępczy jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. … i rozpoczyna bieg z dniem odbioru sprzętu po naprawie serwisowej”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu dla pakietu 4 tak by brzmiał:

„Okres Gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię sprzętu niemożliwe było ich używanie. **~~Okres gwarancji na naprawiony albo wymieniony element albo element zastępczy jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. … i rozpoczyna bieg z dniem odbioru sprzętu po naprawie serwisowej~~**”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż ewentualna wymiana sprzętu dokonywana jest w ramach raz udzielonej gwarancji. Dostarczenie sprzętu w ramach jednej gwarancji nie oznacza nabycia prawa następnej gwarancji. Obecny zapis kreuje ryzyko powstania „gwarancji wiecznej” oraz nabywania dodatkowych usług nie wliczonych w cenę oferty co rodzi także skutki podatkowo-skarbowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje o zmianie zał. 4 – projekt umowy, które stanowią integralną cześć SWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **08.02.2023 r**. na dzień **10.02.2023 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo zmianie ulega termin związania z ofertą, który upływa **11.03.2023 r.**

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Małgorzata Święcicka