Wymagane parametry graniczne automatycznego analizatora koagulologicznego – załącznik nr 2 b

| L.p. | ## Parametry graniczne | ## Wymogi ## graniczne ## TAK | ## Oferowane ## parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa zautomatyzowane analizatory koagulologiczne z UPS-ami i drukarkami, tonerami ( cały okres umowy) o tych samych kontrolach, kalibratorach i materiałach zużywalnych, posiadające to samo oprogramowanie sterujące. Rok produkcji analizator podstawowy fabrycznie nowy, analizator back-up nie starszy niż 2019r. |  |  |
|  | Parametry wymagane dla każdego z analizatorów |  |  |
| 2. | Wydajność analizatora: minimum 100 ozn. PT i APTT |  |  |
| 3. | ## Możliwość wykonania równocześnie pomiarów metodą wykrzepialną na zasadzie chronometrycznej, chromogennej i turbidymetrycznej |  |  |
| 4. | ## Minimum 40 miejsc na próbki badane – każda pozycja może być w razie potrzeby pozycją pilną |  |  |
| 5. | Minimum 700 kuwet na pokładzie, minimum 25 pozycji odczynnikowych |  |  |
| 6. | Oddzielne igły odczynnikowe do pipetowania próbek badanych i odczynników |  |  |
| 7. | Możliwość przeprogramowania próbki rutynowej na CITO w każdej chwili |  |  |
| 8. | Wielozadaniowy system pracy – możliwość wykonywania jednocześnie kalibracji i analiz rutynowych |  |  |
| 9. | System kontroli odczynników (objętości, nr serii, daty ważności) |  |  |
| 10. | Możliwość swobodnego doładowywania odczynników, i próbek w trakcie pracy |  |  |
| 11. | Brak konieczności używania wody laboratoryjnej jako płynu obsługowego analizatora |  |  |
| 12. | Rozbudowany system kontroli jakości wzgl. Lewey- Jenningsa i reguły Westgarda |  |  |
| 13. | Wszystkie odczynniki tego samego producenta co producent analizatora, stanowiące wraz z nim jednolity system analityczny |  |  |
| 14. | Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy (reakcja serwisu od zgłoszenia awarii 24h) |  |  |
| 15 | W przypadku awarii przedłużającej się powyżej 24h, wykonawca pokrywa koszty badań wykonanych na zewnątrz laboratorium |  |  |
| 16 | Przystosowanie do pracy w systemie informatycznym – dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i na własny koszt podłączy analizator do szpitalnego systemu informatycznego |  |  |
| 17 | Tromboplastyna ludzka o ISI 1 +/- 0,1 lub królicza o ISI~1+/-0,1 |  |  |
| 18 | Konieczność uzyskania wiarygodnego wyniku liczbowego z próbek lipemicznych i lekkiej hemolizy |  |  |
| 19 | Oferowane ilości odczynników dla najczęstszych oznaczeń (PT, APTT, Fibr ,D-Dimer iTT) muszą zapewnić całodobowe przebywanie roztworów roboczych odczynników na pokładzie, bez konieczności porcjowania fiolek i przechowywania ich części w lodówce bądź zamrażarce celem przedłużenia ich trwałości. Wymagana minimalna trwałość odczynników do APTT, Fib i DD – minimum 5 dni na pokładzie analizatora |  |  |
| 20 | Czas rekonstytucji kontroli nie dłuższy niż 30 min. Stabilność kontroli na pokładzie nie mniej niż 8 godz |  |  |
|  | Parametry oceniane |  | Parametry oceniane |
| 1 | Oprogramowanie sterujące w języku polskim | 10pkt |  |
| 2 | Możliwośc pomiaru długich czasów krzepnięcia min 300sek dla PT i APTT . | 10pkt |  |
| 3 | Liniowość D-dimer min 7000ng/ml | 10pkt |  |
| 4 | Odczynik do fibrynogenu ciekły gotowy do użycia | 10pkt |  |
| 5 | Testy do PT ,Fibrynogenu, D-Dimer są prekalibrowane | 10pkt |  |
| 6 | Stabilność odczynnika Fibrynogenu na pokładzie powyżej 9 dni | 10pkt |  |
| 7 | Pomiar wykrzepiania metodą wiskozymetryczną | 10 pkt |  |
| 8 | Pojedyńcze kuwety nie łączone w segmenty | 10 pkt |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Parametry oceniane : Tak – 10 pkt , Nie –  0 pkt.