## 1.Witryny chłod.LIEBHERR
Załącznik nr 1A
Pakiet 1 - Witryny chłodniczych, medycznych laboratoryjnych typu LIEBHERR wraz z systemem monitorowania temperatury i powiadamiania SMS marki EFENTO.
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi / Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Witryna chłodnicza /szklane drzwi/ laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym np.: LIEBHERR SRFvg 4011 Performance z monitoringiem temperatury EFENTO - pojemność brutto całkowita ok. 420 L, (pojemność użytkowa ok. 297 L) /+/-10%/, - wymiary: zewnętrzne w mm (SxGxW): 597x654x1884; /+/-1%/, - czynnik chłodniczy R 600a - oświetlenie LED - obsługa dotykowa (Touch), - system chłodzenia dynamiczny, - rozmrażanie automatyczne, - regulowany zakres temperatury +3°C do +16°C stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy, - alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania, - sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny w przypadku awarii, - liczba półek 6 z tego regulowane 5, - maksymalnye obciążenie półki do 45 kg, - szerokość użytkowa półek 460 mm, - głębokość użytkowa półek 423 mm, - złącze WLAN/LAN (optional), - sposób łączenia z siecią z możliwością doposażenia, - częstotliwość/napięcie 50 Hz / 220-240 V~ - bezprzewodowy system monitoringu temperatury EFENTO z możliwością przesyłania danych SMS i e-mail do dowolnej liczby odbiorców, generowania automatycznych raportów, powiadamiania dźwiękowe o przekroczonych temperaturach oraz sygnalizowanie braku prądu w obiekcie, - drzwi zaopatrzone w zamek mechaniczny na wyposażeniu, samodomykanie, kierunek otwierania drzwi prawo z możliwością zamiany, - uszczelka drzwi wymienna, - materiał drzwi / pokrywy drzwi ze szkła izolacyjnego, - uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym, - materiał wnętrza tworzywo sztuczne biały, - materiał półek ruszty powlekane tworzywaem sztucznym, - materiał obudowy stal malowana proszkowo na kolor biały, - materiał nóżek stal ocynkowana, - poziom głośności do 50 dB(A). | szt. | 1
2 | Witryna chłodnicza laboratoryjna /farmaceutyczna/ profesjonalna np.: LIEBHERR LKPv 6523 MediLine z monitoringiem temperatury EFENTO do przechowywania produktów farmaceutycznych i odczynników laboratoryjnych o następujących parametrach: - pojemność brutto, całkowita ok. 617 L, (użytkowa ok. 430 L) /+/-10%/, - wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 700/830/2160 - wymiary zewnętrzne /+/-1%/: - dynamiczny system chłodzenia, - automatyczne odszranianie, - nominalny zakres temperatury 0°C do +16°C, stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - drzwi ze szkła izolacyjnego zamykane na zamek mechaniczny, - drzwi po prawej, samoczynnie zamykane z możliwość zmiany kierunku ich otwierania, - uchwyt listawa, - sterownie elektroniczne, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy, - alarm optyczny i dźwiękowy bezpośrednio po awarii zasilania przez min. 72 godzin, - bezprzewodowy system monitoringu temperatury EFENTO z możliwością przesyłania danych SMS i e-mail do dowolnej liczby odbiorców, generowania automatycznych raportów, powiadamiania dźwiękowe o przekroczonych temperaturach oraz sygnalizowanie braku prądu w obiekcie - złącze RS 485, styk dotykowy, - oświetlenie wewnętrzne pionowe LED, włączane osobno, - 4 półki z powłoką z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, - maksymalne obciążenie półki do 60 kg, - powierzchnia użytkowa półek (SxG) 533/650 mm, - korpus na kółkach samo-nastawczych zwrotnych z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu, - materiał obudowy stal malowana proszkowo na kolor biały, - materiał pojemnika wewnętrzego stal chromowo-niklowana (1.4301/ AISI 304) - materiał pólek, komory chłodniczej ruszty powlekane tworzywem sztucznym, - napięcie i moc znamionowa 220- 240V ~ - poziom głośności do 60 dB(A). | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Uwaga: Podano parametry witryn chłodniczych na przykładach sprzętu: dla poz. 1 marki LIEBHERR SRFvg 4011 Performance, dla poz. 2 marki LIEBHERR LKPv 6523 MediLine. W przypadku zaproponowania alternatywnych witryn chłodniczych do wskazanych Zamawiający dokona ich oceny nawet przy niektórych niezgodnościach parametrów technicznych.