## Arkusz1
Zadanie nr 1
Zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz roztwory do wewnątrzgałkowych irygacji oraz płynu do irygacji (opis poniżej)
Lp. | Nazwa Handlowa: | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 |  | zestaw | 3024
I | Jałowy, jednorazowego użytku (zbiorczo zapakowany) zestaw wstepnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałówi akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.
1. | Wymagany skład zestawu:
2. | 1 Kaseta do fakoemulsyfikacji z tipem Balanced 30st i osłonką
3. | 1 obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko i workiem odpływowym
4. | 1 nóż 2,2mm
5. | 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm
6. | 1 fartuch XL
7. | 1 kaniula do hydrodysekcji 25G
8. | 1 obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm
9. | 3 kaniula 27G (zagieta)
10. | 1 cystotom 25G
11. | 1 mikrogąbki 6szt
12. | 1 sączek
13. | 1 przylepiec 2,5x13 cm
14. | 1 opatrunek na oko (ocznik)
15. | 1 plastikowa osłonka na oko
16. | 4 strzykawka 3ml luer lock
17. | 2 kubek plastikowy 60ml
18. | 1 ręcznik papierowy
19. | 5 gaziki 8x8cm
20. | 5 gaziki 5x5 cm
21. | 1 fartuch L długi z ręcznikiem
22. | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23. | W opakowaniach umożliwiających przeprowadzenie operacji zaćmy przy pomocy zaoferowanego urządzenia, będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą, zawierający: chlorek sodu (NaCI) 0,64%, chlorek potasu (KCI) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCI2*2H20) 0,048%, sześciowaodzian chlorku magnezu (MgCI2*6H20) 0,03%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2*3H20) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7*2H2O) 0,17% opakowania 500ml | szt | 3024
II | Użyczone urządzenie na czas trwania umowy na dostawę pozycji I
24. | Urządzenie do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją standardową, rok produkcji nie starszy niż 2023 | Jednostka miary | Ilość sztuk
25. | Kosola | szt. | 1
26. | Przełącznik nożny | szt. | 1
27. | Instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 1
28. | Pilot zdalnego sterowania | szt. | 1
29. | Pokrowiec ochronny | szt. | 1
30. | Nośnik pamięci USB | szt. | 1
31. | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością oscylacyjnej pracy | szt. | 6
32. | Końcówki I/A Bimanualne | szt. | 6
33. | Pęseta do diatermii | szt. | 1
34. | Przewód do diatermii wielokrotnego użytku | szt. | 1
| Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane urządzenia objętego przedmiotem zamówienia: | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
35. | Parametry
36. | Irygacja - Aspiracja
37. | Pompa perystaliczna
38. | Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60ml/min.
39. | Zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji / aspiracji min. 0-700 mmHg
40. | Przepływ zwrotny – reflux w zakresie do min. 140mmHg
41. | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną, po której przesuwają się rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy
42. | Sensor irygacji – sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego
43. | Zamknięty system płynowy
44. | System stabilizacji komory przedniej, automatycznie kompenujący wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w czasie zabiegu, pracujący w zakresie 20-110 mmHg
45. | Fakoemulsyfikacja
46. | Głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny do ruchu wzdłużnego tj. ultradźwięków generowanych w osi głowicy.
47. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie 1-100 pulsów/sek.
48. | Tryb fako „burst”
49. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” w zakresie min. 2-500ms
50. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” ( specjalny otwór w ściance bocznej)
51. | Witrektomia przednia
52. | Napęd noża do witrektomii – pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyny zamykającej port
53. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 3500 cięć/min.
54. | Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii
55. | Diatermia
56. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem
57. | Diatermia sterowania z przełącznika nożnego
58. | Liniowy tryb pracy diatermii
59. | Inne
60. | Dokumentacja w języku polskim: katalogi lub inne materiały opisujace przedmiot zamówienia wraz z instrukcją użytkowania
61. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
62. | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji
63. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego
64. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
65. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu
66. | Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu na zapas VIDEO
67. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości
68. | Zintegrowany statyw kroplówki oraz podstawa jezdna
69. | Zasilanie min. 220*240V/50-60Hz
70. | Klasa ochronności I
71. | Złącze USC umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci
72. | Sprzęt, akcesoria, serwis
73. | Centurion Active Sentry | szt. | 1
74. | Głowica Active Sentry | szt. | 6
75. | I/A końcowki bimanualne | szt. | 6
76. | Kabel do diatermii | szt. | 1
77. | Pęseta bipolarna 0,4mm | szt. | 1
78. | Kontrakt serwisowy centurion full | szt. | 3
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Nazwa Handlowa | ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | BSS 500ml worek | szt. |  | 3024