ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 27.05.2022 r.

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PATOMORFOLOGII – URZĄDZENIA

ORAZ ZAKUP SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM

| 1. CIEPLARKA – 2 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3 | Cieplarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza. Dane techniczne: - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: 15 - 20 l, pojemność użytkowa komory minimum: 15 l, - drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne wyposażone w zamek, - zakres temperatury pracy: 5˚C powyżej temperatury otoczenia do +100˚C, - mikroprocesorowy układ regulacji temperatury PID z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna klasy 1.4301, - materiał obudowy: blacha malowana proszkowo, - wymiary zewnętrzne (szer./wys./gł.): 50/55/50 cm (+/- 10%) , wymiary komory minimalne (szer./wys./gł.):32/23/20 cm, - minimalne obciążenie półki: 10 kg, minimalne obciążenie urządzenia: 20 kg, waga: 25-30 kg - moc znamionowa: 300 - 400 W, - regulacja temperatury: co 0,1˚C, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=9 mm, - zabezpieczenie: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 lub inne równoważne, - zasilanie 50Hz: 230 V, - ilość półek minimum 2 Sterownik: - minimum 4", czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy, możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych, - komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, - alarm wizualny i dźwiękowy, pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów, rejestr zdarzeń, - oprogramowanie oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika na USB, - min. sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, - sygnalizacja otwartych drzwi, | Tak |  |

| 2. STÓŁ DO MYCIA I BALSAMACJI ZE STACJA DOKUJĄCĄ – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stół do mycia i balsamacji ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Blat stołu i konstrukcja wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wyposażony w odpływ przeznaczony do współpracy ze stacją dokującą | Tak |  |
|  | Stół pochylony w kierunku zlewu | Tak |  |
|  | Wyposażony w cztery kółka skrętne o średnicy 125 mm, dwa z czterech wzmocnione. | Tak |  |
|  | W komplecie ze specjalnym mechanizmem sprzęgającym do blokowania ze stacją dokującą. | Tak |  |
|  | WYMIARY stołu dł./szer./wys. 2150 x 750 x 850 mm ± 10 mm lub 2200 x 750 x 850 mm | Tak |  |
|  | Stacja dokująca w postaci kolumny stałej wykonana ze stali nierdzewnej nr materiału. 1.4301, do montażu na podłodze. | Tak |  |
|  | Stacja dokująca wyposażona w umywalkę na organy 500 x 400 x 250 mm lub 400 x 400 x 195 mm lub 500 x 400 x 200 mm, ze stali nierdzewnej z sitkiem i syfonem. | Tak |  |
|  | Stacja dokująca wyposażona w baterię mieszającą do ciepłej i zimnej wody z prysznicem montowaną na wezgłowiu kolumny po prawej lub lewej stronie. lub stacja dokująca wyposażona w baterię mieszającą do ciepłej i zimnej wody zamontowana na wezgłowiu kolumny oraz dodatkowa bateria prysznicowa z 3 metrowym wężem prysznicowym zlokalizowana z prawej lub lewej strony kolumny | Tak |  |
|  | Dopływ zimnej wody R ½“. Syfon o średnicy 50 mm, z materiałem montażowym wraz ze stacją. Strona przednia z drzwiami rewizyjnymi do montażu i czyszczenia. | Tak |  |
|  | Wymiary stacji dokującej maksymalne: 900 x 500 x 850 mm lub 900 x 550 x 850 mm | Tak |  |

| 3. KRIOSTAT WOLNOSTOJĄCY – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. | Tak |  |
|  | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. | Tak |  |
|  | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach lub w jedną blokadę (w jednej pozycji) | Tak |  |
|  | Zakres temperatury komory kriostatu: - min. 0°C do -30°C, - regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). | Tak |  |
|  | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. | Tak |  |
|  | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30°C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. | Tak |  |
|  | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki/szybkiego zamrażania. Urządzenie posiadające sygnalizator ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. | Tak |  |
|  | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. lub system zaciskowy złożony z jednej blokady do mocowania podstawka z preparatem | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm lub Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 1 µm do 100 µm przy zagwarantowaniu grubości cięcia w skokach: od 1 μm – 10 μm co 1 μm od 10 μm – 20 μm co 2 μm od 20 μm – 50 μm co 5 μm od 50 μm – 100 μm co 10 μm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ± 0,5 mm lub 64 mm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm lub 28 mm | Tak |  |
|  | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). | Tak |  |
|  | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. | Tak |  |
|  | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. | Tak |  |
|  | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8° z możliwością obrotu o 360°. | Tak |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2° oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. lub Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). | Tak |  |
|  | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. lub Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania) czytelne, pokazane są na kolorowym, dotykowym ekranie urządzenia. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: Maksymalna 130 kg lub 135 kg lub 143 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm lub 1206 mm lub Szerokość: 640 mm Głębokość: 760 mm Wysokość: 1150 mm | Tak |  |

| 4. ŁAŹNIA WODNA – 4 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej ok 350 W lub o mocy nominalnej 260 W | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LED. | Tak |  |
|  | Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75°C (skok regulacji nie gorszy niż po 0,5 stopnia). | Tak |  |
|  | Ostrzeżenie diodą LED powyżej temperatury pracy 44°C. | Tak |  |
|  | Pojemność wanienki maksymalnie 2 l lub 2,1 l | Tak |  |
|  | Anodyzowana powierzchnia wanienki pokryta specjalną odporną na zadrapania warstwą. | Tak |  |
|  | Wymiary wewnętrzne wanienki: maksymalne 230 x 180 x 50mm lub 204 x 170 x 67 mm | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: maksymalne 350 x 310 x 100mm | Tak |  |

| 5. MIKROSKOP PATOMORFOLOGICZNY 1 – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Baza mikroskopu ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady wysokości rewolweru obiektywowego. minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. wysokość górnej płaszczyzny stolika względem blatu: nie więcej niż 13cm mechanizm przesuwu rewolweru w osi Z: zakres przesuwu – minimum 15mm; | Tak |  |
|  | Oświetlenie oświetlacz LED oświetlenie wg systemu Koehlera. wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła | Tak |  |
|  | Kondensor z uchylną soczewką czołową | Tak |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm | Tak |  |
|  | Rewolwer uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76 x 52 mm (dwa szkiełka) | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa regulowany kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, regulacja międzyźreniczna 50-76mm | Tak |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x numer pola min. 22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii | Tak |  |
|  | Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD): Plan achromat, 2x, NA=0,06; WD=5,8 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 4x, NA=0,13; WD=17 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 10x, NA=0,30; WD=10 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 20x, NA=0,50; WD=2,1 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 40x, NA=0,75; WD=0,51 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |

| 6. MIKROSKOP PATOMORFOLOGICZNY 2 – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Baza mikroskopu ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady wysokości rewolweru obiektywowego. minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. wysokość górnej płaszczyzny stolika względem blatu: nie więcej niż 13cm mechanizm przesuwu rewolweru w osi Z: zakres przesuwu – minimum 15mm; | Tak |  |
|  | Oświetlenie oświetlacz LED oświetlenie wg systemu Koehlera. wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła | Tak |  |
|  | Kondensor z uchylną soczewką czołową | Tak |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm | Tak |  |
|  | Rewolwer uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76 x 52 mm | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa z mechanizmem przesuwu góra-dół: minimalny zakres 45mm, przód-tył: minimalny zakres 55mm, regulowany kąt nachylenia w minimalnym zakresie od 0 do +27 stopni względem płaszczyzny blatu, regulacja międzyźreniczna 50-76mm | Tak |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola min. 22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii. | Tak |  |
|  | Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD): Plan apochromatyczny, 1,25x, NA=0,04; WD=5 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan apochromatyczny, 4x, NA=0,16; WD=13 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 10x, NA=0,30; WD=10 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan achromatyczny, 20x, NA=0,40; WD=1,2 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan achromatyczny, 40x, NA=0,65; WD=0,6 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |

| 7. MIKROSKOP PATOMORFOLOGICZNY 3 – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Baza mikroskopu ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady wysokości rewolweru obiektywowego. minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | Tak |  |
|  | Oświetlenie oświetlacz LED oświetlenie wg systemu Koehlera. wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła | Tak |  |
|  | Kondensor pracujący z obiektywami o powiększeniach od 2x do 100x bez konieczności zmiany kondensora ani stosowania uchylnej soczewki (apertura NA=0.75, odległość robocza WD=1.55mm) | Tak |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm | Tak |  |
|  | Rewolwer wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na co najmniej 7 obiektywów. | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej, z uchwytem na dwa preparaty z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76 x 52 mm (dwa standardowe szkiełka) dokładność ustawienia wysokości stolika co najmniej 1 mikrometr mechanizm blokady wysokości stolika | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa regulowany kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, regulacja międzyźreniczna 50-76mm | Tak |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x numer pola min. 22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii | Tak |  |
|  | Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura numeryczna NA / minimalna wymagana odległość robocza (WD): Plan achromat, 2x, NA=0,06; WD=5,8 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 4x, NA=0,13; WD=17 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 10x, NA=0,30; WD=10 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 20x, NA=0,50; WD=2,1 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 40x, NA=0,75; WD=0,51 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan achromatyczny, 60x, NA=0,80; WD=0,2 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |

| 8. MIKROSKOP PIĘCIOSTANOWISKOWY Z KAMERĄ I MONITOREM – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Baza mikroskopu ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady wysokości stolika. minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr | Tak |  |
|  | Oświetlenie przechodzące oświetlacz LED o mocy 14-16W, jasność światła równa lub większa niż 100W halogen oświetlenie wg systemu Koehlera. wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła | Tak |  |
|  | Kondensor pracujący z obiektywami o powiększeniach od 2x do 100x bez konieczności zmiany kondensora ani stosowania uchylnej soczewki (apertura NA=0.75, odległość robocza WD=1.55mm) | Tak |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm | Tak |  |
|  | Rewolwer wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na co najmniej 7 obiektywów. automatyczne skalowanie obrazu na żywo | Tak |  |
|  | Stolik mechaniczny bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76 x 52 mm (dwa standardowe szkiełka) dokładność ustawienia wysokości stolika co najmniej 1 mikrometr mechanizm blokady wysokości stolika | Tak |  |
|  | Nasadka trinokularowa dla głównego obserwatora szerokopolowa o numerze pola FN=22 o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm. trzystopniowy podział światła pomiędzy okulary i kamerę: 0/100, 50/50 oraz 100/0 | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa dla konsultantów (4 szt.) szerokopolowa o numerze pola FN=22 o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm | Tak |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x numer pola min. 22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii | Tak |  |
|  | Obiektywy o uniwersalnej długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD): Plan achromat, 2x, NA=0,06; WD=5,8 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 4x, NA=0,13; WD=17 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości Plan fluorytowy, 10x, NA=0,30; WD=10 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 20x, NA=0,50; WD=2,1 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan fluorytowy, 40x, NA=0,75; WD=0,51 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan achromatyczny, 60x, NA=0,80; WD=0,2 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm Plan achromatyczny, 100x, NA=1,25; WD=0,13 mm, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka | Tak |  |
|  | Wymagane wyprowadzenie toru optycznego dla czterech konsultantów. w torze optycznym strzałka-wskaźnik (kolor strzałki zielony lub czerwony). operowanie położeniem strzałki za pomocą joysticka | Tak |  |
|  | Kamera kolorowa typ matrycy Kolorowa matryca CMOS rozdzielczość minimalna 4 912 x 3 684 pikseli (tryb 4:3) rozdzielczość minimalna 3 840 x 2 160 pikseli dla trybu 4K (tryb 4K Ultra HD 16:9) konwersja analogowo-cyfrowa 12 bit czas akwizycji od 22 mikrosekund do 1 s szybkość odświeżania podglądu “na żywo” 10,5 fps dla rozdzielczości 4 912 x 3 684 pikseli (4:3) złącze USB 3.0 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie (min. wymagania) Umożliwiające: podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video (format AVI), wyświetlanie parametrów mikrofotografii, kalibrację fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia edycję warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, składanie wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, ustawienie wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, rozbudowę oprogramowania, | Tak |  |
|  | Komputer i monitor: Komputer: RAM: 16GB, dysk SSD minimum 128GB, dysk twardy dodatkowy minimum 1TB, karta graficzna 4K, system operacyjny PL, wersja 64 bit, możliwość podłączenia z telewizorem oddalonym o max 5m od komputera Monitor o przekątnej minimum 31,5 cala | Tak |  |

| 9. DWUMODUŁOWE ZINTEGROWANE URZĄDZENIE DO BARWIENIA I NAKRYWANIA PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne – moduł barwiący |
|  | Programowany aparat do barwienia histologicznego i cytologicznego sterowany mikroprocesorowo z wyświetlaczem LCD. | Tak |  |
|  | Całkowita ilość stacji maksimum 26 lub 41 | Tak |  |
|  | 18 stacji odczynnikowych, pojemność stacji nie większa niż 450 ml. lub 26 stacji odczynnikowych, pojemność stacji 320 ml. | Tak |  |
|  | 5 stacji myjących z regulacją strumienia wody. lub 6 stacji myjących ze stałym dopasowanym przez producenta przepływem wody | Tak |  |
|  | 1 stacja załadowcza i wyjściowa umożliwiająca załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów. | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury stacji grzewczej w zakresie 30-65°C. | Tak |  |
|  | Koszyczki na szkiełka o pojemności minimum 30 sztuk. | Tak |  |
|  | Możliwość doboru elementów (adaptorów) umożliwiających korzystanie z koszyczków na preparaty różnych producentów. | Tak |  |
|  | Zintegrowany, łatwy w obsłudze panel sterowania dający możliwość wprowadzenia i zapamiętania 15 programów pracy (składających się z 25 kroków), w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu w poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów (agitacji) szkiełek podczas barwienia. | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia min. 11 programów równocześnie. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie od 0 sekund do 99 minut i 59 sekund. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające regulowaną funkcję agitacji. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające filtr z aktywnym węglem, który zatrzymuje opary ksylenu. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia rzędu 200-400 szkiełek / godzinę przy barwieniu rutynowym. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia rzędu 650 szkiełek / godzinę przy szybkich programach H&E. | Tak |  |
|  | Pełna integracja elektroniczno-mechaniczna z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych – kompletny system barwienia i nakrywania. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi komunikować się z modułem nakrywającym w celu przekazywania koszyczków ze szkiełkami. | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: szerokość: 1100mm; głębokość: 670mm; wysokość: 960mm; lub szerokość: 790 mm; głębokość: 720 mm; wysokość: 890 mm | Tak |  |
|  | Waga urządzenia nie przekraczająca 70 kg lub 87 kg | Tak |  |
| Parametry ogólne – moduł nakrywający |
|  | Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania. | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia minimum 360-400 szkiełek na godzinę | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stację transferową służącą do automatycznej komunikacji oraz integracji mechanicznej i elektronicznej z barwiarką histologiczną w celu pobierania koszyków ze szkiełkami. | Tak |  |
|  | Pełna integracja elektroniczno-mechaniczna z urządzeniem do automatycznego barwienia – kompletny system barwienia i nakrywania. | Tak |  |
|  | Możliwość nakrywania szkiełek niezależnie, z pominięciem barwienia w module barwiącym. | Tak |  |
|  | Urządzenie pracujące z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu urządzenia. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych błędach i usterkach. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania. | Tak |  |
|  | Detekcja uszkodzonych szkiełek odbywająca się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia). | Tak |  |
|  | Pojemność butelki na medium minimum 250ml. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22-24mm x 40-60mm. | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: szerokość: 420 mm; głębokość: 550 mm lub 600 mm, wysokość: 980 mm; lub szerokość: 645 mm; głębokość: 575 mm; wysokość: 500 mm | Tak |  |
|  | Waga: do 60kg | Tak |  |

| 10. DRUKARKA DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH – 2 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Drukarka do kasetek histopatologicznych pracująca z czarno-białym, światło-utwardzalnym atramentem odpornym na odczynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne. lub drukarka laserowa do kasetek z nadrukiem odpornym na odczynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
|  | Wydajność minimum 15 kasetek na minutę przy trybie drukowania partiami. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania na kasetkach z przykrywkami i bez. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania na kasetkach różnego rodzaju i o różnych kolorach, powierzchnia opisowa nachylona pod kątem 35 lub 45st. | Tak |  |
|  | Pojemność całkowita minimum 480 kasetek. | Tak |  |
|  | Minimum sześć magazynków po 80 kasetek każdy. | Tak |  |
|  | Możliwość załadowania każdego magazynka innym rodzajem kasetek. | Tak |  |
|  | Wydajność tonera minimum 60 000 wydruków. lub Nadruk obywa się w technice laserowej i drukarka oprócz kasetek nie wymaga żadnych innych materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi urządzenia z programów np. pakietu MS Office. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość drukowania kodów kreskowych, grafiki, cyfr, liczb i kodów QR oraz druku mieszanego (np. kod kreskowy + liczby na tym samym szkiełku). | Tak |  |
|  | Rozdzielczość druku minimum 360dpi. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość: do 480 mm, głębokość: do 650 mm; wysokość: do 900 mm; | Tak |  |
|  | Waga: 28 kg ± 2 kg | Tak |  |

| 11. WIRÓWKA CYTOLOGICZNA – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Prędkość wirowania przy zamontowanym wirniku na stałe do 6000 obr./min lub do 2000 obr./min. | Tak |  |
|  | Zakres obrotów przy zastosowanym systemie szybkiej wymiany wirników do 2000 obr./min. lub Zakres obrotów do 2000 obr /min. Wirówka wyposażona w rotor cytologiczny | Tak |  |
|  | Czas wirowania nastawialny 1 – 99 min | Tak |  |
|  | Napęd poprzez bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD lub LED aktualnych parametrów pracy (prędkość, czas) | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed niewyważeniem | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy | Tak |  |
|  | Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny - 12 zawieszek (w zestawie 12 szt. zawieszek oraz 12 szt. lejków cytologicznych wielorazowego użytku), wyposażony w system szybkiej wymiany wirnika umożliwiający jego szybką wymianę bez użycia dodatkowych narzędzi. lub Wirówka dedykowana do wirowania płynów cytologicznych. Wirówka wyposażona w rotor cytologiczny. | Tak |  |
|  | System automatycznego rozpoznawania wirnika przez urządzenia | Tak |  |

| 12. WAGA DO NARZĄDÓW – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3 | - Waga precyzyjna wyposażona w szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej, przeznaczona do zastosowań laboratoryjnych. - Wyświetlacz LCD z podświetlaniem, - Zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć wyników ważeń, - Wewnętrzny wbudowany akumulator (możliwość użytku w miejscach o ograniczonym dostępie do zasilania sieciowego), - Interfejs komunikacyjny RS232, USB typu A oraz USB typu B (możliwość korzystania z urządzeń zewnętrznych typu pendrive, komputer czy drukarka), - Obciążenie minimalne: 2000 g - Dokładność odczytu [d]: 0,01 g - Zakres tary: -600 g - Powtarzalność: 0,01 g - Liniowość: ±0,03 g - Czas stabilizacji: 2 s - Adiustacja: zewnętrzna - Stopień ochrony: IP 43 - Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator - Maksymalny pobór mocy: 6 W - Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: 15 godzin (średni czas) - Temperatura pracy: +15 ÷ +30 °C - Wymiar szalki: 13×13 cm ± 10 mm | Tak |  |

| 13. MIKROTOM ROTACYJNY PÓŁAUTOMATYCZNY – 3 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka. | Tak |  |
|  | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych) | Tak |  |
|  | Regulowany przez użytkownika system równoważenia siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. lub urządzenie z montowaną przeciwwagą w celu kompensacji siły odśrodkowej powstającej w czasie cięcia, zapewniające lekkie działanie koła napędowego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem. | Tak |  |
|  | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu. | Tak |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°. | Tak |  |
|  | Zintegrowana linijka w podstawie lub bez linijki umieszczonej na podstawie | Tak |  |
|  | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°. | Tak |  |
|  | System szybkiej wymiany uchwytów. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. | Tak |  |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5µm do 100µm w krokach: od 0,5-5,0µm w krokach co 0,5µm; od 5,0-20,0µm w krokach co 1,0µm; od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm; od 60,0 -100,0µm w krokach co 10µm lub - 0,5 - 5 μm co 0,5 μm; - od 5 - 20 μm co 1 μm; - od 20 - 50 μm co 5 μm; - od 50 - 100 μm co 10 μm; | Tak |  |
|  | Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0µm do 600,0µm w krokach: od 1,0-10,0µm w krokach co 1,0µm; od 10,0-20,0µm w krokach co 2,0µm; od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm; od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm; od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm | Tak |  |
|  | Funkcja retrakcji z regulacją wartości w zakresie co najmniej 5-100 µm w skokach co 5 µm, z możliwością całkowitego wyłączenia | Tak |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm. | Tak |  |
|  | Zakres pionowego przesuwu głowicy: max. 70 mm | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie mikrotomu manualnego - ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu. | Tak |  |
|  | Zakres cięcia minimum 60 mm. | Tak |  |
|  | Maksymalny rozmiar preparatu 55 x 50 x 30 mm. | Tak |  |
|  | Sterowane mikroprocesorowo, elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwiema różnymi prędkościami 300µm/s oraz 800µm/s. | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością co najmniej 1800µm/s (czas powrotu maksymalnie 14 sekund) | Tak |  |
|  | Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LED na urządzeniu. | Tak |  |
|  | Wartości regulowane przez panel sterowania: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy. | Tak |  |
|  | Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża | Tak |  |
|  | System ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego - sygnalizacja dźwiękowa. | Tak |  |
|  | Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. | Tak |  |
|  | Duża powierzchnia górna z wyjmowaną tacką. | Tak |  |
|  | Uchwyt na nożyki mikrotomowe na ostrza zarówno nisko i wysokoprofilowe, wyposażony w osłonę ostrza koloru czerwonego lub osłonę ostrza koloru innego niż czerwony ale o barwie kojarzonej z ostrzegawczą np. żółty. | Tak |  |
|  | Możliwość przesuwu uchwytu na nożyki w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) oraz w osie północ-południe (co najmniej 24 mm). | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia noża w zakresie od 0° do 10°. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego umożliwiające zatrzymanie koła w dowolnej pozycji. | Tak |  |
|  | Oznakowanie i certyfikat CE IVD | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość: do 480 mm, głębokość: do 620 mm; wysokość: do 300 mm; | Tak |  |
|  | Waga do 35 kg | Tak |  |

| 14. PŁYTA CHŁODZĄCA – 4 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Moduł chłodzący z funkcją adaptacji do warunków otoczenia i zapewniający stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C. lub moduł chłodzący z zakresem regulacji temperatury w zakresie do -12 °C z funkcją adaptacji do warunków otoczenia zadanej temperatury oraz możliwością zadania temperatury -6 °C | Tak |  |
|  | Powierzchnia chłodząca mieszcząca minimum 65 bloczków. | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego oraz jako modułu do centrum do zatapiania. | Tak |  |
|  | Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy zimną płytą a centrum do zatapiania | Tak |  |
|  | Wymiary: wysokość: do 390mm lub 405 mm szerokość: do 400mm głębokość do 640mm | Tak |  |
|  | Waga 30 – 35kg lub 24,4 kg | Tak |  |

| 15. PROCESOR TKANKOWY – 2 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Automatyczny procesor ciśnieniowo-próżniowy pracujący na odczynnikach standardowych. | Tak |  |
|  | System całkowicie zamknięty, uniemożliwiający wydostanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. | Tak |  |
|  | Niebezpieczne opary odczynników w sposób ciągły odprowadzane z retorty do urządzenia i filtrowane, nawet po otwarciu retorty, np. w celu włożenia kaset lub koszyczków. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr z węglem aktywowanym. Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznej pompy próżniowej. lub urządzenia wyposażonego w filtr z węglem aktywowanym z możliwością podłączenia urządzenia do zewnętrznej wentylacji | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy LCD. | Tak |  |
|  | Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i wyświetlacz graficzny programu (panel informacyjny), do objaśniania wszystkich kroków menu. | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Urządzenie obsługiwane przy użyciu spersonalizowanych lub preinstalowanych, zwalidowanych przez producenta programów do obróbki tkanek. | Tak |  |
|  | Dostępność minimum trzech preinstalowanych, nieedytowalnych programów, w tym minimum 1 program czyszczenia, minimum 1 program na noc i minimum 1 program do biopsji. | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji minimum 10 programów użytkownika obejmujących co najmniej 14 kroków (konfiguracja parametrów takich jak: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/próżnia). lub możliwość konfiguracji 9 programów (każdy składający się z 14 kroków) z możliwością konfiguracji parametrów: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/próżnia. | Tak |  |
|  | Czas jednego kroku w programie od 0 do 99h i 59 min. | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia urządzenia z opóźnionym startem – czas opóźnienia nastawialny do 7 dni. lub urządzenie, w którym opóźniony czas nastawiany jest na podstawie kalendarza | Tak |  |
|  | Retorta z możliwością umieszczenia maksymalnie 200 lub 300 standardowych kaset | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z jednym koszykiem (100 kaset jednorazowo) oraz dwoma koszyczkami (200 kaset jednorazowo). | Tak |  |
|  | Zakres regulacji temperatury odczynników w retorcie: od 35°C - 60°C lub temperatura pokojowa. | Tak |  |
|  | 11 butelek na odczynniki w szafce odczynników, pojemność każdej min. 3,3L. | Tak |  |
|  | 1 butelka na kondensat. | Tak |  |
|  | 2 lub 3 butelki na odczynniki do czyszczenia | Tak |  |
|  | Funkcja sprawdzania butelek łatwo dostępna dla użytkownika w celu sprawdzenia statusu butelek z odczynnikami. lub urządzenie, które wyświetla status odczynników na ekranie bez potrzeby wizualnego kontrolowania odczynników przez użytkownika | Tak |  |
|  | System zarządzania odczynnikami umożliwiający użytkownikom monitorowanie wykorzystania odczynników na liczbę kaset, cykli i dni. lub system zarzadzania odczynnikami: liczby cykli, dni oraz systemu pomiaru stężenia alkoholu oraz odczynników do wymiany | Tak |  |
|  | Możliwość personalizacji ustawień wyświetlania monitów systemu zarządzania odczynnikami – liczby przeprowadzonych kaset, liczby cykli przetwarzania, liczby dni od ostatniej wymiany odczynników oraz odczynników do wymiany – zgodnie z wymogami użytkownika. lub możliwość personalizacji ustawień monitów systemu zarządzania odczynnikami: liczby cykli, dni oraz systemu pomiaru stężenia alkoholu oraz odczynników do wymiany. | Tak |  |
|  | System szybkiego startu umożliwiający natychmiastowe uruchomienie każdego programu, w oknie ulubionych programów (minimum 5 programów szybkiego startu). | Tak |  |
|  | 3 łaźnie parafinowe, pojemność minimum 3,5L każda. Łaźnie muszą być łatwo wyjmowane do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania parafiny o temperaturze topnienia od 50 °C - 64 °C, zakres nastawiania temperatury w łaźniach w zakresie od 50°C - 70°C. | Tak |  |
|  | Czas topienia parafiny w łaźni nie może przekraczać 12h. | Tak |  |
|  | Taca na parafinę zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem procesora kapiącą parafiną. | Tak |  |
|  | Możliwość ustanowienia połączenia internetowego między urządzeniem i zespołem serwisowym umożliwiającego zoptymalizowane serwisowanie i monitoring działania urządzenia. | Tak |  |
|  | Dwa porty lub jeden port USB 2.0, 5 V DC – możliwość zgrania danych z urządzenia przez port USB. | Tak |  |
|  | Możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia za pomocą hasła. | Tak |  |
|  | W przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania, urządzenie musi dostarczyć informacji o działaniach naprawczych. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmowy, który natychmiast włączy się w przypadku błędu. System musi spróbować powrócić do pracy; jeśli się to nie uda, a na panelu w ciągu 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie musi napełnić retortę bezpiecznym odczynnikiem, aby zapewnić bezpieczeństwo preparatów. lub System podtrzymywania bateryjnego, który zapewnia 4 godzinną dostawę prądu do urządzenia, w celu przeprowadzenia rozpoczętego procesu do końca. Urządzenie, po wyczerpaniu baterii (po 4 godzinach) musi dostarczyć informacji o działaniach naprawczych oraz system musi spróbować powrócić do pracy, jeśli się to nie uda, urządzenie musi napełnić retortę bezpiecznym odczynnikiem, aby zapewnić bezpieczeństwo preparatów | Tak |  |
|  | Trzy tryby alarmu: alarm urządzenia, alarm lokalny i alarm zdalny, pozwalające na powiadomienie użytkownika w odpowiednim momencie. | Tak |  |
|  | Oznaczanie CE IVD | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość: do 600mm lub 710 mm głębokość: do 710mm; wysokość: do 1350mm lub 1370 mm waga: do 140 kg | Tak |  |

| 16. SKANER – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne – skaner |
|  | Skaner preparatów mikroskopowych z podajnikiem wewnętrznym na minimum 210 preparatów. Skanowanie preparatów mikroskopowych o wymiarach 26mm x 76mm i zakresie grubości nie mniejszym niż 0,9 – 1,2mm | Tak |  |
|  | Skaner wyposażony w czytnik kodów 2D do odczytu etykiet z preparatów mikroskopowych | Tak |  |
|  | Skanowanie preparatów w technice jasnego pola | Tak |  |
|  | Tryb skanowania odpowiadający powiększeniu optycznemu obiektywów 20x i 40x | Tak |  |
|  | Możliwość oglądania zeskanowanych preparatów w powiększeniu do min. 80x | Tak |  |
|  | Skanowanie w trybie: - manualnym (w którym operator skanera przed rozpoczęciem procesu skanowania ustawia ręcznie wszystkie parametry skanowania), - półautomatycznym (w którym skaner wczytuje podglądy wszystkich załadowanych preparatów pozwalając operatorowi skanera na modyfikację wybranych parametrów skanowania przed rozpoczęciem procesu skanowania) oraz - automatycznym (w którym operator skanera wkłada preparaty do skanera po wybraniu automatycznego trybu skanowania, skaner rozpocznie skanowanie wszystkich preparatów w oparciu o zdefiniowane wcześniej ustawienia/profil skanowania) | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania różnych profili skanowania, np. osobno dla preparatów histologicznych i cytologicznych | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania osobnych miejsc zapisu skanowanych preparatów dla profilu skanowania | Tak |  |
|  | Metoda ustawiania ostrości prefocus map | Tak |  |
|  | Sensor skanujący: CMOS | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania więcej niż jednego niezależnego obszaru skanowania w ramach jednego preparatu i ustawiania niezależnych punktów ostrości dla tych płaszczyzn | Tak |  |
|  | Czas skanowania preparatu przy powierzchni skanowanej 15x15 mm, przy maksymalnej rozdzielczości oferowanej kamery i powiększeniu 20x - max. 65 sek. | Tak |  |
|  | Czas skanowania preparatu przy powierzchni skanowanej 15x15 mm, przy maksymalnej rozdzielczości oferowanej kamery i powiększeniu 40x – max. 155 sek. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość skanowania - przy trybie skanowania 20x wartość liczbowa nie większa niż 0,46 µm/piksel | Tak |  |
|  | Rozdzielczość skanowania - przy trybie skanowania 40x – wartość liczbowa nie większa niż 0,23 µm/piksel | Tak |  |
|  | Skaner wyposażony i działający w oparciu o jeden obiektyw suchy (nie immersyjny) 20x o aperturze numerycznej, wartość liczbowa co najmniej 0,75 PLAN APO | Tak |  |
|  | Czujnik wykrywający obecność preparatu w kasecie | Tak |  |
|  | Diody sygnalizacyjne umieszczone we frontowej części skanera sygnalizujące pracę urządzenia oraz wystąpienie ewentualnego błędu | Tak |  |
|  | Transport szkiełek w orientacji poziomej (skierowane szkiełkiem nakrywkowym ku górze) | Tak |  |
|  | Elektromechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym otwarciem pokrywy dostępu do magazynków z preparatami w czasie procesu skanowania | Tak |  |
|  | Mechanizm transportu preparatów na zasadzie przenoszenia preparatu bez jego chwytania w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia próbki | Tak |  |
|  | Preparat kalibracyjny producenta skanera do automatycznej kalibracji urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzną lampę sygnalizacji powiadomień sterowaną z poziomu oprogramowania skanera o zmianie statusu pracy urządzenia. Minimum trzy kolory sygnalizacji czerwony, żółty, zielony | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł (plugin) do wysyłania automatycznych powiadomień e-mail o zmianie statusu pracy urządzania. Możliwość konfiguracji min. 3 adresów e-mail | Tak |  |
|  | Funkcja Z-stack na całym obszarze skanowania | Tak |  |
|  | Możliwość wybierania liczby warstw z gotowych zestawów lub indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw (nie mniej niż 40 warstw) | Tak |  |
|  | Format zapisu plików skanów mikroskopowych otwarty tzn. umożliwiający ich wczytanie do platform internetowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć ze studentami innych firm niż producent skanera bez potrzeby ich konwersji | Tak |  |
|  | Integralne oprogramowanie do obsługi skanera zapewniające kontrolę pracy urządzenia w trybie manualnym, automatycznym i półautomatycznym. Podstawowe funkcje oprogramowania: - możliwość automatycznego i manualnego ustawiania ostrości preparatu - możliwość wyświetlania zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu, lustrzanego odbicia, horyzontalnego widoku (z lotu ptaka) - wyświetlanie min. 6 preparatów jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym - funkcja nanoszenia na zeskanowane preparaty komentarzy, oznaczeń, pomiarów - funkcja śledzenia przeglądanego obszaru preparatu z użyciem widocznej na ekranie mapy preparatu - mapa preparatu różnicująca graficznie obejrzany fragment preparatu od nieobejrzanego | Tak |  |
|  | Możliwość eksportowania fragmentów skanów do plików JPG, TIFF | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet do zaawansowanej analizy obrazów histopatologicznych z uwzględnieniem specjalistycznych algorytmów do analiz markerów membranowych, cytoplazmatycznych i jądrowych, w tym również posiadających certyfikat IVD (In Vitro Diagnostic) | Tak |  |
| Parametry ogólne – platforma do tele-patologii |
|  | Webowy interface oprogramowania pozwalający na zdalne przeglądanie zeskanowanych preparatów poprzez przeglądarkę web oraz przez oprogramowanie producenta skanera do przeglądania preparatów | Tak |  |
|  | Platforma umożliwiająca zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników oraz udostępnianie zeskanowanych preparatów, zdjęć makroskopowych do zdalnej oceny | Tak |  |
|  | Platforma umożliwiająca zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników oraz udostępnianie zeskanowanych preparatów, zdjęć makroskopowych do zdalnej oceny | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia tele-konsultacji obrazów zeskanowanych preparatów mikroskopowych | Tak |  |
|  | Otwarta platforma umożliwiająca integrację z systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi (klasy LIS) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie producenta skanera zapewniające synchronizację zeskanowanych preparatów z zewnętrznym zasobem sieciowym wraz z możliwością tworzenia folderów i nazw na podstawie zeskanowanego ze szkiełka kodu | Tak |  |
|  | Zintegrowana przeglądarka slajdów histopatologicznych | Tak |  |
|  | Możliwość dostępu do systemu dla zdefiniowanej przez administratora liczby jednostek współpracujących | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego wyszukiwania slajdów w oparciu o dołączone do skanów informacje (np. rodzaj barwienia, data, nazwa) | Tak |  |
|  | Dostęp do platformy w oparciu o nazwy użytkowników i hasła | Tak |  |
|  | Możliwość nanoszenia oznaczeń i pomiarów na zeskanowanych preparatach z możliwością blokowania ich edycji dla określonych użytkowników | Tak |  |
|  | Platforma z licencją bez ograniczenia liczby użytkowników (kont dostępowych) | Tak |  |
|  | Platforma z licencją bez ograniczenia liczby slajdów, które można w niej przechowywać | Tak |  |
|  | Całkowicie sieciowa i niezależna platforma oprogramowania umożliwiająca dostęp do zeskanowanych preparatów przez przeglądarkę internetową | Tak |  |
|  | Kompatybilność platformy z przeglądarkami: Chrome, Edge, Firefox, Safari itp. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed wgraniem niedozwolonych typów plików do platformy realizowane poprzez definiowanie dozwolonych typów plików | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia przeglądarki obrazów w trybie pełnoekranowym | Tak |  |
|  | Możliwość przełączenia się między standardowymi zdefiniowanymi wartościami powiększeń (np. 2,5x; 5x 10x; 20x; 40x) | Tak |  |
|  | Obsługa obrazów wielowarstwowych typu z-stack | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed wgraniem niedozwolonych typów plików do platformy realizowane poprzez definiowanie dozwolonych typów plików | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania dostępu dla użytkowników do poszczególnych slajdów lub folderów | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania prawa do wyświetlania etykiety slajdu dla określonych grup użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość katalogowania slajdów w foldery | Tak |  |
|  | Integracja platformy z oferowanym skanerem min. w zakresie automatycznego publikowania slajdów do konsultacji w zależności od wybranego profilu skanowania | Tak |  |
|  | Możliwość blokowania slajdów tylko do przeglądania dla określonych grup użytkowników | Tak |  |
|  | Tryb konferencyjny umożliwiający jednoczesne przeglądanie tego samego preparatu w trybie zsynchronizowanego widoku przez kilku użytkowników | Tak |  |
|  | System otwarty umożliwiający wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach ndpi, svs, mrxs, czi, vsi - bez potrzeby ich konwersji | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej publikacji slajdów zapisanych w określonym folderze | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia konsultacji jednego przypadku przez kilku lekarzy równocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania konta „gość” z ograniczonymi prawami dostępu | Tak |  |
|  | Dostęp do logu zdarzeń na platformie z możliwością filtracji po czasie i typie zdarzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu logu zdarzeń z platformy | Tak |  |
|  | Instalacja i wdrożenie – obejmujące: dostawę przedmiotu zamówienia: skaner, serwer, stacje robocze, platforma szkoleniowa oraz uruchomienie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wraz z instalacją na serwerze platformy szkoleniowej. Skonfigurowanie platformy tele-patologii pod kątem wymagań użytkownika. Przetestowanie poprawności działania elementów przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD) obejmujący cały system, czyli skaner preparatów mikroskopowych, oprogramowanie wraz z platformą do tele-patologii | Tak |  |

| 17. CENTRUM DO ZATAPIANIA W PARAFINIE – 2 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Dwumodułowa stacja do zatapiania w parafinie. | Tak |  |
|  | Urządzenie składające się z dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym oraz płyty chłodzącej. | Tak |  |
|  | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo. | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika na parafinę maksimum 4 l lub 5 l. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 5,7 cala, ze zintegrowaną klawiaturą dotykową. | Tak |  |
|  | Przepływ parafiny uruchamiany ręcznie, za pomocą przechylanego przełącznika o regulowanej wysokości. lub urządzenie z przepływem parafiny uruchamianym ręcznie, za pomocą przechylanego przełącznika oraz z dodatkowym włącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny. | Tak |  |
|  | Wyjmowane tacki na parafinę. | Tak |  |
|  | Duża, podgrzewana powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania przeznaczonym także do pracy z dużymi kasetkami. | Tak |  |
|  | Tace na kasetki i foremki wyjmowane i zamieniane miejscami, pojemność maksimum 1,7L każda, 75 kasetek. | Tak |  |
|  | Wyjmowany, ogrzewany uchwyt na minimum 6 par szczypiec, dostępny z obu stron. | Tak |  |
|  | Oświetlenie LED sterowane poprzez panel sterowania urządzenia. | Tak |  |
|  | Zakres temperatury tac na kasetki i foremki, powierzchni roboczej, uchwytu na szczypce i zbiornika na parafinę regulowany od minimum 50 °C do 75 °C w krokach co 1°C | Tak |  |
|  | Możliwość programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy i dnia roboczego. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia). | Tak |  |
|  | Funkcja zwiększenia grzania umożliwiająca szybsze topienie parafiny. | Tak |  |
|  | Moduł chłodzący posiadający funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniający stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C. lub moduł chłodzący z zakresem regulacji temperatury w zakresie do -12 °C z funkcją adaptacji do warunków otoczenia zadanej temperatury oraz możliwością zadania temperatury -6 °C. | Tak |  |
|  | Powierzchnia chłodząca mieszcząca minimum 65 bloczków. | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania. | Tak |  |
|  | Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania a zimną płytą. | Tak |  |
|  | Wymiary modułu grzewczego: wysokość: do 400mm szerokość: do 560mm głębokość: do 650mm | Tak |  |
|  | Waga modułu grzewczego maksymalnie 30kg | Tak |  |
|  | Wymiary modułu chłodzącego wysokość: do 390mm szerokość: do 400mm głębokość do 640mm | Tak |  |
|  | Waga modułu chłodzącego maksymalnie 35kg | Tak |  |

| 18. SYSTEM ZARZĄDZANIA CAŁYM ZAKŁADEM PATOLOGII I PATOMORFOLOGII – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | System dostępny dla użytkowników jako tzw. aplikacja webowa w przeglądarce internetowej. Minimalna lista kompatybilnych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi. | Tak |  |
|  | Niedopuszczalne jest stosowanie oprogramowania serwera terminali w celu połączenia z systemem zdalnie. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej aplikacji natywnej w celu współdziałania z urządzeniami, którymi nie można sterować z przeglądarki lub w celu uzupełnienia jej funkcjonalności. | Tak |  |
|  | Niedopuszczalne jest zaoferowanie oprogramowania modularnego, w którym użytkownik zmuszony będzie do wielokrotnego logowania się przy uzyskiwaniu dostępu do konkretnego modułu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (w okresie gwarancji) dostosowania systemu w przypadku, gdy technologia użyta w zaoferowanym oprogramowaniu przestanie być wspierana przez aktualne wersje przeglądarek. | Tak |  |
|  | Licencja niewyłączna, udzielana na czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia ze strony Wykonawcy (z wyłączeniem sytuacji naruszenia prawa). | Tak |  |
|  | System musi zapewnić możliwość rozdzielenia backendu bazodanowego i frontendu aplikacyjnego na osobne serwery. | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkowników poprzez sieć lokalną Zamawiającego z możliwością pracy zdalnej spoza siedziby Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Brak limitu jednocześnie zalogowanych użytkowników. | Tak |  |
|  | Połączenie sieciowe między komputerem użytkownika, a serwerem musi być szyfrowane. Wykonawca zapewnia komercyjny certyfikat SSL automatycznie rozpoznawany przez wiodące przeglądarki internetowe w okresie trwania gwarancji. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika w polskiej wersji językowej. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika z funkcjonalnościami odświeżania strony, „przeciągnij i upuść” oraz komunikatami akustycznymi do pracy bezwzrokowej. | Tak |  |
|  | Skróty klawiszowe do najczęściej wykorzystywanych funkcji umożliwiające ograniczenie korzystania z myszki i zwiększenie wydajności pracy. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać konfigurację pracy w formie wyłącznie cyfrowej – elektroniczne skierowania, zlecenia i skany preparatów, telepraca diagnozujących z całkowitym wyeliminowaniem dokumentacji papierowej w Zakładzie. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika adekwatnie do zakresu posiadanych uprawnień musi zawierać element (np. pasek statusu), w którym będą wyświetlane najważniejsze bieżące informacje dot. możliwości podjęcia czynności przez zalogowanego użytkownika, m.in. nieodczytane komunikaty systemowe, nieobsłużone: zlecenia wypożyczeń obiektów z archiwum, barwień dodatkowych, przebarwień preparatów, dokrawania materiału (II rzutu), zdarzenia kontroli jakości, skanowania preparatów. Element interfejsu użytkownika powinien być widoczny cały czas i nie może być przesłaniany innymi elementami interfejsu, np. oknami, a aktualny status powinien się aktualizować samoczynnie lub przy kolejnych akcjach użytkownika w systemie. | Tak |  |
|  | Struktura laboratorium | Tak |  |
|  | Wprowadzenie struktury organizacyjnej Zakładu i przypisanie personelu (użytkowników) do poszczególnych jednostek organizacyjnych. | Tak |  |
|  | Każda jednostka organizacyjna może mieć własne szablony znakowania i numeracji obiektów (skierowania, materiały, pojemniki na odwapniane wycinki, bloczki parafinowe, preparaty). | Tak |  |
| Obsługa badań |
|  | Obsługa następujących typów badań: histopatologia, badania śródoperacyjne (introwe), immunohistochemia, histochemia, cytologia ginekologiczna, cytologia aspiracyjna cienkoigłowa, autopsje, konsultacje, badania naukowe. | Tak |  |
|  | Rejestracja, edycja, zatwierdzanie przypadków. Minimalny zakres danych rejestrowanego przypadku zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii oraz „Standardami organizacyjnymi oraz standardami postępowania w patomorfologii - Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” (Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Patologów, 2020). | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego. | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji anatomicznych w ramach materiału diagnostycznego. | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie badań (np. kasetek/bloczków) | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów. | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w przypadku. | Tak |  |
|  | Wydruk zatwierdzonego przypadku lub w statusie „wynik wstępny”. Możliwość podglądu wydruku przed autoryzacją lub wydrukowaniem. | Tak |  |
|  | Podgląd historii operacji użytkowników w kontekście przypadku, materiału diagnostycznego, lokalizacji, badań i preparatów. | Tak |  |
|  | Przechowywanie historycznej wersji wszystkich wyników przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość w pełni automatycznego numerowania przypadków, materiału diagnostycznego, badań, preparatów, innych etapów procesu diagnostycznego i/lub wprowadzenia ręcznej numeracji ze zdefiniowanymi zasadami walidacji danych. Możliwość dowolnego dostosowania szablonów numerowania wg wymagań Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania nazewnictwa osób uczestniczących w procesie diagnostycznym w zależności od typu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość wyszukiwania przypadków wg kryteriów: kod kreskowy dowolnego z obiektów w systemie, numer księgi pracowni, ID systemowy (unikatowy) przypadku, nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), płeć, PESEL, wiek, identyfikator zewnętrzny pacjenta (PID), daty: pobrania materiału (zabiegu), rejestracji przypadku, przekazania przypadku osobie odpowiedzialnej, zatwierdzenia przypadku, oczekiwana data wyniku, podpisu elektronicznego wyniku, data wydruku wyniku, nr SIMP, lekarz kierujący, rozpoznanie kliniczne (włącznie z fragmentami), zlecający, oddział (jedn. org.) zlecającego, numer i typ badania, numer i typ materiału, podtyp materiału, numer i typ etapu procesu, grupa typów etapów procesu, status etapu procesu, wg parametrów formularza etapu procesu. typ zleconej usługi, numer i typ preparatu, typ grupy preparatów, diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba odpowiedzialna za wynik, osoba rejestrująca, rozpoznanie (włącznie z fragmentami), miejsce pobrania (włącznie z fragmentami), topografia ze zdefiniowanego słownika, lokalizacja preparatu, lokalizacja skierowania statusy: zatwierdzenia przypadku, wydrukowania przypadku, kontrasygnaty 2. diagnozującego, kontrasygnaty konsultanta, wydania wyniku zlecającemu, wygenerowania wyniku w pliku PDF (Tak/Nie), podpisu elektronicznego wyniku (Tak/Nie), status logistyczny przypadku, wynik do weryfikacji (Tak/Nie), materiał posiada załącznik (Tak/Nie), preparat posiada skan (Tak/Nie), nowotwór złośliwy (Tak/Nie), rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie posiada), rodzaj rozpoznania sformalizowanego (np. wybrany raport synoptyczny), wartości pól rozpoznań sformalizowanych, zdefiniowane przez użytkownika znaczniki przypisywane do przypadku, tryb przyjęcia (pilność), projekt, w ramach którego realizowany jest przypadek, wewnętrzna jednostka organizacyjna rejestrująca (przyjmująca) przypadek. | Tak |  |
|  | Możliwość hurtowego wydruku wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania wraz z określoną liczbą kopii zdefiniowaną w kontekście zlecanego badanie oraz alternatywnie ustaloną arbitralnie przez użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika kolumn wyświetlanej listy wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. Minimalny zakres kolumn do wyboru: Liczba porządkowa, identyfikator pacjenta, numer przypadku, imię i nazwisko pacjenta, PESEL, zlecający/oddział, data rejestracji, data zatwierdzenia, kod kreskowy badania umożliwiający wejście w przypadek poprzez zeskanowanie kodu z wydrukowanej listy. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku tabelarycznej listy przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku statystyk ilościowych badań spełniających kryteria wyszukiwania. | Tak |  |
|  | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania i definiowanie ich jako „ulubionych” dla definiującego je użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnych atrybutów (znaczników) dla badań i późniejsze wyszukiwanie po tych atrybutach (także ich kombinacji). | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu danych z odfiltrowanych badań w wyszukiwarce do pliku Excel XML (lub CSV) oraz PDF w celu dalszej analizy lub obróbki statystycznej. | Tak |  |
|  | Generowanie wykresów trendu dla „ulubionych” statystyk dla definiującego je użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość podpinania załączników (min. dokument Microsoft Word, zdjęcie) pod dowolne skierowanie, materiał, badanie, preparat, etap procesu i zlecenie wypożyczenia. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania procedur wykonywanych przy odpowiedniej akcji (np. dodaj materiał, edytuj materiał), które mogą realizować automatyzację działań, np. podpinanie procedur rozliczeniowych, generowanie statystyk, dodawanie rutynowych preparatów itp. | Tak |  |
|  | W przypadku słownika barwień dodatkowych możliwość definiowania pozycji preferowanych przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Generowanie automatycznych powiadomień o występujących zdarzeniach niepożądanych w systemie w postaci e-maila i/lub komunikatu. | Tak |  |
|  | Rejestracja czasu operacji wykonanych w systemie i możliwość podglądu ich historii. | Tak |  |
|  | Szablony globalne (widoczne per jednostka organizacyjna) typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) zarządzane przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. | Tak |  |
|  | Szablony prywatne typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) widoczne i edytowalne tylko przez osobę tworzącą. | Tak |  |
|  | Walidacja numeru PESEL, automatyczne określanie płci i daty urodzenia wg PESEL. | Tak |  |
|  | Algorytm samouczący się podpowiadania lekarza kierującego i jego NPWZ przy ręcznej rejestracji przypadków. | Tak |  |
|  | Obsługa wycinków histopatologicznych wymagających odwapniania lub dotrwalania. | Tak |  |
|  | Funkcja cesji przypadku do innego diagnozującego. | Tak |  |
|  | Możliwość określenia pacjenta jako pacjenta VIP. Dostęp do pacjentów VIP tylko dla uprawnionych użytkowników. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed omyłkowym opuszczeniem ekranu dodawania/edycji obiektu (min. przypadku, materiału, bloczka, preparatu, etapu procesu) przed zapisaniem zmian. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie stanowiska, przy którym zalogowany jest użytkownik i dostosowanie do niego zachowania programu, m.in. kafelki najczęściej używanych funkcji, czy ograniczenie długości list roboczych. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji przypadków zlecanych przez dowolną liczbę zlecających. Identyfikacja jednostki zlecającej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak |  |
|  | Zlecający i ich oddziały podlegający wersjonowaniu z określoną datą obowiązywania danej wersji. Tworzenie nowej wersji kopiuje wszystkie dotychczasowe dane. | Tak |  |
|  | Przypisywanie definiowanych przez użytkownika znaczników do zleceniodawców w celu wykorzystania w raportach. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania rejestracji nowych przypadków pochodzących od wybranego zlecającego poczynając od określonej daty (np. wygaśnięcia umowy). | Tak |  |
|  | Przyporządkowanie numeru OPK (szpitalnego Ośrodka Powstawania Kosztów) do wersji zlecającego i oddziału na potrzeby wyznaczania kosztów zakładu patomorfologii lub dowolnej jego składowej pracowni. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania uwag dotyczących zlecającego widocznych dla personelu technicznego w kontekście przypadków zarejestrowanych na tego zlecającego. | Tak |  |
| Kontrola jakości, terminowość badań i zdarzenia niepożądane |
|  | Kontekstowy rejestr niezgodności z dokładnością do przypadku/skierowania, materiału, badania, preparatu, wypożyczenia, etapu procesu, odwapniacza. | Tak |  |
|  | Kategoria zgłoszenia niezgodności do wyboru ze słownika konfigurowalnego przez upoważnionego użytkownika. Kategoria zgłoszenia musi mieć powiązanie z osobą zgłaszającą i odpowiedzialną. Automatyczne, dynamiczne określanie osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie danego zgłoszenia na podstawie konfiguracji w typie zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania zdarzeń kontroli jakości do sporządzania statystyk zdarzeń zachodzących w Zakładzie. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego dodawania zdarzeń kontroli jakości w przypadku wykrycia przez system sytuacji nietypowych, takich tak: - przekazano niekompletny przypadek do diagnostyki - wykonano odbarwienie/przebarwienie preparatu - usunięto przypadek bez wydania wyniku - usunięto przypadek po wydaniu wyniku - dokonano cesji przypadku na innego diagnozującego - wynik podpisany cyfrowo przez osobę inną niż odpowiedzialny za przypadek - błąd weryfikacji wersji wydawanego wyniku - próba wydania wyniku w złej wersji - próba usunięcia podjętego zlecenia przez zintegrowany system zewnętrzny - preparat wytypowany losowo do technicznej kontroli jakości - podano numer materiału ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego - podano numer odwapniacza ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego - podano numer kasetki/bloczka ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego - podano numer preparatu ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego - podano numer skierowania ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego - naruszenie interwału czasowego funkcji stanowiskowej zatapiania - naruszenie interwału czasowego funkcji stanowiskowej krojenia - wynik ostateczny wydany po terminie oczekiwanej daty wyniku - cofnięcie zatwierdzenia wyniku ostatecznego | Tak |  |
|  | Pole tekstowe do wpisania własnych uwag dotyczących niezgodności. | Tak |  |
|  | Skierowanie uwag do osoby odpowiedzialnej w formie komunikatu systemowego i listy roboczej zgłoszeń przypisanych użytkownikowi. Osoba odpowiedzialna musi mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na zauważone niezgodności i zamknięcia zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Wydruk i możliwość eksportu do pliku Excel XML (lub CSV) oraz PDF rejestru niezgodności za dany okres dla danej jednostki organizacyjnej. | Tak |  |
|  | Kontrola losowa preparatów i kierowanie ich do weryfikacji przez zdefiniowaną osobę. | Tak |  |
|  | Podpowiadanie najczęściej zgłaszanych typów zdarzeń niepożądanych do szybkiej rejestracji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | W przypadku kontroli losowej preparatów możliwość pominięcia preparatów ze zleceń z priorytetowym trybem przyjęcia, aby nie opóźniać procesu diagnostycznego. | Tak |  |
|  | System umożliwia weryfikację, czy pracownik skanuje kod kreskowy z obiektu czy wpisuje go ręcznie. Możliwość automatycznego generowania zdarzeń kontroli jakości w takiej sytuacji. | Tak |  |
|  | System może weryfikować czy operacje pracownika na ekranach stanowiskowych następują w rytmie czasowym (interwałach) określonym wewnętrznymi przepisami kontroli jakości. Możliwość automatycznego generowania zdarzeń kontroli jakości w sytuacji naruszenia minimalnego interwału czasowego. | Tak |  |
|  | Raport terminowości (liczony względem oczekiwanej daty wyniku) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący w wybranym dowolnie okresie). Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), czas diagnostyki w dniach, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |
|  | Raport czasu wykonania badań (liczony względem daty rejestracji) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący w wybranym dowolnie okresie). Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), czas diagnostyki w dniach, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |
|  | Raporty wydajności personelu: rejestracja przypadków i materiałów, pobieranie materiału do kasetek (wg lekarza pobierającego i technika pobierającego), zatapianie kasetek, krojenie preparatów, barwienie preparatów. Raporty muszą umożliwiać analizę w ujęciu godzinowym, dziennym i miesięcznym. Raporty muszą być wykonywane wg kryteriów: data wykonania czynności/ rejestracji czynności, zlecający, oddział, osoba wykonująca, jednostka organizacyjna, interwał. Raporty powinny zawierać kolumny: osoba wykonująca, rodzaj materiału/badania (w zależności od raportu), liczba przypadków/ materiałów/ badań/ preparatów (w zależności od raportu). Raporty powinny prezentować wykresy ilościowe wg wybranego interwału. | Tak |  |
|  | Automatyczne, dynamiczne wyznaczanie daty oczekiwanego wyniku na podstawie reguł terminowości związanych ze zleceniodawcą, typem materiału, badania, preparatu, etapu procesu, trybem przyjęcia, liczbą badań, liczbą preparatów, zleceniami barwień dodatkowych, odwapniaczy, dodatkowych konsultacji itp. Data oczekiwanego wyniku powinna się wyznaczać i modyfikować na bieżąco od rozpoczęcia pierwszych prac nad przypadkiem. Reguły powinny określać bazowy czas lub wydłużenie czasu względem czasu bazowego. Czas powinien móc być określany w minutach i dniach (zarówno kalendarzowych jak i roboczych). | Tak |  |
|  | Lista robocza kontroli jakości – przedstawiająca niezgodności, za które odpowiada dany użytkownik. Lista filtrowana wg osoby odpowiedzialnej, grupy typu niezgodności, typu niezgodności, statusu niezgodności, zlecającego, oddziału, daty rejestracji niezgodności. | Tak |  |
|  | Kalendarz kierownika – pozwalający na określenie dni wolnych na potrzeby obliczania terminowości (jeżeli w danej regule liczona w dniach roboczych) oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie losowej kontroli preparatów w danym dniu. | Tak |  |
| Obsługa stanowisk z dedykowanymi ekranami stanowiskowymi do współpracy z czytnikami kodów: |
|  | Ekrany stanowiskowe wykorzystują sygnalizację dźwiękową, umożliwiającą pracę „bezwzrokowo” z czytnikiem kodów. | Tak |  |
| Stanowisko rejestracji materiału diagnostycznego - kompletacja i wysyłka kontenerów z przesyłkami materiału diagnostycznego po stronie zlecającego |
|  | Zarejestrowanie zleceń w systemie, generowanie skierowań i przyporządkowanie kodów do pojemnika/ów z materiałem lub szkiełek z rozmazem przypisanych do określonego miejsca pobrania. Obsługa różnego rodzaju zleceń, np. cytologia, histopatologia, genetyczne itp. Typy rejestrowanych materiałów oraz formularz zlecenia z polami definiowanymi przez uprawnionego użytkownika zależą od wybranego rodzaju zlecenia i jednostki wykonującej. | Tak |  |
|  | Dodanie do kontenera z przesyłką zarejestrowanych materiałów diagnostycznych poprzez zeskanowanie kodu ze skierowania, do którego zostały przypisane, lub ręczne wprowadzenie numeru skierowania. | Tak |  |
|  | Zatwierdzenie („zamknięcie”) przesyłki wraz z wpisaniem numeru listu przewozowego firmy kurierskiej lub oznaczenie transportu we własnym zakresie. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku listy skierowań i materiałów składających się na daną przesyłkę. | Tak |  |
|  | Możliwość podejrzenia ewentualnych uwag dotyczących kompletności i zawartości przesyłki, które wprowadził zakład patomorfologii. | Tak |  |
| Stanowisko przyjęć materiału |
|  | Dla zleceń zleconych w systemie na stanowisku rejestracji materiałów lub poprzez integracje HL7 z obsługą próbek powiązanych ze zleceniem: weryfikacja kompletności skanerem kodów. | Tak |  |
|  | Dla zleceń niezleconych w systemie (rejestrowanych ręcznie lub poprzez integracje HL7 bez obsługi próbek powiązanych ze zleceniem): rejestracja pacjenta oraz nadanie i wydruk etykiet z kodami kreskowymi na skierowanie i pojemniki z materiałem. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag dotyczących kompletności i zawartości przesyłki, które będzie widział zleceniodawca w kontekście przesyłki na stanowisku rejestracji materiału. | Tak |  |
|  | Skanowanie dostarczonego skierowania, jeśli jest w wersji papierowej w celu załączenia jako obrazu do badania pacjenta. Funkcjonalność skanowania musi być wywoływana wprost z oferowanego systemu, a skan musi być podpinany kontekstowo pod odpowiedni obiekt (skierowanie/przypadek), niezależnie od liczby stron. Niedopuszczalne jest ręczne podpinanie załączników ze skanami w kontekst obiektu np. skierowania/przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość korekty danych pacjenta otrzymanych w ramach zlecenia elektronicznego ze zintegrowanego systemu tylko przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |
| Stanowisko wykrawania (pobierania) materiału |
|  | Skanowanie pojemnika z materiałem w celu wywołania w systemie badania pacjenta. W otwierającym się oknie widoczne są dane pacjenta oraz skierowanie i/ lub jego obraz. | Tak |  |
|  | Nadawanie numeru badania histologicznego (bloczka), kolejnego w czasie trwania procesu pobierania z zabezpieczeniem przed wykorzystaniem tego samego numeru ponownie. | Tak |  |
|  | Przypisanie materiału do lekarza pobierającego wybieranego z listy lekarzy (domyślny ostatni wybór). Zapisanie w systemie informacji o osobie pobierającej oraz asystującym mu techniku. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie opisu makroskopowego dla każdego dostarczonego materiału – dowolnej treści lub z dostępnych szablonów tekstowych, lub sformalizowanych. Szablony sformalizowane mogą być tworzone w dowolnej liczbie przez uprawnionego użytkownika. Szablony sformalizowane powinny móc zawierać typy pól: wyboru (checkbox), słownikowe, numeryczne (z określoną precyzją po przecinku), tekstowe, daty/czasu, ukrywane/pokazywane w zależności od pozostałych pól i ich kombinacji, obliczane automatycznie na podstawie innych pól i ich kombinacji, a także automatycznie generować tekstowy opis makroskopowy zgodnie z wybranymi/wypełnionymi polami formularza. Funkcjonalność formularzy musi być wbudowana w oferowane rozwiązanie, bez konieczności dokupowania/wykorzystania dodatkowych modułów lub aplikacji (w tym zintegrowanych). | Tak |  |
|  | Możliwość dołączenia zdjęcia obrazu makroskopowego pobranego w kontekście wykrawanego materiału z systemu dokumentacji makroskopowej. Wdrożenie funkcjonalności nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie uruchomiona na rzecz Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie uwag tekstowych istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (zatapianie i krojenie). | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w ekranach stanowiskowych, jeżeli uwaga jest wpisana. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania stałych zleceń (np. kompletu rutynowych barwień) dla określonych rodzajów badań. Zlecenia stałe przypisywane do bloczka z dostępnej, edytowalnej listy. Wydruk zdefiniowanych szkiełek w odpowiedniej ilości następuje po zeskanowaniu bloczka na stanowisku krojenia. | Tak |  |
|  | Funkcja śledzenia odwapniaczy gotowych do zakończenia (pobrania do kasetki) | Tak |  |
|  | Dedykowany ekran pokazujący listę materiałów do opracowania – materiałów, które zostały przyjęte do pracowni, ale z których nie powstały żadne badania. | Tak |  |
|  | Znakowanie materiału jako pobranego w całości. Materiał pobrany w całości nie może być pobierany w ramach II rzutu ani nie podlega utylizacji. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru z listy procesora tkankowego, do którego ma trafić dana kasetka lub możliwość ewidencji kasetek na stanowisku procesora. | Tak |  |
|  | Możliwość określenia topografii lokalizacji anatomicznej, z której pobrano daną kasetkę. | Tak |  |
|  | Możliwość określenia proponowanej osoby oceniającej na etapie rejestracji kasetek. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed omyłkowym opuszczeniem przypadku, który nie ma zakończonego etapu technicznego. | Tak |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i daty otrzymania. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |
| Stanowisko zatapiania |
|  | Generowanie listy bloczków pozostałych do zatopienia po pobieraniu z wyszczególnieniem badań w trybie pilnym. | Tak |  |
|  | Oznaczanie bloczków jako zatopionych poprzez zeskanowanie kodu z bloczka lub ręczne wprowadzenie numeru bloczka. | Tak |  |
|  | Automatyczne odświeżanie listy bloczków do zatopienia. | Tak |  |
|  | Rejestracja miejsca (stanowisko), czasu (data i godzina) i pracownika zatapiającego. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania uwag tekstowych (w tym możliwość korzystania z szablonów (np. informacja: materiał twardy, wykorzystaj szkiełko adhezyjne) istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (krojenie i barwienie). | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli uwaga dot. zatapiania jest wpisana. | Tak |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i daty utworzenia kasetki histopatologicznej. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |
| Stanowisko krojenia (stanowisko mikrotomu) z drukowaniem pól opisowych szkiełek |
|  | Generowanie listy bloczków pozostałych do skrojenia po zatopieniu. Lista powinna posiadać możliwość zawężenia do bloczków krojonych w ramach zleceń barwień dodatkowych oraz zatopionych przez wybraną osobę. | Tak |  |
|  | Praca w kontekście bloczka poprzez zeskanowanie kodu z bloczka lub ręczne wprowadzenie numeru bloczka (wybór bloczka). W przypadku badań konsultacyjnych możliwe wejście w kontekst obcego bloczka poprzez wybór z listy lub skan kodu kreskowego ze skierowania. | Tak |  |
|  | Wydruk szkiełek na preparaty, które mają powstać z bloczka, z uwzględnieniem zleceń stałych przypisanych do bloczka na etapie pobierania. Automatyczny dynamiczny wybór drukarki odpowiedniej dla danego typu preparatu. | Tak |  |
|  | Rejestracja miejsca (stanowisko), czasu (data i godzina) i pracownika opracowującego preparat na stanowisku mikrotomowym. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania uwag tekstowych, w tym możliwość korzystania z szablonów (np. informacja: materiał twardy, jakość preparatu może być obniżona) istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (barwienie i kompletacja z oceną jakości). | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli uwaga dot. krojenia jest wpisana. | Tak |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia i projektu. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |
| Stanowisko kompletacji preparatów po barwieniu |
|  | Możliwość hurtowego przekazywania przypadków diagnozującemu. | Tak |  |
|  | Dwa warianty pracy: a) Kompletacja pokazująca na ekranie po odczytaniu pierwszego szkiełka wszystkie szkiełka z przypadku (listę) i „odznaczająca” kolejno odczytywane szkiełka do przekazania oceniającemu. b) Kompletacja sortująca odczytywane preparaty na „zasobniki”. Sygnalizacja kompletności przypadków po umieszczeniu ostatniego brakującego preparatu w „zasobniku”. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania w systemie oddzielnych stanowisk kompletowania, dla osobnych pracowni. | Tak |  |
|  | Możliwość kompletacji na tzw. „stertę” – oznaczenie przypadków jako skompletowanych bez wskazywania osoby odpowiedzialnej, do późniejszego rozdziału na oceniających. | Tak |  |
|  | Podpowiedź lekarza diagnozującego, na podstawie informacji o lekarzu przypisanym do materiału na etapie pobierania wycinków, z zachowaniem możliwości korekty, poprzez ręczny wybór lekarza diagnozującego - lista/kafelek. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego potwierdzenia kompletacji poprzez zeskanowanie skierowania z weryfikacją posiadania preparatów i skierowania z jednego przypadku. | Tak |  |
|  | Dedykowany ekran hurtowej cesji przypadków pozwalający na hurtowe przekazanie przypadków ze „sterty” wybranemu diagnozującemu poprzez zeskanowanie skierowania. Możliwość hurtowego przekazania przypadków między diagnozującymi. | Tak |  |
|  | Dedykowany ekran hurtowej cesji przypadków w pełni cyfrowych – bez papierowego skierowania i z preparatami w formie skanów. | Tak |  |
| Stanowisko diagnozy (wpisywania rozpoznań) |
|  | Lista robocza z informacją o gotowych przypadkach w następujących statusach: przypadki „nowe” do diagnozowania, przypadki w statusie do weryfikacji, przypadki w statusie wyniku wstępnego, przypadki z oczekującymi zleceniami barwień dodatkowych i II rzutu (dobieranych z naczynia z materiałem), przypadki z wykonanymi zleceniami barwień dodatkowych i II rzutu, przypadki przekazane do konsultacji przez innego diagnozującego, przypadki do skonsultowania od innych diagnozujących, przypadki przekazane do kontrasygnaty nowotworu złośliwego, przypadki do kontrasygnowania nowotworu złośliwego, przypadki z oczekującymi zleceniami badań do innej jednostki organizacyjnej, przypadki z wykonanymi badaniami w innej jednostce organizacyjnej, przypadki w statusie wyniku ostatecznego do podpisu elektronicznego. Na liście roboczej powinny być widoczne graficzne oznaczenia otwartych i zakończonych zleceń w danym przypadku. Powinna być możliwość szybkiego podejrzenia wpisanych rozpoznań danych przypadków (np. w „dymku”) bez opuszczania listy roboczej. | Tak |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i oczekiwanej daty wyniku obliczanej w systemie na podstawie rozbudowanych reguł terminowości. | Tak |  |
|  | Możliwość przekierowania przypadku wraz z preparatami do innego lekarza opisującego (cesja przypadku). | Tak |  |
|  | Wybór przypadku przez odczytanie kodu kreskowego lub wpisanie numeru z dowolnego obiektu należącego do przypadku (m.in. skierowanie, preparat, bloczek) powodujące automatyczne przeniesienie kontekstu interfejsu użytkownika do: tego obiektu lub danych przypadku, lub treści rozpoznania (zależnie od preferencji użytkownika). | Tak |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość czteroetapowego zatwierdzania wyniku np.: „do weryfikacji”, „wynik wstępny”, „wynik ostateczny”, „wynik niediagnostyczny”. | Tak |  |
|  | Szablony rozpoznań wg określonych protokołów pozwalające m.in. na tworzenie raportów synoptycznych. Możliwość tworzenia dodatkowych pól raportu, które następnie przekładają się na zdefiniowane teksty na wydruku rozpoznania. Możliwość implementacji w formularzach różnych klasyfikacji dotyczących rozpoznania (np. SNOMED, ICD-9, ICD-10, ICD-O3 itp.). Wymagana implementacja w systemie słowników ICD-10 i ICD-O3 w polskiej wersji językowej. Raporty powinny móc zawierać typy pól: wyboru (checkbox), słownikowe, numeryczne (z określoną precyzją po przecinku), tekstowe, daty/czasu, ukrywane/pokazywane w zależności od pozostałych pól i ich kombinacji, obliczane automatycznie na podstawie innych pól i ich kombinacji. Funkcjonalność raportów synoptycznych wbudowana w oferowane rozwiązanie, bez konieczności dokupowania/wykorzystania dodatkowych modułów lub aplikacji (w tym zintegrowanych). | Tak |  |
|  | Możliwość wiązania stawianego rozpoznania z dokładnością do pojedynczej procedury (np. bloczka parafinowego) w przypadku, całego przypadku lub dowolnej kombinacji składowych procedur. Hurtowe wiązanie pojedynczego rozpoznania ze wszystkimi procedurami składowymi. | Tak |  |
|  | Możliwość kontrasygnaty ze wskazaniem preferowanego drugiego diagnozującego lub konsultującego. Badanie przeznaczone do oceny przez drugą osobę pojawia się na liście roboczej wskazanego użytkownika. | Tak |  |
|  | Dostępne formularze dla rozpoznań cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda 2001 i 2014 (zarówno w wersji NFZ - SIMP jak i standardowej). Możliwość równoległego korzystania z różnych standardów klasyfikacji. Rozpoznawanie i wyróżnienie wyników pozytywnych. Możliwość wpisywania wyników w wersji graficznej (poprzez formularz z polami wyboru) lub tekstowej (kodami i skrótami) z weryfikacją poprawności rozpoznania. | Tak |  |
|  | Zatwierdzanie i podpisywanie plików PDF z rozpoznaniem (wynikiem) podpisem elektronicznym (wbudowanym w plik PDF). Możliwość wykorzystania podpisów kwalifikowanych (przechowywanych na fizycznym nośniku lub chmurowych), niekwalifikowanych oraz certyfikatem ZUS. Możliwość podpisania podpisem elektronicznym wyników wstępnych i ostatecznych. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed podpisaniem podpisem innym niż zapamiętany w profilu użytkownika. Możliwość wyłączenia możliwości złożenia podpisu przez inną osobę niż odpowiedzialna za przypadek lub możliwość złożenia takiego podpisu z powiadomieniem kierownika o wystąpieniu takiej sytuacji. | Tak |  |
|  | Statyczne szablony rozpoznań danego użytkownika lub globalne (dostępne dla wszystkich użytkowników z danej jednostki organizacyjnej) dodawane poprzez wybór z listy oraz automatycznie poprzez wpisanie słowa kluczowego w trakcie tworzenia rozpoznania. | Tak |  |
|  | Automatyczne fragmenty rozpoznań dodawane poprzez wpisanie słowa kluczowego w trakcie tworzenia rozpoznania, których treść jest dynamicznie zależna od danego przypadku, m.in. lista lokalizacji anatomicznych, lista typów preparatów immunohistochemicznych, które wystąpiły w przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania cofnięcia zatwierdzenia wyniku przypadku i/lub cofnięcia zatwierdzonego przypadku do trybu edycji tylko przez określony czas. Po upływie tego czasu cofnięcie może być wykonane tylko przez kierownika lub administratora. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego podejrzenia i skopiowania obrazu makroskopowego oraz danych z poprzednich badań danego pacjenta bez opuszczania ekranu tworzonego lub edytowanego rozpoznania. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed utratą wpisywanego opisu makroskopowego lub rozpoznania poprzez automatyczne, cykliczne zachowanie jego kopii zapasowej, np. na wypadek utraty zasilania lub łączności z serwerem. | Tak |  |
|  | Komunikacja między diagnozującymi oraz diagnozującymi i sekretariatem na zasadzie automatycznie odświeżającego się „czatu” w obrębie danego przypadku, z powiadomieniem na liście roboczej diagnozującego o nieprzeczytanym nowym wpisie w kontekście przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania statusu zgodności rozpoznań konsultacyjnych, zgodności rozpoznania pointrowego/pooperacyjnego z rozpoznaniem introwym w celu umożliwienia sporządzania statystyk. | Tak |  |
|  | Określanie korelacji (zgodności) rozpoznań z wcześniejszymi wynikami z automatyczną integracją z funkcjonalnością kontroli jakości i raportami. Możliwość wymuszenia określenia korelacji (zgodności rozpoznań) dla zdefiniowanych typów badań. | Tak |  |
|  | Blokada edycji rozpoznań w zatwierdzonych (i/lub podpisanych) wcześniej przypadkach/wynikach z możliwością wielokrotnego dodania uzupełnienia wyniku. | Tak |  |
| Stanowisko wyszukiwania i wydawania wyników (sekretariat) |
|  | Wyszukiwanie przypadków po danych określonych w pkt. 3.13 33 | Tak |  |
|  | Prezentacja tabelarycznej listy wyszukanych przypadków spełniających kryteria. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku wersji papierowej wyniku. Liczba wydrukowanych kopii zgodna z preferencjami użytkownika i konfiguracją w kontekście zlecającego. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu wyniku oraz pobrania wersji PDF przez uprawnionego użytkownika. Możliwość zabezpieczenia pliku PDF przed edycją po otworzeniu go np. w edytorach tekstu. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kryteriów i wydruku wybranych wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość hurtowego wydruku wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. Liczba wydrukowanych kopii zgodna z preferencjami użytkownika i konfiguracją w kontekście zlecającego. | Tak |  |
|  | Wydruk etykiet adresowych na koperty z wynikami oraz na przypadki konsultacyjne – zwrot materiału diagnostycznego. Możliwość skonfigurowania adresów niezależnych od zlecającego – właściwych dla pojedynczego przypadku. Możliwość skonfigurowania dowolnej liczby adresów wysyłkowych w jednym przypadku. | Tak |  |
|  | Wydruk etykiet adresowych na koperty z fakturami dla kontrahentów za wykonane badania. | Tak |  |
|  | Dedykowany ekran pozwalający na oznaczenie wyniku jako wydanego poprzez jego zeskanowanie czytnikiem kodów. Kod kreskowy na wyniku musi określać jednocześnie wersję wyniku, a podczas jego wydawania system musi weryfikować, czy wynik wydawany jest w aktualnej wersji. | Tak |  |
|  | Dedykowany ekran pozwalający na wpisanie wyniku na listę do pokwitowania. Zamknięcie listy wyników oznacza je jako wydane i pozwala na wydruk listy do pokwitowania z miejscem na podpis osoby odbierającej wyniki. Kod kreskowy na wyniku musi określać jednocześnie wersję wyniku, a podczas jego wydawania system musi weryfikować, czy wynik wydawany jest w aktualnej wersji. | Tak |  |
| Stanowisko archiwum |
|  | Obsługa archiwów dla poszczególnych obiektów (skierowanie papierowe, materiał biologiczny, bloczek parafinowy, szkiełko/preparat) i prowadzenie dla nich ewidencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. | Tak |  |
|  | Przypisanie obiektu do lokalizacji w archiwum po zeskanowaniu czytnikiem kodów, w tym hurtowe. | Tak |  |
|  | Lista robocza zleceń wypożyczenia bloczków i preparatów, umożliwiająca podejmowanie zleceń wypożyczeń, potwierdzanie wyjęcia obiektu z archiwum, przekazanie zlecenia wypożyczenia do autoryzacji przez upoważnioną grupę użytkowników i wydawanie wypożyczeń. | Tak |  |
|  | Obsługa typów wypożyczeń: a) wewnętrznych – na rzecz pracowników zakładu (do przypadków zatwierdzonych i niezatwierdzonych) b) zewnętrznych – na wniosek osoby/instytucji zewnętrznej (do przypadków zatwierdzonych) c) do innej jednostki organizacyjnej w obrębie oferowanego systemu (do przypadków zatwierdzonych) d) do zewnętrznej konsultacji – z otwartego przypadku do zewnętrznego ośrodka konsultacyjnego (do przypadków niezatwierdzonych). | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed próbą powtórnego wypożyczenia już wypożyczonego obiektu. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed próbą rejestracji zlecenia barwienia dodatkowego do bloczka, który jest wypożyczony. Zabezpieczenie przed próbą archiwizacji bloczka, do którego wystawiono zlecenie barwienia dodatkowego. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wypożyczenia i zwrotu preparatu/bloczka z danego przypadku (w tym zwrotu częściowego) z datą wypożyczenia, instytucją, osobą wypożyczającą, celem wypożyczenia oraz wydrukiem wniosku i możliwością dołączenia skanu wniosku oraz upoważnienia. Możliwość oznaczenia otrzymania faktury za konsultację z innym ośrodkiem. | Tak |  |
|  | Obsługa archiwum materiałów tkankowych pozostałych po pobraniu. Diagnozujący ma możliwość wydłużenia czasu archiwizacji danego materiału diagnostycznego o określoną liczbę dni względem okresu standardowo zdefiniowanego w typie materiału diagnostycznego. Prezentacja informacji o zwolnieniu do utylizacji po upływie zdefiniowanego czasu od autoryzacji wyniku. | Tak |  |
|  | Materiał oznaczony jako wyskrobiny z jamy macicy po poronieniu powinien móc zostać zwolniony z archiwum przed obliczonym terminem utylizacji, np. w przypadku odbioru materiału do pochówku. | Tak |  |
|  | Obsługa zasobników archiwizacji. Zasobniki na archiwizację bloczków, preparatów, skierowań. Każdy zasobnik powinien mieć swój kod możliwy do wydrukowania i odczytania czytnikiem. Każdy zasobnik powinien mieć swoją pojemność, która nie może zostać przekroczona. Każdy zasobnik powinien mieć określone miejsce archiwizacji. Zasobniki wraz z zawartością powinny móc być przenoszone hurtowo w inne miejsce lub do innego archiwum bez konieczności ponownego skanowania obiektów znajdujących się w zasobniku. Różne typy zasobników powinny móc być numerowane zgodnie ze wzorem numeracji właściwym dla danego typu. | Tak |  |
| Monitoring zleceń barwień |
|  | Dedykowany ekran pokazujący liczbę i sumę zleconych barwień (wszystkich rodzajów wykonywanych w zakładzie) na danym etapie: zlecone, wyszukiwane w archiwum, przekazane do krojenia, krojenie, przekazane do barwienia, barwienie. Lista powinna być pogrupowana wg typu barwienia. | Tak |  |
| Śledzenie przypadku |
|  | Informacja dla obiektów (skierowanie, materiał, odwapniacze, bloczki, preparaty, etapy procesu) o statusie postępu obróbki technicznej, lokalizacji w obrębie struktury organizacyjnej (stanowiska komputerowego, na którym ostatnio był zeskanowany w celu zmiany statusu) oraz osobach zmieniających status obiektów i czasie każdej z dokonanych zmian. | Tak |  |
|  | Automatyczna integracja ekranów stanowiskowych (m.in. zatapianie, krojenie, kompletacja itp.) z funkcjonalnością śledzenia przypadku. | Tak |  |
|  | Funkcja „szybkiego statusu” pokazująca kluczowe informacje na temat etapu diagnostyki danego badania i bieżącej lokalizacji skierowania, materiałów, bloczków i preparatów. | Tak |  |
| Zlecenia wewnętrzne (między jednostkami organizacyjnymi) |
|  | Zlecenia wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w oparciu o różne szablony formularzy zleceń. | Tak |  |
|  | Powiadamianie osoby zlecającej o wykonaniu zlecenia. | Tak |  |
|  | Zlecenia barwień dodatkowych (np. immunohistochemia, histochemia itp.) wraz z kontrolą poprawności zlecenia (m.in. rodzaj preparatu wykonywany przez daną pracownię, której wystawia się zlecenie, dostępność barwienia w czasie, zgodność typu barwienia z typem badania). Zlecenie musi obejmować etap wyszukiwania bloczka parafinowego w archiwum, jeżeli bloczek został zarchiwizowany. | Tak |  |
|  | Zlecenie barwienia dodatkowego musi obejmować etap wyszukiwania w archiwum wraz z prezentacją zlecenia na dedykowanej liście roboczej archiwisty, jeżeli bloczek, z którego zlecono barwienie dodatkowe został już umieszczony w archiwum. | Tak |  |
|  | Kontrola negatywna oraz kontrola pozytywna dla barwień dodatkowych: możliwość zdefiniowania dla każdego typu preparatu dodatkowego preparatu kontroli negatywnej oraz kontroli pozytywnej, które będą się automatycznie dodawać, przy wystawianiu zleceń barwień dodatkowych. | Tak |  |
|  | Obsługa paneli barwień dodatkowych. Możliwość wyboru barwienia. Możliwość ponownego zlecenia ostatnio zleconego zestawu barwień do kolejnego bloczka bez określania każdego barwienia z osobna. | Tak |  |
|  | Obsługa zleceń dobierania (II rzutu) – dodatkowego dobierania materiału z pojemnika z utrwalonym materiałem tkankowym (np. formaliną) w celu uzyskania dodatkowych bloczków parafinowych z materiału tkankowego, z lokalizacji wskazanej przez zlecającego patomorfologa. Dedykowana lista robocza archiwisty związana z obsługą zleceń dobierania i przekazywania materiału osobom zajmującym się pobieraniem materiału do kasetek histopatologicznych na stanowisku pobierania. | Tak |  |
|  | Zlecenia wypożyczenia bloczków i preparatów z archiwum (wewnętrzne, zewnętrzne, do innej jednostki organizacyjnej, na potrzeby konsultacji z innym ośrodkiem). | Tak |  |
|  | Zlecenia przebarwień preparatów. | Tak |  |
| Generowane dokumenty |
|  | Na etapie konfiguracji systemu wymagana implementacja szablonów dokumentów (m.in. skierowań, wyników szablonów nalepek, zleceń wypożyczenia dokumentacji medycznej, faktur/rachunków itp.) dostarczonych przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | System umożliwia edycję już utworzonych i tworzenie nowych wydruków, szablonów dokumentów przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |
|  | Szablony dokumentów będą edytowane i tworzone na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. | Tak |  |
|  | System musi zapewniać obsługę drukarek i czytników kodów w celu jednoznacznego znakowania obiektów (np. materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych). | Tak |  |
|  | System musi zapewniać hurtowe generowanie kodów do późniejszego wykorzystania (m.in. znakowanie materiałów, bloczków, preparatów). System musi mieć możliwość generowania wstępnie zadrukowanych serii numeracyjnych na obiektach do późniejszego łatwego wiązania kontekstowego przy użyciu czytników kodów kreskowych. | Tak |  |
|  | System musi obsługiwać kody kreskowe w standardach 1D: Code39, EAN 13 oraz 2D: QR, DataMatrix. | Tak |  |
|  | Generowanie plików PDF oraz PIK HL7-CDA z wynikami badań przy zatwierdzaniu wyniku. Wymagana implementacja szablonów PIK HL7-CDA dla opisu badania diagnostycznego i opisu badania laboratoryjnego. | Tak |  |
|  | Podpisywanie plików PDF oraz PIK HL7-CDA z wynikami badań podpisem elektronicznym (osadzonym w plik). Obsługa znakowania dokumentów znacznikiem czasu. Dostarczenie opcjonalnej usługi znakowania zgodnej ze standardem RFC3161 czasem leży w gestii Zamawiającego. Podpis cyfrowy pod obiema formami wyniku (PDF i HL7-CDA) musi być składany z jednokrotnym podaniem kodu PIN (hasła) do certyfikatu. Możliwość wykorzystania podpisów kwalifikowanych (przechowywanych na fizycznym nośniku lub chmurowych), niekwalifikowanych oraz certyfikatem ZUS. Możliwość podpisania podpisem elektronicznym wyników wstępnych i ostatecznych. | Tak |  |
|  | Podpisywanie hurtowe podpisem cyfrowym z jednorazowym podaniem kodu PIN (hasła). | Tak |  |
| Raporty i statystyki |
|  | Wydruki ksiąg pracowni (osobno dla pracowni diagnostycznych i dla pracowni realizujących barwienia dodatkowe). Dla księgi pracowni diagnostycznej: kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać datę wpisu, numer wpisu (księgi pracowni), dane pacjenta, dane lekarza kierującego, dane zlecającego, badania, identyfikator rejestrującego. Dla księgi barwień dodatkowych: kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać datę wpisu, numer wpisu (księgi pracowni), dane pacjenta, dane zlecającego barwienie, numer bloczka, zlecone barwienia, liczbę barwień, datę wydania preparatów. | Tak |  |
|  | Wydruk księgi pracowni diagnostycznej - wg zarejestrowanych materiałów Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: datę przyjęcia materiału, numer wpisu (księgi pracowni), numer i rodzaj przyjętego materiału, dane pacjenta, dane zlecającego, identyfikator rejestrującego. | Tak |  |
|  | Wydruk księgi pracowni diagnostycznej - wg zarejestrowanych badań (bloczków) Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: datę rejestracji bloczka, numer wpisu (księgi pracowni), numer i rodzaj badania, dane pacjenta, dane zlecającego, identyfikator rejestrującego. | Tak |  |
|  | Raport statystyk pracowni diagnostycznej - badania wg miejsca powstania Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna, zlecający, oddział zlecającego. Raport powinien zawierać kolumny: miejsce (stanowisko) rejestracji badania, identyfikator rejestrującego, rodzaj badania, liczbę zarejestrowanych badań. | Tak |  |
|  | Raport statystyk pracowni diagnostycznej - bloczki zatopione wg miejsca Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna, zlecający, oddział zlecającego. Raport powinien zawierać kolumny: miejsce (stanowisko) zatopienia, identyfikator zatapiającego, rodzaj badania, liczbę badań oznaczonych jako zatopione. | Tak |  |
|  | Raport badań usuniętych. Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: numer księgi pracowni, data rejestracji, identyfikator rejestrującego, data usunięcia, identyfikator usuwającego, zlecający, dane pacjenta. | Tak |  |
|  | Raport listy diagnozujących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: diagnozujący, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport ilości badań dla diagnozujących. Kryteria wejściowe: diagnozujący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, liczba preparatów, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla diagnozujących. Kryteria wejściowe: diagnozujący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania/procedury/preparatu, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania/procedury/preparatu, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport czasu wykonania badań (terminowości) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, lekarz kierujący, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący. Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), numer zlecenia, id pacjenta, czas diagnostyki w dniach roboczych, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |
|  | Raport dla diagnozującego – lista zlecających, którym diagnozował. Kryteria wejściowe: diagnozujący, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecającego, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport dla diagnozującego – przypadki niezakończone Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: odpowiedzialny za przypadki, sumaryczna liczba niezakończonych przypadków, liczba przypadków oznaczonych do weryfikacji, liczba przypadków w statusie wyniku wstępnego, liczba przypadków oczekujących na podpis elektroniczny. | Tak |  |
|  | Raport czasu wykonania badań z podziałem na diagnozujących. Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna, data rejestracji przypadku. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela): odpowiedzialny za przypadki, liczba wpisanych rozpoznań, czasy (minimalny, średni, maksymalny) od rejestracji do wpisania rozpoznania, liczba przypadków bez rozpoznania. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela): odpowiedzialny za przypadki, liczba wpisanych rozpoznań, czasy (minimalny, średni, maksymalny) od przekazania do diagnostyki do zatwierdzenia przypadku. | Tak |  |
|  | Raport listy lek. wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: wykrawający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla lek. wykrawających. Kryteria wejściowe: wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla lek. wykrawających. Kryteria wejściowe: wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport listy techników wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik wykrawający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla techników wykrawających. Kryteria wejściowe: technik wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla techników wykrawających. Kryteria wejściowe: technik wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport listy techników zatapiających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik zatapiający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla techników zatapiających. Kryteria wejściowe: technik zatapiający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników zatapiających. Kryteria wejściowe: technik zatapiający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport listy techników krojących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik krojący, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla techników krojących. Kryteria wejściowe: technik krojący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników krojących. Kryteria wejściowe: technik krojący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport listy techników barwiących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik barwiący, skrót do raportu szczegółowego | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla techników barwiących. Kryteria wejściowe: technik barwiący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników barwiących. Kryteria wejściowe: technik barwiący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport wykonań całego Zakładu wg kosztów procedur Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, koszt procedury. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla techników na poszczególnych etapach procesu diagnostycznego Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, grupa pracowników. Raport powinien zawierać wykaz pracowników z liczbą wykonanych etapów, jednostkową wartość punktową, łączną liczbę uzyskanych punktów. Dane całościowe i cząstkowe (poszczególne etapy) powinny być prezentowane dodatkowo w postaci wykresów. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań wykonanych zbiorczo na poszczególnych etapach procesu diagnostycznego w trybie ciągłym w czasie trwania pracy z generowaniem wykresów lub zbiorczo w wybranym okresie. | Tak |  |
|  | Raport liczby wykonanych badań w całej pracowni z podziałem na stawki rozliczeniowe ze zlecającymi. | Tak |  |
|  | Raport statystyk wpisanych rozpoznań. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator wpisującego, liczbę wpisanych rozpoznań, liczbę przypadków, liczbę znaków dodanych i usuniętych wraz z ich sumą, średnią długość rozpoznania | Tak |  |
|  | Raport statystyk wpisanych opisów makroskopowych. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator wpisującego, liczbę wpisanych opisów, liczbę przypadków, liczbę znaków dodanych i usuniętych wraz z ich sumą, średnią długość opisu. | Tak |  |
|  | Raport listy zlecających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecający (oddział), skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału). Kryteria wejściowe: zlecający, oddział, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto, podsumowanie wartości wszystkich wykonanych procedur. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału). Kryteria wejściowe: zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ procedury, liczba procedur. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |
|  | Raport liczby badań dla zlecającego – jedna lista z podziałem na jednostki zlecające. Kryteria wejściowe: zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto, podsumowanie wartości wszystkich wykonanych procedur. Raport powinien pokazywać dane pogrupowane wg oddziału zlecającego | Tak |  |
|  | Raport liczby badań z podziałem na topografię (np. do statystyk do rozliczeń z NFZ). Kryteria wejściowe: zlecający, oddział, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecający (oddział), typ procedury (badania), topografia, liczba przypadków, liczba procedur. | Tak |  |
|  | Raport zatwierdzonych badań wg osoby rejestrującej. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator rejestrującego, typ badania, liczba przypadków. | Tak |  |
|  | Raport ilości wewnętrznych (wzajemnych) konsultacji Kryteria wejściowe: Jednostka organizacyjna, data wykonania od-do Raport powinien zawierać kolumny: Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, liczba przypadków, liczba rozpoznań, liczba procedur, liczba preparatów. | Tak |  |
|  | Raport księgi wewnętrznych (wzajemnych) konsultacji Kryteria wejściowe: Jednostka organizacyjna, data wykonania od-do Raport powinien zawierać kolumny: Numer przypadku, data zatwierdzenia wyniku, Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, liczba rozpoznań, liczba procedur, liczba preparatów. | Tak |  |
|  | Szczegółowy raport finansowy wykonanych wszystkich procedur medycznych w zadanym okresie z eksportem do pliku CSV, z podziałem na cel rozliczenia (m.in. Zlecający, Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, Lek. wykrawający, Technik wykrawający). | Tak |  |
|  | System umożliwia tworzenie nowych raportów | Tak |  |
|  | Możliwość przygotowywania innych raportów zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez serwis Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu raportów do plików Excel XML (lub CSV) oraz PDF. | Tak |  |
| Finanse |
|  | Cenniki rozliczeniowe dla: zlecających, diagnozujących, konsultujących, lekarzy wykrawających, techników: wykrawających, zatapiających, krojących i barwiących, rezydentów (wraz z uwzględnieniem statusu rezydenta w regułach cennikowych dla współdiagnozujących). Cennik procedur kosztowych. Cenniki tworzone wg zdefiniowanych przez Zamawiającego reguł, a rozliczenie następuje wg najlepiej dopasowanej reguły. Dopasowanie reguły powinno być oparte o kryteria: zleceniodawca, typ badania, typ preparatu, grupa typów preparatów, tryb przyjęcia, topografia, technik wykrawający, lekarz wykrawający, technik zatapiający, technik krojący, technik barwiący, diagnozujący (w tym, czy jest rezydentem), diagnozujący 2, konsultujący, jednostka org. (wykonująca), ID przypadku. Dopasowanie reguły powinno móc być modyfikowane mnożnikiem wagi. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i modyfikacji przez Zamawiającego cenników. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru stawki VAT oraz stawki zwolnionej z podstawą zwolnienia. | Tak |  |
|  | Generowanie dokumentów do rozliczeń dla kontrahentów (rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta), w oparciu o ewidencję procedur w systemie oraz przypisany dla kontrahenta cennik. | Tak |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury dla zlecającego na podstawie zarejestrowanych w systemie badań. Możliwość ręcznego dodania pozycji do faktury. Możliwość prostego wystawienia faktury za pojedynczy przypadek rozliczany na bieżąco, np. badanie prywatne. | Tak |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury/rachunku dla Zakładu przez personel na podstawie zarejestrowanych w systemie badań. Możliwość ręcznego określenia numeru faktury zgodnie z numeracją danego wystawcy. Możliwość ręcznego dodania pozycji do faktury. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego dodawania i naliczania do każdego przypadku dodatkowych pozycji wycenionych w cenniku, w zależności od faktycznego wykonania danej procedury medycznej. | Tak |  |
|  | Możliwość korekty ceny badania po autoryzacji i wydruku badania. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu prognozowanej ceny za przypadek w każdym momencie od wykonania pierwszych czynności technicznych na badanym materiale. | Tak |  |
|  | Generowanie dokumentów do rozliczeń dla personelu (rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta), w oparciu o ewidencję procedur w systemie oraz przypisany do personelu cennik. Możliwość ręcznego dodania pozycji rozliczenia przez uprawnionego użytkownika dla danej osoby personelu. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania procedur medycznych „rozliczeniowych” niewymagających wpisania rozpoznania. | Tak |  |
|  | Możliwość rozliczania w dowolnej walucie oraz w punktach przeliczanych następnie na walutę zgodnie z konfiguracją danego zlecającego lub personelu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozliczania przypadku w momencie zatwierdzenia lub na bieżąco w zależności od celu względem którego następuje rozliczenie (np. zlecający lub personel). | Tak |  |
|  | Profile cennika o różnych regułach cennikowych i cenach. Profile mogą być przypisywane do wersji danego zleceniodawcy i wersji personelu. | Tak |  |
|  | Automatyczne obliczanie rentowności danego przypadku na podstawie ceny za wykonywane badania, koszt procedur i koszty osobowe. | Tak |  |
|  | Zamykanie miesięcy księgowych ręcznie i/lub automatycznie w uzgodnionym dniu miesiąca. | Tak |  |
| Prezentacja wyników badań dla podmiotów zewnętrznych (zlecających) |
|  | Możliwość powiadamiania zleceniodawcy o dostępności wyniku w systemie poprzez automatyczną wysyłkę e-mail z komunikatem, po autoryzacji wyniku, jeżeli dla danego kontrahenta zostanie zdefiniowany adres e-mail. | Tak |  |
|  | Możliwość udostępnienia wyników w trybie „tylko do odczytu” dla uprawnionych użytkowników zewnętrznych poprzez dedykowany serwis internetowy. Dostęp zabezpieczony kombinacją login / hasło nadawany przez Zamawiającego uprawnia do odczytu własnych zleceń kontrahenta oraz pobrania wyniku w formacie PDF oraz PIK HL7-CDA, także w formacie podpisanym cyfrowo. Możliwość hurtowego pobierania wyników w plikach PDF w postaci archiwum ZIP, w tym zabezpieczonym hasłem. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku wyniku/wyników w formacie papierowym, także podpisanego elektronicznie, w celu wydania / wysłania pocztą / faxem do kontrahenta. Możliwość hurtowego wydruku wyników dla wybranego kontrahenta za dany okres. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej wysyłki pocztą e-mail dobowego raportu zawierającego listę przyjętych skierowań oraz zatwierdzonych przypadków w postaci załącznika ZIP zabezpieczonego hasłem. Raport powinien opcjonalnie zawierać również wyniki w postaci podpisanych cyfrowo plików PDF. Możliwość odrębnej konfiguracji adresu wysyłkowego oraz zawartości załącznika ZIP dla zlecającego i/lub każdego z jego oddziałów. | Tak |  |
| Integracja i współpraca z innymi systemami informatycznymi |
| Gotowość do integracji ze Szpitalnym Systemem Informatycznym HIS |
|  | Zamawiający wymaga, aby dostarczony system był możliwy do zintegrowania z posiadanymi/użytkowanymi przez Zamawiającego systemem HIS. Zamawiający używa systemu CGM CliniNET. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego, do podjęcia współpracy z dostawcami systemów HIS, w celu zintegrowania dostarczonego systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w poniższej tabeli. Zamawiający oczekuje potwierdzenia gotowości dostarczonego przez Wykonawcę systemu do integracji z wymienionymi poniżej systemami we wskazanym poniżej zakresie. | Tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że poniesie wszelkie koszty leżące po stronie oferowanego systemu związane z dostawą licencji i wdrożenia integracji oferowanego oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS i EDM), o ile wezwanie Zamawiającego do integracji nastąpi w czasie gwarancji oferowanego systemu. | Tak |  |
| Minimalny zakres integracji |
|  | Dane osobowe pacjenta (kierunek HIS->LIS), tzw. komunikaty ADT | Tak |  |
|  | Obsługa zleceń/wyników zarówno z oddziału jak i w trybie ambulatoryjnym | Tak |  |
|  | Wysyłka wyników badań wykonanych w LIS | Tak |  |
|  | Wielowątkowy interfejs HL7 do obsługi zleceń z HIS | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja słowników wykorzystywanych przez oba systemy w kierunku HIS -> LIS. | Tak |  |
|  | W ramach zleceń przychodzących (HIS->LIS) system LIS uzyskuje dane: - identyfikator pacjenta w systemie HIS, - numer badania z systemu HIS, - numer zlecenia z systemu HIS, - imię, nazwisko pacjenta, - datę urodzenia, - adres miejsca zamieszkania, telefon, e-mail, - płeć, - numer PESEL, jeżeli został nadany - nazwę jednostki, z której lekarz zleca i kieruje na badanie oraz kodem w systemie HIS - datę i godzinę pobrania materiału, - datę i godzinę zlecenia, - dodatkowe informacje tekstowe wpisane przez zlecającego/pobierającego, - oznaczenie lekarza zlecającego i kierującego na badanie (imię i nazwisko, posiadana specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu) - tryb wykonania badania m.in. normalny/pilny/bardzo pilny, a także innych trybów wykonania zdefiniowanych przez Zamawiającego w HIS. - rodzaj zleconego badania | Tak |  |
|  | Wysyłka wyników do zleceń (LIS->HIS) | Tak |  |
|  | Wynik badania widoczny jako wynik zlecenia – z poziomu pobytu pacjenta oraz z poziomu przeglądu wyników. Treść wyniku powinna być tożsama z treścią wyniku z pliku PDF generowanego przez LIS. | Tak |  |
|  | Przesłany komplet dodatkowo wykonanych procedur wraz z określeniem ich krotności jako szczegółowe wykonanie do zlecenia z systemu HIS. | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania wyników w formacie PDF (w tym z podpisem elektronicznym) w komunikatach HL7 wraz z opisem badania. Z poziomu HIS powinna być dostępna każda wersja wyniku (w przypadku jego aktualizacji przez LIS). | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni implementację w systemie wyników w formacie PIK HL7-CDA i współpracę z systemem EDM Zamawiającego. Wymagana jest implementacja wyników opartych przynajmniej o szablony PIK opisu badania diagnostycznego i opisu badania laboratoryjnego. Merytoryczny wybór szablonu następuje zgodnie z rodzajem wykonanego badania w oferowanym systemie. Niedopuszczalna jest implementacja polegająca na rejestracji w EDM wyników zawierających wyłącznie prezentacyjną formę wyniku (np. zagnieżdżony plik PDF). | Tak |  |
|  | Aktualizacja statusów zlecenia w systemie HIS po przyjęciu zlecenia do realizacji w LIS oraz po zakończeniu etapu technicznego i przypisania przypadku do lekarza lub diagnosty odpowiedzialnego. Przyjęcie i rejestracja materiału w LIS – status w HIS: ZAREJESTROWANO Kompletacja danych i przekazanie diagnostyki do utworzenia wyniku lekarzowi – status w HIS: WYKONANO | Tak |  |
|  | Obsługa komunikatów zmiany danych pacjenta i anulowania zlecenia z prezentacją informacji o danej zmianie użytkownikom po stronie LIS w kontekście danego przypadku. Obligatoryjne odrzucenie próby anulowania zlecenia w sytuacji zarejestrowania badania po stronie Zakładu Patomorfologii Zamawiającego (przyjęcia do realizacji). | Tak |  |
|  | Monitoring stanu procesów wymiany danych (integracji) w ramach obsługi serwisowej Wykonawcy – całodobowo z podejmowaniem czynności serwisowych i zaradczych przez Wykonawcę, bez wezwania przez Zamawiającego, po stronie dostarczonego rozwiązania. | Tak |  |
|  | Automatyczne przesyłanie wyniku do repozytorium dokumentacji EDM z chwilą jego podpisania cyfrowo w oferowanym systemie i potwierdzonym przyjęciem wyniku w HIS. | Tak |  |
|  | Licencja obejmuje wszelkie koszty integracji leżące po stronie Wykonawcy systemu LIS i jest dostarczana w ramach niniejszego zamówienia. Licencja wraz z integracją zostanie jednorazowo uruchomiona bez dodatkowych kosztów na zlecenie Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. Wykonawca zapewni wykonanie czynności integracyjnych leżących po jego stronie w terminie nieprzekraczającym 120 dni. | Tak |  |
| Współpraca z systemem SIMP NFZ: |
|  | Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ). | Tak |  |
|  | Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu. | Tak |  |
|  | Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP. | Tak |  |
|  | Import danych pacjenta przy rejestracji przypadku w oparciu o nr SIMP wraz z danymi z ankiety. | Tak |  |
|  | Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora. | Tak |  |
|  | Jednoczesna obsługa wielu kont SIMP. Przypisywanie konta SIMP do wersji zlecającego. Zabezpieczenie przed przyjęciem i zarejestrowaniem przypadku na zlecającego niepowiązanego z kontem SIMP. | Tak |  |
| Współpraca z systemem eWUŚ: |
|  | Możliwość sprawdzania uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych, a także możliwość rejestracji przypadku na dane pacjenta uzyskane na podstawie numeru PESEL zweryfikowanego w eWUŚ. | Tak |  |
|  | Możliwość wymuszenia sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dniu zatwierdzenia wyniku. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dowolnej chwili. | Tak |  |
|  | Przechowywanie w bazie danych archiwalnych sprawdzeń pacjenta w kontekście przypadku. | Tak |  |
|  | Możliwość pobrania wprost z systemu pliku XML z potwierdzeniem statusu eWUŚ danego pacjenta. | Tak |  |
|  | Automatyczna zmiana hasła w eWUŚ bez ingerencji użytkownika i administratora. | Tak |  |
| Współpraca z Krajowym Rejestrem Nowotworów |
|  | Integracja z Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie zgłaszania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z automatycznym jej wypełnianiem danymi posiadanymi przez system. | Tak |  |
|  | Zakres przesyłanych danych musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2018 poz. 1197), a system musi obsługiwać wszystkie pola formularza MZ/N-1a z możliwością uzupełnienia/poprawienia danych ręcznie. | Tak |  |
|  | Obsługa zwrotnych informacji o błędach merytorycznych w Karcie Zgłoszenia, z możliwością ich ręcznego poprawienia i wysłania do KRN korekty danych. Możliwość wysłania nieograniczonej liczby korekt. | Tak |  |
| Współpraca z Systemem Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP) do obsługi badań COVID-19 |
|  | Możliwość automatycznego pobierania zleceń z systemu EWP skierowanych do Szpitala/laboratorium | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji przypadku na podstawie zlecenia z EWP wraz z importem danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Eksport wyników do systemu EWP do otrzymanych zleceń. | Tak |  |
|  | Eksport wyników do systemu EWP, do których nie było zlecenia z EWP. | Tak |  |
|  | Możliwość aktualizacji wyniku po eksporcie do systemu EWP. | Tak |  |
| Współpraca z innymi systemami |
| Współpraca z systemami skanowania preparatów histologicznych |
|  | System musi umożliwiać integrację z systemami skanowania preparatów histologicznych. Wdrożenie funkcjonalności nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie uruchomiona na rzecz Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania. | Tak |  |
|  | Integracja musi umożliwiać wyświetlanie skanu preparatu w oferowanym systemie w kontekście tego preparatu, bez konieczności powtórnego logowania się użytkownika i stosowania dodatkowych aplikacji. | Tak |  |
|  | Obsługa zleceń skanowania preparatów z obsługą komentarzy i wyboru powiększenia (o ile system zintegrowany posiada taką możliwość). Opcjonalna notyfikacja zlecającego po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera. | Tak |  |
|  | Obsługa miniaturek (thumbnails) zeskanowanych preparatów prezentowanych w kontekście preparatów w oferowanym systemie. | Tak |  |
|  | Obsługa zapobiegania usunięciu istotnych („ważnych”) skanów, a także automatyczne usuwanie skanów po określonym czasie od autoryzacji przypadku – o ile system zintegrowany posiada taką możliwość. | Tak |  |
|  | Automatyczne umieszczanie skanów (oparte o kod kreskowy w polu opisowym preparatu) w kontekście odpowiedniego przypadku, nawet gdy diagnozujący nie wystawi zlecenia skanowania – o ile system zintegrowany posiada taką możliwość. | Tak |  |
|  | Powiadomienie osoby zlecającej skan poprzez komunikat systemowy po uzyskaniu dostępności skanu ze skanera (jeżeli w zleceniu skanowania osoba zlecająca oznaczy taką opcję). | Tak |  |
| Współpraca z nakrywarkami do preparatów |
|  | System musi współpracować z nakrywarkami do preparatów wyposażonymi w czytniki kodów lub umożliwiającymi instalację takich czytników. Wdrożenie funkcjonalności nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie uruchomiona na rzecz Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania. | Tak |  |
|  | Integracja musi umożliwiać automatyczne oznaczenie preparatu jako zabarwiony po jego zabarwieniu, nakryciu i zeskanowaniu przez nakrywarkę. | Tak |  |
|  | Po nakryciu preparat może zostać losowo wybrany do kontroli jakości. | Tak |  |
| Współpraca z urządzeniami/sprzętem laboratoryjnym |
|  | Współpraca z systemami znakowania materiału | Tak |  |
|  | Współpraca systemu z dedykowanymi drukarkami do kasetek. | Tak |  |
|  | Współpraca systemu z dedykowanymi drukarkami do szkiełek mikroskopowych. | Tak |  |
|  | Wdrożenie funkcjonalności nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie uruchomiona na rzecz Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania. | Tak |  |
|  | Gotowość do współpracy z systemami barwiącymi | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji oferowanego systemu z systemem do barwień immunohistochemicznych musi obejmować co najmniej: Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. Patomorfolog w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania po uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). System informuje, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. Szkiełko zawiera kod, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod będzie wydrukowany w formacie 2D. System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. System laboratoryjny nie pozwala na wykonanie powtórnego badania z tego samego bloczka parafinowego skutkującego powstaniem duplikatu, chyba że osoba posiada stosowne uprawnienia. | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji oferowanego systemu z systemem do barwień histochemicznych Oczekiwany zakres integracji: Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. Patomorfolog w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania to uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). System wyświetla ostrzeżenie, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. Szkiełko zawiera kod kreskowy, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod kreskowy będzie wydrukowany w formacie 2D. System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. | Tak |  |
| Magazyn odczynników i materiałów |
|  | Definiowanie dowolnej liczby magazynów i przyznawanie uprawnień do nich poszczególnym użytkownikom. | Tak |  |
|  | Definiowanie nazwy pozycji magazynowej wraz z określeniem, czy posiada ona okres trwałości i stanów magazynowych: ostrzegawczego i krytycznego. | Tak |  |
|  | Przyjmowanie pozycji magazynowej wraz z numerem serii, terminem ważności i wydrukiem unikatowej nalepki z kodem kreskowym i indywidualnym numerem. | Tak |  |
|  | Wydawanie pozycji magazynowej do rozchodu z zabezpieczeniem przed wydaniem sztuki o dłuższym terminie ważności, jeżeli w magazynie istnieją sztuki z krótszym terminem ważności. Dodawanie pozycji do rozchodu na podstawie kodu lub numeru z nalepki. | Tak |  |
|  | Produkcja recepturowa (wewnętrzna) – karty produkcji ze sprzężonymi RW+PW. | Tak |  |
|  | Generowanie dokumentów magazynowych PZ (Przyjęcie z Zewnątrz), RW (Rozchód Wewnętrzny), MM (Przesunięcie między Magazynami), PW (Przyjęcie Wewnętrzne). | Tak |  |
|  | Raport stanu magazynowego dla danego magazynu wraz z flagowaniem stanów ostrzegawczych i krytycznych. Możliwość zdefiniowania globalnych stanów ostrzegawczych i krytycznych (dla sumarycznej ilości towaru we wszystkich magazynach). | Tak |  |
|  | Raport pozycji przeterminowanych i pozycji, których termin ważności skończy się w przeciągu X dni (kryterium wejściowe raportu). | Tak |  |
|  | Raport zużycia ilości pozycji magazynowych za zdefiniowany okres | Tak |  |
|  | Raport ruchu towaru na magazynie. | Tak |  |
|  | Automatyczny rozchód odczynników na magazynie po zabarwieniu preparatu na zintegrowanym automacie (Roche, Dako). | Tak |  |
| Zarządzanie użytkownikami |
|  | Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania grup uprawnień dedykowanych dla grup personelu (np. technik, lekarz specjalista, lekarz rezydent, sekretarka, administrator). | Tak |  |
|  | Przypisywanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych części i funkcji programu (z dokładnością do pojedynczego polecenia w systemie). | Tak |  |
|  | Przypisywanie użytkownika do jednostek organizacyjnych. W przypadku możliwości pracy w kilku jednostkach (np. cykliczna rotacja personelu wynikająca z organizacji pracy) użytkownik może wybrać bieżące miejsce pracy po zalogowaniu się. | Tak |  |
|  | Wymuszanie cyklicznej zmiany haseł z dokładnością do pojedynczego konta użytkownika, przez osobę uprawnioną do zarządzania użytkownikami. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników i ich wylogowania (posiadając stosowne uprawnienia). | Tak |  |
|  | Historia logowania użytkowników. | Tak |  |
|  | Funkcja resetu zapomnianego hasła użytkownika z kluczem odblokowującym wysyłanym na adres e-mail zdefiniowany w profilu użytkownika. | Tak |  |
|  | Komunikaty systemowe kierowane do użytkowników i/lub grup użytkowników. Weryfikacja potwierdzeń komunikatów przez adresatów wiadomości. Możliwość wykorzystania komunikatów systemowych do automatycznego informowania uprawnionych użytkowników o zdarzeniach w systemie. | Tak |  |
|  | Autoryzacja użytkowników poprzez zewnętrzny serwer LDAP (np. domena MS Windows – Active Directory posiadana przez Zamawiającego). Możliwość zmiany hasła w LDAP poprzez oferowany system. Możliwość wdrożenia jednokrotnego logowania użytkownika – SSO (hasło lub karta inteligentna). Konta jeszcze nie istniejące w systemie zakładają się na podstawie użytkownika wzorcowego – kopiując jego uprawnienia, ograniczenia, preferencje i przypisane statystyki. | Tak |  |
|  | Możliwość przypinania poszczególnym użytkownikom zapisanych kryteriów wyszukiwania („ulubionych”) przez osobę upoważnioną do zarządzania użytkownikami. | Tak |  |
|  | Funkcja kopiowania użytkowników – utworzenia nowego konta z identycznymi uprawnieniami, preferencjami, ograniczeniami, ale zmienionymi danymi osobowymi/loginem. | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania certyfikatu karty PKI użytkownikowi w celu umożliwienia logowania kartą. | Tak |  |
| Bezpieczeństwo danych |
|  | Dostęp do systemu zabezpieczany jest kombinacją użytkownik/hasło lub przy pomocy systemu PKI funkcjonującego u Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie nieaktywności. | Tak |  |
|  | Możliwość skonfigurowania bezpiecznego dostępu poprzez VPN. | Tak |  |
|  | Kopia danych realizowana w czasie rzeczywistym w postaci replikacji bazy na lustrzanym serwerze bazy danych w środowisku wirtualnym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu obraz maszyny wirtualnej serwera replikacji oraz przekaże licencje na niezbędne oprogramowanie firm trzecich w tym system/y operacyjny/ne. W przypadku dostarczenia licencji od firmy Microsoft Zamawiający wymaga, aby licencje te były widoczne na portalu VLSC Zamawiającego. Koszt niezbędnych licencji obciąża Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Codzienna kopia zapasowa danych zgromadzonych w bazie do systemu kopii bezpieczeństwa wskazanego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Generowanie podpisanego PDF zabezpieczonego przed edycją i kopiowaniem treści – konfigurowalne ograniczenie uprawnień pliku PDF. | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznej dezaktywacji kont użytkowników, które nie były używane przez określony czas. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania ekranu – tymczasowego zabezpieczenia dostępu do otwartego okna programu („wygaszacza ekranu”) bez tracenia kontekstu. Po wpisaniu hasła użytkownik może kontynuować pracę z miejsca, w którym aktywował blokadę. Możliwość automatycznej blokady ekranu po określonym czasie nieaktywności. | Tak |  |
| Usługi zapewnione Zamawiającemu w ramach wdrożenia: |
|  | Szkolenia personelu przed rozruchem produkcyjnym (grupowe oraz indywidualne) dla max. 15 użytkowników w Zakładzie. | Tak |  |
|  | Szkolenia przeprowadzone będą w godzinach pracy pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia z dostępem do sieci komputerowej i zasilaniem. | Tak |  |
|  | Asysta stanowiskowa dla personelu w trakcie rozruchu systemu. | Tak |  |
|  | Integracja z systemami zewnętrznymi opisanymi w pkt. 12. Integracja z systemami zewnętrznymi zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej tabeli | Tak |  |
|  | Instalacja systemu w środowisku wirtualnym Zamawiającego. Wykonawca dostarczy obraz maszyny wirtualnej Zamawiającemu oraz przekaże licencje na niezbędne oprogramowanie firm trzecich w tym system/y operacyjny/ne, o ile wymagają komercyjnego licencjonowania. Koszt niezbędnych licencji obciąża Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Konfiguracja stacji roboczych pracowników do pracy z systemem. | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy słowniki klasyfikacji ICD-10 i ICD-O3 w najnowszej wersji w języku polskim dostępnej w momencie wdrożenia. Koszt ewentualnej licencji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji słownika w ramach gwarancji. | Tak |  |
| Usługi zapewnione Zamawiającemu w ramach obsługi gwarancyjnej w zadeklarowanym okresie |
|  | Obsługa gwarancyjna systemu jako całości (dostarczonego sprzętu i oprogramowania) i wsparcie techniczne przez okres 24 miesięcy od daty odbioru wdrożenia systemu. | Tak |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące pracy z systemem dla pracowników Zamawiającego. Wsparcie dotyczy także podstawowej diagnostyki typowych problemów np. z drukarkami czy systemami operacyjnymi komputerów dostarczonych w ramach zamówienia. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewnia system pomocy zdalnej z możliwością przekazywania zgłoszeń (w tym zgłaszanie błędów) w formie telefonicznej, e-mail lub poprzez internetową aplikację zgłoszeniową w tym co najmniej jedną z form całodobowo. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń pomocy technicznej i serwisowych spełniając wszystkie poniższe kryteria minimalne: w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00. koszt połączenia z pomocą telefoniczną Wykonawcy (jeden numer telefonu dla wszystkich zgłoszeń) nie może być wyższy niż koszt połączenia krajowego w Polsce na numer stacjonarny. niedopuszczalne jest zaoferowanie systemu pomocy opartego o numer o podwyższonej opłacie (np. 0-700 itp.). | Tak |  |
|  | W zależności od typu zgłoszenia maksymalny czas usunięcia awarii wynosi: | Tak |  |
|  | Zgłoszenie błędu krytycznego do 2 dni robocze od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu krytycznego Zamawiający rozumie całkowity brak działania systemu lub jego części uniemożliwiający dostęp do zgromadzonych danych, rejestrowania zleceń i/lub przyjmowania materiałów. | Tak |  |
|  | Zgłoszenie błędu poważnego (ograniczona praca w systemie) – do 7 dni roboczych od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu poważnego Zamawiający rozumie takie ograniczenie pracy systemu, w wyniku którego nie jest możliwe prowadzenie diagnostyki w pełnym zakresie od przyjęcia zlecenia do wydania wyniku w wymaganym reżimie czasowym. | Tak |  |
|  | Zgłoszenie błędu zwykłego – do 14 dni roboczych od zgłoszenia. Za błąd zwykły Zamawiający uznaje utrudnienia w pracy systemu (w tym brak płynności działania) lub brak dostępu do funkcjonalności, które mogą być realizowane w systemie w inny sposób. | Tak |  |
|  | W przypadku awarii systemu, której nie da się usunąć zdalnie, Wykonawca na własny koszt realizuje czynności w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Zapewnienie zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa oraz opublikowanymi najnowszymi standardami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Patologów w dziedzinie patomorfologii. | Tak |  |
|  | Zapewnienie stałej aktualności oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej. | Tak |  |
|  | Utrzymanie w sprawności technicznej interfejsów integracji po stronie oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej. | Tak |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić: • całodobowy monitoring parametrów pracy i dostępności serwera; • reagowanie na anomalie w pracy serwera, braki zasobów serwera, wydłużony czas wykonywania poleceń itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić wprowadzanie wszelkich zmian konfiguracji systemu na życzenie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Rezerwacja pakietu godzin pracy programisty Wykonawcy w celu rozwoju systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, np. dodatkowe funkcje, raporty, szablony dokumentów, rozpoznania sformalizowane, raporty synoptyczne – minimum 20 osobogodzin w skali roku w okresie zaoferowanej gwarancji. | Tak |  |
| Dostawa urządzeń |
|  | Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wymieniony w Tabeli 2 niniejszego Załącznika, fabrycznie nowy, sprzęt informatyczny o parametrach technicznych i użytkowych. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego oraz gwarantować optymalną i ergonomiczną pracę w oferowanym systemie. Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt wymieniony w pkt. 369-374 niniejszej tabeli. Dostarczony sprzęt informatyczny fabrycznie nowy. Sprzęt komputerowy o parametrach technicznych i użytkowych musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego (o ile dotyczy) | Tak |  |
|  | Dostawa innego sprzętu i okablowania niezbędnego do uruchomienia zadeklarowanej funkcjonalności systemu i ergonomicznego montażu urządzeń. | Tak |  |
| Pozostałe wymagania i warunki wykonania zamówienia: |
|  | Termin wdrożenia systemu obejmujący: instalację i konfigurację serwera, serwera kopii bezpieczeństwa/lustrzanego bazy danych instalację i konfigurację systemu i sprzętu na 15 stanowiskach komputerowych (stanowiska komputerowe poza zakresem), instalację i konfiguracja stanowisk laboratoryjnych, szkolenia użytkowników, utworzenie dostępu do SIMP, eWUŚ i KRN. | Tak |  |
| Dostawa sprzętu |
|  | Czytnik kodów kreskowych 2D – 15 szt.: Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem. Z podstawką na biurko. Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system. Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone). Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. Gwarancja min. 24 m-ce. | Tak |  |
|  | Drukarka etykiet z kodami kreskowymi – 7 szt. Interfejsy: USB i Ethernet. Szerokość zadruku min. 56 mm. Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi. Wymiary maksymalne: 140 x 250 x 180 mm (szer. x gł. x wys.). Waga maksymalnie 2kg (netto). Rodzaj druku: termotransfer i termiczny. Kalibracja nośnika przy użyciu jednego przycisku na obudowie urządzenia. Gwarancja min. 24 m-ce. | Tak |  |
|  | Etykiety nielaminowane na skierowania, materiały, odwapniacze – 25000 etykiet konfekcjonowanych na rolkach: Wymiary etykiety: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone. Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 2 370 i taśmami barwiącymi z pkt. 4 372. Materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego. Rodzaj kleju: akrylowy. Nawój: pojedynczy Wymagana odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak |  |
|  | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet nielaminowanych – liczba rolek niezbędna do zadrukowania 25000 etykiet z pkt. 3. Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 2 370 i etykietami z pkt. 3 371 Typ taśmy: żywiczna. Kolor zadruku: czarny. Szerokość: min. 30 mm, Przy zastosowaniu kompatybilnych drukarek oraz etykiet osiągalna jest odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak |  |
|  | Etykiety papierowe samoprzylepne – 2 rolki Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 2 370 i taśmami barwiącymi z pkt. 6 374. Wymiary etykiety: 57 x 32 mm, rogi zaokrąglone. Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, znakowanie dokumentów papierowych. Materiał etykiety: papier, nie posiada warstwy termicznej. Rodzaj kleju: uniwersalny. Liczba rzędów etykiet: 2100. Nawój: pojedynczy (łącznie 2100 szt. etykiet na rolce). Perforacja między etykietami ułatwiająca odrywanie. | Tak |  |
|  | Taśma termotransferowa woskowa do etykiet papierowych – 2 rolki Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarką etykiet z pkt. 2 370 i etykietami z pkt. 5 373 Typ taśmy: woskowa – do etykiet papierowych. Kolor zadruku: czarny. Długość: 74 m (±0.5%) Szerokość: 57 mm (+0.0 / -1.0 mm) Gilza: 0,5” | Tak |  |

| 19. WAGA DO WAŻENIA MATERIAŁÓW TKANKOWYCH – 2 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3 | Waga laboratoryjna - 10000 g / 0,1 g - Zakres do 10000 g pozwalająca ważyć małe ilości składników i większe przedmioty, - Podziałka o dokładność co najmniej 0,1 g zapewniająca dużą precyzję pomiaru, - Wielofunkcyjność – tarowanie, kalibracja, liczenie sztuk, zmiana jednostek, - Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem z dużymi, czytelnymi cyframi (minimalna wysokość cyfr 20 mm) umożliwiający wygodną pracę nawet w słabym oświetleniu, - 13 jednostek ważenia (g, ct, lb, oz, dr, GN, ozt, dwt, t, MM, TL.J, TL.T, TL.H) - Platforma o wymiarach: 20 x 20 cm (+/-10%), - wymiary zewnętrzne maksymalne (d x sz x w) 30 x 20 x 8 cm | Tak |  |

| 20. MONITOR SPECJALISTYCZNY – 5 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Przekątna ekranu min 30,0-cali | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora: 3280 x 2048 (przy Fv=30Hz), 1640 x 2048 (przy Fv=60 Hz) | Tak |  |
|  | Luminancja dostępna w zakresie do: 800cd/m² (typowa), (ustawienia fabryczne minimum na poziomie: 300cd/m² i 410cd/m²) | Tak |  |
|  | Kąt widzenia minimalny: 170° poziom 170° pion | Tak |  |
|  | Skala szarości / Kolory 16,77 milionów kolorów z palety 68 miliarda kolorów 1064,33 milionów kolorów (wejście DisplayPort 10 bit), przy wykorzystaniu oprogramowania obsługującego 10 bitów | Tak |  |
|  | Zakres możliwych kalibracji jasności monitora 300 – 500 cd/m2 | Tak |  |
|  | Zakres możliwych kalibracji temperatury barwowej 5000 - 10000K | Tak |  |
|  | Fabryczna kalibracja monitora do temperatury barwowej 6500K | Tak |  |
|  | Kalibracja zgodna ze standardem EXP. 2.2 i DICOM GSDF | Tak |  |
|  | Powłoka AR zwiększający ostrość obrazu i zmniejszająca szumy | Tak |  |
|  | Na dole monitora wbudowany czujnik przedni do kalibracji i ciągłego pomiaru parametrów pracy monitora | Tak |  |
|  | Menu monitora wyświetlające podstawowe informacje o jego pracy: aktualną wartość luminancji, całkowity czas pracy monitora, czas pracy monitora od ostatniej kalibracji | Tak |  |
|  | 9-cio polowa kalibracja równomierności podświetlenia dla całej powierzchni matrycy monitora | Tak |  |
|  | Tryb dynamiczny do obrazów monochromatycznych DICOM i kolorowych EXP. 2.2 wyświetlanych jednocześnie | Tak |  |
|  | Tryb tekstowy automatycznie przyciemniający monitor na czas pracy z tekstem | Tak |  |
|  | Układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania | Tak |  |
|  | Złącza 2x DVI i 2x DisplayPort | Tak |  |
|  | Hub USB | Tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania podstawowej kontroli jakości oraz kalibracji | Tak |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny potwierdzone zgłoszeniem do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – dokument do wglądu | Tak |  |
|  | Cyfrowe wejścia video minimum 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran o powierzchni łatwej do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Mocowanie VESA 100 do warunków szpitalnych | Tak |  |
| lub |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Obszar wyświetlania: 708,5 mm x 398.5 mm Rozdzielczość: - 3840 x 2160 | Tak |  |
|  | Luminancja dostępna w zakresie do: 500 cd/m² (typowa), (ustawienia fabryczne minimum na poziomie: 280 cd/m²) | Tak |  |
|  | Kąt widzenia minimalny: 178° poziom i pion | Tak |  |
|  | Skala szarości / Kolory 16,77 milionów kolorów z palety 68 miliarda kolorów 1,07 bilionów kolorów (wejście DisplayPort 10 bit), przy wykorzystaniu oprogramowania obsługującego 10 bitów | Tak |  |
|  | Menu monitora wyświetlające podstawowe informacje o jego pracy: aktualną wartość luminancji, całkowity czas pracy monitora, czas pracy monitora od ostatniej kalibracji | Tak |  |
|  | Kalibracja równomierności podświetlenia dla całej powierzchni matrycy monitora | Tak |  |
|  | Automatyczne przełączanie w tryb oszczędzania energii, gdy czujnik nie wykrywa obecności człowieka | Tak |  |
|  | Układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania | Tak |  |
|  | Złącza 2x DVI i 2x DisplayPort | Tak |  |
|  | Hub USB | Tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania podstawowej kontroli jakości oraz kalibracji | Tak |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny potwierdzone zgłoszeniem do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – dokument do wglądu | Tak |  |
|  | Cyfrowe wejścia video: 1 x DVI-D, 1 x 2 x DisplayPort | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran o powierzchni łatwej do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Mocowanie VESA 100 do warunków szpitalnych | Tak |  |

| 21. MYJNIA DEZYNFEKTOR NIEPRZELOTOWA Z WBUDOWANĄ SUSZARKĄ DO MYCIA I DEZYNFEKCJI – 1 szt. CPV: 33900000-9 Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach, 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Komora nieprzelotowa prostopadłościenna, pozioma. Pojemność co najmniej: 8 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak |  |
|  | Komora myjąca: - ogrzewana elektrycznie, - minimalna moc grzewcza komory 8,5kW, - wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L) o grubości minimum 1,25mm, - wyposażona w filtr drenu. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane ręcznie stanowiące blat, na który wyjeżdżają wózki wsadowe. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne wykonane ze szkła oraz ramy ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Objętość komory 200 -220 litrów. | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary komory myjącej (WxSxG) 630 x 570 x 540 mm | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający zapewnienie maksymalnego poziomu higieny poprzez zastosowanie zaokrąglonych narożników. | Tak |  |
|  | Komora myjąca oświetlona w czasie procesu. | Tak |  |
|  | Wbudowana wysokowydajna suszarka: - możliwość nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130 stopni Celsjusza włącznie. - wydajność tłoczenia powietrza min. 320 m3/h w celu zapewnienia idealnego suszenia powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych skomplikowanych kształtów, - filtr wstępny oraz jałowy typu H13 powietrza suszącego, - suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza suszenia min. 3,5kW. | Tak |  |
|  | Opanelowanie boczne i czołowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów niezbędnych do sterowania). Instalacja wodna wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316 (1.4404) | Tak |  |
|  | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak |  |
|  | Minimum 2 pompy dozujące środki chemiczne wyposażona w czujniki poziomu płynu oraz przepływomierze podłączone do układu sterowania. Pomiar ilości rzeczywistej wartości zadozowanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. Wydruk ilości pobranego środka chemicznego (ml lub l) na raporcie procesu. lub jedna pompa dozującą środek chemiczny, wyposażona w czujnik poziomu płynu oraz przepływomierz podłączony do układu sterowania. Pomiar ilości rzeczywistej wartości zadozowanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. Wydruk ilości pobranego środka chemicznego (ml lub l) na raporcie procesu. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia minimum 2 dodatkowych pomp dozujących środek chemiczny, wyposażonych w czujnik poziomu płynu oraz przepływomierz podłączone do układu sterowania. lub możliwość podłączenia jednej dodatkowej pompy dozującą środek chemiczny, wyposażonej w czujnik poziomu płynu oraz przepływomierz podłączony do układu sterowania | Tak |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - wydajność pompy min. 350l/min, - monitoring ciśnienia, - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, - pompa oraz całość układu orurowania opróżnione całkowicie po procesie. | Tak |  |
|  | Kondensator oparów zabezpieczający przed zawilgoceniem: - odprowadzenie kondensatu oparów po stronie maszyny. | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak |  |
|  | Monitorowanie temperatury z dwóch niezależnych czujników. | Tak |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. Uruchomienie dodatkowego płukania wstępnego w przypadku pojawienia się piany w komorze. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterowania w języku polskim. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. Pamięć min. 10 ostatnich błędów z systemu autodiagnostyki. | Tak |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy. lub Wskaźnik czasu do końca procesu dostępny na wyświetlaczu oraz stanu alarmowego. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD (minimum 2 linijki tekstu po 20 znaków w linijce) przedstawiające informacje: - wybrany program, - aktualna temperatura w komorze, - aktualna faza programu, - czas pozostały do końca procesu. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącza 485 oraz 232 lub RJ45 lub RS232 | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych bezpośrednio do myjni. | Tak |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu na wbudowanej drukarce zgodnie z PN EN 15883 lub równoważnej. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. lub zewnętrzną drukarkę lub możliwość archiwizacji cykli na nośniku zewnętrznym (tablet, PC). Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak |  |
|  | Kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy (brak nieprawidłowości związanych z niewłaściwym doborem ilości środków chemicznych). | Tak |  |
|  | Program mycia dezynfekcji termicznej 93°C (A0=3000), program mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej 65°C-60°C. | Tak |  |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania min. 6 poprzez minimum 6 przycisków wyboru, do których są przypisane programy. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania dodatkowych programów z biblioteki programów. | Tak |  |
|  | Czas cyklu obejmujący fazy mycia, dezynfekcji, suszenia nie dłuższy niż 60 min. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu (zgodnie z normą EN 15883 lub równoważnej) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg tej stałej. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów. | Tak |  |
|  | Wbudowany program samodezynfekcji działający automatycznie (automatyczny start) przy dłuższym postoju maszyny. | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona we wbudowany układ redukujący zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku. Wymagania odnośnie poboru wody i środków chemicznych przez myjnię: - wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory oraz dobór odpowiedniej ilości wody do mycia w zależności od wielkości załadunku (pomiar ilości pobranej wody za pomocą przepływomierza lub hydrostatu), - wbudowany system automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze poprzez nastawę dozowanych ilości środków chemicznych (stężenia) dla danych programów z panelu sterującego bezpośrednio według wskazówek producenta środka w ml/l pobranej wody. | Tak |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej. | Tak |  |
|  | Wbudowany w urządzenie system (dodatkowy zbiornik) zlokalizowany poza komorą myjącą przygotowujący wodę do dezynfekcji termicznej (minimalna wymagana temperatura 93°C) wyposażony w grzałki i czujnik temperatury. | Tak |  |
|  | Połączenie odpływu z myjni higieniczne bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny ocynkowanej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przełączeniowe do poboru wody: wody ciepłej, wody zimnej, wody demineralizowanej. | Tak |  |
|  | Sygnał wizualny i akustyczny zakończenia procesu. | Tak |  |
|  | Przyłącze elektryczne 3P+N+PE, 50Hz, 10-12kW lub 9,3 kW | Tak |  |
|  | Budowa i konstrukcja i wykonanie myjni zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1 lub równoważną, PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną. | Tak |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO lub równoważny | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy 4 - ro poziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Wysokość pomiędzy półką a ramieniem myjącym minimum 70 mm. Wymiary poziomu myjącego minimalne (SxG): 520 × 520 (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 520mm lub 480 mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione w tylnej części wózka. Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna lub wózek 3-poziomowy, umożliwiający mycie tej samej ilości narzędzi na tacach przy większej wysokości załadunku równej 119 mm Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do mycia i dezynfekcji zestawów anestezjologicznych o pojemności co najmniej: 15 rur oddechowych o ułożeniu spiralnym ku górze (podłączenie od dołu), 5 masek oddechowych. Przyłącze myjąco suszące wózka. Wykonanie ze stali kwasoodpornej. lub przystawka umożliwiająca mycie drenów na przystawce montowanej do wózka opisanego w pkt 47 Ilość - 1szt. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2 WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PATOMORFOLOGII – MEBLE

| 1. DYGESTORIUM MAŁE DO USTAWIENIA NA STOLE (NIE OBEJMUJE STOŁU) – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Dygestorium małe do ustawienia na stole (nie obejmuje stołu) - samonośna osłona z ocynkowanej stali, pokrytej lakierem poliuretanowym - kolor: biały - certyfikowany zgodnie z DIN 12924 część 4 (lub normą równoważną) - okno w ramie pojedynczej, z szybą z poliakrylu - blat ze stali pokrytej lakierem poliuretanowym - oświetlenie przestrzeni roboczej | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - elektronika do monitoringu - dwa gniazda 230V - oświetlenie wewnętrzne - bezstopniowo regulowane okno ze szkła akrylowego - ze zintegrowanym wentylatorem | Tak |  |
|  | Wymiary (+/-5%): - szerokość 900mm - wysokość frontu 1350mm - głębokość 40mm 650mm | Tak |  |
| lub |
| DYGESTORIUM MAŁE DO USTAWIENIA NA STOLE (NIE OBEJMUJE STOŁU) 1 szt. |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Dygestorium małe do ustawienia na stole (nie obejmuje stołu) - samonośna osłona z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliuretanowym lub płyty laminowanej - kolor: biały - okno w ramie pojedynczej z szybą - komora robocza z żywicy fenolowej do ustawienia na blacie, - oświetlenie przestrzeni robocze | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - dwa gniazda 230V - oświetlenie wewnętrzne - bezstopniowo regulowane okno ze szkła akrylowego - ze zintegrowanym wentylatorem | Tak |  |
|  | Wymiary (+/-5%): - szerokość 1200mm - wysokość frontu 1200mm - głębokość 750mm | Tak |  |
| DYGESTORIUM MAŁE DO USTAWIENIA NA STOLE (NIE OBEJMUJE STOŁU) – 1 szt. |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Dygestorium małe do ustawienia na stole (nie obejmuje stołu) - samonośna osłona z ocynkowanej stali, pokrytej lakierem poliuretanowym - kolor: biały - certyfikowany zgodnie z DIN 12924 część 4 (lub normą równoważną) - okno w ramie pojedynczej, z szybą z poliakrylu - blat ze stali pokrytej lakierem poliuretanowym - oświetlenie przestrzeni roboczej | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - elektronika do monitoringu - dwa gniazda 230V - oświetlenie wewnętrzne - bezstopniowo regulowane okno ze szkła akrylowego - ze zintegrowanym wentylatorem | Tak |  |
|  | Wymiary (+/-5%): - szerokość 900mm - wysokość frontu 1350mm - głębokość 650mm | Tak |  |

| 2. STOLIK NARZĘDZIOWY – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| InProducent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Mobilny stolik narzędziowy; wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) | Tak |  |
|  | Stolik na organy i narzędzia, z płytą polietylenową | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości: 850-1250 mm | Tak |  |
|  | Wyposażony w cztery koła o średnicy 125 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm 1000x800x850-1250 | Tak |  |

| 3. STOLIK OPATRUNKOWY – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | Tak |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. | Tak |  |
|  | Odległość między blatami 450 mm. ± 10 mm | Tak |  |
|  | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | Tak |  |
|  | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). | Tak |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | Tak |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: 1000x650 mm. | Tak |  |

| 4. DYGESTORIUM FORMALINOWE (STANOWISKO DO WYKRAWANIA WYCINKÓW/BADANIA MAKROSKOPOWEGO) – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stanowisko do wykrawania wycinków / badania makroskopowego z systemem formalinowym do dostarczania formaldehydu. | Tak |  |
|  | Stół z regulowaną wysokością w zakresie 300 mm. Minimalna wysokość blatu: 820 mm. Maksymalna wysokość blatu: 1120 mm lub Stół z regulowaną wysokością w zakresie 295 mm. Minimalna wysokość blatu: 820 mm. Maksymalna wysokość blatu: 1115 mm | Tak |  |
|  | Wentylacja zstępująca z powierzchnią roboczą minimum 900 mm x 700 mm, wyprowadzana w dół za pomocą trzyczęściowego perforowanego blatu. | Tak |  |
|  | Pod płytami perforowanymi rura spłukująca z minimum 7 zraszaczami oczyszczającymi. | Tak |  |
|  | Wbudowany zlew o wymiarach minimalnych: 340 x 420 x 170 mm. | Tak |  |
|  | Zlewozmywak wyposażony w baterię mieszającą i wąż gumowy. | Tak |  |
|  | System dozowania formaliny do zdecentralizowanego podawania formaldehydu, w skład którego wchodzą: - kran do podawania formaliny, - pompa formalinowa, - pojemnik na nową i starą formalinę, - 1 punkt poboru formaldehydu połączony z dwoma pojemnikami do przechowywania (każdy po 10L) umieszczonymi w wentylowanej szafce na dole stołu, - punkt poboru formaldehydu o wymiarach: 150x30ox400mm ±10 mm | Tak |  |
|  | Odpływ zużytego formaldehydu: - odpływ z filtrem połączony z pojemnikiem 10 litrowym umieszczonym w wentylowanej szafce na dole stołu, - system kontroli przepełnienia pojemników na zużyte środki z sygnałem optycznym i akustycznym, - wymiary kontenera: 150 x 300 x 400 mm. ± 10 mm | Tak |  |
|  | Płyta preparacyjna: wymiary: 450 x 300 x 20 mm. | Tak |  |
|  | Nadbudowa do wysokości minimum 2150, wyposażona w oświetlenie 2x 18W (1500lux) LED-Light - regulowana barwa światła IP44. | Tak |  |
|  | Powierzchnia stołu: 1500 mm x 800 mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita maksymalna: 1650 mm Szerokość całkowita maksymalna: 800 mm Wysokość całkowita 210 mm lub Długość całkowita maksymalna: 1650 mm Szerokość całkowita maksymalna: 810 mm Wysokość całkowita 2160 mm | Tak |  |
|  | Materiały: - Blat: stal nierdzewna 1.4301 - Rama: stal nierdzewna 1.4301 | Tak |  |
|  | Wewnętrzne układy zasilane napięciem bezpiecznym | Tak |  |
|  | Przyłącza: - przyłącze do wentylacji o wydajności 800 m³/h - Spadek ciśnienia na poziomie: 220 Pa przy 800 m³/h - Średnica: 200 mm - Ciepła/zimna woda 3/8” - Rura odpływowa PE o średnicy zewnętrznej 50 mm - Zasilanie 230 V, 50 Hz, | Tak |  |

| 5. WÓZEK PODNOŚNIKOWY DO TRANSPORTU ZWŁOK Z ROLETĄ LUB SKRZYNIĄ – 2 szt. CPV: 33940000-1 Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok 33942000-5 Środki transportu zwłok 33949000-4 Pojemniki do transportu zwłok |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Elektro-hydrauliczny wózek podnośnikowy; wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) | Tak |  |
|  | System rolkowy do łatwego ładowania | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: 300-1850 mm | Tak |  |
|  | Wyposażony w przechył boczny, rolkę oraz centralne koło napędowe | Tak |  |
|  | WYMIARY JEDNOSTKI TRANSPORTOWEJ Długość/szerokość: 2430 x 870 mm ± 10 mm Wysokość min./maks. 350/1900 mm ± 10 mm | Tak |  |
| lub |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Konstrukcja ze stali, wykończenie młotkowe, emaliowanie w kolorze srebrnym, | Tak |  |
|  | Konstrukcja odporna na skręcanie | Tak |  |
|  | Wózek do załadunku jednostek kostnicowych. | Tak |  |
|  | Układ hydrauliczny z łatwymi w użyciu pedałami nożnymi. | Tak |  |
|  | Wózek z czterema kółkami skrętnymi, Ø 160 - 200 mm, dwa kółka wzmocnione | Tak |  |
|  | Sekcja górna z blokowanym przenośnikiem rolkowym umożliwiającym odbiór tac kostnicowych | Tak |  |
|  | System zakrywający z roletą lub skrzynią | Tak |  |
|  | WYMIARY: długość/szerokość: 2000 - 2100 x 700 - 750 mm wysokość min./maks. zakres podnoszenia: 450/1255 mm maks. obciążalność: 220 kg waga wózka: 100 - 120 kg | Tak |  |
|  | Wózek kompatybilny z systemem komór chłodniczych (regałami z tacami na zwłoki) oraz stołem sekcyjnym, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi stołami sekcyjnymi, tacami oraz chłodziarkami i chłodziarko zamrażarkami, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |

| 6. WÓZEK NA ODPADY MEDYCZNE Z POKRYWĄ – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3 | - Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą wolnoopadającą, - Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową matową (standardowo) lub polerowaną (świecącą) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, pokrywa podnoszona nożnie. - Zatrzymanie pokrywy po otwarciu w pozycji 90˚, - Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka - Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą), - Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, - Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne, - Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, | Tak |  |

| 7. WÓZEK DO TRANSPORTU TRUMNY – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Konstrukcja ze stali, wykończenie młotkowe, emaliowanie w kolorze srebrnym, | Tak |  |
|  | Konstrukcja odporna na skręcanie | Tak |  |
|  | Wózek do załadunku jednostek kostnicowych. | Tak |  |
|  | Układ hydrauliczny z łatwymi w użyciu pedałami nożnymi. | Tak |  |
|  | Wózek z czterema kółkami skrętnymi, Ø 160 - 200 mm, dwa kółka wzmocnione | Tak |  |
|  | Sekcja górna z blokowanym przenośnikiem rolkowym umożliwiającym odbiór tac kostnicowych | Tak |  |
|  | WYMIARY: długość/szerokość: 2000 - 2100 x 700 - 750 mm wysokość min./maks. zakres podnoszenia: 450/1255 mm maks. obciążalność: 220 kg waga wózka: 100 - 120 kg | Tak |  |
|  | Wózek kompatybilny z systemem komór chłodniczych (regałami z tacami na zwłoki) oraz stołem sekcyjnym, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi stołami sekcyjnymi, tacami oraz chłodziarkami i chłodziarko zamrażarkami, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
| lub |
| WÓZEK DO TRANSPORTU TRUMNY – 1 szt. |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Blat stołu i konstrukcja wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 | Tak |  |
|  | Wyposażony w cztery kółka skrętne o średnicy 125 mm, dwa z czterech wzmocnione. | Tak |  |
|  | WYMIARY stołu dł./szer./wys. 2150 x 750 x 850 mm ± 10 mm | Tak |  |
|  | Wózek kompatybilny z systemem komór chłodniczych (regałami z tacami na zwłoki) oraz stołem sekcyjnym, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi stołami sekcyjnymi, tacami oraz chłodziarkami i chłodziarko zamrażarkami, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
| WÓZEK DO TRANSPORTU TRUMNY – 1 szt. |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Blat stołu i konstrukcja wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 | Tak |  |
|  | Wyposażony w cztery w pełni ogumowane koła skrętne | Tak |  |
|  | Górna strona wózka posiada idealny system nośny do tac pogrzebowych lub trumien | Tak |  |
|  | WYMIARY stołu dł./szer./wys. 2100 x 700 x 560-885 mm ± 10 mm | Tak |  |
|  | Wózek kompatybilny z systemem komór chłodniczych (regałami z tacami na zwłoki) oraz stołem sekcyjnym, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi stołami sekcyjnymi, tacami oraz chłodziarkami i chłodziarko zamrażarkami, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |

| 8. STÓŁ DO PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI, MOBILNY – 2 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
|  | Przewidziany do gromadzenia instrumentów podczas sekcji. | Tak |  |
|  | Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. | Tak |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | Tak |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | Tak |  |
|  | Górny blat obracany w poziomie o 360°. | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: 740x490mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. | Tak |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |

| 9. ELEKTROHYDRAULICZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY – 3 szt. CPV: 33948000-7 Urządzenia do podnoszenia lub transportu zwłok |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Nieskręcająca się konstrukcja ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (materiał nr 1.4301, AISI 304), do załadunku jednostek kostnicowych. | Tak |  |
|  | Wbudowana elektrohydraulika, obsługiwana poprzez wciśnięcie przycisku na uchwycie. | Tak |  |
|  | Funkcja pamięci gwarantująca łatwą obsługę poprzez Zaprogramowane wysokości podnoszenia. | Tak |  |
|  | Podnoszenie wózka do potrzebnego włazu za pomocą odpowiedniego przycisku. | Tak |  |
|  | W komplecie z akumulatorem i wbudowaną jednostką ładującą i ważącą. | Tak |  |
|  | Wózek z czterema kółkami skrętnymi, śr. 125 – 130 mm, dwa kółka wzmocnione. | Tak |  |
|  | Sekcja górna z blokowanym przenośnikiem rolkowym i wywrotnicą (35°) po lewej stronie, aby umożliwić odbiór ciała z tac | Tak |  |
|  | Kompatybilność z tacami będący mi na wyposażeniu chłodziarki, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Długość/szerokość: 220 x 70 cm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Wysokość min./maks. 31 / 180 cm | Tak |  |
|  | Waga 160 kg ± 5 kg | Tak |  |
|  | Ładowność minimum 250 kg | Tak |  |
|  | Wózek kompatybilny z systemem komór chłodniczych (regałami z tacami na zwłoki) oraz stołem sekcyjnym, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |
|  | Kompatybilny ze stołami sekcyjnymi oraz chłodziarkami i chłodziarko zamrażarkami, zainstalowanymi w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii. Systemy w posiadaniu Zamawiającego: UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / ST HS 1102, UFSK INTERNATIONAL GmbH & Co. / LKZ HS 8 CD, LKZ/LTKZ HS 16/3 CD AD, LKZ HS 3 CD AD. | Tak |  |

| 10. STÓŁ DO PREZENTACJI ZWŁOK – 1 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic 33940000-1 Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja | Tak |  |
|  | Wymiary: 2500x860x650 mm. ± 10 mm | Tak |  |
|  | Stół na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością regulacji w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; dopuszczalne obciążenie 300 kg | Tak |  |

| 11. STÓŁ ODSTAWCZY WENTYLOWANY – 1 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stół odstawczy wentylowany | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna, zbiornik na formalinę oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (1.4301). | Tak |  |
|  | Przelotka kablowa z tworzywa sztucznego do ukrycia pod blatem przewodów zasilających wyposażenie stołu. | Tak |  |
|  | Blat stołu na stelażu nośnym z profili zamkniętych, blat zespadkiem w kierunku odpływu do zbiornika formalinowego. | Tak |  |
|  | Zdejmowalny zbiornik formaliny o poj.5L, umożliwiający opróżnianie manualne. | Tak |  |
|  | Odbieranie formaliny brudnej poprzez zbiornik formalinowy wyposażony w czujnik poziomu cieczy. | Tak |  |
|  | Stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, regulowane. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie minimalnym: 750-1250 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne stołu (SxG): 1800 x 750mm | Tak |  |

| 12. SZAFA WENTYLOWANA – 1 szt. CPV: 33971000-7 Wyposażenie kostnic |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne lub Oznakowanie zgodne z obowiązującymi regułami klasyfikacji (w szczególności klasyfikacji o wyrobach medycznych) w tym procedurami oceny zgodności i zastosowania obowiązujących norm. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3 | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi wentylowanymi, podłączona do instalacji wywiewnej. Dolna część frontu - drzwi wykonane z pojedynczej blachy z perforacją. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 12-14 cm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy minimum trzy półki perforowane/cztery przestrzenie. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wentylowana z króćcem i elektrycznym wentylatorem z regulacją podłączona do centralnej instalacji wentylacji mechanicznej. Średnica rury 150 mm. ± 10 mm Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w cm 120x60x200 (+/- 2%). | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |