Załącznik nr 1.1  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 197/2022

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnienowy – 14 szt. + 5 szt. łatwoślizgi

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2022

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Materac produkowany seryjnie. Nie dopuszcza się modyfikacji materacy, których specyfikacja tworzona jest pod wymagania przetargowe. Na wezwanie Zamawiającego potwierdzenie stosownym dokumentem |  |
| 2. | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża |  |
| 3 | Materac kładziony na materac piankowy |  |
| 4 | Materac składa się z min. 16 poliuretanowych komór w tym min. 13 zapewniających użytkownikowi podparcie w trybie zmiennociśnieniowym lub statycznym. Min. 3 komory od strony głowy statyczne nie pracujące w trybie zmiennociśnieniowym |  |
| 5 | Długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego min.12 minut |  |
| 6 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 135 kg |  |
| 7 | Pokrowiec materaca niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny |  |
| 8 | Pokrowiec składający się z rozciągliwego w dwóch kierunkach poliuretanu powlekanego antystatyczną dzianiną przypiętą do wytrzymałej nylonowej bazy pokrytej polichlorkiem winylu |  |
| 9 | Na spodzie materaca co najmniej sześć pasów do przymocowania do ramy łóżka z klamrami na końcach. Nie dopuszcza się materacy bez pasów |  |
| 10 | W czterech narożnikach paski podtrzymujące wsuwane pod części narożne materaca bazowego |  |
| 11 | Zamki błyskawiczne osłonięte przez specjalne klapy zapobiegające przedostaniu się zanieczyszczeń, jednocześnie ułatwiające zdjęcie pokrowca w celu wyczyszczenia |  |
| 12 | Przewód powietrzny posiada 2-drożne złącze pneumatyczne, które obejmuje elastyczną rurkę z zabezpieczeniem przed złamaniem |  |
| 13 | Wymiary materaca: Wysokość maksymalna 13 cm Szerokość maksymalna 80 cm Długość minimalna 190 cm |  |
| 14 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR umieszczony od strony głowy. Zawór wyposażony w specjalny pasek w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych części materaca. Nie dopuszcza się zaworu od strony nóg |  |
| 15 | Możliwość wypuszczenia powietrza z materaca nawet w trakcie transportu |  |
| 16 | Przełącznik/pokrętło masy ciała pacjenta pozwalający na dopasowanie ciśnienia do wagi |  |
| 17 | Wskaźnik świetlny oraz dźwiękowy przypominający o okresowych przeglądach lub awarii urządzenia |  |
| 18 | Wskaźnik świetlny oraz alarm dźwiękowy przy wykryciu niskiego ciśnienia w komorach |  |
| 19 | Wskaźnik utraty zasilania w przypadku odłączenia pompy od sieci. Sygnał dźwiękowy wyłączy się dopiero po przywróceniu zasilania lub po wyłączeniu pompy |  |
| 20 | Przycisk wyboru trybu zmiennociśnieniowego lub stałego niskiego ciśnienia |  |
| 21 | Masa pompy max. 2,5 kg |  |
| 22 | Masa materaca max. 6 kg |  |
| 23 | Poziom hałasu pompy podczas trybu statycznego max. 25dB |  |
| 24 | Wieszaki do zawieszania pompy |  |
| 25 | Po odłączeniu przewodu powietrznego i zamknięciu go zatyczką materac przechodzi w tryb transportowy |  |
| 26 | W trybie transportowym materac utrzymuje ciśnienie w komorach min. 12 godzin |  |
| 27 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza |  |
| 28 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej. Możliwość prania w maksymalnej temp 950 przez min. 15 minut Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach |  |
| 29 | Pokrowiec z powłoką poliuretanową zawierającą środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczy zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny |  |
| 30 | Na pokrowcu materaca nadrukowane informacje dla użytkownika odnośnie temperatury prania, suszenia oraz maksymalnego stężenia chloru, który może zostać użyty to mycia materaca. Nie dopuszcza się pokrowców bez nadruku |  |
| 31 | W zestawie do materacy łatwoślizg (5 szt. na 14 szt. materacy) - rękaw do przesuwania pacjenta z łóżka na wózek transportowy. Materiał zszyty w jedną całość w celu ułatwienia przesuwania pacjenta |  |
| 32 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Załącznik nr 1.2  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 197/2022

Zadanie 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnienowy do łóżeczka pediatrycznego – 1 szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2022

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dopasowany do łóżka dziecięcego |  |
| 2. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn |  |
| 3 | Zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają co trzecia, system 1:3 |  |
| 4 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund |  |
| 5 | Materac zbudowany z 20 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu. Komory materaca proste. |  |
| 6 | Konstrukcja materaca pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych |  |
| 7 | Wymiary materaca 128 X 65 cm |  |
| 8 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym, zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe. |  |
| 9 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą. |  |
| 10 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny, nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących. |  |
| 11 | Pompa: Praca w trybie zmiennego ciśnienia Wyświetlacz LED, wskazujący podaną masę ciała pacjenta lub utrzymywaną wartość ciśnienia w materacu Zakres ciśnienia do pracy pompy: 10-60mmHg (+/- 5 mmHg), minimum wydajność 8 l/min Niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia Panel sterowania informujący diodami o wybranych ustawieniach, tryb pracy za pomocą membranowych przycisków Wybór wartości ciśnienia dokonywany automatycznie (wg algorytmu masa ciała-wartość ciśnienia) Trzy tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny i pielęgnacyjny z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 25 minut (+/-5 minut) Alarm wizualny, dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego Uchwyty do zawieszania pompy u szczytu łóżka Funkcja automatycznej blokady panelu sterowania, która chroni przed przypadkowym wprowadzeniu zmian ustawień Zasilanie 220-230V |  |
| 12 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Załącznik nr 1.3  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 197/2022

Zadanie 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnienowy do dużego łóżka dziecięcego – 1 szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2022

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego Wytwórcy. |  |
| 2. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny |  |
| 3 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:2 |  |
| 4 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund |  |
| 5 | Materac monoblokowy, zbudowany z 16 zespolonych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu. Komory materaca w kształcie litery „V”. Długość komór w części zmiennociśnieniowej jest około 10% większa od szerokości materaca. Dzięki temu materac zapewnia zwiększoną redukcję sił tarcia i poprzecznie tnących. |  |
| 6 | Wymiary materaca 90x200cm (±5cm) |  |
| 7 | wytrzymałość mechaniczna (kg) <200 kg |  |
| 8 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) |  |
| 9 | Pokrowiec kompaktowy okalający wspólnie materac przeciwodleżynowy wraz z materacem szpitalnym , zamek z min z trzech boków materaca , zasłonięty tzw. okapnikiem. Pokrowiec szyty na wymiar. |  |
| 10 | Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będącym na wyposażeniu Szpitala. Wysokość komór po napompowaniu min. 10 cm. |  |
| 11 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ |  |
| 12 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących |  |
| 13 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą |  |
| 14 | Pompa : - wyświetlacz LCD informujący (wyświetlające) o: a) aktualnym stanie ciśnienia powietrza w materacu (mmHg) - zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 5 mmHg) - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - panel sterowania informujący diodami o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp. - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - min. dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny na okres pielęgnacji, z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 25 min. (+/- 5min) - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max. 5 kg, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, - funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, - zasilanie 220-230V |  |
| 15 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.