Zał. 1A do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 – Aparat do znieczulania

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.04.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0029/22-00 z dnia 14.02.2023 r.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Aparatu do znieczulania z monitorem pacjenta. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33172100-7 Urządzenia do anestezji

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

33195000-3 System monitorowania pacjentów

33195100-4 Monitory

W poniższej części Załącznika „1A” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta , rok produkcji oferowanego Aparatu do znieczulania: .................................................. |
| --- |
| Podać markę, model, producenta, rok produkcji oferowanego Monitora pacjenta: ................................................... |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Aparat do znieczulania (1 szt.) |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
| 1 | Aparat dla dorosłych i dzieci na podstawie jezdnej, hamulec centralny |  |  |
| 2 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O |  |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 |  |  |
| 4 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |  |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut Parametr punktowany: 90 minut - 0 pkt >90 minut - 4 pkt |  |  |
| 6 | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu |  |  |
| 7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym ( podać) |  |  |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora |  |  |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |  |  |
| 11 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo |  |  |
| 12 | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu |  |  |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |  |  |
| 14 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum (opisać) |  |  |
| 15 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 10 l/min Parametr punktowany: regulacja do 15 l /min - 0 pkt regulacja powyżej 15 l/min - 4 pkt | TAK |  |
| 16 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika |  |  |
| 17 | W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml (podać) |  |  |
|  | Respirator, tryby wentylacji: |  |  |
| 18 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu |  |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |  |
| 20 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |  |
| 21 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) |  |  |
| 22 | CPAP/PSV |  |  |
| 23 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min (podać) Parametr punktowany: do 2 min - 0 pkt > 2 min - 4 pkt |  |  |
| 24 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |  |  |
| 25 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |  |  |
|  | Regulacje |  |  |
| 26 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min (podać) |  |  |
| 27 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% (podać) |  |  |
| 28 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 (podać) |  |  |
| 29 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 20 do 1500 ml (podać) |  |  |
| 30 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 10 l/min (podać) |  |  |
| 31 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 60 hPa (cm H2O) (podać) |  |  |
| 32 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 5 cmH2O do co najmniej 60 cm H2O (podać) |  |  |
| 33 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres |  |  |
| 34 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) (podać) |  |  |
| 35 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika Parametr punktowany: TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 36 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |  |
|  | Prezentacje: |  |  |
| 37 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) |  |  |
| 38 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  |  |
| 39 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) Parametr punktowany: TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 40 | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora |  |  |
| 41 | Pętle oddechowe: ciśnienie - obętość; przepływ-objętość, pętla referencyjna |  |  |
|  | Funkcjonalność |  |  |
| 42 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu (podać) |  |  |
| 43 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |  |  |
| 44 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu Parametr punktowany: TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 45 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji Parametr punktowany: TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 46 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) |  |  |
| 47 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii Parametr punktowany: TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 48 | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta |  |  |
| 49 | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego |  |  |
| 50 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta |  |  |
|  | Alarmy: |  |  |
| 51 | Funkcja Autoustawienia alarmów |  |  |
| 52 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
| 53 | Alarm objętości minutowej |  |  |
| 54 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 |  |  |
| 55 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego |  |  |
| 56 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O |  |  |
| 57 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku Parametr punktowany: TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 58 | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania |  |  |
|  | Inne: |  |  |
| 59 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |  |
| 60 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml. |  |  |
| 61 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA |  |  |
| 62 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami (podać) |  |  |
| 63 | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury |  |  |
| 64 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności Parametr punktowany: TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 65 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów |  |  |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe |  |  |
| 66 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C |  |  |
| 67 | Jednorazowe układy oddechowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 l, długość rur co najmniej 170 cm) |  |  |
| 68 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. |  |  |
| 69 | Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. |  |  |
| 70 | Linie próbkujące 10 szt. |  |  |
| II. | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania (1 szt.) |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |  |  |
| 2 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego |  |  |
| 3 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 3 godziny pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej |  |  |
| 4 | Chłodzenie bez wentylatora |  |  |
| 5 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  |  |
| 6 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |  |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekundy |  |  |
| 8 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin |  |  |
| 9 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych |  |  |
| 10 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |  |  |
| 11 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali |  |  |
| 12 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. |  |  |
| 13 | Wyświetlanie danych z aparatu do znieczulania, razem z danymi hemodynamicznymi, zapisywanie w trendach monitora i udostępniane w sieci centralnego monitorowania |  |  |
| 14 | Dostępność trendów z rozdzielczością 1 sekundy, z narzędziami do oceny zmian ilościowych i jakościowych jednocześnie 9 dowolnie wybranych parametrów, również z aparatu do znieczulania; |  |  |
| 15 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów; |  |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów: |  |  |
|  | A. Pomiar EKG |  |  |
| 16 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |  |  |
| 17 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |  |  |
|  | B. Pomiar odchylenia ST |  |  |
| 18 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii |  |  |
|  | C. Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |
| 19 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor |  |  |
|  | D. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 20 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin |  |  |
| 21 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie niezależnie od pozostałych alarmów |  |  |
|  | E. Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 22 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień |  |  |
|  | F. Pomiar temperatury |  |  |
| 23 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  |  |
|  | G. Pomiary gazowe |  |  |
| 24 | Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora |  |  |
|  | H. Pomiar zwiotczenia |  |  |
| 25 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |  |  |
| 26 | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika. |  |  |
| 27 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych. |  |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 28 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |  |  |
| 29 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający |  |  |
| 30 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych |  |  |
| 31 | Czujnik temperatury skóry |  |  |
| 32 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze |  |  |
| 33 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |  |  |
|  | Parametry punktowane: |  |  |
| 34 | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu Parametr Punktowany: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 35 | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock Parametr Punktowany: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 36 | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas Parametr Punktowany: Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat do znieczulania min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Okres gwarancji na kardiomonitor min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Aparat do znieczulania z monitorem pacjenta | kpl. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym