# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ KOMORY RĘKAWICOWEJ

Zamawiamy jedną komorę rękawicową z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona komora rękawicową z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodna 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana komora rękawicowa z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie komory rękawicowej z wyposażeniem powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Komora rękawicowa z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzinę, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2022 r.. Odbiór przedmiotu zamówienia i wystawienie faktury musi nastąpić do 31.12.2022 r..

Oferujemy jedną komorę rękawicową

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ...........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | przygotowanie, pakowanie do nowo opracowywanych/ projektowanych nowoczesnych opakowań, pakowanie w zmodyfikowanej atmosferze, różnego typu towarów (produktów spożywczych, substancji higroskopijnych, łatwo utleniających się, itp.) oraz badanie wpływu zastosowanych opakowań, technik pakowania i zastosowanej zmodyfikowanej atmosfery na trwałość i jakość przechowywanych towarów/ produktów. |  |
|  | Parametry | wymiary części roboczej komory rękawicowej (wnętrze komory roboczej) co najmniej (szer. x gł. x wys.) 700 x 500 x 600 mm; wymiary zewnętrzne komory rękawicowej nie większe niż miejsce przeznaczone pod komorę rękawicową tj. nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 1500 x 900 x 2000mm (maksymalna wielkość komory/ elementów składających się na komorę rękawicową nie może być większy niż otwór drzwiowy o szerokości 898mm i wysokości 1980mm, wymiary muszą pozwalać na przeniesienie komory/ jej elementów do miejsca w którym będzie użytkowana); możliwość bezpiecznego użytkowania komory rękawicowej przy max ciśnieniu absolutnym komory głównej/ roboczej co najmniej ±2 WC (ok. ±5 mbar, ±3,7 mmHg) i komory załadunkowej/ transferowej (śluzy) przy podciśnieniu co najmniej -300 mbar (ok. -225 mmHg); spełniać musi min. praktyczny test szczelność komory - po wytworzeniu podciśnienia w komorze i zamknięciu wszystkich zaworów, nie opadanie rękawic przez co najmniej 20 min; ciężar komory nie większy niż 300kg. |  |
|  | Inne | Komora rękawicowa z dedykowaną atmosferą (atmosferą suchą beztlenową modyfikowaną gazem obojętnym np. azotem, argonem, itp.) musi posiadać m.in.: konstrukcje pozwalającą na przenoszenie komory i ustawienie na stole laboratoryjnym (tzw. wersję nastołową nie wymagającą stelaża) lub komorę z mobilnym stelażem/ stolikiem laboratoryjnym z blokowanymi kółkami; komorę główną/ roboczą, porty/ drzwi, śluzy (załadunkowe np. do wyposażenia komory roboczej w niezbędne do badań akcesoria osprzęt np. wagę, statyw, stojaki, półki, itp. oraz badane materiały/ próbki) wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. z przezroczystego akrylu/ poliwęglanu/ polietylenu itp. o wysokiej przezroczystości (konstrukcję zapewniającą oświetlenie powierzchni roboczej komory światłem padającym do komory z zewnętrz z oświetlania pomieszczenia laboratoryjnego lub z wbudowanego w komorę oświetlenia typu LED lub fluorescencyjnego) oraz/ lub ze stali nierdzewnej itp. z uszczelnieniem pokryw, drzwi, portów itp. wykonanym np. z wysokojakościowego silikonu; dwa porty rękawicowe umieszczone na ścianie frontowej o średnicy co najmniej 6” z zamontowanymi rękawicami gumowymi (gumowe butylowe o rozmiarze L, system zamocowania rękawic musi umożliwiać wymianę rękawic przez użytkownika komory); komorę wstępną załadunkową/ śluzę transferową (do wyposażenia komory roboczej w niezbędne wyposażenie oraz do umieszczenia/ wyjęcia z komory roboczej przygotowywanych/ badanych materiałów, bez zaburzenia atmosfery komory roboczej), komora wstępna/ śluza umieszczona np. na boku komory głównej/ roboczej po jej prawej stronie, komora wstępna/ śluza transferową w kształcie cylindrycznym o średnicy wewnętrznej co najmniej 280 mm lub prostopadłościennym o przekroju kwadratowym o wymiarach co najmniej 250x250 mm i długości komory wstępnej/ śluzy co najmniej 300mm. Śluza cylindryczna powinna być wyposażona w przesuwną półkę. Śluza powinna być wyposażona miernik ciśnienia (pomiar np. podciśnienia) oraz zawory z króćcami do przepłukiwania, odpompowania, wypełniania gazem obojętnym, zapowietrzania, przewietrzania śluzy; komorę roboczą główną wyposażoną w: zawory z króćcami do przepłukiwania, odpompowania, wypełniania gazem obojętnym, zapowietrzania, przewietrzania komory głównej/ roboczej; bezpieczniki/ zawory mechaniczne lub równoważne do zabezpieczenia komory roboczej przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia w komorze (ciśnienia dopuszczalnego przez producenta oferowanej komory) z zaworem typu "Pop valve" lub inne równoważnym rozwiązaniem (redukującym wzrost ciśnienia w komorze głównej w czasie wsuwania rąk do komory roboczej), przepusty na przewody zasilające, kable sygnałowe, przyłącze prądowe z uziemieniem z co najmniej trzema gniazdkami elektrycznymi ~230V z obciążeniem co najmniej 3A, itp.; możliwość doposażenia/ rozbudowy komory rękawicowej w późniejszym czasie w: zestaw półek do umieszczenia w komorze roboczej, dodatkowe gniazdka elektryczne ~230V z obciążeniem co najmniej 5A, opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zapasowe rękawice; niezbędne akcesoria do instalacji, uruchomienia oraz konserwacji oferowanej komory rękawicowej z wyposażeniem (przewody, węże, redukcje itp.), itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| KOMORA RĘKAWICOWA (kryteria) |
| --- |
| Dodatkowe funkcjonalności - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę, czy oferowany przedmiot zamówienia będący ofertą wykonawcy, wymieniony w niniejszym formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, posiada funkcjonalności opisane w wierszach od 1 do 11. Posiadanie przez oferowany przez wykonawcę sprzęt, którejś z opisanych w wierszach od 1 do 11 funkcjonalności, należy potwierdzić w tychże to wierszach w kolumnie 2 w niniejszej tabeli wpisując słowo „TAK” lub „T” lub „POSIADA”. Niewypełnienie, pozostawienie wiersza pustego, wpisanie słowa „NIE” lub „N” lub też „NIE POSIADA”, a także opisanie go w sposób niezgodny z powyżej zamieszczonym opisem, skutkować będzie przyjęciem do oceny tej pozycji/ wiersza 0 pkt.. |
| 1 | 2 |
| Oferowana komora rękawicowa posiada wyciek gazu z komory głównej poniżej 0,05% obj./godz. zgodnie z ISO 10648-2 (metoda tlenowa) lub ISO 25412 (metoda ciśnieniowa). | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość rozbudowy w późniejszym czasie o śluzę pomocniczą (poza wymaganą komorą wstępną / śluzą transferową, zgodnie z opisem specyfikacji technicznej powyżej) w kształcie cylindrycznym o średnicy wewnętrznej co najmniej 80mm lub prostopadłościennym o przekroju kwadratowym co najmniej 90x90mm i długości komory pomocniczej co najmniej 150 mm) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy (w przypadku komory z otworem pod śluzę pomocnicza otwór pod tą śluzę musi być zaślepiony). | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w automatyczny układ podawania gazu roboczego. Układ wykrywający spadek ciśnienia i automatycznie sterujący elektrozaworem wpuszczającym gaz obojętny do wnętrza komory w celu wyrównania ciśnienia gazu obojętnego. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość pracy układu odgazowywania w trybie automatycznego podawania gazu utrzymującego nadciśnienie wewnątrz komory i automatycznym przepłukiwaniem komory przy wzroście stężenia H2O w komorze roboczej oraz możliwość pracy układu odgazowywania w trybie ręcznym (z ręcznym wypełnianiem gazem obojętnym, zapowietrzaniem, przewietrzaniem śluzy) pozwalającym przepłukiwać komorę gazem roboczym w sposób ciągły. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w układ pomiarowy do monitorowania w komorze roboczej w sposób ciągły zawartości tlenu i wilgoci. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość doposażenia w późniejszym czasie w system oczyszczania atmosfery w komorze roboczej z wilgoci, tlenu z możliwością regenerowania złoża systemu oczyszczania atmosfery. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Komora robocza oferowanej komory rękawicowej jest wyposażona w mierniki ciśnienia (pomiar w komorze roboczej ciśnienia absolutnego pod- i nadciśnienia). | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa wyposażona w drzwi dostępowe, wyjmowaną/demontowaną szybę frontową lub inne równoważne rozwiązanie pozwalając na wyposażenie komory roboczej w niezbędne do badań akcesoria osprzęt o większych gabarytach tj. np. wagę, statyw, stojak, półki, itp.. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa posiada pochylony przeszklony pod kątem front np. 10 stopni z hartowanego szkła bezpiecznego o podwyższonej transparentności. | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w pompę próżniową, do odpowietrzania komory głównej/ roboczej i śluzy transferowej (komory wstępnej/ załadunkowej). | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość doposażona w późniejszym czasie w zaślepki/ zatyczki portów rękawicowych (zabezpieczenie w trybie stand-by przed dyfuzją do komory zanieczyszczeń np. tlenu, wilgoci, itp.). | Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |

Cena netto za komorę rękawicową z wyposażeniem ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za komorę rękawicową z wyposażeniem ….... złotych