## Arkusz1
Zestawienie asortymentowo-cenowe
Nazwa Pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 1. | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych: o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem; pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm; proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm), dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm); miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm); złoty marker na końcówce widoczny w skopii, dystalne 13 cm elastyczne; długości 130 i 150 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. |  | 8% | 20 | 0 | 0
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 2. | Prowadniki hydrofilne: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) , short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. długości 150-260 cm | szt. |  | 8% | 65 | 0 | 0
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 3. | Cewnik balonowy RX Semi Compliant dedykowany do zmian kompleksowych, Ciśnienie nominalne NP 6 atm, RBP 14 atm (1.00-3.00mm), 12 atm (3.50-4.00mm), Shaft proksymalny 1,9Fr, środkowy 2.5 Fr, dystalny taperowany 2.4-2.7 Fr, Niski profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; Profil przejścia 0.58mm dla średnicy 1.00mm, Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie, balon wykonany z pojedynczego Nylonu 12, dla lepszej widoczności w skopi umieszczono 1 marker Pt/Ir dla balonów 1.00-1.50mm, dla pozostałych średnic 2 markery, kompatybilne z prowadnikiem 0.014” i cewnikami 4 Fr, pokrycie hydrofilne na dystalnym shaftcie 220mm, dostępne średnice:1,0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.25,2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0mm dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm, długość użytkowa cewnika balonowego 145 cm | szt. |  | 8% | 65 | 0 | 0
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 4. | Cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy, stosowany głównie do doprężeń DES i do zmian twardych, zwapniałych typu CTO: balon niepodatny, wysokociśnieniowy, 3 warstwowy, trójkrotnie sfałdowany, marker platynowy na obu końcach balonu, średnice 2.0 – 5.00 mm - długości 6 – 30 mm, NP 12 atm, RBP 22 atm (20 atm dla średnic 4.5 i 5.0 mm), mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.43 mm, pokrycie hydrofilne systemu doprowadzającego razem z balonem dla długości balonu 15 i 20 mm, dla długości balonu 6 i 8 mm pokrycie hydrofilne systemu doprowadzającego z wyjątkiem balonu (pokryty silikonem), system doprowadzający: - technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego - długość 145 cm - średnica zewnętrzna części proksymalnej 1.9 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej 2.6 Fr, wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr | szt. |  | 8% | 150 | 0 | 0
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 5. | Prowadnik wieńcowy interwencyjny: • długość 180 cm (dostępna również przedłużka) • średnica 0,014” (0,36mm) • rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej proksymalnie 140 cm ( o większej sztywności) i z nitinolu dystalnie 40 cm ( o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie • pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnym odcinku 155 cm. • końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm • występuje w 4 wersjach : - obciążenie końcowki 1 gf, dystalne prowadnik elastyczny „pierwszego wyboru”, szerokie zastosowanie do różnych zmian - obciążenie końcowki 0.6 gf , bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej, jeden marker w odcinku proksymalnym - obciążenie końcowki 3.6 gf , do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach, trzy markery w odcinku proksymalnym - obciążenie końcowki 1 gf , wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń, dwa markery w odcinku proksymalnym | szt. |  | 8% | 65 | 0 | 0
Pakiet 1 - Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 | 6. | Bioresorbowany zamykacz naczyniowy wkłuć o rozmiarach 5-8 Fr, dostępny w rozmiarach: 6Fr dla wkłuć 5-6 Fr, oraz 8 Fr dla wkłuć 7-8 Fr, zamykacz złożony z trzech komponentów: kotwicy, szwu oraz kolagenu. | szt. |  | 8% | 72 | 0 | 0
[5 empty] | Razem pakiet 1: |  | 0 | 0