Iława, 23.05.2022 r.

**dotyczy: dostawa dostawa ambulansu medycznego typ C z wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 11/2022**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Prawdopodobnie w formularzu asortymentowo-cenowym powstał błąd - ponieważ pod jednym opisem ambulansu znajduje się drugi inny. Prosimy o skorygowanie.

**Odpowiedź: Poprawiono. Prawidłowy formularz cenowy znajduje się w pliku «Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy- poprawiony»**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż moduł, tablet i drukarka są po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga stacji dokującej oraz uchwytu drukarki (prosimy o podanie marek i modelów sprzętu aby dopasować uchwyty).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, model drukarki HP Office Jet 100, model tabletu Dura Book RM**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd umożliwiający eksploatację do 40 km w przypadku spadku poziomu AdBlue ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,00 m, szerokość 1,70 m oraz wysokość 1,82 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy **120 kW , o** max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią oraz manualną skrzynią biegów 6+1 i alternatorem o wydajności 185 A ?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w pkt. 16 dot. Noszy głównych oraz Transportera wymaga; „Transporter z systemem niezależnie składanego podwozia przedniego i tylnego”. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania transporter, w którym składanie podwozia (goleni) podczas załadunku i rozładunku z/do ambulansu zależne jest od wykonania dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i/lub blokad podwozia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby Transporter wyposażony był w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 4**

Dotyczy noszy

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze Medirol Clinic Extero z automatycznym rozkładaniem goleni przednich przy wyjeździe, składanie goleni do wjazdu noszy na lawetę, w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta, odbywa się po uruchomieniu dedykowanej dźwigni, a zabezpieczenie przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie, realizowane jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, podwójnego skoku blokady składania goleni oraz blokady bezpiecznego załadunku, co w praktyce uniemożliwia niekontrolowane zwolnienie mechanizmu składającego podwozie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z automatycznym rozkładaniem goleni przednich przy wyjeździe, składanie goleni do wjazdu noszy na lawetę, w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta, odbywa się po uruchomieniu dedykowanej dźwigni, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy wyposażenia medycznego W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy dla wyposażenia medycznego do 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta?

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.**