Pakiet nr 1 						          	                                           Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

AUDIOTYMPANOMETR - 1 ZESTAW

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nazwa handlowa sprzętu: |  |
| Producent: |  |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Parametr wymagany | Wymogi graniczne |  | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
| TYMPANOMETRIA |  |  |  |  |
| 1 | Podatność: Zakres: 0.1 do 8.0 ml |  |  |  |
| 2 | Częstotliwość sondy 226Hz |  |  |  |
| 3 | Tympanometria 226 Hz) |  |  |  |
| 4 | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 300 daPa do – 600 daPa |  |  |  |
| 5 | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność i prawidłowe dopasowanie |  |  |  |
| 6 | Funkcja „Dziecko” – ułatwiająca przeprowadzanie badań u dzieci |  |  |  |
| 7 | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania |  |  |  |
| 8 | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza |  |  |  |
| 9 | Testy trąbki słuchowej – ETF 1, ETF 2, |  |  |  |
| 10 | Tympanometria manualna |  |  |  |
| ODRUCHY STRZEMIĄCZKOWE |  |  |  |  |
| 11 | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi hp, ipsi lp, ipsi wb Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP |  |  |  |
| 12 | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu |  |  |  |
| 13 | Maksymalna wartość sygnału Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB Dla badania kontralateralnego – 120 dB |  |  |  |
| 14 | Test zanikania odruchów- Decay |  |  |  |
| 15 | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo |  |  |  |
| 16 | Latencja odruchu |  |  |  |
| AUDIOMETRIA |  |  |  |  |
| 17 | Audiometria powietrzna |  |  |  |
| 18 | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. |  |  |  |
| 19 | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25Hz |  |  |  |
| 20 | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie |  |  |  |
| 21 | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% |  |  |  |
| 22 | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB |  |  |  |
| 23 | Audiometria kostna |  |  |  |
| 24 | Częstotliwość sygnału: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. |  |  |  |
| 25 | Audiometria słowna |  |  |  |
| 26 | Automatyczny licznik dla audiometrii słownej [%] |  |  |  |
| 27 | Możliwość rejestrowania min 4 krzywy słownych |  |  |  |
| 28 | Maskowania szumem wąskopasmowym (NB) lub białym szumem (WN) |  |  |  |
| 29 | Maskowanie max 100 dB |  |  |  |
| 30 | Funkcja maskowania synchronicznego |  |  |  |
|  | Testy dla audiometrii słownej w wewnętrznej pamięci urządzenia |  |  |  |
| PRÓBY/TESTY |  |  |  |  |
|  | Test ABLB |  |  |  |
|  | Test Stengera |  |  |  |
|  | Test SISI |  |  |  |
|  | Automatyczny test wartości progowej - Hughson Westlake |  |  |  |
|  | Weber |  |  |  |
|  | Szybka mowa w szumie (QuickSIN), możliwość rozbudowy możliwości diagnostycznych |  |  |  |
| APARAT |  |  |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali o rozdzielczości 1024x600 |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu |  |  |  |
|  | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania |  |  |  |
|  | Integracja z bazą danych OtoAccess, posiadana przez zamawiającego. |  |  |  |
|  | Audiometr i Tympanometr w jednym urządzeniu |  |  |  |
|  | Waga aparatu max. 3,5 kg |  |  |  |
|  | Wymiary minimalne 9 x 33 x 44 cm |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Zestaw słuchawek audiometrycznych – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie (w j. polskim) do łączenia z komputerem |  |  |  |
|  | Przetwornik kostny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Przycisk pacjenta – 1 szt. |  |  |  |
|  | Sonda tympanometryczna – 1 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Kompatybilna drukarka laserowa kolorowa 1 szt. |  |  |  |
| II. OKRES GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 1 | Przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |  |
| 2 | Pełna gwarancja producenta na cały oferowany system, liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji - 24 miesiące | Tak |  |  |
| 3 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |  |
| 4 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |  |
| 5 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |  |
| 6 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | Tak |  |  |
| 9 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |  |
| 11 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 12 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Działu Technicznego lub Działu Informatycznego - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | Tak |  |  |
| 14 | Paszport techniczny (przy dostawie) | Tak |  |  |
| 15 | Termin dostawy zgodnie z treścią formularza oferty | Tak |  |  |
| 16 | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego w placówce użytkownika – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |  |
| 17 | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, adres e-mail, fax | Podać |  |  |
| - NORMY |  |  |  |  |
| 1 | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |  |
| 2 | Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), tj.: Deklaracja Zgodności lub certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych | TAK |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| Lp. | Szkolenia | Parametr wymagany | Opis potwierdzonego parametru Lub potwierdzenie tak/nie |  |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",  "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami, jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy