| Część Nr 1 | Sprawa Nr 77/D/2023 |  |
| --- | --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 42513000-5 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener chłodniczy mobilny z wyposażeniem do przewozu krwi i jej składników 32-42 l |  |  |  | kpl | 8 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. Obudowa pojemnika wielowarstwowa. Obudowa zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego, wewnątrz materiał izolacyjny o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Pojemność całkowita: min. 32l. Waga pojemnika maks. do 45 kg. Maksymalny pobór prądu 25 A dla zasilania DC przy napięciu 12 V. Wymagane zasilanie AC/DC przy czym dla zasilania DC wymagane napięcie zasilania DC 12 Volt jako dodatkowa opcja akceptowalne zasilanie także 24 Volt przy czym dla zasilania AC napięcie 230 Volt i 50 Hz. Zakres temperatur komory transportowej :- 25oC /+ 35oC Wymagany kabel sieciowy o długości minimum 2 m. z adapterem do podłączenia 12 V oraz opcjonalnie 24 V w komplecie. Zakres temperatur komory transportowej: umożliwiający transport w temperaturze ujemnej o wartości co najmniej minus 25 °C, regulowanej z wykorzystaniem wbudowanego panelu regulacyjnego. Wymagany moduł grzania zapewniający transport w temperaturze do 35oC. System chłodniczy: kompresorowy. Wyposażony w system zamknięcia, zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem. Wbudowany rejestrator temperatury z zasilaniem bateryjnym pracującym także bez zasilania podstawowego AC/DC, wyposażony w przynajmniej jeden czujnik kontrolujący temperaturę powietrza w kontenerze. Możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika. Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C. Błąd pomiaru max 0,5 °C. Gniazdo umożliwiające przesłanie lub pobrania danych przez złącze USB lub bezprzewodowo celem własnego wydruku lub wglądu do historii temperatury podczas transportu lub użytkowania stacjonarnego oraz w czasie rzeczywistym, opcjonalnie akceptowalna zewnętrzna drukarka w standardzie. Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 16 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na fabrycznie nowe w przypadku konieczności dokonania więcej niż 3 naprawy w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. Czas naprawy w okresie gwarancji – 7 dni roboczych. W okresie gwarancyjnym na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym bez wezwania zamawiającego. |

………..........................................................

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu

Miejsce dostawy : Zespół Medyczny w Warszawie lub Terenowa Stacja w  Krakowie.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.