Załącznik nr 10 do SWZ

Znak sprawy: 22/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych systemu immuno-biochemicznego,

analizatora pomocniczego immunochemicznego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora pomocniczego oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

System immuno – biochemiczny, nazwa i typ urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Analizator immunochemiczny pomocniczy, nazwa i typ urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

| Zestawienie granicznych parametrów medyczno-technicznych systemu immuno – biochemicznego |
| --- |
|  | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym | TAK |  |
|  | System wolnostojący fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2019 po pełnym przeglądzie serwisowym | TAK |  |
|  | Jako wyposażenie systemu UPS umożliwiający ukończenie wykonania rozpoczętych analiz w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu - jeśli jest wymagana (instalacja w wyznaczonym miejscu, serwis, materiały zużywalne, wymiana filtrów) na koszt dostawcy | TAK |  |
|  | System wyposażony w komputer zewnętrzny - zarządzanie z jednego stanowiska operatorskiego | TAK |  |
|  | Barkodowa identyfikacja odczynników i próbek | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | TAK |  |
|  | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi | TAK |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w analizatorach | TAK |  |
|  | Ilość pozycji dla próbek badanych min. 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania | TAK, podać |  |
|  | Wydajność łączna części biochemicznej min. 900 oznaczeń/h wraz z ISE | TAK, podać |  |
|  | Wydajność części immunochemicznej min. 160 oznaczeń/h | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) | TAK |  |
|  | Program wewnętrznej kontroli jakości i wiarygodności wyników w oparciu o reguły Westgarda, opracowanie statystyczne wyników, graficzna prezentacja wyników na monitorze analizatora, archiwizacja wyników kontroli z możliwością wydruku raportów | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy 24 godz. na dobę | TAK |  |
|  | Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K – wymieniane niezależnie | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do pracy bez konieczności przygotowania ich poza analizatorem w 95% | TAK, podać |  |
|  | Prokalcytonina - wymagania dotyczące testu: - objętość martwa + objętość próbki: do 150µl, - czułość funkcjonalna: ≤ 0,06 ng/ml, - zakres pomiarowy bez rozcieńczenia: min. 100 ng/ml, - standaryzacja testu wg. metody Brahms | TAK, podać |  |
|  | Wymagana czułość testu HIV IV gen. nie gorsza niż 2 IU/ml | TAK, podać |  |
|  | Odczynniki, kontrole i kalibratory pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
|  | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej. Dla parametrów: HbA1c, etanol w surowicy, anty_TPO, anty_Tg, D-dimery, WR, TOXO IgM i IgG, HBV, HCV, HIV, anty-TSHR ,lipidy, CRP, prokalcytonina, RF ,mocz badania chemiczne ilościowe, bilirubina sprzężona, amoniak, ASO - Labquality dwa razy w roku, witamina D3, ACTH, SHBG, DHEA-S, Tyreoglobulina, witamina B12, kalcytonina - sześć razy w roku RANDOX | TAK |  |
|  | Wykonawca w ramach umowy zapewni dostep do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej prametrów | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy lodówko -zamrażarkę (zamrażarka z 3 szufladami) z możliwością zamrażania, do przechowywania odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy wirówkę z chłodzeniem, nową (rok produkcji: nie starsza niż 2019 r.). Temperatura: +4°C, zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika, funkcja opóźnionego startu, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury, chłodzenie wstępne z wirowaniem FAST COLL, wyświetlacz graficzny LCD, jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu: 1. zadanej i bieżącej wartości prędkości, 2. RCF, 3. czasu, 4. temperatury, co najmniej 10 programów użytkownika, regulacja RPM/RCF, dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości, możliwość zmiany parametrów podczas wirowania, autoidentyfikacja wirnika, automatyczne otwieranie pokrywy, komora wirowania ze stali nierdzewnej, wirnik horyzontalny, wkładki redukcyjne 7 x 10 ml (Ø 17×75 mm) 4 szt. wkładki redukcyjne 12 x 5 ml (Ø 12×75 mm) 2 szt. pojemniki do wkładek, wymiary nie większe niż 350 x 365 x 690mm [HxWxD] | TAK, podać |  |
|  | W przypadku awarii i braku możliwości wykonywania badań, Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium | TAK |  |
| Zestawienie granicznych parametrów medyczno-technicznych analizatora pomocniczego immunochemicznego |
|  | Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 2016 r. po pełnym przeglądzie serwisowym | TAK, podać |  |
|  | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia: troponiny T z możliwością wykonania oznaczeń mioglobiny, D-Dimerów, NT proBNP i CK-MB, zakres pomiarowy dla troponiny T: 100 - 2000 ng/l, zakres pomiarowy dla mioglobiny: 30 - 700 ng/ml, zakres pomiarowy dla NT proBNP: 60 - 9000 pg/ml, zakres pomiarowy dla D-Dimerów: 0,1 - 4,0 hg/ml, zakres pomiarowy dla CK-MB: 1,0-40 ng/ml | TAK, podać |  |
|  | W pełni przenośny | TAK |  |
|  | Wymiary: max. 30 cm x szerokość 40 cm x głębokość 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w dotykowy ekran z graficznymi ikonami | TAK |  |
|  | Zasilanie: sieciowe (kabel zasilający, zasilacz 230V / 50 - 60 Hz) oraz akumulatorowe wystarczające na wykonanie min. 10 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Objętość próbki: max. 160 ul | TAK, podać |  |
|  | Testy paskowe z polem potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)