- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część nr 1

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromagnes do zastosowania w technologii Fast Field Cycling Magnetycznego Rezonansu Jądrowego: - elektromagnes musi być kompatybilny z aparaturą relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego firmy STELAR (Włochy) opartą na technologii Fast Field Cycling - elektromagnes musi wytwarzać pole magnetyczne do 0.25T (musi istnieć możliwość zmiany pola magnetycznego od zera do tej wartości) - elektromagnes musi charakteryzować się niską indukcyjnością i rezystancją umożliwiającą szybkie przełączania prądu/pola magnetycznego w technologii Fast Field Cycling - elektromagnes musi być wyposażony w szybki zasilacz o niskiej impedancji - elektromagnes musi posiadać otwór dostępowy o średnicy 20 mm - moc zasilacza elektromagnesu nie może przekraczać 2kW |  |  | 1 |
| Wartość brutto PLN lub Wartość netto euro: |  |  |  | ……………… ……………… |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy interfejs do relaksometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego - Interfejs musi być kompatybilny z systemem danych relaksometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego firmy STELAR (Włochy) opartego na technologii Fast Field Cycling -Interfejs musi umożliwiać bezpośrednią detekcję sygnału w przedziale częstości of 500kHz do 150 MHz -Interfejs musi zawierać analogowy odbiornik o niskim poziomie szumów, ze zmiennym wzmocnieniem - Sygnał musi być rejestrowany we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych, a dane gromadzone w czterech oddzielnych buforach (I, Q, M, P), dla części rzeczywistej i urojonej, fazy i absolutnej wartości sygnału -interfejs musi umożliwiać przeprogramowanie urządzenia w czasie trwania eksperymentu z uwzględnieniem parametrów nadajnika, odbiornika i filtrów - sekwencje interfejsu muszą mieć formę skryptów tekstowych, edytowalnych w dowolnym edytorze tekstu |  |  | 1 |  |
| Wartość brutto PLN lub Wartość netto euro: |  |  |  |  | ……………… ……………… |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Układ kontroli temperatury do relaksometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego -kontroler temperatury musi być kompatybilny z relaksometrem Magnetycznego Rezonansu Jądrowego firmy STELAR (Włochy), wykorzystującym technologię „Fast Field Cycling” -kontroler musi mieć dokładność co najmniej 0.1oC -kontroler musi pracować w przedziale temperatur od -140oC do +140oC lub szerszym -kontroler musi zawierać czujnik i towarzyszące akcesoria |  |  | 1 |  |
| Wartość brutto PLN lub Wartość netto euro: |  |  |  |  | ……………… ……………… |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ chłodzący do elektromagnesu do relaksometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego -układ chodzący musi być kompatybilny z relaksometrem Magnetycznego Rezonansu Jądrowego firmy STELAR (Włochy), wykorzystującym technologię „Fast Field Cycling” -układ chłodzący musi zawierać dwa zamknięte obiegi cieczy chłodzącej: obieg do bezpośredniego odbierania ciepła z elektromagnesu z wykorzystaniem płynu chłodzącego (galden) i obieg przystosowany do pracy w zamkniętym obiegu wody wodociągowej -układ musi zawierać elektroniczne zabezpieczenia i elektroniczny system sterowania układ musi zawierać pompę cyrkulacyjną i wysokiej wydajności wymiennik ciepła pomiędzy płynem chłodzącym a wodą; strata mocy wymiennika nie może przekraczać 2kW |  |  | 1 |  |
| Wartość brutto PLN lub Wartość netto euro: |  |  |  |  | ……………… ……………… |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ