Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Komora laminarna z wyciągiem radiochemicznym (komora gorąca)

- Miernik aktywności – 2 szt.

- Skaner TLC

- Miernik mocy dawki

- Monitory skażeń rąk i nóg – 3 szt.

- Monitor (wózek) do pomiaru odpadów

- Pojemnik transportowy na kapsułki  I -131

- Monitor skażeń powierzchniowych – 2 szt.

- Elektroniczne dozymetry osobiste dla personelu – 5 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Komora laminarna z wyciągiem radiochemicznym (komora gorąca) – 1 szt. |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komora laminarna z wyciągiem radiochemicznym (komora gorąca) + dyspenser | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY KOMORY |  |  |  |  |
|  | Pionowy nawiew laminarny i filtracja zapewniająca klasę czystości powietrza A wewnątrz przedziału roboczego. Filtr wylotowy klasy HEPA H13 oraz filtr z węgla aktywnego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Budowa komory laminarnej umożliwia łatwy dostęp do wymiennych filtrów od przodu komory | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z emiterami alfa, beta, gamma | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Porty wejściowe rękawicowe do manipulacji lub dwa porty wejściowe bez-rękawicowe na ręce | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne rozmiary przestrzeni roboczej: : szer. 110 cm x głęb. 50 cm x wys. 60 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Od strony frontu przedziału roboczego komora wyposażona w nachyloną pod niewielkim kątem w celu poprawy widoczności szybę ze szkła ołowiowego o wymiarach co najmniej: 50 cm x 20 cm (szerokość x wysokość) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przedział techniczny dla minimum dwóch generatorów Tc-99m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa UV do dezynfekcji wnętrza komory | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne grubości osłon gamma: Przedział roboczy: 30 mm Pb Drzwi frontowe: 30 mm Pb Przedział na generatory: 40 mm Pb Przedział na kosz na odpady: 10 mm Pb Przedział techniczny pod blatem roboczym do umieszczenia komory jonizacyjnej miernika aktywności: 30 mm Pb Szyba: ekwiwalent 20 mm Pb | TAK |  | Osłonność przedziału na generatory ≥ 50 mm – 10 pkt. < 50 mm – 0 pkt. |
|  | Minimalna grubość osłon beta przedziału roboczego: 10 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zewnętrzne powierzchnie gładkie, umożliwiające łatwą sterylizację i dekontaminację. Materiały z którego wykonane są powierzchnie muszą odpowiadać wymogom stosownych rozporządzeń i ustaw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitoring parametrów środowiskowych wewnątrz komory: przepływu laminarnego, temperatury i wilgotności względnej powietrza | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Monitoring mocy dawki w komorze oraz przy króćcu wylotowym powietrza z komory | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Komora gorąca powinna zmieścić się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie konieczne prace potrzebne do dostosowania pomieszczenia do wymogów urządzenia będą wykonane w ramach montażu na koszt Wykonawcy. | TAK |  | Bez punktacji |
| III DYSPENSER |  |  |  |  |
|  | Dyspenser do automatycznego dawkowania do fiolek i strzykawek zapewniający: - pomiar aktywności przed i po rozdozowaniu - przygotowanie docelowej aktywności z dokładnością nie gorszą niż ±5% - wybór docelowej objętości roztworu radio-farmaceutyku (minimum od 0.1 ml do 4.0 ml) - dostosowanie do strzykawek dostępnych w kraju (podać producenta) - komputerowe sterowanie procesem z ekranem dotykowym, interfejs obsługi wspólny z oferowanym miernikiem aktywności - wydruk etykiet - pełną kompatybilność techniczną dyspensera z oferowanym miernikiem aktywności oraz komorą laminarną - automatyczne wprowadzenie strzykawek i fiolek do przestrzeni komory jonizacyjnej miernika aktywności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany dyspenser jest oddzielnym modułem wstawianym do komory laminarnej z możliwością jego łatwego wyjęcie z komory bez udziału serwisu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferowany dyspenser może współpracować z miernikami aktywności różnych producentów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Szkolenie personelu z obsługi oferowanego zestawu (komora gorąca, dyspenser) – 6 osób, min. 10 dni roboczych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie wsparcia aplikacyjnego w czasie od momentu zakończenia instalacji zestawu (komora gorąca, dyspenser) do zakończenia obowiązywania okresu gwarancyjnego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (6 osób z Dz. Elektroniki i Aparatury Med.) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja na zestaw (komora, dyspenser) – min. 24 miesiące | TAK |  | 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |
|  | Wymiana filtrów wlotowych i wylotowych w trakcie gwarancji zgodnie z wymogami producenta komory oraz dodatkowo, w trakcie ostatniego przeglądu w okresie gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji, wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. Ostatni przegląd nastąpi w okresie do 30 dni przed upływem terminu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| - Miernik aktywności – 2 szt. |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Możliwość wpuszczenia miernika aktywności w blat roboczy komory gorącej z zapewnieniem pełnej kompatybilności technicznej z oferowanym dyspenserem oraz komorą gorącą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana biblioteka izotopów używanych w medycynie nuklearnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiaru izotopów zgodny z aktywnościami stosowanymi w medycynie nuklearnej w tym w terapii jodem wysokoaktywnym I-131 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie umożliwia wykonywanie kontroli parametrów fizycznych zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo Atomowe oraz związanymi z nią aktami wykonawczymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie komputer przenośny z ekranem dotykowym umiejscowiony na statywie w obrębie komory laminarnej z interfejsem użytkownika umożliwiającym podgląd i zapis wyników pomiarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do sieci intranetowej użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy oraz drukowania etykiet w trybie manualnym (bez dyspensera) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niepewność pomiaru ≤ 3 % | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liniowość pomiaru ≤ 2 % | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przyrząd posiada akcesorium do kontroli jakości eluatu w fiolce zawierającej Tc-99m w celu zbadania stopnia zanieczyszczenia Mo-99 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiada wkładkę zabezpieczającą komorę jonizacyjną przed kontaminacją | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość samodzielnego łatwego demontażu komory jonizacyjnej w celu wykonania wzorcowania w laboratorium akredytowanym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium. Minimalny zakres wzorcowania obejmuje I-131, Y-90, Lu-177, Tc-99m, I-123, Cs-137 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie źródło kontrolne Cs-137 do kontroli jakości pracy miernika. Dostarczenie źródła przez Wykonawcę po otrzymaniu stosownego zezwolenia przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Walizka transportowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (6 osób z Dz. Elektroniki i Aparatury Med.) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie wsparcia aplikacyjnego w czasie od momentu zakończenia instalacji zestawu (komora gorąca, dyspenser) do zakończenia obowiązywania okresu gwarancyjnego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| - Skaner TLC |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Sonda dla emiterów promieniowania gamma niskoenergetycznego (min. Tc-99m, I-123) wraz z dedykowanymi kolimatorami wolframowymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu do pomiaru emiterów promieniowania gamma wysokoenergetycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowy analizator amplitudy impulsów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne odejmowanie tła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczną korekcja na czas połówkowy radionuklidu podczas pomiaru paska TLC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy jakościowej i ilościowej radio-farmaceutyków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer sterujący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie źródło kontrolne Cs-137 do kontroli jakości pracy przyrządu. Dostarczenie źródła przez Wykonawcę po otrzymaniu stosownego zezwolenia przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 2 osoby) z obsługi urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Miernik mocy dawki |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Miernik mocy dawki z funkcją spektroskopu promieniowania gamma | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Detektor CZT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja rozpoznawania izotopów z wbudowaną biblioteką min. 90 nuklidów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres energetyczny: 30 keV – 3 MeV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowy analizator amplitudy impulsów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Spektrometr pokazuje procentowy wkład od poszczególnych izotopów w odczycie mocy dawki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany aparat cyfrowy do dokumentowania pomiarów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pracy przyrządu po naładowaniu akumulatorów ≥ 8 h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Świadectwo wzorcowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Walizka transportowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 2 osoby) z obsługi urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Monitory skażeń rąk i nóg – 3 szt. |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model urządzenia / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Jednoczesny pomiar skażeń alfa, beta i gamma na bazie detektorów scyntylacyjnych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesny pomiar skażeń rąk i skażeń stóp | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeden detektor ruchomy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana biblioteka nuklidów z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja tła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Identyfikacja personelu (czytnik kart lub transponder) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 6 osób) z obsługi urządzeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Monitor (wózek) do pomiaru odpadów |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Pomiar skażenia odpadów i opakowań na odpady w 6 płaszczyznach. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pomiarowa ≥ 140 litrów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stężenia radionuklidów gamma w Bq/g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar masy odpadów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Limit detekcji dla I-131, TC-99 dla typowych pojemników na odpady < 0.5 Bq/g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generowanie raportów z pomiarów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie drukarka raportów i minimum 3 pojemniki pomiarowe dopasowane do gabarytów komory pomiarowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 2 osoby) z obsługi urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Pojemnik transportowy na kapsułki I-131 |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik transportowy na kapsułki - wózek do transportu wysokoaktywnych źródeł promieniotwórczych I-131 z pojemnikiem na źródła | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na źródła trwale przymocowany do wózka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik może pomieścić do 6 źródeł I-131 z osłonami własnymi (producent POLATOM) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłonność własna pojemnika równoważna 30 mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik wyposażony w bezpieczną klapę zamykającą pojemnik od góry. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Klapa posiadająca minimum dwie sprężyny gazowe umożliwiające jej powolne otwieranie i zamykanie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Monitory skażeń powierzchniowych – 2 szt. |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model urządzenia/ producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku, nie powystawowy, nierekondycjonowany | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Pomiar skażeń alfa, beta, gamma oraz mocy dawki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Do każdego monitora stacja naścienna i ładowarka, monitor może pracować jako urządzenie przenośne i stacjonarne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres pomiaru mocy dawki: 0.1 uSv/h – 20 mSv/h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres mierzonych energii 50 keV – 1.3 MeV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednostki pomiarowe: cps , Bq, Bq/cm2, µSv/h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana biblioteka izotopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor scyntylacyjny o powierzchni min. 170 cm2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek z możliwością zamocowania oferowanego monitora do badania skażeń podłóg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Świadectwo wzorcowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Walizka transportowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 2 osoby) z obsługi systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |
| - Elektroniczne dozymetry osobiste dla personelu – 5 szt. |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany model urządzenia/ producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
| - II PARAMETRY |  |  |  |  |
|  | Pomiar dawki HP(10) od promieniowania gamma i niezależnie dawki HP(0,07) od promieniowania beta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres mierzonej dawki od 1uSv do 5 Sv | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres mierzonej mocy dawki od 0,1uSv/h do 10 Sv/h | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres mierzonego promieniowania gamma: 30 keV – 3 MeV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres mierzonego promieniowania beta: Eśr > 60 keV, Emax 0,3 -2 MeV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Masa dozymetru ≤ 120 g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm świetlny, akustyczny, wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakresy ustawień alarmu konfigurowane przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas pracy bez potrzeby wymiany baterii, bez alarmów: 8 miesięcy (praca 37 h / tydzień) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie klips do paska i klips do kieszonki do każdego dozymetru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zbliżeniowy czytnik dozymetrów z oprogramowaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające odczyt skumulowanej dawki w określonym czasie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odczyt i konfigurowanie dozymetrów w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer przenośny do przechowywania danych, baza danych zabezpieczona hasłem, drukarka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu ( 6 osób) z obsługi systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

System pomiaru on-line dla 6 pacjentów

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - System pomiaru on-line dla 6 pacjentów |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Oferowany system / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Najaktualniejsza wersja systemu na dzień składania oferty, a dla urządzeń i wyposażenia wchodzących w jego skład rok produkcji 2020 | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System pomiaru on-line dla 6 pacjentów - system monitorowania pacjentów oddziału terapii jodowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar aktywności i dawki dla każdego pacjenta | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System zapewniający monitoring 6 pacjentów przebywających w dwóch pokojach dwu-osobowych oraz dwóch pokojach jedno-osobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektory w pokojach dwu-osobowych z dodatkową osłoną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Centralny system komputerowy wyświetlający graficzny rzut oddziału, dawki i aktywności pacjentów, menu do przyjmowania pacjentów na oddział, menu kalibracji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Drukarka do wydruku raportów z systemu komputerowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż detektorów wraz z okablowaniem po stronie i na koszt Wykonawcy – umiejscowienie centralnego komputera systemu do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacze LCD przed wejściem do pokoi pacjentów prezentujące ostatnio zmierzone wartości. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Szkolenie personelu ( 6 osób) z obsługi systemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie wsparcia aplikacyjnego w czasie od momentu zakończenia instalacji zestawu do zakończenia obowiązywania okresu gwarancyjnego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 72 godziny w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 30 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - 6 dni roboczych rozumianych jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK/ Nie dotyczy |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres), godziny i sposób przyjmowania informacji o awariach. | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................