## część 1
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Termomikser, model Eppendorf ThermoMixer® C z kompatybilnym termoblokiem model Eppendorf SmartBlock 1.5 mL oraz kompatybilną pokrywą lub równoważny | Wymagane parametry | 1) możliwość mieszania, ogrzewania i chłodzenia w jednym urządzeniu | TAK/NIE | 2
2) zapewnia wykorzystanie wszystkich popularnych formatów probówek i płytek od 5 µL do 50 mL dzięki użyciu odpowiedniego modelu termobloku.
3) zegar urzadzenia umożliwia nastawienie czasu pracy ciągłej w przedziale od 5s do 99:30h
4) urządzenie posiada predefiniowane przyciski programowe i wskazówki przygotowane w menu
5) urządzenie posiada port USB
6) zasilanie elektryczne mieści się w przedziale 220-240 V, 50-60 Hz
7) maksymalny pobór mocy wynosi 200 W
8) zakres temperatury urządzenia w przedziale od 15 do 100 °C
9) częstotliwość mieszania urządzenia w zakresie od 300 do 3000 rpm
10) promień mieszania urządzenia większy niż 1.5 mm
11) dokładność temperaturyurządzenia wynosi maksymalnie ± 0,5 °C w zakresie 20 – 45 °C
12) szybkość ogrzewania termomiksera wynosi maks. 7 °C/min
13) szybkość chłodzenia termomikserawynosi maks. 2,5 °C/min w zakresie od 100 °C do temp. Pokojowej.
14) promień mieszania urządzenia większy niż 1,5 mm
|  |  | 15) sprzęt stosowany do izolacji plazmidów/RNA/DNA, syntezy cDNA, izolacji fragmentów DNA z żelu agarozowego, reakcji enzymatycznych (np. trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi, trawienie proteinazą K i ligacja), transformacji szczepów bakteryjnych, denaturacji DNA, RNA i białek, znakowaniu DNA, RNA i białek, wzroście bakterii w mikroprobówkach reakcyjnych, probówkach stożkowych i płytkach Deepwell, lizie w 100 °C oraz wytrząsaniu mieszanin reakcyjnych do PCR | TAK/NIE
|  |  | 16) posiada kompatybilny, automatycznie rozpoznawany przez urządzenie termoblok; z miejscem na maksymalnie 24 probówki (1,5 mL); termoblok zapewnia optymalny transfer temperatury wewnątrz próbki; termoblok kalibrowany za pomocą czujnika zapewniającego maksymalną dokładność i jednolitość temperatury; | TAK/NIE
17) termoblok z kompatybilną pokrywą
18) maksymalna temperatura termobloku wynosi 100 °C
19) Termoblok dostarczany z certyfikatem wystawionym dla jego numeru seryjnego w celach dokumentacji
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja na minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## część 2
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowany produkt - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
2 | Mini wirówka, model Centrifuge MiniSpin® lub równoważny | Wymagane parametry | 1) rotor mieszczący 12 × 1,5/2,0 mL probówek oraz 2 × 8-probówkowe paski do PCR | TAK/NIE | 2
2) zakres prędkości mieści się w przedziale 800- 13 400 rpm. Prędkość maksymalna na poziomie 12.100 × g (to jest 13 400 rpm). Przyrost musi być co 100 rpm’ów. Tolerancja dla maksymalnej prędkości obrotowej nie może być większa niż 3%
3) wymiary urządzenia w zakresie 20,0-22,5 x 22-23 x 12-13 cm; waga niewiększa niż 4kg
4) czas rozpędzania nie może być większy niż 13s, a czas hamowania niewiększy niż 12s.
5) możliwość czasu pracy od 15s do 30 minut (od 15s do minuty musi być przyrost 15-sekundowy, natomiast od 1 minuty przyrost minutowy)
6) maksymalny pobór mocy na poziomie 70W
7) urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz czasu i prędkości, metalowe gniazdo rotora, przycisk "short-spin" do szybkiego wirowania,
8) urządzenie zapewnia optymalny przepływ powietrza zmniejszający ogrzewanie i chroniący próbki wrażliwe na wzrost temperatury, łatwe zamykanie pokrywy zwiększające ergonomię pracy, automatyczne otwieranie pokrywy na zakończenie wirowania zapobiegające nagrzewaniu próbek i umożliwiające łatwy do nich dostęp
9) zasilnie elektryczne niewiększe niż 230V (50-60 Hz)
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja na minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## część 3
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowany produkt - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3 | Fluorometr z WiFi model Qubit™ 4 Fluorometer lub równoważny | Wymagane parametry | 1) urządzenie umożliwiające szybki i dokładny pomiar ilości DNA, RNA i białek (czas krótszy niż 3s na próbkę), a także integralności i jakości RNA | TAK/NIE | 1
2) urządzenie umożliwiające przesyłanie danych przez Wi-Fi
3) zakres dynamiczny aparatu wynosi 5 rzędów wielkości
4) czas nagrzewania aparatu poniżej 35 sekund
5) pomiar odbywający się w zamykanej komorze pomiarowej
6) zapis danych próbki do pliku CSV (comma separated value) lub PDF
7) urządzenie umożliwia zastosowanie barwników selektywnych dla dsDNA, RNA lub białka, które minimalizują wpływ zanieczyszczeń w próbce
8) urządzenie posiada duży, nowoczesny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7 cala
9) urządzenie zapewnia pomiar nienaruszonego RNA w czasie krótszym niż 5 sekund na próbkę
10) urządzenie zapewnia wysoki poziom dokładności przy użyciu zaledwie 1–20 µl próbki, nawet w przypadku bardzo rozcieńczonych próbek
11) urządzenie posiada wbudowany kalkulator odczynników, generujący instrukcje przygotowania roztworu roboczego
12) urządzenie przechowuje wyniki z maksymalnie 1000 próbek
13) urządzenie posiada graficzny wyświetlacz wskazujący, kiedy próbki znajdują się w rozszerzonym zakresie lub poza nim
14) urządzenie posiada klucz Wi-Fi, napęd USB i bezpośrednie dołączenie do komputera za pomocą kabla USB
15) możliwość wyboru języków: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, chiński uproszczony i japoński
16) urządzenie umożliwia bezpośredni pomiar fluorescencji próbek w trybie fluorometru oraz uzyskanie dokładniejszych wyników niż w przypadku absorpcji UV przy niskich stężeniach
17) długość fali wzbudzenia na poziomie maks. ∼470 nm dla niebieskiej diody LED i maks. ∼635 nm dla czerwonej diody LED
18) urządzenie przeznaczone do użytkowania w temperaturze pokojowej o wymiarach w zakresie 13-14 cm × 24-26 cm × 5-6 cm
19) temperatura pracy urządzenia w zakresie 10–40°C
20) wilgotność robocza urządzenia w zakresie 20–80% (bez kondensacji)
21) wymagane detektory to fotodiody, możliwość pomiaru od 300–1000 nm
22) wymagany typ kalibracji: wzorcowy 2- lub 3-punktowy
23) wymagany typ probówki: probówki 0,5 mL polipropylenowe.
24) wymagany czas nagrzewania <35 sekund
25) pojemność dysku USB nie może być mniejsza niż 4 gigabajty.
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja na minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/ nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.