## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.56.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego prowadników do FFR oraz sond do OCT , zwanych dalej wyrobami, b/ dzierżawa urządzenia rejestrujące FFR z systemem obrazowania wewnątrznaczyniowego wykorzystującego technikę optycznej koherentnej tomografii, zwanego dalej urządzeniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznj na adres ...........................................................*. 3) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy, między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzo-wany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia. 4) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………......………..*. 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą, materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopu-szczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych opakowaniach, na któ-rych należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: /* wypełnia Wykonawca/
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9=6+7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Prowadnik do FFR : - prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW), - sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg, - prowadnik wyposażony również w 2 sensory termiczne, umożliwiające pomiary indeksów CFR, IMR, - pokrycie PTFE na części sztywnej prowadnika, - powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31cm, - końcówka dystalna, dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania: 3cm, - prowadniki bezprzewodowe - dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej | szt. | 360
2. | Sondy do OTC: - długość robocza 135 cm, - kompatybilne z prowadnikiem 0,014”, - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6 Fr, - marker dystalny 3 mm od TIP - odcinek Rx 17 mm, - soczewka do obrazowania 23 mm od TIP, - marker środkowy bezpośrednio przed soczewką, - marker proksymalny 82 mm przed soczewką, - crossing profile 0,029”, - w zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka | szt. | 80
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesiące dzierżawy 6= 4 x 5 | Stawka podatku VAT % | Cena brutto za 1 m-c dzierżawy 7= 8/4 | Wartość brutto za 24 miesiące dzierżawy 8= 5 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Urządzenie rejestrujące FFR z systemem obrazowania mwewnątrznaczyniowe-go wykorzystującego technikę optycznej koherentnej tomografii | 24
| RAZEM: | x | x |  | x | x |  | x
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | ZESTAWIENIE (TABELA NR 1 i NR 2) | Wartość netto (zł) |  | Stawka podatku VAT (%) |  | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| RAZEM: |  |  | x