Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza. Możliwość sterowania wentylatorem minimum w zakresie / od 0 do 100%
	Cieplarka z wewnętrznym punktem oświetleniowym LED
	Pojemność użytkowa komory minimum 56 litrów
	Wymiary komory nie mniejsze niż 400 x 360 x 390 mm / (szerokość x głębokość x wysokość)
	Obudowa cieplarki wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 lub z blachy malowanej proszkowo
	Wnętrze cieplarki wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304
	Cieplarka posiadająca drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne
	Cieplarka z zakresem temperatury (od temperatury otoczenia) minimum w zakresie od +5°C do +70°C, regulacja temperatury minimum co 0,1°C
	Obsługa urządzenia przy użyciu dotykowego, kolorowego wyświetlacza o przekątnej nie mniejszej niż 4,3"
	Minimum sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
	Pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych i programów
	Cieplarka posiadająca minimum 2 półki. Możliwość zamontowania w cieplarce do minimum 5 półek
	Urządzenie posiadające dedykowany otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika o średnicy maksimum 30 mm
	Alarm wizualny i dźwiękowy, sygnalizacja otwartych drzwi
	Cieplarka zamykana na klucz
	Zasilanie 230V/50Hz

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej