## Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.76.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów chirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Dotyczy części 1-15; 18-24: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dotyczy części 16, 17: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, uniwersalna docinana końcówka od strony ssaka lub uniwersalna końcówka bez konieczności docinania, pakowane podwójnie: wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH24, dł. 200 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% . | 1375 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie: wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH24, dł. 250-350 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10%. | 5240 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Dren łączący z końcówkami "lejek-prosta", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie :wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH30, dł. 300 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 10470 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania bardzo małych objętości typu Pinpoint, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH 12 mały przepływ, z rączką, dł. 15-16 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 4225 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego typu "YANKAUER" z rączką i otworami odbarczającymi, do odsysania średnich i dużych objętości o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu się skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, CH 20-22, dł. min. 22 cm. Tolerancja: rozmiary +/- 10%. | 3970 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania dużych objętości typu Yankauer, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH30, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 40 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, z drenem, z możliwością wymiany końcówki typu Yankauer w trakcie ssania. Dren zakończony docinanym łącznikiem do ssaków lub uniwerslanym łącznikiem żeńskim niewymagającym docinania, pakowany podwójnie:wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH 22-24, dł. min. 200 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 8100 | szt. |  |  | 0 | 0
8. | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 300 cm, oraz zagietą końcówką typu Yankauer z możliwością jej zmiany w trakcie odsysania CH 30, długość części roboczej minimum 180 mm. Dren zakończony uniwersalnym docinanym łącznikiem, lub łącznikiem do ssaków nie wymagającym docinania, pakowany podwójnie:wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier. Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 30 | szt. |  |  | 0 | 0
9. | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 90 do 100 cm, śred. 7/10mm, dł. 30mb, tolerancja rozmiary +/- 10% | 1330 | szt. |  |  | 0 | 0
10. | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 90 do 100cm, śred. 5/8mm +/-10%, dł. 30-50mb. | 275 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada ze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 4mm-5mm, średnica igły 25G; skos igły - krótki do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w oddzielnych sterylnych opakowaniach. | 60 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Pojemnik na wodę 2l, wyrob wielokrotnego użytku, nadaje się do sterylizacji w autoklawie. | 15 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Zawór biopsyjny wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego gastro-kolono,-duodenoskopem o numerach 180, 190. | 30 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowy cewnik do pH-metrii z impedancją, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanałowy, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem do pomiaru pH i pH-impedancji Digitrapper pH-Z | 140 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Cewnik PH metryczny 1 kanałowy, jednorazowego użytku, wewnętrzna elektroda referencyjna, czujnik dystalny, śr.4,7 Fr | 30 | szt |  |  | 0 | 0
3. | bufor kalibracyjny ph4, opakowanie 0,5 l | 5 | szt |  |  | 0 | 0
4. | bufor kalibrowany ph7, opakowanie 0,5 l | 5 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Koszulki ochronne jednokrotnego użytku do przełykowego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości. | 550 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Endoskopowy sytem hemostatyczny posiadający silnie przylegający proszek, który w kontakcie z wilgocią zapewnia hemostazę w postaci żelowej bariery mechanicznej, wyposażony w rękojeść zasilaną bateriamii, 2 baterie AA w zestawie, cewnik 7,5F o ciśnieniu 7 psi, ampułkę wraz z proszkiem 3 g, wytrzymałość na odrywanie > 400 gf, nie wymagąjący użycia CO2, jednorazowego użytku. | 40 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18G i długości igły 20cm z echogeniczną końcówką igły z możliwością naciągnięcia igły oraz uruchomienia spustu jedną ręką. Igła znakowana. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu numerowane cyfrą 1,2. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające. Jeden znajduje się z tyłu pistoletu drugi na prawym boku w górnej części urządzenia pod kciukiem. Długość wystrzału 22mm, długość wycinka 17mm. Kompatybilny z prowadnicą do posiadanego aparatu USG BK Medical 3000. | 690 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem równym 300 ml (min. 400 ml - max 700 ml), w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym z pojedynczym znacznikiem odległości zlokalizowanym na 40-tym centymetrze, zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren z polichlorku winylu posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG. | 100 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw jednorazowego użytku do usuwania balonu, w skład którego wchodzą: igła średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 180 cm, średnica ostrza 1 mm, długość ostrza 12 mm, grasper średnica osłonki 2,3 mm, dł. robocza 180 cm, rozwarcie ramion 20 mm | 100 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Sterylny apyrogenny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany w strzykawkach zawierających 5 ml znacznika | 10 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Cewniki ERCP jednorazowe, średnica 1,8 mm do kanału 2.0 mm o długośći 200 cm z kolorowymi markerami, do prowadnicy 0,35 mm, dostępne rózne typy zakończenia: standardowe, tapered, conical metal tip, tapered metal tip, round metal tip, hour glass metal tip | 24 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, przepuszczalna siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 24 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 6Fr, współpracujący z prowadnikiem 0.035” składający się z cewnika o długości 180cm, wyposażonego na dystalnym końcu w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz złącze Luer-Lock, złącze HF i port na prowadnik przy rękojeści. | 5 | szt |  |  | 0 | 0
8. | Cystostom jednorazowego użytku o średnicy 10Fr, współpracujący z prowadnikiem 0.035”. Zestaw składa się z 2 elementów: cewnik zewnętrzny o średnicy 10Fr i długości 180cm, wyposażony na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści, cewnik wewnętrzny o długości 210cm, wyposażony w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści, cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock | 20 | szt |  |  | 0 | 0
9. | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm, długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, dł. narzędzia 2300 mm | 10 | szt |  |  | 0 | 0
10. | Koszyk jednorazowego użytku do ekstrakcji, czterodrutowy typu BASKET, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 200 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 40 mm, 50 mm, 60 mm i 70 mm | 50 | szt |  |  | 0 | 0
11. | Koszyk jednorazowego użytku do ekstrakcji, sześciodrutowy typ DORMIA, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 200 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 50 mm i 60 mm. | 50 | szt |  |  | 0 | 0
12. | Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, długości 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8.5, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik Y z portem typu LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika. | 10 | szt |  |  | 0 | 0
13. | Poszerzadło przełykowe, jednorazowego użytku, przezroczyste, z dwoma znacznikami dobrze widocznymi w RTG, do użycia z prowadnikiem 0,035”, długość 70 cm, dostępne średnice od 5 mm (15Fr) do 20 mm (60 Fr), przeskok co 1 mm, do wyboru zamawiającego 16 średnic w zależności od potrzeb, atraumatyczna końcówka, oznaczenia numeryczne odległości na poszerzadłach od 10cm do 65 cm (znacznik numeryczny co 5 cm). | 10 | szt |  |  | 0 | 0
14. | Prowadnik do poszerzadeł przełykowych, drut z super-elastycznego stopu niklowo-tytanowego, spiralna, miękka sprężyna ze stali nierdzewnej. Do wyboru dwie końcówki: oliwkowa i płaska, długość narzędzia 260 cm | 10 | szt |  |  | 0 | 0
15. | Prowadnik z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm zawierającą wolfram w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwubarwny z możliwością kontroli ruchu i położenia, średnica 0,035 i 0,025 - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 450 cm | 10 | szt |  |  | 0 | 0
16. | Sfinkterotom igłowy, jednorazowego użytku trójkanałowy, igła o regulowanej długości o maksymalnym wysunięciu 6 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, sfinkterotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, akceptujący prowadnik 0,035" | 20 | szt |  |  | 0 | 0
17. | Sfinkterotom, jednorazowego użytku średnica cewnika 2,55 mm, 3-kanałowy, długość narzędzia 200 cm. Różne rodzaje do wyboru przez Zamawiającego: końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego i monofilamentu (do wyboru Zamawiającego), końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 3 mm, długość cięciwy 20 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego, końcówka dystalna temperowana do 2,1 mm, długość noska 5 mm, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego, częściowo izolowana cięciwa, typu „Precut” – bez noska – cięciwa od końca dystalnego, długość cięciw 20 mm, 25 mm i 30 mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego. | 50 | szt |  |  | 0 | 0
18. | Stent przełykowy przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent pokrywany o długości 135 mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25 mm i średnicy kołnierza 30 mm. Fabrycznie zamontowany na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o średnicy 28/20 Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". W zestawie dodatkowo sztywny prowadnik 0.035" o długości 260 cm oraz strzykawka | 5 | szt |  |  | 0 | 0
19. | Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych jednorazowego użytku, dwukanałowa, prowadnik 0,035'', długość narzędzia 1800 mm, zakończona metalową kulką. | 10 | szt |  |  | 0 | 0
20. | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej | 5 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator ednoskopowy składajacy się z cewnika o długości 2400 mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowania powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Zdolność absorpcyjna 1g produktu ok.60 ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15 EU/produkt. 1 opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g . | 27 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do długotrwałego żywienia dożoładkowego, zakładany przezskórnie metoda „push” pod kontrola endoskopowa, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. W opakowaniu akcesoria umożlwiające pierwotne założenie. Wolne od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH | 27 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przeskórnie metodą endoskopową, Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożlwiające pierwotne założenie. Rozmiary: 15 CH/30 CM | 6 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przeskórnie metodą endoskopową, Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożlwiające pierwotne założenie. Rozmiary: 20 CH/30 CM | 7 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Klipsownica obrotowa i repozycjonowalna, pokryta ze znacznikami, śr.2,6mm, dł. 230 cm, kąt otwarcia 135st., szer. otwarcia 20 mm. | 55 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Kleszcze do tamowania krwawień poprzez koagulację, szczęka typu B, szerokosć otwarcia 6,3 mm, śr.2,7 mm, dł.230cm, izolowanie typu PTFE, kompatybilne z wszystkimi endoskopami, do kanału roboczego 2,8 mm. | 3 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Prowadnik endoskopowy, jednorazowy, długość 2100 mm, śr 0.8 mm, śr końcówki 1.8 mm, do kanału roboczego od 2.0 , sprężysty (spiralny), koniec dystalny wyposażony w markery, dedykowany do poszerzadeł przełykowych. | 27 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Nóż elektrochirurgiczny wyposażony w pozłacane ostrze, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych; posiadający kanał wodny poprowadzony wewnątrz ostrza noża; dostępne 3 typy końcówki „I”, „T”, „O”; kształt końcówki umożliwiający cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm oraz 2350 mm; długość noża 1,5 mm/ 2 mm/ 4 mm; kompatybilne z endoskopem o średnicy kanału roboczego 2,8 mm; posiada możliwość chowania i wysuwania ostrza noża; pakowane sterylnie 1 sztuka w opakowaniu. | 4 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Igła typu EUS, wykonana z materiału kobaltowo-chromowego z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm, służąca do wykonania biobsji w twardych zmianach. Igła pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V". Trójostrzowa końcówka. Jedna z trzech końcówek ostrza wyraźnie dłuższa ułatwiająca penetrację najtwardszych zmian. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock” pozwalających na obsługę igły jedną ręką. Średnica 19G. Długość robocza narzędzia od 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w gwint typu Luer Lock. | 240 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Igła typu EUS, wykonana z materiału kobaltowo-chromowego z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm, służąca do wykonania biobsji w twardych zmianach. Igła pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V". Trójostrzowa końcówka. Jedna z trzech końcówek ostrza wyraźnie dłuższa ułatwiająca penetrację najtwardszych zmian. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm regulowana długość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock” pozwalających na obsługę igły jedną ręką. Średnica 22G. Długość robocza narzędzia od 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w gwint typu Luer Lock. | 240 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Igła typu EUS, wykonana z materiału kobaltowo-chromowego z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm, służąca do wykonania biobsji w twardych zmianach. Igła pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V". Trójostrzowa końcówka. Jedna z trzech końcówek ostrza wyraźnie dłuższa ułatwiająca penetrację najtwardszych zmian. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock” pozwalających na obsługę igły jedną ręką. Średnica 25G. Długość robocza narzędzia od 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w gwint typu Luer Lock. | 210 | szt |  |  | 0 | 0
8. | Igła typu EUS o średnicy 22G, wykonana z nitinolu, trójostrzowa końcówka - jedna z trzech końcówek ostrza wyraźnie dłuższa ułatwiająca penetrację najtwardszych zmian. Kateter 1.8mm, maxymalna długość 80 mm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, długość robocza 1375–1415mm. Regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock” pozwalających na obsługę igły jedną ręką. | 137 | szt |  |  | 0 | 0
9. | Igła typu EUS o średnicy 19G, wykonana z nitinolu, trójostrzowa końcówk - jedna z trzech końcówek ostrza wyraźnie dłuższa ułatwiająca penetrację najtwardszych zmian. Kateter 1.8mm, maxymalna długość 80 mm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, długość robocza 1375–1415mm. Regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock” pozwalających na obsługę igły jedną ręką. | 55 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 270 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 140 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | 550 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Po zaaplikowaniu klipsa, istnieje możliwość jego usunięcia za pomocą pętli. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | 1100 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | 110 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | 60 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035``prosty średnio sztywny, pokrycie dwukolorowym znacznikiem widocznym w RTG, rdzeń nitinolowy, pokryta powłoką hydrofilną o długości 50 mm, długość robocza 2600 mm. Pakowany pojedynczo w pancerzu transportowym. | 55 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres, poj.1000ml, /spłaszczony kształt/, 2000 ml, 3000ml, posiadające filtr antybakteryjny, zastawkę odcinającą w przypadku przepełnienia, otwór do wsypywania proszku żelującego, w pokrywie wkładu tylko jeden króciec przyłączeniowy 7,2 mm/obrotowy, schodkowany, wkłady kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres | 69355 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Pojemniki wielokrotnego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres, przeźroczyste, ze skalą pomiarową, z zaczepem do uchwytów, z przyłączem do próżni- króciec obrotowy, schodkowy | 412 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Mocowania - wieszaki, uchwyty do szyn | 85 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Proszek przeciwpieniący 0,5g saszetka; proszek żelująco-przeciwpieniący saszetki dwukomorowe 25g/0,5g | 3660 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres w zestawie z drenem łączącym do cewników, zestaw pakowany w jednym opakowaniu folia-papier, wkład 1000 lub 2000 ml; dren łączący średnica wew. 5,8 mm zew. 8,3 mm z łącznikami żeńskimi śred. 11 mm oraz łącznik schodkowany o różnych średnicach z przesuwnym regulatorem siły ssania | 11156 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Dren łączący do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres, kompatybilny z posiadanym systemem Serres, długość 200 cm, średnica wew. 6mm. | 8170 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(11)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 8-10mm; średnica kołnierza 11.5-13,5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 75 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 50 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przez żołądkowego lub przez dwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12-16mm, długość całkowita 30-40mm, średnica kołnierzy 24-28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 25 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Proteza samorozprężalna przełykowa; długość robocza 30-80mm; średnica 18 mm, średnica kołnierzy 24mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr. | 15 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Proteza samorozprężalna, przełykowa; długość całkowita 110-170 mm; średnica protezy 28 mm, średnica kołnierzy 34mm; pokryta silikonem na całej długości, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lasso; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24Fr. | 25 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka, wykonana z nitinolu; posiada lasso do repozycji w części dystalnej; długość całkowita 80-100mm; średnica protezy 10mm, średnica kołnierza 20mm; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 2,83mm/8,5Fr; posiada 9 znaczników radiologicznych: po 3 na kołnierzu: w części środkowej i na końcu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 12 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; powlekana; do leczenia nieszczelności przewodu pokarmowego po operacjach bariatrycznych; ze znacznikami radiologicznymi na protezie; długość całkowitca protezy 180 - 240mm; średnica protezy od końca dystalnego 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm / 24Fr; ze znacznikami radiologicznymi, 2x lasso | 15 | szt |  |  | 0 | 0
8. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40-120mm, średnica 6-8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025" | 20 | szt |  |  | 0 | 0
9. | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90-120 mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. | 10 | szt |  |  | 0 | 0
10. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku; pokrywana silikonem na zewnątrz i węwnątrz dla łatwiejszego usunięcia, długość całkowita 80-120mm, średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm; długośc aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy; posiada 2 lassa do repozycjonowania; kompatybilne z prowadnicą 0.035". | 15 | szt |  |  | 0 | 0
11. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, wykonana z nitynolu; częściowo pokrywana silikonem; długość całkowita 80-150mm; średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; niepokrywane kołnierze w celu zabezpieczenia przed migracją; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lassa; długość aplikatora 70cm, średnica 6mm/18Fr | 12 | szt |  |  | 0 | 0
12. | Jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepowlekana do dwunastnicy i odźwiernika, długość całkowita 80-140mm; średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; lasso do repozycjonowania; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 4 | szt |  |  | 0 | 0
13. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; górny kołnierz niepokrywany i poszerzony; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na kołnierzach i po 4 w części zakończenia silikonowego pokrycia; długość całkowita protezy 90-130mm; średnica 20mm, średnica dolnego kołnierza 22mm, średnica górnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; | 4 | szt |  |  | 0 | 0
14. | Jednorazowa proteza dojelitowa samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu, długość całkowita 80-170mm; średnica 24mm; średnica kołnierzy 30mm; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; lasso do repozycjonowania; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr. | 12 | szt |  |  | 0 | 0
15. | Jednorazowa proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60-140mm; średnica części środkowej 22mm, średnica kołnierzy 28mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 12 | szt |  |  | 0 | 0
16. | Metalowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu, dojelitowa, powlekana silikonem na całej długości; asymetryczna, 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; posiada 2 lassa służące do repozycjonowania; długość całkowita protezy 50mm-150mm; średnica 24mm; średnica kołnierzy 32mm; średnica aplikatora 8mm/24Fr, długość aplikatora 70cm | 12 | szt |  |  | 0 | 0
17. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; długość 60-120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | 3 | szt |  |  | 0 | 0
18. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. | 12 | szt |  |  | 0 | 0
19. | Jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana, wykonana z dwóch warstw siatki; długość całkowita 80mm-140mm; średnica 20mm; średnica kołnierzy 26mm; 1 lasso; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 2 | szt |  |  | 0 | 0
20. | Jednorazowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana, wykonana z dwóch warstw siatki; długość całkowita 60mm-140mm; średnica 22mm; średnica kołnierzy 28mm; 1 lasso; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 2 | szt |  |  | 0 | 0
21. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; proksymalny koniec bardzo poszerzony, niepokrywany; posiada 12 złotych znaczników: 4 na końcu proksymalnym oraz po 4 na granicy części pokrywanej i niepokrywanej i na dystalnym końcu protezy; długość całkowita protezy 60mm-110mm; średnica części roboczej 20mm, średnica dystalnego kołnierza 22mm, średnica proksymalnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 2 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(12)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do dializy albuminowej w trybie ciągłej dializy, kompatybilny z warunkami technicznymi, oprogramowaniem i instrukcją obsługi posiadanych urządzeń MARS Monitor 1TC i Prismaflex. Zestaw zawiera: Dializator typu high-flux (o wysokiej przepuszczalności) do eliminacji toksyn z krwi do dializatu albuminowego. Dializator typu low-flux (o niskiej przepuszczalności ) stosowany do eliminacji toksyn rozpuszczalnych w wodzie z dializatu albuminowego, zainstalowany na kasecie zakładanej na urządzenie Prismaflex wraz z liniami do połączenia z urządzeniem MARS 1TC. Dwie kolumny absorbujące służące do oczyszczania dializatu albuminowego, przystosowane kształtem i podłączeniami do urządzenia MARS Monitor 1TC: jedna - wypełniona żywicą jonowymienną, druga - wypełniona węglem aktywowanym. Zestaw linii, podgrzewacz dializatu albuminowego oraz filtr do wyłapywania cząstek węgla do połączenia dializatora typu high-flux z kolumnami absorbującymi i urządzeniem Prismaflex. Pojemność obwodu krwi < 300 ml Pojemność obwodu dializatu albuminowego = 600ml. | 22 | zestaw |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(13)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Port do zabiegów transanalnych składający się z kanału roboczego o długości 55 mm oraz nakładki z 4 zintegrowanymi portami eliminujacymi konieczność użycia dodatkowych kaniul, filtr dymu, rozszerzacz analny, silikonowy pierścień uszczelniajacy. | 1 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Stapler okrężny prosty do zabiegów transanalnych z wydłużonym ramieniem kowadełka oraz wizualnym wskaźnikiem połączenia kowadełka ze staplerem. Długość staplera 345 mm. Średnica główki staplera 28 i 32 mm, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 1 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem mocującym do wyboru przez Zamawiającego, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym. | 460 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Retraktor oraz protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem, dł. linii cięcia 2,5 -6 cm lub 5-9 cm do wyboru przez Zamawiającego. | 1 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw anoskopowy standardowy w rozmiarze 32 mm. Indeks M - anoskop dla mężczyzn, indeks F - anoskop dla kobiet | 1 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Jednorazowy worek laparoskopowy na prowadnicy do pobierania próbek, z elastycznymi metalowymi samorozprężalnymi widełkami, o poj.1000 ml, kompatybilny z trokarem 12mm; | 10 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Jednorazowy worek laparoskopowy na prowadnicy do pobierania próbek, z elastycznymi metalowymi samorozprężalnymi widełkamio pojemności 300 ml, kompatybilny z trokarem 10 mm; | 30 | szt |  |  | 0 | 0
8. | Trokar optyczny o średnicy 10mm z wbudowaną redukcją 5-10mm i o średnicy 12 mm wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana lub zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem mocującym do wyboru przez Zamawiającego, zawór gazowy z separatorem tkankowym. | 280 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(14)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Samostabilizująca przegubowa rama chirurgiczna w rozm. 14,1cm x 14,1cm, z możliwością mocowania kompatybilnych elastycznych odciągów, pakowane indywidulanie sterylnie. | 30 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Elastyczne odciągi ostre 5 mm, oznaczone kolorem niebieskim, jednorazowe, sterylne, pakowane indywidualnie. Kompatybilne z samostabilizującą się obręczą chirurgiczną oferowaną w poz. 1 | 290 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Elastyczne odciągi, ostre 5 mm dwupalczase, oznaczone kolorem zielonym, 1 opakowanie zbiorcze zawiera 4 odciągi pakowane sterylnie. Kompatybilne z samostabilizującą się obręczą chirurgiczną oferowaną w poz. 1 | 1 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(15)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Pęseta chirurgiczna jednorazowego użytku ze stali nierdzwenej typu Micro-Adson prosta 12 cm | 720 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Pęseta anatomiczna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej typu Micro-Adson prosta 12 cm | 470 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Jednorazowa igła kulkowa w rozmiarze 1,20 x 80 mm lub 1,20 x 81 mm z koncówką luer lock . | 9430 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Jednorazowe nożyczki chirurgiczne T-T proste 14,5 cm lub 17cm,wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6, wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych. | 13600 | sztuk |  |  | 0 | 0
5. | Jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm, sterylne, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6, wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej, oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych. | 3300 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(16)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie lub ergonomiczną rękojeścią w kształcie prostopadłościanu posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; | 2000 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 14G 10cm, 16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm lub 15mm w dwóch osobnych przyrządach. | 15 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(17)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Igła ze znacznikiem jednorazowa, sterylna z klipsami tytanowymi, w różnych rozmiarach i kształtach (np. pętli) z włóknami polymerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie; w rozmiarach 17G: dł igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polymerowych w rozm 17G: dł. igły 10 i 12cm. | 130 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(18)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Znacznik - jalowa wodna zawiesina cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza; powłoka organiczna-karboksydekstran; pojemność fiolki - 2ml zawiesiny; zawartość żelaza ok.28mg/ml. Znacznik kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego sondą System Sentimag. | 350 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(19)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Sterylny zestaw jednorazowego użytku, do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort. Zestaw do perfuzji - zamknięty układ z filtrem in-line i czujnikiem ciśnienia. Zestaw kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem LifePort | 120 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowe kaniule do podłączenia tętnicy, kaniula typu SeaIRing w rozmiarach: 7x20 mm, 10x35 mm, kaniule uniwersalne typu SealRing do podłączenia tętnicy o rozmiarach 3, 5, 7 i 9 mm | 125 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Jednorazowe oddzielnie pakowane kaniule proste do podłączenia tętnicy typu SealRing - 3, 5, 8 mm | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Jednorazowy elastyczny łącznik oddzielnie zapakowany do kaniuli typu SealRing i Straight do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort Kidney | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
5. | Jednorazowe sterylne serwety oddzielnie zapakowane do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort Kidney | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(20)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 17,5 - 22,5 mm, grubość igły 19, 20 oraz 22Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 15120 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 15 - 17,0 mm, grubość igły 19, 20 oraz 22Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 2800 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 23 - 27,5 mm, grubość igły 19, 20 oraz 22Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 6700 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Bezpieczne igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem oraz zaciskiem, niesilikonowana igła z zastawką gwarantującą dodatnie ciśnienie, oznaczenie średnicy igły oraz maksymalne ciśnienie na zacisku lub na opakowaniu jednostkowym. Grubość igły 19, 20 oraz 22 Ga. Długość igły w zakresie 15-25mm. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 8200 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(21)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowa prowadnica do igły biopsyjnej zapewniająca różne kąty umieszczania instrumentów. Posiadająca wypustkę potrzebną do wypinania, pozwalającą na odejście igłą od głowicy USG z funkcją „quick-release”. Prowadnica obsługuje rozmiary igieł w zakresie 12-18G, 20-22G. | 300 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(22)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 30mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm, a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. | 200 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2 mm, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. | 200 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 45 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. | 200 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 30 mm: o wysokości zszywek przed zamknięciem: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm , przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm, a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm; Ładunek o dł. linii zszywek 45 mm: o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; Ładunek o dł. linii zszywek 60 mm: o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2 mm, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; | 100 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(23)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestawy do wysokopróżniowego drenażu ran. Skład zestawu: zbiornik o pojemności 150 - 200 ml z dokładną podziałką do 10ml, dren łączący (z zaciskiem, bez ryzyka rozłączenia podczas pociagania), długości 95 - 130 cm, łączniki do drenów o różnych średnicach. Sterylny, zestaw pakowany w jedno opakowanie. | 720 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 200-250 ml | 12570 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 400 ml | 3425 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(24)
DFP.271.76.2024.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw śrubokrętów kątowych do wewnątrzustnej osteosyntezy żuchwy. • Niski profil głowy śrubokrętu – max 8 mm. • Wiertła oraz groty śrubokrętu mocowane centralnie w głowie śrubokrętu bez użycia dodatkowych narzędzi. • Śrubokręt wyposażony w odłączane pokrętło dające przełożenie 1.75:1, z możliwością podłączenia motoru według standardu INTRA (ISO 3964 lub równoważną). Maksymalna prędkość wejściowa 10,000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy narzędzia 120 Ncm. • Śrubokręt wyposażony w uchwyt trzymający śruby o średnicy do 2.5 mm oraz odpowiadające im płytki. W skład zestawu wchodzi: • Kompletny śrubokręt kątowy wraz z rękojeścią obrotową oraz elementem trzymającym śruby – 1 szt. • Dodatkowy śrubokręt kątowy – 1 szt. • Wiertło WSD, 1.5x5 mm – 2 szt. • Wiertło WSD, 1.5x7 mm – 2 szt. • Grot śrubokrętu systemu 1,5 mm, typ pogłębiony krzyżak – 2 szt. • Siatka sterylizacyjna do kontenera, 1/2, wym. 240x251x64 mm – 1szt. • Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 mm – 1 szt. • Koszyk do sterylizacji małych elementów Angulus 2 – 1 szt. | 1 | zestaw |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.