## część 1
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Podblatowa lodówka laboratoryjna | Wymagane parametry | 1) Podblatowa chłodziarka laboratoryjna z wentylowaną cyrkulacją powietrza, o pojemności użytkowej komory chłodzenia nie mniejszej niż: 142 l (+/- 5%). | TAK/NIE | 5
2) Zakres temperatur: co najmniej od +3 °C do +16 °C. Wyposażona w elektroniczny system sterowania temperaturą z regulacją temperatury z dokładnością do minimum 1°C.
3) Poziom głośności nie większy niż 50 dB.
4) Wyposażony w centralny system monitorowania temperatury.
5) Wewnętrzna lampa sufitowa z włącznikiem, z oświetleniem LED.
6) Cyfrowy wyświetlacz wskazujący dokładną temperaturę i stan pracy urządzenia.
7) Wyposażona w dodatkowy termostat bezpieczeństwa chroniący przed zamarzaniem, z dynamicznym systemem chłodzenia.
8) Urządzenie jest wyposażone w mechanizm zamykania drzwi na klucz.
9) Wymiary (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600×620×820 mm (+/- 5%).
10) Wyposażona w co najmniej 3 regulowane półki.
11) Napięcie: 220-240 V.
12) Urządzenie fabrycznie nowe.
|  | Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-3 lub równoważną. | TAK/NIE
|  | Warunki dostawy | Czas dostawy do dnia 15.12.2023 r. Wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie. Drukowana instrukcja w j. polskim. | TAK/NIE
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. Przynajmniej dwa przeglądy okresowe, konserwacyjne w okresie trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. Gwarancja i przeglądy techniczne zgodne z postanowieniami Umowy. Kontrola elementów mechanicznych i elektrycznych. Wymiana części zużywalnych i kalibracja jednej wartości temperatury. Kalibracja temperatury zostanie przeprowadzona z użyciem czujnika rejestracji temperatury, posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający wymaga kalibracji czujnika (system monitorowania temperatury) w każdym roku trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
|  | Szkolenie instruktażowe | Instruktaż w dniu dostawy dla min. 4 osób, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu Odbioru). 1 dzień szkolenia aplikacyjnego (do realizacji w ciągu 3 tygodni – po podpisaniu Protokołu Odbioru bez uwag). Kontrola działania podstawowych funkcji. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## część 2
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowany produkt - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
2 | Podblatowa zamrażarka laboratoryjna | Wymagane parametry | 1) Beziskrowa podbaltowa zamrażarka laboratoryjna z możliwością przechowywania materiałów biologicznych, substancji wybuchowych i wysoce łatwopalnych o pojmności użytkowej komory zamrażania, nie mniejszej niż: 140 l (+/- 10%). | TAK/NIE | 5
2) Wyposażona w chłodzenie statyczne z elektronicznym systemem sterowania, zapewniający wysoką spójność i równomierny rozkład temperatury z elektronicznym system sterowania z regulacją temperatury z dokładnością do minimum 1°C.
3) Alarmy dzwiękowe i wizualne w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia. Alarm niedomkniętych drzwi.
4) Wyposażona w cyfrowy wyświetlacz LED, wskazujący dokładną temperaturę i stan pracy.
5) Zakres temperatur: co najmniej od -9 do -26°C.
6) Zamrażarka wyposażona w co najmniej 3 szuflady.
7) Wymiary zewnątrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600×620×820 mm (+/- 5%).
8) Poziom głośności nie większy niż 50 dB.
9) Napięcie: 220-240 V.
10) Urządzenie jest wyposażone w mechanizm zamykania drzwi na klucz.
11) Urządzenie fabrycznie nowe.
|  | Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-3 lub równoważną. Urządzenie testowane zgodnie z dyrektywą ATEX (lub równoważne). | TAK/NIE
|  | Warunki dostawy | Czas dostawy do dnia 15.12.2023 r. Wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie. Drukowana instrukcja w j. polskim. | TAK/NIE
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. Przynajmniej dwa przeglądy okresowe, konserwacyjne w okresie trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. Gwarancja i przeglądy techniczne zgodne z postanowieniami Umowy. Kontrola elementów mechanicznych i elektrycznych. Wymiana części zużywalnych i kalibracja jednej wartości temperatury. Kalibracja temperatury zostanie przeprowadzona z użyciem czujnika rejestracji temperatury, posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający wymaga kalibracji czujnika (system monitorowania temperatury) w każdym roku trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
|  | Szkolenie instruktażowe | Instruktaż w dniu dostawy dla min. 4 osób, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu Odbioru). 1 dzień szkolenia aplikacyjnego (do realizacji w ciągu 3 tygodni – po podpisaniu Protokołu Odbioru bez uwag). Kontrola działania podstawowych funkcji. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## część 3
nr części | Przedmiot zamówienia | Parametry techniczne i eksploatacyjne | Opis wymaganego parametru | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Ilość (szt.) | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowany produkt - nazwa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | Wymagane parametry | 1) Chłodziarko-zamrażarka, dwudrzwiowa - drzwi pełne. | TAK/NIE | 2
2) Urządzenie wyposażone w elektroniczny wyświetlacz LED z możliwością dokładnego ustawienia temperatury.
3) Całkowita pojemność nie mniejsza niż: 360 l (+/- 10%). Pojemność użytkowa komory chłodniczej: nie mniejsza niż 240 l (+/- 10%). Pojemność użytkowa komory zamrażania: nie mniejsza niż 100 l (+/- 10%).
4) Poziom głośności nie większy niż 55 db.
5) Zakres temperatury w lodówce: co najmniej +3...+16 °C; w zamrażarce: −9...−30 °C. Wyposażona w elektroniczny system sterowania temperaturą z regulacją temperatury z dokładnością do minimum 1°C.
6) Alarmy dźwiękowe i wizualne w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia. Alarm niedomkniętych drzwi. Systemy monitorowania temperatury niezależane dla każdej komory.
7) W komorze chłodniczej minimum 3 półki, z regulacją wysokości. W komorze mroźniczej minimum 3 szuflady na wyposażeniu.
8) Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): nie większe niż 600×620×2000 mm (+/- 5 %)
9) Urządzenie jest wyposażone w mechanizm zamykania drzwi na klucz.
10) Napięcie: 220-240 V.
11) Urządzenie fabrycznie nowe.
|  | Certyfikaty | Deklaracja CE, Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-3 lub równoważną. | TAK/NIE
|  | Warunki dostawy | Czas dostawy do dnia 15.12.2023 r. (włącznie) Wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie. Drukowana instrukcja w j. polskim. | TAK/NIE
|  | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. Przynajmniej dwa przeglądy okresowe, konserwacyjne w okresie trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. Gwarancja i przeglądy techniczne zgodne z postanowieniami Umowy. Kontrola elementów mechanicznych i elektrycznych. Wymiana części zużywalnych i kalibracja jednej wartości temperatury. Kalibracja temperatury zostanie przeprowadzona z użyciem czujnika rejestracji temperatury, posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający wymaga kalibracji czujnika (system monitorowania temperatury) w każdym roku trwania gwarancji: pierwszy: 11-12. miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru, drugi: 23-24 miesiąc od podpisania Protokołu Odbioru. | TAK/NIE
|  | Szkolenie instruktażowe | Instruktaż w dniu dostawy dla min. 4 osób, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu Odbioru). 1 dzień szkolenia aplikacyjnego (do realizacji w ciągu 3 tygodni – po podpisaniu Protokołu Odbioru bez uwag). Kontrola działania podstawowych funkcji. | TAK/NIE
UWAGA: Brak zaznaczenia (skreślenia) oferowanego parametru w kol. "E" albo brak podania nazwy/ nr katalogowego / producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.