FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr postępowania: 41/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

| Pakiet nr 6 – Termocykler do prowadzenia reakcji PCR – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |  |  |
| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca *niepotrzebne skreślić lub uzupełnić |
| 1 | 3 niezależnie kontrolowane i pracujące bloki na 32 próby każdy | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemność dołka – 0.2 ml | Tak/Nie* |
| 3 | Bloki z funkcją gradientu w formie 2 stref, pomiędzy którymi różnica temperatury wynosić może do 5°C. | Tak/Nie* |
| 4 | Maksimum ramp rate bloku: 6.00°C/sek | ……………. (należy podać) |
| 5 | Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej | Tak/Nie* |
| 6 | Temperatura pokrywy grzejnej regulowana | Tak/Nie* |
| 7 | Maximum ramp rate próbki: 4.40°C/sek | ……………. (należy podać) |
| 8 | Dokładność temperatury ±0.25°C (w zakresie 35 do 99.9°C) | Tak/Nie* |
| 9 | Zasięg ustawienia temperatury reakcji: co najmniej od 0°C do 100.0°C | ……………. (należy podać) |
| 10 | Jednorodność temperatury <0.5°C (30 sekund po osiągnięciu 95°C) | Tak/Nie* |
| 11 | Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy | Tak/Nie* |
| 12 | Karta WIFI umożliwiająca zdalne operowanie aparatem (wysyłanie raportów, uruchamianie reakcji) za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon komórkowy. Dostępne złącze USB oraz port Ethernet. | Tak/Nie* |
| 13 | Wewnętrzny system bezpieczeństwa z loginem i hasłem dla każdego użytkowanika. | Tak/Nie* |
| 14 | Możliwa objętość nastawianej reakcji PCR w przedziale: co najmniej 10 - 80 μL | ……………. (należy podać) |
| 15 | Sterowanie z poziomu dotykowego ekranu. | Tak/Nie* |
| 16 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz co najmniej 8.4’ color TFT LCD, o rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | ……………. (należy podać) |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie: wymienialny, niezależny moduł/blok, umożliwiający nastawę reakcji PCR w 96-dołkowej płytce. | Tak/Nie* |
| 18 | Wymiana bloków dokonywana przez użytkownika | Tak/Nie* |
| 19 | Wymiary: maksymalnie 33cm X 27 cm X 57 cm | ……………. (należy podać) |
| 20 | Zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz, Max 950 W, max 12A | ……………. (należy podać) |
| 21 | Możliwość zdalnego serwisowania aparatu. | Tak/Nie* |

Pozostałe Wymagania:

Termin dostawy: do 16.12.2024 r.

Adres dostawy: ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice, Pracownia Fitopatologii Zakład Ochrony Roślin (I piętro)

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy